## Reagentai
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS
Bendrieji reikalavimai
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES Tarybos Direktyvos 98/79/EC reikalavimus ir turėti atitikties dokumentų pagal Europos direktyvų nuostatas medicinos priemonėms, CE sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus.
2. Tiekėjas turi pateikti informaciją įrodančią parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus arba siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) pdf formatu anglų arba lietuvių kalba. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
3. Visoms nurodytoms perkamoms pozicijoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams taikoma ,,arba lygiavertis". Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
4. Diagnostikos reagentai turi būti skirti in vitro diagnostiniam naudojimui.
5. Prekėms nustatomas Tiekėjo pasiūlytas arba Prekių gamintojo taikomas Garantinis terminas, tačiau bet kokiu atveju ne trumpesnis kaip 10 (dešimt) mėnesių, išskyrus atvejus, kai gamintojas nustato trumpesnį prekių galiojimo terminą. Garantinis terminas skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo–priėmimo akto ar Sąskaitos (kai Prekių perdavimo–priėmimo aktas nėra pasirašomas) pasirašymo dienos.
6. Vienos IHC reakcijos pilnas atlikimo laikas neturi viršyti keturių valandų.
7. Perkančioji organizacija, siekdama patikrinti konkretaus tiekėjo siūlomų prekių atitikimą techniniams specifikacijos reikalavimams, gali prašyti tiekėjo per 7 kalendorines dienas pateikti prekių pavyzdžius. Prekių pavyzdžius, kartu su visais baziniais reagentais (suderintais su reakcijų atlikimo sistema Ventana BenchMark ULTRA arba lygiaverte), būtinais tyrimo testavimui atlikti, tiekėjas pateikia neatlygintinai, savo sąskaita. Nepateikus prekių pavyzdžių kartu su baziniais reagentais nustatytais terminais, pasiūlymas bus atmetamas.
8. Siūlomos prekės turi būti originalios, suderintos su imunohistochemijos (IHC) reakcijų atlikimo sistemomis Ventana BenchMark ULTRA (1 pirkimo daliai) arba lygiavertėmis suteikiamomis panaudos būdu. Tiekėjai gali siūlyti reagentus, skirtus naudoti su perkančiosios organizacijos naudojama įranga Ventana BenchMark ULTRA, o tais atvejais, kai siūlomi reagentai yra skirti kitai (lygiavertei) įrangai, tiekėjas privalo pateikti lygiavertiškumą pagrindžiančią informaciją ir dokumentus, įrodančius, kad siūloma įranga atitinka kitose šio pirkimo dokumento dalyse/lapuose nustatytus minimalius lygiavertiškumo reikalavimus įrangai, siekiant užtikrinti funkcinių savybių ir tyrimų kokybės lygiavertiškumą pagal VPĮ ir VPT praktiką.
9. Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai/paskirtis | Mato vienetas | Pageidau-jama pakuotė | Perkamas maksimalus kiekis | 1 mato vnt. įkainis Eur be PVM | PVM (xx %) | 1 mato vnt. įkainis Eur su PVM | Siūloma pakuotė, mato vienetais | Siūlomas pakuočių skaičius nurodytam maksimaliam perkamam kiekiui | Siūlomos pakuotės kaina Eur be PVM | Siūlomos pakuotės kaina Eur su PVM | Perkamo maksimalaus kiekio suma Eur be PVM | Perkamo maksimalaus kiekio suma Eur su PVM | Siūlomos prekės pavadinimas, kodas, gamintojas, katalogo Nr. ar nuoroda į gamintojo internetinį tinklalapį, kuriame galima patikrinti siūlomos prekės atitikimą nustatytiems reikalavimams
1. | Reagentai ir priemonės iš prekių katologo: Roche Diagnostics/Ventana. Nuoroda į gamintojo puslapį: (www.roche.com) arba lygiaverčiai reagentai. Reikalavimai lygiavertei įrangai suteikiamai panaudos būdu nurodyti dalyje ,,Reikalavimai įrangai 1".
1.1. | 10X EZ PREP Solution | Koncentruotras reagentas, skirtas pašalinti parafinui nuo audinių bandinių IHC/ISH reakcijų metu, naudojamas „BenchMark ULTRA“ prietaise. | rinkinys | 1 | 5 | [7 empty] | 0
1.2. | Benchmark ULTRA CC1 | Ląstelių kondicionavimo reagentas (pH 8.0 - 8.5), naudojamas „BenchMark ULTRA“ prietaise. | rinkinys | 1 | 5 | [7 empty] | 0
1.3. | BenchMark Ultra LCS | Tirpalas, skirtas objektinių stiklelių padengimui, sudarant barjerą tarp vandeninių reagentų ir oro bei sukuriant stabilią vandeninę aplinką, naudojamas „BenchMark ULTRA“ prietaise. | rinkinys | 1 | 5 | [7 empty] | 0
1.4. | Reaction Buffer Concentrate | Koncentruotas reakcijų buferių tirpalas, skirtas plauti objektiniams stikleliams tarp dažymo žingsnių , naudojamas „BenchMark ULTRA“ prietaise. | rinkinys | 1 | 5 | [7 empty] | 0
1.5. | BLUING REAGENT | Reagentas, skirtas hematoksilino dažo blukinimui (melsvinimui), naudojamas „BenchMark ULTRA“ prietaise. Iš vieno rinkinio turi būti galimybė atlikti ne mažiau nei 250 testų. | rinkinys | 1 | 8 | [7 empty] | 0
1.6. | UltraView Universal DAB Detection Kit | Universalus IHC tyrimų detektavimo rinkinys žymėtas DAB (rudu chromogenu), be biotino, skirtas nustatyti pelės IgG, pelės IgM ir triušio polikloninius pirminius antikūnus (Rabbit/Mouse DAB), vizualizavimui naudojantis enzimais pažymėtų antrinių antikūnų kokteilį. Iš vieno rinkinio turi būti galimybė atlikti ne mažiau nei 250 testų. | rinkinys | 1 | 5 | [7 empty] | 0
1.7. | Amplification Kit, CE | Amplifikatorius, skirtas sustiprinti IHC dažymo reakciją, naudojant universalu DAB ir/ar AP detektavimo rinkinius, naudojamas „BenchMark ULTRA“ prietaise. Iš vieno rinkinio turi būti galimybė atlikti ne mažiau nei 100 testų. | rinkinys | 1 | 18 | [7 empty] | 0
1.8. | Hematoxylin II | Modifikuotas Mayer'so hematoksilino dažas, naudojamas „BenchMark ULTRA“ prietaise. Iš vieno rinkinio turi būti galimybė atlikti ne mažiau nei 250 testų. | rinkinys | 1 | 4 | [7 empty] | 0
1.9. | OptiView Amplification Kit | Amplifikatorius, skirtas susitiprinti IHC dažymo reakciją, naudojant padidinto jautrumo DAB detektavimo rinkinį. Iš vieno rinkinio turi būti galimybė atlikti ne mažiau nei 50 testų. | rinkinys | 1 | 6 | [7 empty] | 0
1.10. | OptiView DAB Detection Kit | Padidinto jautrumo IHC tyrimų detektavimo rinkinys, žymėtas DAB, vizualizavimui naudojantis enzimais pažymėtų tretinių antikūnių kokteilį. Be biotino, skirtas nustatyti pelės IgG, pelės IgM ir triušio polikloninius pirminius antikūnus. Iš vieno rinkinio turi būti galimybė atlikti ne mažiau nei 250 testų. | rinkinys | 1 | 5 | [7 empty] | 0
1.11. | Reagentų dispenseris | Talpa, skirta pirminiam antikūnui arba kontrastavimo reagentui dozuoti prietaise, naudojama „BenchMark ULTRA“ prietaise. | rinkinys | 1 | 12 | [7 empty] | 0
1.12. | Žymenų registravimo kortelė | Skirta naudoti kartu su reagentų dispenseriu „BenchMark ULTRA“ prietaise. Iš vieno rinkinio turi būti galimybė atlikti ne mažiau nei 250 testų. | rinkinys | 1 | 8 | [7 empty] | 0
1.13. | Kontrastavimo reagento registravimo kortelė | Skirta naudoti kartu su reagentų dispenseriu „BenchMark ULTRA“ prietaise. Iš vieno rinkinio turi būti galimybė atlikti ne mažiau nei 250 testų. | rinkinys | 1 | 8 | [7 empty] | 0
1.14. | UltraView Universal AP RED Detection Kit | IHC tyrimų detektavimo rinkinys žymėtas šarmine fosfataze (raudonas chromogenas), be biotino, skirtas nustatyti pelės IgG, pelės IgM ir triušio polikloninius pirminius antikūnus (Rabbit/Mouse AP RED). Iš vieno rinkinio turi būti galimybė atlikti ne mažiau nei 250 testų. | rinkinys | 1 | 6 | [7 empty] | 0

## Reikalavimai įrangai_1
Techniniai reikalavimai TYRIMŲ ATLIKIMO IMUNOHISTOCHEMINIŲ REAKCIJŲ DAŽYMO SISTEMAI (panaudai) ( 1 vnt.)
Bendrieji reikalavimai sistemai
1. tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti suteikto analizatoriaus techninę priežiūrą, techninės būklės tikrinimą ir remontą visą sutarties galiojimo laikotarpį.
2. tiekėjas privalo suteikti perkančiajai organizacijai naudotis sistema, atitinkančia šioje techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus tol, kol pagal prekių viešojo pirkimo – pardavimo sutartį bus perkami iš tiekėjo reagentai ir papildomos priemonės.
3. tiekėjas turės supažindinti Perkančiosios organizacijos personalą su naudojamos sistemos naudojimo ypatumais, perduoti sistemos naudojimosi instrukcijas (lietuvių kalba), perkančiosios organizacijos prašymu ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos apmokyti perkančiosios organizacijos personalą naudotis naudojama sistema ir išduoti apmokymo pažymėjimus.
4. kartu su pasiūlymu turi būti pateikti dokumentai, įrodantys siūlomos sistemos atitikimą šioje techninėje specifikacijoje nurodytiems parametrams: bukletai, mokslinės studijos, techniniai aprašai, juose pažymint siūlomą parametrą ir nurodant jo eilės nr., esantį šioje techninėje specifikacijoje.
5. siūloma sistema turi turėti CE-IVD sertifikatą. Tiekėjas turi pateikti patvirtinančią dokumentaciją.
6. pristatoma įranga turi būti nauja, nenaudota.
7. tiekėjas privalo užtikrinti, kad sistemos būtų pristatytos, surinktos, sumontuotos/instaliuotos/įdiegtos perkančiosios organizacijos adresu: P. Baublio g. 5, Vilnius, paruoštos darbui ir suderintos/išbandytos ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos.
1 lentelė
Eil. Nr. | Techninis parametras | Reikalaujama techninio parametro reikšmė | Siūlomos įrangos parametro atitikimas pagal konkrečią reikalaujamo parametro reikšmę nurodant atitiktį
1 | Sistemos paskirtis | Automatizuota sistema, skirta objektinių stiklelių su audinių histologiniais preparatais dažymams imunohistocheminiu metodu
2 | Dažymo principas | Turi būti galimybė kiekvienam objektiniam stikleliui su mėginiu taikyti individualų dažymo protokolą
3 | Sistemos sudėtis | Automatizuota dažymo sistema, kompiuteris, spausdintuvas
4 | Procesų automatizavimas | Sistema turi automatiškai atlikti mėginio deparafinizavimą, antigenų atstatymą, stikliuko dažymą pasirinktais dažais. Visos dažymo procedūros turi būti atliktos automatiškai.
5 | Reagentų kiekis sistemoje | Ne mažiau 35 skirtingų dažymo reagentų
6 | Mėginių kiekis sistemoje | Ne mažiau 30 skirtingų mėginių
7 | Dažymo reagentai | Paruošti naudojimui antikūnų tirpalai, baziniai imunohistocheminių tyrimų reagentai.
8 | Stikliukų ir reagentų atpažinimas | Objektiniai stikleliai ir procedūrose naudojami reagentai turi būti atpažįstami automatiškai su barkodų etiketėmis arba RFID mikroschemomis
9 | Stikliukų dydis | Sistema privalo būti pritaikyta dirbti su 25 x 75 mm ir 26 x 76 mm dydžio objektiniais stikliukais
10 | Temperatūros kontrolė | Kiekvienam stikliukui ir mėginiui yra individualus kaitinimas. Temperatūra programuojama ir kontroliuojama kiekvienam stikliukui automatiškai.
11 | Protokolai | Turi būti galimybė kurti neribotą dažymų protokolų skaičių
12 | Mėginio reagento maišymas | Reagentų maišymas pilnai automatizuotas užtikrinant tolygų reagentų paskirstymą po visą objektinio stiklelio plotą
13 | Reakcijos mišinio drėgmės kontrolė | Turi būti užtikrinama, kad dažymo metu tiriami audiniai būtų apsaugomi nuo išdžiūvimo ir reagentų nugaravimo.
14 | Reagentų kiekio kontrolė | Naudojami reagentai turi būti registruojami procesų valdymo programoje (partijos nr., galiojimo data, kiekis). Programa automatiškai kontroliuoja sunaudojamų reagentų kiekį ir įvertina ar registruotų reagentų pakaks numatytiems dažymams atlikti. Sistema turi kontroliuoti reikiamų pagalbinių reagentų kiekį ir informuoti, jei jų yra nepakankamai pradėti dažymo ciklą.
15 | Atliekų šalinimas | Sistema turi turėti atliekų šalinimo konteinerį su detektoriumi, informuojančiu apie poreikį pašalinti susikaupusias atliekas iš konteinerio. Atsižvelgiant į ekologinius aspektus atliekos turėtų būti skirstomos į aliejingą ir vandens frakcijas, detektavimo reagentai suskaidomi iki 5 PPB dalių.
16 | Programinė įranga | Programinė įranga turi turėti protokolų, reagentų valdymo modulį, kuris leistų kurti, saugoti, redaguoti protokolus, sekti reagentų kiekio sunaudojimą, galiojimų laikus, partijos numerius. Sistema turi turėti nuotolinio serviso priežiūros programą, kuris leistų per atstumą įvertinti automatizuotos sistemos būklę, nustatyti gedimus ir nuotoliniu būdu sukurti arba redaguoti reikiamus dažymo protokolus.
17 | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis UPS | Prietaisas užtikrinantis nenutrūkstamą elektros įrenginių darbą dingus elektros srovei, ne mažiau kaip 20 min., prie 3A srovės, 230V įtampos, 50 Hz dažnio.