## Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendri reikalavimai:

1. Prekė turi būti nauja, nenaudota. Gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini. Prekės kokybė turi atitikti toms prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Prekė turi būti pripažinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus, patvirtintus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

2.	Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti:

2.1. dokumentus, patvirtinančius pasiūlyme nurodytos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“ lenteles punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, techninius aprašus ir/arba kitus siūlomų prekių gamintojo parengtus dokumentus, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan., jei taikoma) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą reikalavimams, nurodytiems Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“ lentelėje anglų ir/ar lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose, techniniuose aprašuose ir/arba kituose siūlomų prekių gamintojo parengtuose dokumentuose privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės.

2.2. Prekė privalo turėti CE ženklinimą patvirtinantį dokumentą/sertifikatą (atsižvelgiant į medicinos priemonės klasę) ir ES atitikties deklaraciją. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti CE ženklinimą patvirtinantį dokumentą/sertifikatą ir ES atitikties deklaraciją, kurių turinys ir pateikiama informacija turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių (toliau – Reglamentas) nustatytus reikalavimus.

Jeigu dėl aspektų, kuriems netaikomas Reglamentas, priemonėms taikomi kiti ES teisės aktai, pagal kuriuos gamintojas taip pat turi pateikti ES atitikties deklaraciją, kad įrodytas tų teisės aktų reikalavimų laikymasis, pateikiama bendra ES atitikties deklaracija dėl visų tai priemonei taikomų ES aktų. Deklaracijoje turi būti pateikiama visa informacija, būtina norint nustatyti ES teisės aktus, su kuriais ta deklaracija yra susijusi.

3. Visoms nurodytoms konkrečioms dalims / medžiagoms ir /ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

4.	Prekei suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija. Į garantiją turi būti įskaičiuotas nemokamai atliekamas prekės remontas, gedimų šalinimas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė patikra ir priežiūra, įskaitant techninei patikrai ir priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Tiekėjo atsakomybė už kokybės garantiją užtikrinama taip, kaip numato Civilinis kodeksas, t. y. nėra nustatyti jokie kiti Tiekėjo suteikiamos kokybės garantijos užtikrinimo ar atsakomybės už kokybės garantiją apribojimai. Jei gamintojas prekei suteikia ilgesnę nei šiame punkte nurodytą minimalią reikalaujamą garantiją, taikoma gamintojo nurodyta garantija.

1 p.o.d. Odontologo darbo vieta Šilainių padaliniui, 1 vnt. Pristatymo adresas: Baltų pr. 7, Kaunas.

1 lentelė

| Parametrai, komplektacija | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Siūlomos prekės techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| 1. Odontologinis centras: |  |  |  |  |
| 1.1 Gali būti pritaikyta kairiarankiui arba dešiniarankiui darbo rėžimui | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.2 Galimybė programinės įrangos pagalba per kompiuterinį tinklą prisijungti prie įrenginio serviso ir remonto tikslais | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2. Paciento kėdė: |  |  |  |  |
| 2.1. Kėdės judesių reguliavimas | Būtinas reguliavimas servovarikliais | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2.2. Maksimalus kėdės pakilimo aukštis | Ne mažiau 800 mm | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2.3. Maksimalus kėdės nusileidimo aukštis | Ne daugiau 370 mm | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2.4. Pakeliamas svoris | Ne mažiau 180 kg | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2.5. Pakeliami/ nuleidžiami porankiai | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2.6. Apmušalai | Atsparūs trinčiai ir dezinfekavimui, besiūliai, minkšti. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2.7. Trendelenburgo judesio funkcijos pasirinkimas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2.8. Galvos atlošas | Ne mažiau dviejų šarnyrų | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2.9. Programuojamos kėdės pozicijos | 1. Ne mažiau 3 programuojamos darbo pozicijos; 2. Paskutinė pozicija; 3. Skalavimo pozicija. Viso ne mažiau 5 darbo pozicijos. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2.10. Judėjimo sustabdymo jungikliai / jutikliai | Integruoti: paciento kėdės korpuse, pedale, asistento elemente, spjaudyklėje, paciento atloše | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3. Gydytojo elementas: |  |  |  |  |
| 3.1. Instrumentų komplektacija | 1. 3 funkcijų pūsteris; 2. Orinė greita jungtis su rankove; 3. Mikrovariklis su rankove; 4. Skaleris su rankove; 5. Paruošta vieta vėlesnei instrumento integracijai. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.2. Instrumentų laikymo padėtis | Padėtis iš viršaus | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.3. Instrumentų padėklas ne mažesnio, kaip 30x38cm dydžio, komplektuojamas su silikoniniu (ar lygiaverčiu) patiesalu bei nerūdijančio plieno padėklais instrumentams | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.4. Gydytojo elemento reguliavimas | Padėtis fiksuojama automatiškai pneumatinio ar lygiaverčio stabdžio pagalba be papildomų mygtukų paspaudimo | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.5. Padėklas antgaliams | Nuimamas silikoninis padėklas antgalių atrėmimo vietoje | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.6. Antiretrakcijos sistema instrumentų vožtuvuose | Integruota instrumentų vožtuvuose | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.7. Instrumentų žarnelių ilgis | Ne mažesnis nei 90 cm | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.8. Savaime užsifiksuojančios pozicijos instrumentų alkūnėse | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.9. Valdymo pulte integruotame ekrane rodomų instrumentų greičių verčių galimybė | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.10.Instrumentų šviesos intensyvumo, vandens ir sukimosi krypties nustatymo reguliavimas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.11. Operacinės lempos įjungimo ir pritemdymo mygtukai | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.12.Laikmačio mygtukas arba lygiavertis pasirinkimas procedūros laiko kontrolei | Įjungimo /išjungimo mygtukas (arba lygiavertis pasirinkimas) | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.13. Stiklinės užpylimo pasirinkimas | Įjungimo /išjungimo mygtukas (arba lygiavertis pasirinkimas) | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.14. Vartotojo meniu paciento krėslo nustatymams | Būtinas programuojamas gydytojo elemento ekrane | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.15. Gedimo kodų atvaizdavimas ekrane | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.16. Galimybė atnaujinti įrenginio programinę įrangą | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 4. Asistento elementas: |  |  |  |  |
| 4.1.Vietos instrumentams | Ne mažiau 4 | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 4.2. Asistento elemento alkūnė | Reguliuojama/kilnojama | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 4.3. Membraninė (arba lygiavertė) valdymo konsolė | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 4.4. Kėdės pozicijų keitimas/pasirinkimas | Ne mažiau 4 padėčių | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 4.5. Spjaudyklės plovimo funkcijos reguliavimas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 4.6.Paciento stiklinės pripildymo reguliavimas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 4.7. Siurbimo šlangučių skalavimo funkcija | Būtina automatinė | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 4.8.Trijų funkcijų pūsteris | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 4.9. Seilių ir aerozolio atsiurbėjai | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 5. Pagrindinis blokas: |  |  |  |  |
| 5.1. Montuojamas atskirai nuo paciento kėdės | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 5.2. Separatorius | Integruotas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 5.3. Porcelianinė arba lygiavertė spjaudyklė | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 5.4.Spjaudyklės pasukimas | Ne mažiau 180° kampu | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 5.5.Elektros perkrovos apsauga | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 5.6.Suspausto oro filtras | Būtina su automatiniu kondensato pašalinimu ir slėgio reguliatoriumi | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 5.7. Autonominė švaraus vandens sistema | Būtina butelio sistema (arba lygiavertė) | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 5.8. Apsaugos nuo užliejimo sistema | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 6. Multifunkcinis pedalas: |  |  |  |  |
| 6.1.Instrumento greičio reguliavimas | Greičio reguliavimas šoniniu judesiu | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 6.2.Skalerio galingumo reguliavimas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 6.3. Oro prapūtimas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 6.4. Mikrovariklio krypties pakeitimas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 6.5. Paciento krėslo pozicionavimo funkcija | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 6.6. Paciento krėslo reguliavimas | Judinimas/reguliavimas per pedalą su aktyvuotu Instrumentu įjungiamas papildomu mygtuku arba svirtimi | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 6.7. Automatinių kėdės pozicijų programavimas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 6.8. Kėdės sustabdymo jungiklis | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 7. Operacinė lempa: |  |  |  |  |
| 7.1. LED apšvietimas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 7.2. Šviesos intensyvumas | Ne mažiau 30.000 liuksų | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 7.3. Šviesos temperatūra | Būtina ne mažesniame diapazone 4,000 – 6,000 K | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 7.4. Spalvų atkūrimo indeksas | Ne mažiau 93 | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 7.5. Bendras pasiekiamas atstumas (matuojamas nuo vertikalios tvirtinimo ašies iki šviestuvo priekinio paviršiaus | Ne mažiau 150cm | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 7.6. Šviestuvo sukimasis 3 ašimis | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 8. Orinė jungtis: |  |  |  |  |
| 8.1. Pritaikyta darbui turbininiam antgaliui su apšvietimu | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 8.2. Integruotas vandens srauto reguliavimas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 8.3. Integruotas LED apšvietimas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 9. Elektrinis mikrovariklis 2vnt.: |  |  |  |  |
| 9.1. Maksimalus apsisukimų skaičius per 1 min. | Ne mažiau 40.000 aps/min. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 9.2. Minimalus apsisukimų per minutę skaičius | Ne daugiau 100 | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 9.3. Bešepetėlinis | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 9.4. Antiretrakcinis vožtuvas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 9.5. Svoris | Ne didesnis nei 70 g | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 9.6. Pakeičiami guoliai | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 9.7. Integruotas LED apšvietimas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 9.8. Garantija | Ne mažiau 36 24 mėnesių | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 9.9. Galimybė sterilizuoti 135°C | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 10. Turbina: |  |  |  |  |
| 10.1. Galia | Ne mažiau 31W | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 10.2. Galvutės aukštis be grąžtelio | Ne didesnis nei 13,2 mm | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 10.3. Vandens filtras | Keičiamas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 10.4. Guoliai | Keraminiai | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 10.5. Integruotas optinis šviesolaidis | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 10.6. Aušinimas | Ne mažiau 4 kanalų | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 10.7. Garantija | Ne mažiau 24 mėnesių | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 11. Antgalis mikrovarikliui: |  |  |  |  |
| 11.1. Perdavimo santykis | 1:1 | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 11.2. Vidinis vandens ir oro aušinimas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 11.3. Optinis šviesolaidis | Integruotas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 11.4. Vandens filtras | Keičiamas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 11.5. Keičiama antgalio galvutė | sumažinanti apsukas ne mažiau kaip 3 kartus | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 12. Greitinantis antgalis mikrovarikliui: |  |  |  |  |
| 12.1. Perdavimo santykis | 1:5 | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 12.2. Guoliai | Keraminiai | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 12.3. Nerūdijančio plieno galvutė | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 12.4. Galvutės aukštis | Ne didesnis nei 13,5 mm | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 12.5. Galvutės skersmuo | Ne didesnis nei 10,4 mm | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 12.6. Vandens mikrofiltras | Keičiamas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 12.7. Optinis šviesolaidis | Integruotas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 12.8. Ne mažiau 3 kanalų aušinimas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 13. Tiesus antgalis mikrovarikliui: |  |  |  |  |
| 13.1. Perdavimo santykis | 1:1 | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 13.2. Aušinimas | Vidinis vandens ir oro | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 14. Skaleris: |  |  |  |  |
| 14.1. Pjezokeraminis | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 14.2. Komplektacija | Būtina ne mažiau 3 darbinių instrumentų | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 14.3. Dažnis | ne mažesnėse ribose kaip 28kHz – 32 kHz | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 14.4. Maksimali pašalinimo jėgos galia (prietaiso galingumas) | Ne mažiau 8 W | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 14.5. Antgalio skersmuo/svoris | Skersmuo ne didesnis nei 17 mm, Svoris ne didesnis nei 50g | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 14.6. Vandens reguliavimas jungties vietoje | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 14.7 Integruotas LED apšvietimas, ne mažiau 25000Lux | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 15. 3 funkcijų švirkštas |  |  |  |  |
| 15.1. Nuimamas sterilizuojamas korpusas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 15.2. Nuimama sterilizuojama kaniulė | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 16. Odontologo ir asistento kėdutės: |  |  |  |  |
| 16.1. Sėdimoji dalis | Būtinas aukščio reguliavimas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 16.2. Maksimalus kėdutės sėdimosios dalies aukštis nuo grindų | Ne mažiau 660 mm | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 16.3. Kėdės atlošas | Reguliuojamas atlošo pasvirimo kampas, ne mažiau 30° | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 16.4. Kėdė su ratukais | Ne mažiau 5 ratukai | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 16.5. Kėdutės apmušalų danga lengvai valoma ir dezinfekuojama | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 17. Garantija | Ne mažiau nei 24 mėn. | įrašyti |  |  |

Kokybės kriterijai:

2 lentelė

| Eil. Nr. | Kriterijaus (Qi) parametrai | Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |  | Atitikimas kokybiniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą papildomoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Siūlomos prekės techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Dokumento lapo numeris |
| 1. | Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 1 lentelės 2. p. “Paciento kėdė” Paciento krėslas montuojamas atskirai nuo pagrindinio bloko, kurio montavimo išilginė ašis gali būti pasukta ne mažiau, kaip 15° kampu. | Ne | Taip | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
|  |  | 0 | 18 |  |  |  |
| 2. | Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 1 lentelės 3.1. p. „Instrumentų komplektacija“ Galimybė integruoti 6-toje pozicijoje mikrovariklį arba orinę greitą jungtį su rankove. | Ne | Taip | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
|  |  | 0 | 6 |  |  |  |
| 3. | Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 1 lentelės 4.3. p. “Asistento valdymo konsolė” Membraninė valdymo konsolė sumontuota šone ar tarpe tarp instrumentų, taip, kad instrumentai neužstotų pasiekti mygtukų. | Ne | Taip | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
|  |  | 0 | 9 |  |  |  |
| 4. | Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 1 lentelės 7.1 p. “LED apšvietimas” „Lazerio“ režimo įjungimas, tuo išjungiant pulsinį LED režimą | Ne | Taip | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
|  |  | 0 | 9 |  |  |  |
| 5. | Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 1 lentelės 7.1 p. “LED apšvietimas” Šviestuvo 3D pozicijos „užrakinimas“ mechaniniu užraktu | Ne | Taip | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
|  |  | 0 | 9 |  |  |  |
| 6. | Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 1 lentelės 10. p. “Turbina” Grąžtelio sukimosi sustabdymo sistema leidžianti sustabdyti grąžtelį per ne ilgesnį, kaip 1 sek. laiką. | Ne | Taip | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
|  |  | 0 | 9 |  |  |  |
| 7. | Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 1 lentelės 11.5. p. “Antgalis mikrovarikliui” Galimybė pakeisti antgalio galvutę tuo sumažinant apsukas 3:1 | Ne | Taip | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
|  |  | 0 | 6 |  |  |  |
| 8. | Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 1 lentelės 8. p. „Orinė jungtis, mikrovariklis ir skaleris“ Visose jungtyse integruotas vandens srauto reguliavimas | Ne | Taip | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
|  |  | 0 | 14 |  |  |  |

3 lentelė

2 p.o.d. ODONTOLOGO DARBO VIETA ŠANČIŲ PADALINIUI, 1 vnt., Pristatymo adresas: A. Borutos g. 16, Kaunas.

| Parametrai, komplektacija | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Siūlomos prekės techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| 1. Odontologinis centras: |  |  |  |  |
| 1.1 Gali būti pritaikyta kairiarankiui arba dešiniarankiui darbo rėžimui | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.2 Galimybė programinės įrangos pagalba per kompiuterinį tinklą prisijungti prie įrenginio serviso ir remonto tikslais | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2. Paciento kėdė: |  |  |  |  |
| 2.1. Kėdės judesių reguliavimas | Būtinas reguliavimas servovarikliais | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2.2. Maksimalus kėdės pakilimo aukštis | Ne mažiau 800 mm | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2.3. Maksimalus kėdės nusileidimo aukštis | Ne daugiau 370 mm | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2.4. Pakeliamas svoris | Ne mažiau 180 kg | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2.5. Pakeliami/ nuleidžiami porankiai | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2.6. Apmušalai | Atsparūs trinčiai ir dezinfekavimui, besiūliai, minkšti. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2.7. Trendelenburgo judesio funkcijos pasirinkimas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2.8. Galvos atlošas | Ne mažiau dviejų šarnyrų | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2.9. Programuojamos kėdės pozicijos | 1. Ne mažiau 3 programuojamos darbo pozicijos; 2. Paskutinė pozicija; 3. Skalavimo pozicija. Viso ne mažiau 5 darbo pozicijos. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2.10. Judėjimo sustabdymo jungikliai / jutikliai | Integruoti: paciento kėdės korpuse, pedale, asistento elemente, spjaudyklėje, paciento atloše | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3. Gydytojo elementas: |  |  |  |  |
| 3.1. Instrumentų komplektacija | 1. 3 funkcijų švirkštas; 2. Orinė greita jungtis su rankove; 3. Mikrovariklis su rankove; 4. Skaleris su rankove; 5. Laisva vieta vėlesnei orinio skalerio integracijai. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.2. Instrumentų laikymo padėtis | Padėtis iš viršaus | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.3. Instrumentų padėklas ne mažesnio, kaip 30x38cm dydžio, komplektuojamas su silikoniniu (ar lygiaverčiu) patiesalu bei nerūdijančio plieno padėklais instrumentams | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.4. Gydytojo elemento reguliavimas | Padėtis fiksuojama automatiškai pneumatinio ar lygiaverčio stabdžio pagalba be papildomų mygtukų paspaudimo | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.5. Padėklas antgaliams | Nuimamas silikoninis padėklas antgalių atrėmimo vietoje | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.6. Antiretrakcijos sistema instrumentų vožtuvuose | Integruota instrumentų vožtuvuose | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.7. Instrumentų žarnelių ilgis | Ne mažesnis nei 90 cm | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.8. Savaime užsifiksuojančios pozicijos instrumentų alkūnėse | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.9. Valdymo pulte integruotame ekrane rodomų instrumentų greičių verčių galimybė | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.10.Instrumentų šviesos intensyvumo, vandens ir sukimosi krypties nustatymo reguliavimas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.11. Operacinės lempos įjungimo ir pritemdymo mygtukai | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.12.Laikmačio mygtukas arba lygiavertis pasirinkimas procedūros laiko kontrolei | Įjungimo /išjungimo mygtukas (arba lygiavertis pasirinkimas) | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.13. Stiklinės užpylimo pasirinkimas | Įjungimo /išjungimo mygtukas (arba lygiavertis pasirinkimas) | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.14. Vartotojo meniu kėdės nustatymams | Būtinas programuojamas gydytojo elemento ekrane | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.15. Gedimo kodų atvaizdavimas ekrane | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.16. Galimybė atnaujinti įrenginio programinę įrangą | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 4. Asistento elementas: |  |  |  |  |
| 4.1.Vietos instrumentams | Ne mažiau 4 | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 4.2. Asistento elemento alkūnė | Reguliuojama/kilnojama | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 4.3. Membraninė (arba lygiavertė) valdymo konsolė | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 4.4. Kėdės pozicijų keitimas/pasirinkimas | Ne mažiau 4 padėčių | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 4.5. Spjaudyklės plovimo funkcijos reguliavimas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 4.6.Paciento stiklinės pripildymo reguliavimas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 4.7. Siurbimo šlangučių skalavimo funkcija | Būtina automatinė | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 4.8.Trijų funkcijų pūsteris | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 4.9. Seilių ir aerozolio atsiurbėjai | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 5. Pagrindinis blokas: |  |  |  |  |
| 5.1. Montuojamas atskirai nuo paciento kėdės | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 5.2. Separatorius | Integruotas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 5.3. Porcelianinė arba lygiavertė spjaudyklė | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 5.4.Spjaudyklės pasukimas | Ne mažiau 180° kampu | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 5.5.Elektros perkrovos apsauga | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 5.6.Suspausto oro filtras | Būtina su automatiniu kondensato pašalinimu ir slėgio reguliatoriumi | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 5.7. Autonominė švaraus vandens sistema | Būtina butelio sistema (arba lygiavertė) | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 5.8. Apsaugos nuo užliejimo sistema | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 6. Multifunkcinis pedalas: |  |  |  |  |
| 6.1.Instrumento greičio reguliavimas | Greičio reguliavimas šoniniu judesiu | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 6.2.Skalerio galingumo reguliavimas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 6.3. Oro prapūtimas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 6.4. Mikrovariklio krypties pakeitimas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 6.5. Paciento kėdės pozicionavimo funkcija | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 6.6. Paciento kėdės reguliavimas | Judinimas/reguliavimas per pedalą su aktyvuotu Instrumentu įjungiamas papildomu mygtuku arba svirtimi | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 6.7. Automatinių kėdės pozicijų programavimas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 6.8. Kėdės sustabdymo jungiklis | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 7. Operacinė lempa: |  |  |  |  |
| 7.1. LED apšvietimas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 7.2. Šviesos intensyvumas | Ne mažiau 30.000 liuksų | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 7.3. Šviesos temperatūra | Būtina ne mažesniame diapazone 4,000 – 6,000 K | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 7.4. Spalvų atkūrimo indeksas | Ne mažiau 93 | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 7.5. Bendras pasiekiamas atstumas (matuojamas nuo vertikalios tvirtinimo ašies iki šviestuvo priekinio paviršiaus | Ne mažiau 150cm | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 7.6. Šviestuvo sukimasis 3 ašimis | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 8. Orinė jungtis: |  |  |  |  |
| 8.1. Pritaikyta darbui turbininiam antgaliui su apšvietimu | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 8.2. Integruotas vandens srauto reguliavimas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 8.3. Integruotas LED apšvietimas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 9. Elektrinis mikrovariklis 2vnt.: |  |  |  |  |
| 9.1. Maksimalus apsisukimų skaičius per 1 min. | Ne mažiau 40.000 aps/min. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 9.2. Minimalus apsisukimų per minutę skaičius | Ne daugiau 100 | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 9.3. Bešepetėlinis | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 9.4. Antiretrakcinis vožtuvas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 9.5. Svoris | Ne didesnis nei 70 g | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 9.6. Pakeičiami guoliai | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 9.7. Integruotas LED apšvietimas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 9.8. Garantija | Ne mažiau 24 mėnesių | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 9.9. Galimybė sterilizuoti 135°C | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 10. Turbina: |  |  |  |  |
| 10.1. Galia | Ne mažiau 31W | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 10.2. Galvutės aukštis be grąžtelio | Ne didesnis nei 13,2 mm | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 10.3. Vandens filtras | Keičiamas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 10.4. Guoliai | Keraminiai | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 10.5. Integruotas optinis šviesolaidis | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 10.6. Aušinimas | Ne mažiau 4 kanalų | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 10.7. Garantija | Ne mažiau 24 mėnesių | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 11. Antgalis mikrovarikliui: |  |  |  |  |
| 11.1. Perdavimo santykis | 1:1 | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 11.2. Vidinis vandens ir oro aušinimas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 11.3. Optinis šviesolaidis | Integruotas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 11.4. Vandens filtras | Keičiamas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 11.5. Keičiama antgalio galvutė | sumažinanti apsukas ne mažiau kaip 3 kartus | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 12. Greitinantis antgalis mikrovarikliui: |  |  |  |  |
| 12.1. Perdavimo santykis | 1:5 | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 12.2. Guoliai | Keraminiai | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 12.3. Nerūdijančio plieno galvutė | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 12.4. Galvutės aukštis | Ne didesnis nei 13,5 mm | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 12.5. Galvutės skersmuo | Ne didesnis nei 10,4 mm | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 12.6. Vandens mikrofiltras | Keičiamas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 12.7. Optinis šviesolaidis | Integruotas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 12.8. Ne mažiau 3 kanalų aušinimas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 13. Tiesus antgalis mikrovarikliui: |  |  |  |  |
| 13.1. Perdavimo santykis | 1:1 | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 13.2. Aušinimas | Vidinis vandens ir oro | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 14. Skaleris: |  |  |  |  |
| 14.1. Pjezokeraminis | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 14.2. Komplektacija | Būtina ne mažiau 3 darbinių instrumentų | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 14.3. Dažnis | ne mažesnėse ribose kaip 28kHz – 32 kHz | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 14.4. Maksimali pašalinimo jėgos galia (prietaiso galingumas) | Ne mažiau 8 W | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 14.5. Antgalio skersmuo/svoris | Ne didesnis nei 17 mm, svoris ne didesnis nei 50g | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 14.6. Vandens reguliavimas jungties vietoje | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 14.7 Integruotas LED apšvietimas, ne mažiau 25000Lux | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 15. 3 funkcijų švirkštas |  |  |  |  |
| 15.1. Nuimamas sterilizuojamas korpusas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 15.2. Nuimama sterilizuojama kaniulė | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 16. Odontologo ir asistento kėdutės: |  |  |  |  |
| 16.1. Sėdimoji dalis | Būtinas aukščio reguliavimas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 16.2. Maksimalus kėdutės sėdimosios dalies aukštis nuo grindų | Ne mažiau 660 mm | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 16.3. Kėdės atlošas | Reguliuojamas atlošo pasvirimo kampas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 16.4. Kėdė su ratukais | Ne mažiau 5 ratukai | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 16.5. Kėdutės apmušalų danga lengvai valoma ir dezinfekuojama | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 17. Dentalinis vakuuminis siurblys: |  |  |  |  |
| 17.1. Dentalinis vakuuminis siurblys skirtas sausam vakuumui su garsą izoliuojančia dėže. | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 17.2. Aptarnaujamų centrų skaičius | 1 | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 17.3. Naudojamas galingumas | ne daugiau 0,5 kW | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 17.4. Maksimalus srautas | ne mažiau 1200 l/min | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 17.5. Vakuuminis išretinimas | ne mažiau 125 mBar | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 17.6. Triukšmingumas | Ne daugiau 56±2 dB | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 17.7. Keturios antivibracinės kojelės | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 18. Garantija | Ne mažiau nei 24 mėn. | įrašyti |  |  |

Kokybės kriterijai:

4 lentelė

| Eil. Nr. | Kriterijaus (Qi) parametrai | Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |  | Atitikimas kokybiniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą papildomoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Siūlomos prekės techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Dokumento lapo numeris |
| 1. | Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 3 lentelės 2. p. “Paciento kėdė” Paciento krėslas montuojamas atskirai nuo pagrindinio bloko, kurio montavimo išilginė ašis gali būti pasukta ne mažiau, kaip 15° kampu. | Ne | Taip | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
|  |  | 0 | 18 |  |  |  |
| 2. | Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 3 lentelės 3.1. p. „Instrumentų komplektacija“ Galimybė integruoti 6-toje pozicijoje mikrovariklį arba orinę greitą jungtį su rankove. | Ne | Taip | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
|  |  | 0 | 6 |  |  |  |
| 3. | Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 3 lentelės 4.3. p. “Asistento elementas” Membraninė valdymo konsolė sumontuota šone ar tarpe tarp instrumentų, taip, kad instrumentai neužstotų pasiekti mygtukų. | Ne | Taip | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
|  |  | 0 | 9 |  |  |  |
| 4. | Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 3 lentelės 7.1 p. “LED apšvietimas” „Lazerio“ režimo įjungimas, tuo išjungiant pulsinį LED režimą | Ne | Taip | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
|  |  | 0 | 9 |  |  |  |
| 5. | Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 3 lentelės 7.1. p. “LED apšvietimas” Šviestuvo 3D pozicijos „užrakinimas“ mechaniniu užraktu | Ne | Taip | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
|  |  | 0 | 9 |  |  |  |
| 6. | Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 3 lentelės 10. p. “Turbina” Grąžtelio sukimosi sustabdymo sistema leidžianti sustabdyti grąžtelį per ne ilgesnį, kaip 1 sek. laiką. | Ne | Taip | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
|  |  | 0 | 9 |  |  |  |
| 7. | Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 3 lentelės 11.5. p. “Antgalis mikrovarikliui” Galimybė pakeisti antgalio galvutę tuo sumažinant apsukas 3:1 | Ne | Taip | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
|  |  | 0 | 6 |  |  |  |
| 8. | Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 3 lentelės 8. p. „Orinė jungtis, mikrovariklis ir skaleris“ Visose jungtyse integruotas vandens srauto reguliavimas | Ne | Taip | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
|  |  | 0 | 14 |  |  |  |