TECHNINĖ SPECIFIKACIJA VIENKARTINĖMS PRIEMONĖMS AUTOHEMOTRANSFUZIJOS SISTEMAI SU AUTOHEMOTRANSFUZIJOS APARATU PANAUDAI ĮSIGYTI

	Eil. Nr.
	Parametras
	Parametro reikšmė
	

	Reikalavimai autohemotransfuzijos įrenginiui (panaudai)

	1.
	Įrenginio paskirtis
	Įrenginys, skirtas kraujo autotransfuzijai (paciento netekto kraujo surinkimui, nuolatiniam plovimui ir filtravimui bei raudonųjų kraujo kūnelių koncentrato sugrąžinimui atgal į paciento kraujotaką).
	

	3.
	Vienkartiniai rinkiniai
	Vienkartinių rinkinių konfigūracija (vieno dydžio ar kelių dydžių) priklauso nuo gamintojo sprendimo, tačiau turi užtikrinti tinkamą kraujo apdorojimą ir kokybę.
	

	4.
	Įrenginio darbo programos
	4.1. Įrenginys turi turėti ne mažiau nei tris skirtingo greičio darbo režimus arba skirtingus greičio veikimo režimus, kurie automatiškai prisitaiko prie vienkartinių rinkinių konfigūracijos.

4.2. Įrenginys turi turėti greito veikimo režimą (greitis ne mažiau nei 100 ml/min).
	

	5.
	Automatinė funkcija
	Auto-Start galimybė nustatyti automatinį įrenginio startavimą pagal numanomą kraujo netekimo kiekį ir greitį arba pagal rezervuare surinkto kraujo kiekį.
	

	6.
	Kokybė ir saugumas
	6.1. Eritrocitų gražinimas: ne mažiau nei 85%.

6.2. Baltymų pašalinimas: ne mažiau nei 97%.

6.2. Heparino pašalinimas: ne mažiau nei 99%.

6.3. Kalio pašalinimas: ne mažiau nei 92%.

6.5.Neemulsuotų riebalų pašalinimas: ne mažiau nei 99%.
	

	7.
	Įrenginio jutikliai
	Įrenginys turi turėti optinį jutiklį, užtikrinantį išplautos eritrocitų masės švarumą ir laisvo hemoglobino pašalinimą.
	

	8.
	Įrenginio siurbliai ir našumas
	8.1. Įrenginys turi siurblius, užtikrinančius tinkamą eritrocitų, surinkto kraujo ir plovimo tirpalo judėjimą; 

8.2. Centrifugos greitis: ne mažiau nei 1800 apsisukimų per minutę.
	

	9.
	Įrenginio ekranas ir valdymas 
	Spalvotas lietimui jautrus ekranas (gali būti valdomas su pirštinėmis).


	

	10.
	Duomenų valdymas
	10.1. USB jungtis, galimybė prijungti brūkšninių kodų skaitytuvą, spausdintuvą. 

10.2. WiFi arba Ethernet sąsaja. 
	

	11.
	Įrenginio konstrukcija ir mobilumas
	11.1. Pasukamas ekranas.

11.2. Ratukai, pasisukantys 360o.
11.4. Ne mažiau nei dviejų ratukų centrinė stabdžių sistema arba ne mažiau nei du ratukai su individualiais stabdžiais.
	

	12.
	Vakuuminis siurblys
	Integruotas įrenginyje, valdomas per ekraną.
	

	13.
	Maitinimas
	Iš 230 V (±10%), 50/60 Hz elektros tinklo
	

	14.
	Komplektacija
	Komplekte su įrenginiu pateikiami visi jo eksploatavimui (darbui su perkamomis vienkartinėmis priemonėmis) reikalingi daugkartinio naudojimo priedai (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas)
	

	15.
	Įrangos žymėjimas CE ženklu
	Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti galiojančio dokumento, liudijančio siūlomo įrenginio žymėjimą CE ženklu (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją)
	

	16.
	Įrangos pateikimo panaudai, jos instaliavimo bei  techninio aptarnavimo panaudos sutarties galiojimo laikotarpyje sąlygos
	1. Įranga pateikiama neatlygintinai valdyti ir naudoti panaudos būdu (perkamos tik vienkartinio naudojimo priemonės);
2. Tiekėjas savo lėšomis pristato bei instaliuoja panaudai perduotą įrangą, apmoko Panaudos gavėjo darbuotojus naudotis pateikta įranga bei pateikia įrangos naudojimo instrukcijas lietuvių ir anglų kalbomis;
3. Tiekėjas panaudos sutarties galiojimo laikotarpyje savo lėšomis užtikrina pateiktos įrangos autorizuotų  techninio aptarnavimo paslaugų (techninės profilaktikos ir remonto) teikimą;
4. Reakcijos į iškvietimą įrangos gedimo šalinimui laikas – ne ilgiau kaip 48 val. (neįskaitant šventinių ir ne darbo dienų).

(būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas)
	

	Reikalavimai autohemotransfuzijos aparato vienkartinėms priemonėms



	1.
	Pagrindinis surinkto kraujo plovimo rinkinys
	Rinkinį sudaro vientisa sistema susidedanti iš: centrifugos adapterio, magistralių rinkinio kraujo paėmimui iš rezervuaro, plovimui, išplautų eritrocitų surinkimui ir nuoplovų atskyrimui. Rinkinį sudaro sujungti 1000 ml išplautų eritrocitų maišas ir 10 litrų atliekų maišas. 2 magistralės su atskirais spaustukais plovimo tirpalui pajungti. Rinkinys sterilioje pakuotėje, pilnai sujungtas ir paruoštas darbui.


	Orientacinis kiekis – 60 komplektų

	2.
	Pradinis kraujo surinkimo rezervuaras
	Skirtas pradiniam kraujo surinkimui ir filtracijai. 3 litrų talpos, sandarus, su jungtimis vakuumui ir surenkamo kraujo magistralėms pajungti. Steriliai supakuotas, sterilus.


	

	3.
	Aspiracijos ir antikoaguliacijos magistralė
	Skirta siurbti kraują iš operacinio lauko. Dviguba magistralė su linija antikoaguliantui, su smaigu antikoaguliantui, bei lašejimo greičio reguliatoriumi. Su jungtimis siurbimo antgaliui ir jungtimi tinkama prijungti prie kraujo surinkimo rezervuaro. Sterili.


	

	4.
	Vakuumo linija arba linijų rinkinys
	Skirta pajungti sistemoje integruotą siurblį prie surinkimo rezervuaro. Su integruotu hidrofobiniu filtru, apsaugančiu siurblį nuo užteršimo kraujo produktais.


	


Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.
