Operacinės stalas traumatologinėms operacijoms

Techninė specifikacija

1. Jei techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos, tiekėjas gali siūlyti lygiaverčius. Jei apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, tokiu atveju tiekėjas gali siūlyti lygiaverčius.

2. Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti techninės specifikacijos reikalaujamas charakteristikas. Įrodymui, kartu su pasiūlymu, pateikiama gamintojų siūlomų prekių katalogai arba kiti prekių techninių charakteristikų aprašymai, patvirtinti gamintojo (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) su vertimu į lietuvių kalbą dėl prekių reikalaujamų techninių parametrų aprašymų, sertifikatai.  Papildomai gali būti pateikiama nuoroda į gamintojo interneto puslapį, kuriame išdėstyta visa informacija apie siūlomą prekę. Teikiamuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (pažymėti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kuriose aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti.

3. Pirkimo dalyvis kartu su pasiūlymu turi pateikti visus dokumentus lietuvių k., įrodančius prekės atitiktį nustatytiems 1 punkto reikalavimams. Atitiktis 2 punkte nustatytiems reikalavimams bus tikrinama sutarties vykdymo metu (prekės perdavimo metu).

1 lentelė. Privalomieji reikalavimai prekėms:

| Eil. Nr. | Parametrai | Parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Operacinis stalas traumatologinėms operacijoms | 1. Tinkamas naudoti įvairių operacijų metu: bendroji chirurgija 2. Pritaikytas traumatologinėms operacijoms - privalumas |
| 2. | Bendrieji reikalavimai stalui: | 1. Stalas mobilus, su ratukais. 2. Darbinėje padėtyje stabilizuojamas iš stalo pagrindo nuleidžiamomis specialiomis atramomis arba korpuse integruotais ratukais, su elektriniu stabdžiu blokuojant ratukus. 3. Stalo aukščio, pasvirimo kampų ir pozicijų reguliavimas elektrinis arba elektrinis – hidraulinis (arba lygiavertis). 4. Operacinio stalo padėčių keitimo valdymas valdymo pulteliu arba kolonoje integruotu elektriniu valdymo pultu 5. Didžiausia leistina stalo darbinė apkrova ne mažiau kaip 400 kg. 6. Išoriniai (gabaritiniai) matmenys: 6.1. Ilgis ≥ 2000 mm. 6.2. Plotis (įskaitant prie stalviršio kraštų primontuotus šoninius europinio tipo bėgelius, bėgelis stalo priedams tvirtinti) ≥ 550 mm. |
| 3. | Reikalavimai stalviršiui: | Sudarytas iš šių atskirai valdomų ≥ 4 sekcijų |
| 4. | Reikalavimai čiužiniui: | 1. Pralaidus rentgeno spinduliams. 2. Fiksuotas prie stalviršio konstrukcijos, nuimamas nenaudojant įrankių 3. Čiužinio storis ≥ 60 mm. |
| 5. | Stalviršio padėties reguliavimas | 1. Stalviršio (be čiužinio) aukščio reguliavimas intervale ≥ (700 – 1030) mm; 2. Trendelenburgo/ Anti-Trendelenburgo padėties nustatymas ≥ ±26°; 3. Šoninis (lateralinis) pavertimas ≥ ±20°; 4. Nugaros segmento reguliavimas intervale ≥ (nuo -35° iki + 70°); 5. Išilginis stalviršio paslinkimas ≥ 300 mm, kad garantuotų geriausiai įmanomą prieigą rentgeno C lankui; 6. Nulinės padėties nustatymas. |
| 6. | Operacinio stalo komplektacija: |  |
| 6.1 | Anestezijos rėmas | 1. Tvirtinamas prie operacinio stalo. 2. ,,L‘‘ formos |
| 6.2 | Rankos atrama, skirta padėti rankai – 2 vnt. | 1. Tvirtinama prie operacinio stalo. 2. Padengta antistatine minkšta danga. 3. Su rankos fiksavimo diržu. |
| 6.3 | Kojų laikikliai – 2vnt. | 1. Goepel tipo arba lygiaverčiai kojų laikikliai 2. Tvirtinami prie operacinio stalo. |
| 6.4 | Diržas paciento fiksavimui – | Diržas, skirtas paciento liemens fiksavimui prie operacinio stalo. |
|  | 1 vnt. |  |
| 6.5 | Pagalvėlė galvai – 1 vnt. | 1. Gelio (arba lygiavertės medžiagos). |
|  |  | 2. Žiedo arba pasagos formos. |
| 7. | Maitinimo šaltinis | 1. 230 V, 50Hz elektros tinklas; 2. Įkraunamas integruotas vidinis akumuliatorius |
| 8. | Valymas ir dezinfekcija | Paviršiai atsparūs valymo ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui |
| 9. | CE sertifikatas | Būtinas (kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikato arba CE atitikties deklaracijos kopiją) |  |
| 10 | Garantinis laikotarpis sistemai | Ne mažiau 36 mėnesiai |  |
| 11. | Tiekėjas turi teisę atlikti siūlomų prekių techninį aptarnavimą ir garantinę priežiūrą arba turi sutartį su kitu ūkio subjektu, turinčiu teisę atlikti siūlomų prekių techninį aptarnavimą ir garantinę priežiūrą garantijos termino metu | Būtina (kartu su pasiūlymu pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad tiekėjas yra siūlomų prekių gamintojo sertifikuotas ir/ar įgaliotas atlikti techninį aptarnavimą ir garantinę priežiūrą. Jeigu tiekėjas nėra įgaliotas atlikti siūlomų prekių techninio aptarnavimo ir garantinės priežiūros, tuomet turi pateikti sutartį su kitu ūkio subjektu dėl siūlomos įrangos techninio aptarnavimo ir garantinės priežiūros paslaugų teikimo). |  |