TSD-1123, VPP-3479

Skysto azoto ląstelių kontroliuojamo greičio užšaldymo aparato techninė specifikacija (1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Kontroliuojamo greičio kamieninių ląstelių, CAR-T produktų ir donoro limfocitų (DLI) užšaldymui skysto azoto garų fazėje ir atšildymui |  |
|  | Temperatūra | Ribos nemažiau kaip nuo -180 C iki +30 C |  |
|  | Talpa | Nemažiau kaip 30 kasečių su 50 ml maišeliais arba nemažiau kaip 960 mėgintuvėlių po 2 ml |  |
|  | Užšaldymo greitis | Reguliavimo ribos nemažesnės kaip 0,1 – 60 C/min. |  |
|  | Automatinis užšaldymo greičio moduliavimas | Būtinas automatinis užšaldymo greičio didėjimas pasiekus kristalizaciją |  |
|  | Atšildymo greitis | Neilgiau kaip 15 min. nuo -100 C iki +20 C |  |
|  | Temperatūros grafikas | Būtinas skaitmeninis ir grafinis pateikimas ekrane, atskirai užšaldomo maišelio ir mėgintuvėlio |  |
|  | Automatinis veikimas | Būtinas pilnai automatinis veikimas, kontroliuojamas programinės įrangos |  |
|  | Korpusas | Nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos) |  |
|  | Šaldymo kameros talpa | Nemažiau kaip 300 × 300 × 300 mm |  |
|  | Įrangos matmenys | Nedaugiau kaip 750 × 750 × 750 mm |  |
|  | Dangtis | Su stiklu arba permatomas, su saugiu užraktu, neleidžiančiu atidaryti proceso metu |  |
|  | Elektros maitinimas | 230 V, 50 Hz elektros tinklas |  |
|  | Temperatūros daviklis | Turi būti temperatūros daviklis |  |
|  | Referenciniai (kontroliniai) temperatūros jutikliai | Turi būti referenciniai (kontroliniai) temperatūros jutikliai, kurių skersmuo nedidesnis kaip 1 mm |  |
|  | Darbinė temperatūra | Nemažiau kaip nuo 0 C iki +50 C |  |
|  | Integruotas procesorius | Įranga turi galėti dirbti, kai nėra ryšio su kompiuteriu |  |
|  | Kristalizacijos nustatymas | Turi būti kristalizacijos nustatymo funkcija |  |
|  | Skysto azoto tiekimo linija | - Nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos); - Netrumpesnė kaip 1 m. |  |
|  | Komplektacija | Į įrangos komplektaciją įtraukti: - Referencinis mėgintuvėlis, skirtas vidiniam temperatūros monitoravimui; - Referencinė ampulė, skirta vidiniam temperatūros monitoravimui užšaldomame referenciniame maiše; - Stovai kasetėms ir mėgintuvėliams; - Kompiuteris, monitorius ir spausdintuvas; - Programinė įranga, suderinta su siūlomu aparatu. |  |
|  | Programavimas | Galimybė programuoti ir išsaugoti užšaldymo ir atšildymo protokolus |  |
|  | Standartinės kamieninių ląstelių užšaldymo programos | Standartinės kamieninių ląstelių užšaldymo programos turi būti įdiegtos / paruoštos naudoti |  |
|  | Slaptažodis | Būtina galimybė suteikti skirtingas prieigos teises vartotojui ir programuotojui atskirais slaptažodžiais |  |
|  | Duomenų išsaugojimas | Būtina galimybė įvesti kamieninių ląstelių donoro duomenis |  |
|  | Aliarmų sistema esant temperatūros nukrypimams | Turi būti aliarmų sistema, įspėjanti apie temperatūros nukrypimus |  |
|  | Aliarmų sistema esant azoto slėgio nukrypimams | Turi būti aliarmų sistema, įspėjanti apie azoto slėgio nukrypimus |  |
|  | Proceso apsauga | Vykdomas užšaldymo ir atšildymo procesas privalo nenutrūkti esant kompiuterio gedimui |  |
|  | Azoto tiekimo apsauga | Būtinas automatinis azoto tiekimo nutraukimas atidarius dangtį |  |
|  | Duomenų bazė | Suderinama su esama KK BIOFREEZE duomenų baze |  |
|  | Atsekamumas | Suderinama su „Biotrace“ atsekamumo programa |  |
|  | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |
|  | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
|  | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo / sumontavimo vietą, instaliavimo / sumontavimo, po instaliavimo / sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |
|  | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
|  | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
|  | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |
|  | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |