VPP-459

Techninė specifikacija

1 pirkimo dalis. Ląstelių skaičiavimo lustas ir reagentai T/N tirpalai naudojami ląstelių koncentracijos ir gyvybingumo skaičiavimui ląstelių kultūrose, užtikrinant tikslų mėginių kiekybinį įvertinimą gamyboje ir kokybės kontrolėje.

| Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės |
| --- | --- |
| Pirkimo objektas | Ląstelių skaičiavimo lustas ir PI (N)/AO (T) paruošti tirpalai. |
| Naudojimas | Skirtas gyvų ir negyvų ląstelių skaičiavimui. |
| Kanalų skaičius | Ne mažiau 4 kanalų lustas. |
| Lustų skaičius | Ne mažiau 200 lustų rinkinyje. |
| Skaičiavimo principas | Ląstelės turi būti veikiamos propidžio jodidu (PI) ir akridino oranžiniu (AO) paruoštais tirpalais. |
| Matavimo diapazonas | 5×10⁴ – 2×10⁷ ląstelių/ml. |
| Tirpalų kiekis | Viename rinkinyje turi būti ne mažiau kaip 1 buteliukas po 12,5 ml. PI ir 2 buteliukai po 12,5 ml. AO paruoštų tirpalų. |
| Tyrimų skaičius | Lustų ir tirpalų kiekio turi užtekti ne mažiau kaip 400 testams atlikti. |
| Laikymo sąlygos | Paruošti AO ir PI tirpalai laikomi 2-8°C temperatūroje. |
| Pakuotė ir kiekis | 1 rinkinyje ne mažiau 200 lustų, 2 buteliukai po 12,5ml. AO (T) tirpalo ir 1 buteliukas po 12,5 ml. PI (N) tirpalo. |
| Orientacinis kiekis | 5 rinkiniai. |

2 pirkimo dalis. Kokybės įvertinimo (QC) lustas naudojamas automatizuoto ADAM CellT ląstelių skaičiavimo įrenginio kokybės kontrolei ir įrenginio veikimo patikrinimui prieš atliekant analizę.

| Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės |
| --- | --- |
| Pirkimo objektas | Kokybės įvertinimo (QC) lustas. |
| Naudojimas | Naudojamas automatinio ląstelių skaičiuotuvo kokybės vertinimui. |
| Lustu tikrinami parametrai | Prietaiso rodomas absoliutus dalelių skaičius; Kalibruojamas automatinis fokusavimas; Ląstelių skaičiavimo lusto padėtis prietaiso laikiklyje. |
| Lusto išmatavimai | 74,9 mm (W) x 24,9 mm (D) x 2,0 mm (H). |
| Priimtinų verčių diapazonas | 9,0 × 10⁵ – 1,1 × 10⁶ / ml. |
| Lusto priimtini piko dydžiai | 13–16 μm. |
| Kiti bruožai | Kokybės įvertinimo rezultatai turi būti saugomi automatinio ląstelių skaičiuotuvo atmintyje; Kokybės įvertinimo lustas turi turėti unikalų LOT ir aktyvavimo kodo numerius. |
| Galiojimo terminas | 1 metai. |
| Laikymo sąlygos | Kambario temperatūroje. |
| Pakuotė ir kiekis | 1 pakuotėje 1 vnt. |
| Orientacinis kiekis | 3 pak. |

_________