TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Energijos skirstymo operatorius“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro sutartį.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl pirkimo objekto.

  - Prekės – srovės matavimo replės, skirtos įžeminimo varžos matavimui vienų srovės replių (1C) metodu, įskaitant atsargines dalis.

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu Tiekėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Pirkėjo nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Prekių kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.

  - Atsarginės dalys – dalys, skirtos siūlomai Prekei, nurodytos 1 lentelės 2-3 p.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Srovės matavimo replės, skirtos įžeminimo varžos matavimui vienų srovės replių (1C) metodu, įskaitant Atsargines dalis.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Prekių kiekiai pateikiami žemiau esančioje Lentelėje Nr. 1:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus Kiekis* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Srovės matavimo replių, skirtų įžeminimo varžos matavimui vienų srovės replių (1C) metodu komplektai | Vnt. | 32 |
| 2. | Maitinimo adapteris (pakrovėjas) | Vnt. | 16 |
| 3. | Pakraunami akumuliatoriai prietaisui | komplektų ar spec. akumuliatorių | 16 |

*Nurodytas preliminarus Prekių kiekis. Sutarties galiojimo laikotarpiu Pirkėjas turi teisę koreguoti perkamų Prekių kiekį, neviršijant sutartyje nurodytos maksimalios Sutarties kainos. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti viso Prekių kiekio ar bet kokios jo dalies.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Prekės turės būti pristatomos:

| Eil. Nr. | Regionas | Kiekis | Adresas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vilnius | 7 | Motorų g. 2, Vilnius |
| 2. | Kaunas | 2 | Lyderystės g.4C, Biruliškės, Kauno r. |
| 3. | Kaunas | 1 | J. Basanavičiaus g.48, Prienai |
| 4. | Kaunas | 1 | Užtankos g.9, Dainiai, Jurbarko r. |
| 5. | Klaipėda | 7 | Liepų g. 80, Klaipėda |
| 6. | Klaipėda | 1 | Gaurės g. 25A, Tauragė |
| 7. | Klaipėda | 1 | Mažeikių g. 10, Telšiai |
| 8. | Šiauliai | 1 | Tilžės g. 68, Šiauliai |
| 9. | Panevėžys | 4 | Senamiesčio g. 102 B, Panevėžys |
| 10. | Alytus | 1 | Pramonės g. 7, Alytus |
| 11. | Alytus | 1 | Kauno g. 77, Lazdijai |
| 12. | Utena | 1 | J. Basanavičiaus g. 112A, Utena |
| 13. | Utena | 1 | Švenčionių g. 15A, Ignalina |
| 14. | Utena | 3 | Ažupiečių k. 1, Ažupiečiai, Anykščių r. sav. |

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Techniniai reikalavimai pateikiami lentelėje Nr. 2:

Lentelė Nr. 2

| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gaminys atitinka standartus a) | IEC 61010 100 V CAT IV, 150 V CAT II arba lygiaverčiai Europos sąjungoje galiojantys standartai ir normos; |
| 2 | Garantinis laikotarpis b) | ≥24 mėn. |
| 3 | Garantinis ir pogarantinis aptarnavimas a) | Būtina pateikti gamintojo patvirtinimą, kad Lietuvos įmonė, kurį siūlo tiekti prietaisus, gali juos aptarnauti ir taisyti, kaip teisėtas gamintojo atstovas Lietuvoje. |
| 4 | Kartu su gaminiu pristatomi dokumentai a) | Eksploatavimo instrukcija lietuvių ir anglų (jeigu gamintojas ne Lietuvos įmonė) kalbomis. |
| 5 | Prietaiso įtraukimas į Lietuvos matavimo priemonių registrą ir pirminės metrologinės patikros atlikimas b) | Prietaisas turi būti įtrauktas į LR matavimo priemonių registrą ir jam turi būti atlikta pirminė metrologinė patikra. Jei prietaisas nėra įtrauktas į LR matavimo priemonių registrą, tuomet tiekėjas, savo sąnaudomis, įsipareigoja įtraukti prietaisą į LR matavimo priemonių registrą ir pateikti prietaisą su pirmine metrologine patikra per 60 (šešiasdešimt) dienų po Sutarties pasirašymo ir užsakymo pateikimo |
| 6 | Skystųjų kristalų ekranas a) | Būtina |
| 7 | Prietaiso maitinimas b) | Iš pakraunamų akumuliatorių |
| 8 | Matavimų išsaugojimas prietaiso atmintyje a) | Ne mažiau kaip 300 matavimų |
| 9 | Prietaisas turi atlikti matavimą matavimo metodu pagal pridedamą metodiką (1 priedas) b) | vienų srovės replių (1C) metodas |
| 10 | Įžeminimo varžos matavimo diapazonas a) | Ne siauresnis kaip nuo 0,010 iki 1200 W |
| 11 | Skyra a) | Ne blogesnė kaip 0,001/0,01/0,1/1/5/10/50W |
| 12 | Paklaida a) | Ne blogesnė kaip ±1,5% , diapazone iki 45W |
| 13 | Srovės matavimo diapazonas a) | Ne blogesnis kaip nuo 0,5 mA iki 20 A |
| 14 | Skyra a) | Ne blogesnė kaip 0,5//1/10/100 mA |
| 15 | Paklaida a) | Ne blogesnė kaip ±2% |
| 16 | Replių apkabinimo dalies forma ir išmatavimai a) | Pailga galvute, gebanti apgaubti stačiakampius strypus ne mažesnius nei 30x40mm ir 20x55mm, bei kabelius ne mažesnio diametro nei 32 mm |
| 17 | Perkalibravimo galimybė nesiunčiant į gamyklą a) arba b) | Būtina |
| 18 | Automatinis kalibravimas a) arba b) | Būtina |
| 19 | Atsparumas aplinkos veiksniams a) | ≥ IP40 |
| 20 | Prietaiso svoris a) | ≤ 1,5 kg |
| 21 | Komplektacija a) arba b) | Matavimo prietaisas, maitinimo adapteris (pakrovėjas), dėklas nešiojimui (1 vnt.), diržas nešiojimui ant kaklo arba rankos, pirminės patikros liudijimas, gamintojo sertifikatai, garantinis talonas, instrukcija vartotojui lietuvių kalba. |

Pastaba – dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui (pateikiama su Pirminiais pasiūlymais):

- Gamintojo deklaracija arba gamintojo parengtas gaminio techninis aprašymas;

- Tiekėjo deklaracija.

  - Atsarginės dalys, nurodytos Techninės specifikacijos lentelėje Nr. 1, Eil. Nr. 2 ir 3, turi būti skirtos Tiekėjo siūlomam prietaisui.

- PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos.

  - Prekės bus perkamos ir tiekiamos pagal atskirus Pirkėjo Užsakymus visu Sutarties galiojimo metu.

  - Tiekėjas turės pristatyti Prekes Techninės specifikacijos 4 skyriuje nurodytais adresais (arba kitu Užsakyme nurodomu konkrečiu adresu) Pirkėjo darbo laiku (I-IV 10:00 – 16:30 val., V 10:00 – 15:15 val.).

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Prekėms nustatomas Tiekėjo arba Prekių gamintojo taikomas (nustatomas ilgesnis taikomas terminas) garantijos terminas, tačiau bet kokiu atveju ne trumpesnis kaip 2 (dviejų) metų garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Prekių perdavimo - priėmimo ar garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 14 (keturiolikos) kalendorinių dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie sugedusias, nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes. Tiekėjas netinkamas/sugedusias Prekes privalo pasiimti iš Pirkėjo nurodytų adresų ir suremontuotas Prekes savo lėšomis grąžinti Pirkėjo nurodytais adresais, iš kurių jos buvo paimtos.

  - Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas.

  - Už nustatytų Prekių trūkumų nepašalinimą per Techninės specifikacijos 7.2 punkte nustatytą terminą Tiekėjas, Pirkėjui pareikalavus, moka Pirkėjui 0,05 procentų nuo trūkumų turinčių Prekių kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną (tačiau bet kokiu atveju ne mažiau kaip 30,00 EUR (trisdešimt eurų 00 ct) už vieną vėlavimo laikotarpį).

- APMOKĖJIMO SĄLYGOS

  - Pirkėjas sumoka Tiekėjui už faktiškai pristatytas kokybiškas Prekes, šalims pasirašius Prekių perdavimo – priėmimo aktą, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos.

- PRIEDAI

  - Priedas Nr. 1 - Įžeminimo varžos vienomis srovės matavimo replėmis (1C) metodu matavimo metodika.

Priedas Nr. 1

Įžeminimo varžos vienomis srovės matavimo replėmis (1C) metodu matavimo metodika

1C metodu įžeminimo varžos matavimas atliekamas pagal principinę schemą, pateiktą 1 paveiksle, tokia tvarka:

- Susipažinti su matavimo prietaiso naudojimosi instrukcija.

- Apgaubti srovės matavimo replėmis bandomą elektrodą RE (1 paveikslas).

1 pav. Įžeminimo kontūro atskiro įžemiklio įžeminimo varžos 1C (vienu replių) metodu matavimo schema: RE- įžemiklis, kurio varža yra matuojama; C-I – matavimo įtampa generuojanti apvija; C-II – įžemiklyje RE srovė matuojantį apvija

PASTABA: matuojant srovės matavimo replėmis atkreipkite dėmesį į srovės tekėjimo kryptį, kurį yra nurodyta ant replių korpuso, replės turi apgaubti įžeminimo elektrodą taip, kad  rodyklių kryptys sutaptų.

- Atlikti matuojamo įžemiklio varžos matavimą;

- Įrašyti gautą REmax reikšmę į matavimo protokolą;

- Pasinaudojus matavimo prietaiso naudojimosi instrukcijoje esančiais techniniais duomenimis, įvertinti matuojamų dydžių paklaidą;

- Palyginti gautas matavimo metu ir normuotas įžemiklių varžų reikšmes;

- Matavimo protokole pateikti išvadas apie įžemiklių varžų dydžių atitikimą norminėms reikšmėms.

- Palyginti matuotiną ir apskaičiuotą RK varžų reikšmės.