Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Bendroji informacija

  - Užsakovas – Jonavos rajono savivaldybės administracija.

  - Pirkimo objektas – projekto „Krūties vėžio prevencinės programos prieinamumo didinimas Jonavos, Kauno ir Kaišiadorių rajonų savivaldybėse“ Nr. 22-309-P-0001 mobilusis mamografas, t. y. specialios paskirties krovininis automobilis su antstatu, kuriame įrengtos specialios patalpos mamografijai atlikti bei pritaikyta mamografijos įranga (toliau – automobilis arba prekės).

# Projektas įgyvendinamas pagal regioninės pažangos priemonės Nr. 01-004-07-02-01 (RE) „Pagerinti viešųjų paslaugų prieinamumą, darbo vietų pasiekiamumą ir tam reikalingų išteklių naudojimo efektyvumą“ finansavimo gairėse nustatytas sąlygas ir tvarką.

  - Automobilio pristatymo vieta – Žeimių g. 19, LT-55134 Jonava. Terminas – ne ilgiau kaip per 12 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Tiekėjas yra oficialus siūlomos radiologinės (mamografijos)  įrangos gamintojas arba gamintojo atstovas, įgaliotas parduoti šią įrangą, arba tiekėjas turi sudarytą sutartį su tokius įgaliojimus turinčiu ūkio subjektu. Kartu su pasiūlymu pateikiamas (-i) radiologinės (mamografijos)  įrangos gamintojo atstovavimą įrodantis (-ys) galiojantis (-ys) dokumentas (-ai), pvz. gamintojo įgaliojimas, atstovavimo sutartis, gamintojo sertifikatai ar kita gamintojo pateikiama informacija.

  - Pirkimo objekto apimtys: 1 vnt.

- Reikalavimai pirkimo objektui:

Techninės specifikacijos lentelėje nurodyti privalomi reikalavimai. Tiekėjai, kur reikalaujama, privalo nurodyti siūlomą konkrečią specifikaciją (tikslią reikšmę arba konkretų aprašymą) ir informaciją apie tai įrodančiuose dokumentuose (pasirenkamas(-i) vienas ar kelis dokumentai): gamintojo techniniuose dokumentuose ir/arba gamintojo rašytiniame patvirtinime, ir/arba automobilio  registracijos liudijimo kopijoje, ir/arba informacijoje iš gamintojo tinklalapio (ekrano kopijoje (-os) (print screen‘e)) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen-e) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo tinklalapio ir turi būti aiškiai pažymėta (-os) konkreti (-čios) vieta (-os), kurioje (-iose) yra reikalaujamą (-as) prekės charakteristiką (-as) patvirtinanti informacija. Momentinė ekrano kopija (print screen‘as) turi būti aiškiai įskaitoma)) ir/arba kituose lygiaverčiuose įrodymuose (nurodomas dokumento pavadinimas, psl. Nr., informacijos vieta dokumente ir pan., pažymint ir/ar nurodant, kur konkrečiai įrodančio dokumento vietoje galima įsitikinti tiekėjo nurodoma informacija). Įrodantys dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu. Kur pildyti nereikalaujama, laikoma, kad reikalavimai yra privalomi ir tikrinami bus sutarties vykdymo metu.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimas | Tiekėjo siūloma konkreti specifikacija (kur reikalaujama, pildo tiekėjas) | Įrodantys dokumentai (kur reikalaujama, pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Automobilio gamintojas ir modelis | Nurodyti automobilio gamintoją ir modelį | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Automobilio rūšis | Krovininis automobilis su antstatu (kietašonis) be bortinės platformos, 7-7,5 t bendrosios masės automobilis, N2 klasės | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Kabinos durelių skaičius | Dvi šoninės durelės – vienos vairuotojo ir vienos keleivio pusėje | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Sėdimų vietų skaičius | Ne mažiau kaip 3 (įskaitant vairuotojo vietą) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Automobilio pagaminimas | Automobilis naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos | (pildo tiekėjas) |  |
|  | Kabinos spalva | Balta | (pildo tiekėjas) |  |
|  | Varomosios jėgos tipas | Dyzelinis (ne mažiau EURO 6) / benzinas (ne mažiau EURO 6)/ hibridas (ne mažiau EURO 6)/ elektra (elektra varomo automobilio nuvažiuojamas atstumas – ne mažiau 350 km pagal WLTP matavimo metodiką) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Galia | Variklio galia ne mažiau kaip 100 kW | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Pavarų dėžė | Automatinė. Ne mažiau 6 pavarų | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Navigacija | Prisijungiant su Android ir Apple | (pildo tiekėjas) |  |
|  | Automobilio valdymo ir saugumo sistemos | Vairuotojo ir keleivių oro saugos pagalvės | (pildo tiekėjas) |  |
|  | Vairas | Vairas kairėje pusėje su vairo stiprintuvu | (pildo tiekėjas) |  |
|  | Atsarginis ratas arba gamyklinis ratų remonto komplektas | Atsarginis ratas (analogiškas automobilio ratams), raktas rato nuėmimui ir kėliklis. Jei siūlomam modeliui gamintojas nenumato komplektavimo standartinio dydžio atsarginiu ratu, vietoj jo automobilis turi būti sukomplektuotas gamykliniu ratų remonto komplektu (oro kompresorius, specialūs klijai). | (pildo tiekėjas) |  |
|  | Salono šildymas ir vėdinimas | Oro kondicionavimo ir šildymo sistema. Salono oro temperatūros valdymas – automatinė klimato kontrolė. | (pildo tiekėjas) |  |
|  | Durų užraktas | Gamyklinis centrinis visų durų užraktas su nuotoliniu valdymu ir „Kasko“ draudimo reikalavimus atitinkanti apsaugos sistema. Mažiausiai du rakteliai su centrinio užrakto nuotolinio valdymo pulteliais | (pildo tiekėjas) |  |
|  | Laisvų rankų įranga | Automobilyje turi būti įmontuota laisvų rankų įranga |  |  |
|  | Audiosistema | Radijo imtuvas |  |  |
|  | Automobilio komplektacija | Automobilis privalo būti sukomplektuotas taip, kad būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Automobilis turi būti visiškai sukomplektuotas, su visais dokumentais bei priklausiniais: vaistinėle, gesintuvu, avariniu ženklu, šviesą atspindinčia liemene |  |  |
|  | Naudojimo instrukcija | Automobilyje turi būti naudojimo instrukcijos knygelė lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta automobilio garantinio aptarnavimo atlikėjų adresai ir telefonų numeriai bei atliekamų garantinių aptarnavimų periodiškumas. Informacija gali būti pateikta skaitmeninėje formoje visuotinai prieinamais failų formatais |  |  |
|  | Techninė priežiūra | Pardavėjas ar jo įgaliotas atstovas privalo užtikrinti automobilio gamintojo numatytą techninę priežiūrą pardavėjo ar jo atstovo nurodytose automobilių techninės priežiūros dirbtuvėse. Techninės priežiūros dirbtuvėms esant toliau nei 200 km nuo Žeimių g. 19 Jonava gabenimo iš/į techninės priežiūros dirbtuves išlaidas tiekėjas padengs pats. |  |  |
|  | Automobilio garantija | Automobiliui turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 36 mėnesių garantija arba ne mažiau kaip 100 tūkstančių kilometrų ridos apribojimas visam garantijos terminui | (pildo tiekėjas) |  |
|  | Parkavimo davikliai gale | Taip | (pildo tiekėjas) |  |
|  | Galinio vaizdo kamera | Taip | (pildo tiekėjas) |  |
|  | Registracija | Pirkėjui perduodama Pirkėjo vardu Lietuvos Respublikoje užregistruota transporto priemonė. N2 kategorija, specialios paskirties automobilis. |  |  |
|  | Transporto priemonės draudimas | Pirkėjui perduodama transporto priemonė drausta KASCO ir PCAD draudimais, kurie turi galioti ne trumpiau kaip 3 mėnesiai nuo automobilio perdavimo Užsakovui dienos. |  |  |
|  | Kietašonis antstatas | Ilgis: ne mažiau 6000 mm | (pildo tiekėjas) |  |
|  |  | Plotis: ne mažiau 2300 mm | (pildo tiekėjas) |  |
|  |  | Aukštis: ne mažiau 2300 mm | (pildo tiekėjas) |  |
|  |  | Antstato sienos iš 45 mm (+/-2 mm) „sandwich“ tipo arba lygiavertės plokštės | (pildo tiekėjas) |  |
|  |  | Išorės paviršiai: GRP arba lygiaverčiai, ne mažiau 1,5 mm, dažyti baltai, užpildas – putplasčio arba lygiavertės medžiagos | (pildo tiekėjas) |  |
|  |  | Vidaus patalpų išplanavimas: 1. Priėmimo patalpa 2. Laukimo zona 3. Pereinamoji zona 4. Persirengimo patalpa 5. WC patalpa 6. Tyrimų patalpa |  |  |
|  |  | Šoninės automatinės durys su ne mažiau kaip dviem stiklais. Durys atidaromos paspaudus mygtuką iš išorės arba iš vidaus. Blokuojamos iš vairuotojo kabinos. Turi avarinį atidarymą iš vidaus ir išorės. | (pildo tiekėjas) |  |
|  |  | Įgilinti ne mažiau kaip dviejų pakopų laiptai. Viršutinė pakopa išvažiuoja elektrine pavara į išorę. Neįgaliųjų liftas integruotas po laipteliais arba laipteliuose su turėklais. Keliamoji galia ne mažiau kaip 350 kg. | (pildo tiekėjas) |  |
|  |  | Antstato dešinėje pusėje priekinėje dalyje šoninės durys mamografijos įrangos aptarnavimui. Durų praėjimo angos plotis ne mažiau 1000 mm, aukštis ne mažiau 2000 mm. Durų užraktai įleisti. Durys atidaromos iš lauko ir vidaus. Ištraukiami laiptai po durimis. | (pildo tiekėjas) |  |
|  |  | Kėbulo kairėje pusėje, galinėje dalyje ne mažiau kaip dviejų stiklų paketo langas. Langas tonuotas: 50-90 %. Iš vidinės pusės nelaidaus šviesai audinio roletas, baltai dažyto aliuminio korpuse. | (pildo tiekėjas) |  |
|  |  | Grindys iš ne mažiau kaip 18 mm drėgmei atsparios fanieros + PVC arba lygiavertės dangos. |  |  |
|  |  | Oro aptakai ant vairuotojo kabinos stogo ir kabinos šonų. |  |  |
|  | Papildoma įranga | Hidraulinė ne mažiau kaip 4 kojų stabilizavimo ir automobilio išlyginimo sistema. Automatinis tiesaus lygio nusistatymas |  |  |
|  | Kietašonio antstato klimato palaikymo ir vėdinimo įranga | Automobilinis oro kondicionierius / šilumos siurblys, 2 vnt. (priėmimo ir tyrimų kabinetuose). Veikia nuo 220V įtampos. Šaldymo galia – ne mažiau 2000 W × 2 Šildymo galia – ne mažiau 2000 W × 2 (veikia iki -5 °C) Distancinis valdymas, lubinis oro paskirstymas. |  |  |
|  | Klimato palaikymo įranga antstate | Turi būti autonomiškas ne mažiau 4 kW galios šildytuvas. Su programuojamu valdikliu ir laikmačiu. Šilto oro ortakiai išvedami į priėmimo kabinetą ir į tyrimų kabinetą. |  |  |
|  | Elektros įranga | Viena 220 V, 63A išorinio tinklo pasijungimo rozetė, montuojama reviziniame skyriuje gale. 220 V saugiklinė ir paskirstymo dėžutė, ne mažiau 4 x 220V lizdai darbo stale priėmimo kabinete, ne mažiau 1 x 220 V rozetė laukimo skyriuje, ne mažiau 1 x 220V rozetė WC skyriuje, ne mažiau 4 x 220V rozetės tyrimų skyriuje. juostinis apšvietimas visuose skyriuose, visose zonose. Autonominė energijos sistema. Ličio geležies fosfato baterijų blokas – nemažiau 15300 Wh talpos. Inverteris kroviklis 220V/48V, ne mažiau 10 kVA galios, vienfazis. Maksimali baterijų krovimo srovė 140 Amperų prie 48 voltų. BMS, saugiklių blokas, ekranas, leidžiantis valdyti ir stebėti sistemos parametrus. Baterijų blokas montuojamas vienoje iš numatytų spintelių. Saulės moduliai montuojami ant stogo esančioje laisvoje erdvėje, ne mažiau 600 W galios. MPPT valdiklis. |  |  |
|  | Sanitarinis mazgas ir vandens sistema | Kasetinis tualetas. Klozetas sukasi ne mažiau kaip 180 laipsnių kampu. Nuotekų kasetė ne mažesnė kaip 17,0 litrų. Elektrinis vandens nuleidimas. Vandentiekio sistema - ne mažesnė 75 litrų švaraus vandens talpa, ne mažiau 75 litrų panaudoto vandens talpa. Vandens lygio talpose indikatoriai, pašiltinimo tenai apsaugai nuo užšalimo, išsiplėtimo indas, siurblys. Kriauklė, vandens maišytuvas WC kabinoje. |  |  |
|  | Baldiniai segmentai vidinės pertvaros ir durys | Kėbulo vidus pertvaromis dalinamas į 6 zonas: Laukimo zona, kabineto zona, persirengimo kabina, WC kabina, pereinamoji patalpa, tyrimų kabinetas. Sienos, durys ir pertvaros tyrimų kabinete turi būti apsaugotos nuo jonizuojančiosios spinduliuotės, naudojant švino arba jam lygiavertę (Pb ekvivalentą atitinkančią) medžiagą. Apsaugos lygis turi atitikti Lietuvos higienos normos HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje“ nustatytus reikalavimus bei būti parinktas pagal Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383, nustatytą tvarką. Dvejos stumdomos durys tarp kabineto ir pereinamosios patalpos bei tarp pereinamosios patalpos ir tyrimų kabineto. Varstomos durys WC kabinoje. Persirengimo kabinoje pritvirtinta atlenkiama kėdė. |  |  |
|  | Įrangos tvirtinimas | Mamografijos įrangos tvirtinimas tyrimų patalpoje. |  |  |
|  | Mamografijos įrangos sistema | Mamografijos įrangos sistemos komplektacija: |  |  |
|  |  | - Radiologinės (mamografijos) įrangos gamintojas ir modelis | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  |  | - Skaitmeninė 2D mamografija. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  |  | 3. Turi būti skaitmeninės tūrinės (3D) mamografijos (tomosintezės) funkcija. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  |  | - Didžiausias skaitmeninės tūrinės (3D) mamografijos (tomosintezės) skenavimo kampas turi būti ≥ 25 laipsnių) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  |  | - Visi C-lanko pozicionavimo paciento atžvilgiu judesiai (rotacija ir vertikalus poslinkis) turi būti motorizuoti | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  |  | - Minimalus atstumas nuo grindų iki horizontalaus detektoriaus (0° padėtis) turi būti ne daugiau kaip 75 cm, maksimalus atstumas ne mažiau kaip 140 cm | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  |  | - Atstumas nuo šaltinio iki detektoriaus (angliškai: Source-Image Distance (SID)) turi būti ≥ 65 cm | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  |  | - Turi būti paciento veido apsaugos nuo jonizuojančios spinduliuotės sistema visiems darbo režimams | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  |  | - Kompresijos sistema: turi būti rankinis ir automatinis suspaudimo valdymas | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  |  | - Didžiausia suspaudimo jėga turi būti ne mažiau kaip 190 N | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  |  | - Turi būti krūties prispaudimo plokštelės ne mažiau kaip dviejų dydžių: 18 cm +/- 1 cm x 24 cm +/- 1 cm ir 24 cm +/- 1 cm x 30 cm +/- 1cm | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  |  | - Turi būti komplektuojama ne mažiau kaip dviejų padidinimo faktorių geometrinė gaunamo vaizdo didinimo sistema (nurodyti galimas komplektuojamų didinimo faktorių reikšmes) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  |  | - Didžiausias didinimo faktorius ≥ 1,5 | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  |  | - Židinio dėmių kiekis ≥ 2 | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  |  | - Židinio dėmių skersmuo: a) ≤ 0,1 mm b) ≤ 0,3 mm | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  |  | - Anodo šiluminė talpa ≥ 300 kHU | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  |  | - Turi būti nemažiau kaip dviejų rūšių keičiami spektriniai filtrai skaitmeninės rentgenografijos 2 D režimui | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  |  | - Rentgeno generatoriaus galia ≥ 7 kW | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  |  | - mAs diapazonas turi būti ne siauresnis kaip nuo 3 mAs iki 600 mAs | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  |  | - Įtampos diapazonas ≤ 25 kV - ≥ 49 kV | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  |  | - Rentgeno detektoriaus tipas turi būti skaitmeninis | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  |  | - Pikselio dydis turi būti ≤ 85 µm | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  |  | 23. Pilkumo lygių skaičius ≥ 16 bitų | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  |  | - Detektoriaus aktyvios zonos plotas turi būti ≥ (23 x 30) cm +/- 1 cm | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  |  | - Apšvitos reguliavimas ir optimizavimo sistema turi būti pilnai automatinio režimo, turi būti automatiškai parenkamas spektrinis filtras, mAs ir įtampa | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  |  | - Turi būti programinė arba aparatinė įranga, skirta pacienčių su implantais tyrimams atlikti | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  |  | 27.Radiologijos technologo darbo vietos kompiuterinė ir programinė įranga turi būti sukomplektuota gamintojo (nurodyti gamintojo pavadinimą) arba atitikti gamintojo nustatytus reikalavimus | (pildo tiekėjas) |  |
|  |  | - Monitoriaus pacientų sąrašo ir vaizdų peržiūrai: įstrižainė ≥ 21”; maksimalus skaistis ≥ 300 cd/m2; kontrastas ≥ 1000:1 | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  |  | - Medicininis diagnostinis monitorius: įstrižainė ≥ 21”; raiška ≥ (2500x2000); DICOM kalibruotas skaistis ≥ 500 cd/m²; kontrastas ≥ 1000:1 | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  |  | - Radiologijos technologo darbo vietoje turi būti instaliuota gamintojo dedikuota programinė įranga pirminei gautų vaizdų peržiūrai | (pildo tiekėjas) |  |
|  |  | - Turi būti galimybė gauti pacientų sąrašą iš informacinės sistemos (DICOM Modality Worklist) | (pildo tiekėjas) |  |
|  |  | 32. Turi būti vaizdų išsaugojimas medicininių vaizdų archyve (DICOM Storage) | (pildo tiekėjas) |  |
|  |  | 33. Turi būti vaizdų iškvietimas iš vaizdų archyvo (DICOM Query/Retrieve) | (pildo tiekėjas) |  |
|  |  | 34. Turi būti funkcija vaizdų spausdinimas (DICOM Print) | (pildo tiekėjas) |  |
|  |  | 35. Turi turėti funkciją vaizdų siuntimas (DICOM Send) ne mažiau kaip į 2 vietas | (pildo tiekėjas) |  |
|  |  | 36. Turi būti švinuotas arba lygiavertis rentgeno apsauginis skydas | (pildo tiekėjas) |  |
|  |  | 37. Turi būti modelinė sistema (fantomas) kasdienei kokybės kontrolei, 1 vnt. | (pildo tiekėjas) |  |
|  |  | 38. Turi būti komplektuojamos gamintojo numatytos mamografijos įrangos fiksavimo transporto priemonėje priemonės, atitinkančios tempimo saugos koeficiento ir mechaninio stiprumo bandymų reikalavimus pagal standartą IEC 60601-1 (9.8.2 ir 15.3 punktai) arba lygiavertį standartą | (pildo tiekėjas) |  |
|  |  | 39. Mamografijos įrangai (įskaitant įrangos valdymo sistemą ir diagnostinę programinę įrangą) turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija, skaičiuojama nuo prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos. | (pildo tiekėjas) |  |

  - Finansavimas – Savivaldybės biudžeto lėšos ir ES fondų lėšos.

2. Kita informacija

2.1. Bendrieji reikalavimai:

2.1.1. Tiekėjas pristatydamas prekes turi pateikti visų pirkimo objektą sudarančios įrangos ir įrenginių, kuriems pagal ES teisės aktus taikomas CE ženklinimas, ES atitikties deklaracijas (EU Declaration of Conformity).

2.1.2. Turi būti užtikrintas pavojingųjų medžiagų naudojimo ribojimas visoje elektros ir elektroninėje įrangoje (Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2008 m. spalio 8 d. įsakymas Nr. 4-459 ,,Dėl Tam tikrų pavojingųjų medžiagų naudojimo ribojimo elektros ir elektroninėje įrangoje taisyklių patvirtinimo“ (pavojingos medžiagos išvardintos II skyriaus 7 p., kam netaikoma nurodoma 10 p.). Kilus abejonėms dėl įrangos atitikties reikalavimui ir užsakovui pareikalavus tiekėjas kartu su prekėmis privalo pateikti atitiktį reikalavimui įrodančius dokumentus (gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginė produkto deklaracija, įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai).

2.1.3. Radiologijos technologo darbo vietos kompiuteris turi atitikti šiuos minimalius aplinkos apsaugos reikalavimus:

- prekės, įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę (prieinamą Lietuvos Respublikos rinkoje), nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus.

- įranga turi turėti bent vieną standartinį USB C™ tipo lizdą (prievadą), skirtą keistis duomenimis ir pasižymintį atgaliniu suderinamumu su USB 2.0 atsižvelgiant į IEC 62680-1-3:2018 arba lygiavertį standartą;

- bateriją turinčių produktų bandymais nustatyta baterijos būklė po 300 ciklų turi būti ≥ 80 proc. Bandymai atliekami pagal LST EN 61960-3 „Akumuliatoriai ir jų baterijos su šarminiais arba kitokiais nerūgštiniais elektrolitais. Ličio akumuliatoriai ir baterijos, skirti nešiojamajai įrangai. 3 dalis. Prizminiai ir cilindriniai ličio akumuliatoriai ir jų baterijos“ arba lygiavertį standartą.

Kilus abejonėms dėl radiologijos technologo darbo vietos kompiuterio atitikties reikalavimui ir užsakovui pareikalavus tiekėjas kartu su prekėmis privalo pateikti atitiktį reikalavimui įrodančius dokumentus (gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginė produkto deklaracija, įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai).

2.1.4. Į prekių kainą įtrauktos visos su prekėmis susijusios išlaidos (pristatymas, sumontavimas ir paruošimas naudoti).

2.1.5. Tiekėjo siūlomi pirkimo objektą sudarantys sudėtiniai elementai, kuriems pagal jų techninę paskirtį taikomi BVPŽ kodai, įtraukti į VPĮ 92 straipsnio 13 dalies sąrašą – radiologijos technologo darbo vietos kompiuterinė ir programinė įranga – neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalies prasme.

2.1.6. Radiologinės (mamografijos) įrangos tiekėjas arba gamintojo atstovai, instaliavę ir suderinę įrangą, privalo atlikti įrangos kokybės kontrolės priėmimo bandymus ir lygiavertės dozės galios matavimus pagal patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. lapkričio 12 d. įsakymą Nr. V-922 "Dėl Lietuvos higienos normos HN 78:2009 "Kokybės kontrolės reikalavimai ir vertinimo kriterijai medicininėje rentgenodiagnostikoje" patvirtinimo", Radiacinės saugos centro direktoriaus 2007 m. lapkričio 16 d. įsakymą Nr. 63 "Dėl darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsenų atlikimo taisyklių patvirtinimo"  ir medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 "Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo", nustatyta tvarka ir pateikti bandymų protokolus.

Nurodoma tiksli reikšmė arba konkretus aprašymas, nepaliekant tokių reikšmių kaip „ne mažiau/ne daugiau/ne dažniau/arba/atitinka/taip“ ir/ar pan.

Nuoroda į įrodančio dokumento pavadinimą, psl. Nr., informacijos vietą dokumente ir pan., pažymint ir/ar nurodant, kur konkrečiai įrodančio dokumento vietoje galima įsitikinti tiekėjo nurodoma informacija.