Pirkimo sąlygų			2 priedas

Techninė specifikacija

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

20 slaugos lovų su čiužiniais, kurios gali nusileisti žemai.

Reikalavimai lovai:

Lovos rėmas su 2 lizdais pasikėlimo rankenoms sumontuoti.

Pasikėlimo rankena yra komplekte.

Lovagaliai ir kojūgaliai pagaminti iš patvarios, lengvai valomos ir dezinfekuojamos medžiagos.

Šoninės apsaugos nuleidžiamos, su apsauga nuo atsitiktinio nuleidimo.

Lova su ratukais ir stabdžiais kiekvienam ratukui ( 4 vnt).

Lova valdoma pultelio pagalba, kiekvieną funkciją atskirai galima užblokuoti.

Lovos aukštis reguliuojamas elektra. Žemiausia padėtis 20 cm arba mažiau, o aukščiausia padėtis 60 cm. arba daugiau.

Nugaros dalies atlenkimo kampas reguliuojamas elektra iki 70 laipsnių

Šlaunų dalies kampas reguliuojamas elektra iki 25 laipsnių.

Blauzdų dalies kampas reguliuojamas elektra iki 20 laipsnių.

Antitrenlenburgo/Trendelenburgo pozicija valdoma pulteliu, ne mažiau 12 laipsnių.

Autokontūro funkcija.

Gulimos dalies išmatavimai: 90x200 cm. ±5cm.

Išoriniai išmatavimai: ≤102x212 cm.

Maksimalus lovos naudotojo svoris ne mažiau 210 kg.

Triukšmo lygis ne didesnis kaip 67 dB.

Lova pažymėta CE ženklu ir atitinka ES 2017/745 direktyvos reikalavimus medicinos prietaisams.

Suteikiama garantija ne mažiau 2 metų.

Reikalavimai čiužiniui:

Čiužinys pagamintas iš porolono, skirtas pragulų profilaktikai, gyventojams, kurie priskiriami aukštai pragulų rizikos grupei.

HR porolono tankis 40 kg/m3;

Viršutinė čiužinio dalis profiliuota, kulnų dalis smulkesnio profiliavimo.

Užvalkalas kokybiškas, iš elastingo, nepralaidaus skysčiams ir pralaidaus orui audinio.

Audinys atsparus aukštoms temperatūroms. Galima skalbti iki 90C laipsnių temperatūros vandenyje,

skalbimo mašinoje. Dezinfekuojamas.

Čiužinio aukštis ≤ 15 cm.

Pažymėtas CE ženklu;

Garantija 2 metai