UŽPAKALINĖ KAMEROS SULANKSTOMŲ 3-JŲ DALIŲ INTRAOKULINIŲ LĘŠIŲ SU IMPLANTAVIMO KASETĖMIS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (VPP-7746)
	Pirkimo dalies Nr.
	Pirkimo dalies pavadinimas ir techninė specifikacija

	1.


	Užpakalinės kameros sulankstomi 3-jų dalių IOL su implantavimo kasetėmis  

	
	1. Medžiaga: hidrofobinis akrilato/metakrilato kopolimeras arba lygiavertė medžiaga, UV nukirtimas prie 10% T 395-400nm

	
	2. Konstrukcija – trijų dalių atraminiai elementai iš polimetilmetakrilato

	
	3. Optinė dalis: skersmuo 6,0mm, bendras ilgis 13,0mm

	
	4. Forma: priekinė asimetrinė, abipus išgaubta arba meniskas

	
	5.Refrakcijos indeksas: ne mažesnis nei 1,55

	
	6. Atraminiai elementai: modifikuotos „L“ formos, atraminių elementų jungimosi  su optine dalimi kampas 5-10⁰

	
	7. Laužiamoji galia nuo +6,0 iki 30,0 D, intervalas kas 0,5 D

	
	8. Lęšio pateikimo sąlygos: lęšis tiekiamas sausas, sterilus

	
	9. Orientacinis kiekis – 260 vnt.


Privalomi reikalavimai:

1. Intraokuliniai lęšiai turi būti be rotacinių skylučių optinėje dalyje ir turi būti su UV spindulius sulaikančiu filtru.

2. Siūlomi intraokuliniai lęšiai turi būti pažymėti CE ženklu ir privaloma kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikatą (pateikti sertifikato kopiją) ir FDA arba EB atitikties deklaracijų kopijas.

3. Nepriklausomai nuo intraokulinių lęšių dydžių, pirkimo dalyje siūlomų lęšių 1 vnt. kaina turi būti vienoda. Dydžiai bei jų kiekiai bus nurodomi darant užsakymą.
4. Tiekėjai Komisijai pareikalavus, Komisijos nurodytu terminu turi pateikti dažniausiai naudojamų dydžių užpakalinės kameros sulankstomų lęšių pavyzdžių. 

5. Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta ir gamintojo originaliame kataloge nurodyta produkcija (nurodant prekių kodus). 

6. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti priemones pagal poreikį nebus priimami ir nebus vertinami.

7. Konkursą laimėjęs tiekėjas privalo pristatyti į gydymo įstaigą vienkartinius arba daugkartinio naudojimo injektorius, pagal gydymo įstaigos poreikį nemokamai.

8. Intraokulinių lęšių pristatymas į gydymo įstaigą užtikrinamas per 10 d.d. nuo užsakymo. 

9. Intraokulinių lęšių galiojimo laikas turi būti ne trumpesnis nei 2 metai nuo prekių pateikimo ASPĮ. 
10. Tiekėjas privalo pateikti bent vieną Thomson Reuters Web of Knowledge indeksą turinčių mokslinių publikacijų kopiją apie konkursui siūlomų lęšių pooperacinius rezultatus. 
