## Lapas1
Pirkimas: STERILIZACIJOS PRIEMONĖS IR DEZINFEKCINĖS MEDŽIAGOS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Pirkimo dalies numeris | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Rinkos dalyvio pasiūlymai/pastabos | Tiekėjo siūlomam produktui taikomas PVM dydis procentais
1 | Priemonė paviršių valymui ir dezinfekcijai su chloro junginiais
1.1 | Priemonė paviršių valymui ir dezinfekcijai su chloro junginiais | vnt. | 300000
1.1.1 | Veiklioji medžiaga: chloro junginiai.
1.1.2 | Veikia bakterijas ( EN 13727 ar lygiavertis), tuberkuliozės bakterijas (EN 14348 ar lygiavertis), fungicidus (EN 13624 ar lygiavertis), virusus (EN 14476 ar lygiavertis), sporas (EN 17126 ar lygiavertis).
1.1.3 | Tinka sveikatos priežiūros įstaigoje įvairių paviršių valymui ir dezinfekcijai bei maisto bloke.
1.1.4 | Nereikia nuskalauti (išskyrus paviršius, kurie liesis su maistu).
1.1.5 | Forma - tabletės.
1.1.6 | Vienoje tabletėje nuo 1 iki 5 gramų aktyvaus chloro.
1.1.7 | Ekspozicija iki 30 min.
1.1.8 | 2 ir 4 tipo biocidas.
1.1.9 | Pateikti lietuvių kalba: priemonės aprašymą ir/ar naudojimo instrukciją, priemonės biocido autorizacijos liudijimą, saugos duomenų lapus.
2 | Priemonė (koncentratas) įprastiniam ir pagrindiniam aplinkos paviršių ir medicinos priemonių (prietaisų) valymui ir dezinfekcijai
2.1 | Priemonė (koncentratas) įprastiniam ir pagrindiniam aplinkos paviršių ir medicinos priemonių (prietaisų) valymui ir dezinfekcijai | l. | 4400
2.2.1 | Veiklioji medžiaga: ketvirtiniai amonio junginiai.
2.2.2 | Tinka sveikatos priežiūros įstaigoje bei maisto gamybos vietose įvairių paviršių valymui ir dezinfekcijai.
2.2.3 | Veikia bakterijas ( EN 13727 ar lygiavertis), tuberkuliozės bakterijas (EN 14348 ar lygiavertis), fungicidus (EN 13624 ar lygiavertis), virusus (EN 14476 ar lygiavertis).
2.2.4 | Ekspozicijos laikas iki 60 min.
2.2.5 | Skiedžiamas koncentratas.
2.2.6 | Nereikia nuskalauti (išskyrus paviršiams, kurie liesis su maistu).
2.2.7 | Pakuotė iki 5 litrų.
2.2.8 | Kartu pateikti dozavimui skirtas priemones (pvz. pompas ar kt.).
2.2.9 | Medicinos prietaisas, ženklintas CE.
2.2.10 | 2 ir 4 tipo biocidas.
2.2.11 | Pateikti lietuvių kalba: priemonės aprašymą ir/ar naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus, priemonės biocido autorizacijos liudijimą, CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją, kad priemonė yra ženklinta CE pagal medicinos prietaisų (priemonių) saugos techninį reglamentą.
3 | Servetėlės alkoholiui atsparių nedidelių aplinkos paviršių ir medicinos priemonių (prietaisų) dezinfekcijai
3.1 | Servetėlės alkoholiui atsparių nedidelių aplinkos paviršių ir medicinos priemonių (prietaisų) dezinfekcijai | vnt. | 530000
3.1.1 | Veiklioji medžiaga: alkoholiai.
3.1.2 | Veikia bakterijas (EN 13727 ar lygiavertis), tuberkuliozės bakterijas (EN 14348 ar lygiavertis), fungicidus (EN 13624 ar lygiavertis), virusus (EN 14476 ar lygiavertis).
3.1.3 | Ekspozicijos laikas iki 5 min.
3.1.4 | Paruoštos naudojimui (impregnuotos dezinfekciniu tirpalu).
3.1.5 | Supakuotos sandariose pakuotėse su dangteliu (leidžia servetėles ištraukti po vieną, saugo nuo išdžiūvimo).
3.1.6 | Pakuotėje iki 220 servetėlių.
3.1.7 | Medicinos prietaisas, ženklintas CE.
3.1.8 | Biocidas.
3.1.9 | Pateikti lietuvių kalba: priemonės aprašymą ir/ar naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus, priemonės biocido autorizacijos liudijimą, CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją, kad priemonė yra ženklinta CE pagal medicinos prietaisų (priemonių) saugos techninį reglamentą.
4 | Sporicidinės servetėlės greitai nedidelių aplinkos paviršių ir medicinos priemonių (prietaisų) valymui ir dezinfekcijai
4.1 | Sporicidinės servetėlės greitai nedidelių aplinkos paviršių ir medicinos priemonių (prietaisų) valymui ir dezinfekcijai | vnt. | 130000
4.1.1. | Veikia bakterijas (EN 13727 ar lygiavertis), tuberkuliozės bakterijas (EN 14348 ar lygiavertis), fungicidus (EN 13624 ar lygiavertis), virusus (EN 14476 ar lygiavertis), Cl. difficile sporas (EN 17126 ar lygiavertis).
4.1.2 | Ekspozicijos trukmė iki 60 min.
4.1.3 | Paruoštos naudojimui (impregnuotos dezinfekciniu tirpalu).
4.1.4 | Supakuotos sandariose pakuotėse su dangteliu (leidžia servetėles ištraukti po vieną, saugo nuo išdžiūvimo).
4.1.5 | Pakuotėje iki 200 servetėlių.
4.1.6 | Medicinos prietaisas (priemonė), ženklinta CE.
4.1.7 | Biocidas.
4.1.8 | Pateikti lietuvių kalba: priemonės aprašymą ir/ar naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus, priemonės biocido autorizacijos liudijimą, CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją, kad priemonė yra ženklinta CE pagal medicinos prietaisų (priemonių) saugos techninį reglamentą.
5 | Servetėlės alkoholiui jautrių medicinos priemonių (prietaisų) paviršių valymui ir dezinfekcijai
5.1 | Servetėlės alkoholiui jautrių medicinos priemonių (prietaisų) paviršių valymui ir dezinfekcijai | vnt. | 200000
5.1.1. | Veiklioji medžiaga: ketvirtiniai amonio junginiai.
5.1.2 | Sudėtyje nėra alkoholių.
5.1.3 | Paruoštos naudojimui (impregnuotos dezinfekciniu tirpalu).
5.1.4 | Supakuotos sandariose pakuotėse su dangteliu (leidžia servetėles ištraukti po vieną, saugo nuo išdžiūvimo).
5.1.5 | Veikia bakterijas (EN 13727 ar lygiavertis), virusus (EN 14476 ar lygiavertis).
5.1.6 | Ekspozicija iki 5 min.
5.1.7 | Paruoštos naudojimui (impregnuotos dezinfekciniu tirpalu).
5.1.8 | Pakuotėje iki 200 servetėlių.
5.1.9 | Medicinos prietaisas (priemonė), ženklinta CE.
5.1.10 | Pateikti lietuvių kalba: priemonės aprašymą ir/ar naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus, CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją, kad priemonė yra ženklinta CE pagal medicinos prietaisų (priemonių) saugos techninį reglamentą.
6 | Vienkartinė servetėlių dozavimo sistema (matavimo vienetas - servetėlės) | vnt. | 500000
6.1 | Vienkartinė servetėlių dozavimo sistema (matavimo vienetas - servetėlės)
6.1.1. | Vienkartinės neaustinio pluošto arba iš lygiavertės medžiagos servetėlės, supakuotos į hermetišką vienkartinę pakuotę, skirtą supilti dezinfekuojantį skystį.
6.1.2 | Dozatoriaus talpa iki 3 litrų.
6.1.3 | Hermetiškos pakuotės viršuje yra dangtelis servetėlėms ištraukti po vieną.
6.1.4 | Servetėlės susuktos į ruloną.
6.1.5 | Pakuotėje iki 200 servetėlių.
6.1.6 | Servetėlės dydis: ne mažiau 16 cm x 30 cm.
6.1.7 | Pateikti lietuvių kalba: priemonės aprašymą ir/ar naudojimo instrukciją.
7 | Priemonė (biocidas) nuvalytų paviršių aerozolinei dezinfekcijai, naudojant automatinius vandenilio peroksido purškiklius (generatorius)
7.1 | Priemonė (biocidas) patalpų ir paviršių dezinfekcijai naudojant generatorių. | vnt. | 200
7.1.1 | Veiklioji medžiaga: vandenilio peroksidas.
7.1.2 | Veikia virusus (EN 14476 ar lygiavertis), bakterijas (EN 13727 ar lygiavertis), tuberkuliozės bakterijas (EN 14348 ar lygiavertis), fungicidus (EN 13624 ar lygiavertis), Clostridium difficile sporas (EN 17126 ar lygiavertis).
7.1.3 | Tirpalo talpa ne daugiau kaip 3 litrai.
7.1.4 | Pateikti lietuvių kalba: priemonės aprašymą ir/ar naudojimo instrukciją, priemonės biocido autorizacijos liudijimą, saugos duomenų lapus.
7.2 | Įranga/generatorius perkamai patalpų ir paviršių dezinfekcijos priemonei | vnt. | 8
7.2.1 | Jeigu perkamos priemonės naudojimui reikalinga įranga/generatorius, ją pateikti kaip priedą panaudai, apmokant dirbti personalą, neatlygintinai vykdant įrangos techninę priežiūrą ir remontą.
8 | Skysčius absorbuojanti medžiaga
8.1 | Skysčius absorbuojanti medžiaga | l. | 35000
8.1.1 | Medžiaga skirta 35000 litrų kūno skysčių absorbavimui (biologiniams skysčiams, įskaitant kraują, skrandžio turinį, seiles)
8.1.2 | Nėra priskiriama pavojingoms cheminėms medžiagoms, todėl po panaudojimo gali būti perduodamos, kaip infekuotos medicin-inės atliekos, deginimui.
8.1.3 | Turi tikti naudoti ir skysčių surinkimo talpose esantiems skysčiams surinkti.
8.1.4 | Jeigu su 1 pakuote medžiagos galima absorbuoti daugiau negu 1 litrą biologinių skysčių, pateikti dozavimui skirtą matuoklę (pvz. matavimo šaukštelį ar kt.).
9 | Priemonės rankų higienai
9.1 | Priemonės rankų higienai | l. | 120000
9.1.1 | Priemonė paruošta naudojimui ir skirta profesionaliam naudojimui asmens sveikatos priežiūros įstaigose.
9.1.2 | Priemonė neturi antimikrobinio poveikio.
9.1.3 | Talpa nuo 500 ml iki 1 litro.
9.1.4 | Pateikiama kartu su pompute.Tinka į įstaigos turimus alkūninius sieninius laikiklius (500 ml -1 litro talpoms), pridedama nuotrauka arba pateikti 6000 vnt. alkūniniam paspaudimui pritaikytus laikiklius, kartu su tvirtinimui reikalingomis detalėmis (pvz. varžtais ar kt.) kaip perkamo muilo priedą.
9.1.5 | Pateikti priemonės aprašymą ir/ar naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus.
10 | Priemonės rankų higienai
10.1 | Priemonės rankų higienai | l. | 420
10.1.1 | Priemonė rankų plovimui (700 ml +- 50 ml maišelyje su dozavimo pompos vienkartine sistema)
10.1.2 | Priemonė paruošta naudojimui ir skirta dažnam rankų plovimui asmens sveikatos priežiūros įstaigose.
10.1.3 | Bespalvė, bekvapė.
10.1.4 | Priemonė neturi antimikrobinio poveikio.
10.1.5 | Supakuota 700 ml+-50 ml maišelyje su dozavimo pompos vienkartine sistema.
10.1.6 | Tinka į įstaigoje turimus (pridedama nuotrauka) alkūninius laikiklius (dozatorius) ir į automatinius dozatorius, nes nėra galimybės keisti laikiklių.
10.17 | Pateikti priemonės aprašymą ir/ar naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus.
11 | Priemonė medicinos priemonių (prietaisų) pirminiam valymui ir dezinfekcijai rankiniu būdu
11.1 | Priemonė medicinos priemonių (prietaisų) pirminiam valymui ir dezinfekcijai rankiniu būdu | l. | 800
11.1.1 | Priemonė skirta chirurginių instrumentų ir kt. įvairių instrumentų pirminiam valymui bei dezinfekcijai.
11.1.2 | Veikliosios medžiagos: ketvirtiniai amonio junginiai, alkoholiai.
11.1.3 | Priemonės sudėtyje nėra aldehidų, chloro, aktyvaus deguonies pagrindu veikiančių medžiagų.
11.1.4 | Priemonė vienu metu valo ir dezinfekuoja instrumentus.
11.1.5 | Turi antikorozinių savybių.
11.1.6 | Nereikalingas aktyvatorius.
11.1.7 | Tinka naudojimui ultragarsiniame valytuve (vonelėje)
11.1.8 | Veikia bakterijas (EN 13727 ar lygiavertis), tuberkuliozės bakterijas (EN 14348 ar lygiavertis), fungicidus (EN 13624 ar lygiavertis), virusus (EN 14476 ar lygiavertis).
11.1.9 | Ekspozicijos trukmė iki 20 min.
11.1.10 | Pakuotė iki 5 litrų.
11.1.11 | Kartu pateikti reikiamas dozavimui priemones (pvz. pompas ar kt.).
11.1.12 | Medicinos prietaisas (priemonė), ženklinta CE.
11.1.13 | Pateikti lietuvių kalba: priemonės aprašymą ir/ar naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus, CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją, kad priemonė yra ženklinta CE pagal medicinos prietaisų (priemonių) saugos techninį reglamentą.
12 | Priemonės plovimo dezinfekavimo mašinoms
12.1 | Priemonės plovimo dezinfekavimo mašinoms | l. | 2000
12.1.1 | Šarminis skystas ploviklis (koncentratas)
12.1.2 | Ploviklis įvairių chirurginių instrumentų, nelanksčių endoskopų plovimui plovimo dezinfekavimo plautuvuose.
12.1.3 | Šarminis skystis.
12.1.4 | Turi korozijos inhibitorių.
12.1.5 | Tinka šių gamintojų plovimo mašinoms: Getinge, Ken, Steelco, Miele.
12.1.6 | Pakuotėje iki 5 litrų.
12.1.7 | Priemonės išeiga ne daugiau 5 ml/l.
12.1.8 | Pateikti lietuvių kalba: priemonės aprašymą ir/ar naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus, CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją, kad priemonė yra ženklinta CE pagal medicinos prietaisų (priemonių) saugos techninį reglamentą.
12.2 | Priemonė neutralizavimui | l. | 1300
12.2.1 | Neutralizatorius suderintas su šarminiu skystu plovikliu.
12.2.2 | Pagamintas organinės citrinos rūgšties pagrindu.
12.2.3 | Sudėtyje neturi fosfatų.
12.2.4 | Priemonės išeiga ne daugiau 5 ml/l.
12.2.5 | Turi tikti šių gamintojų plovimo mašinoms: Getinge, Ken, Steelco, Miele.
12.2.6 | Pakuotėje iki 5 litrų.
12.2.7 | Pateikti lietuvių kalba: priemonės aprašymą ir/ar naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus, CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją, kad priemonė yra ženklinta CE pagal medicinos prietaisų (priemonių) saugos techninį reglamentą.
13 | Testai medicinos (priemonių) prietaisų valymo kokybei nustatyti plovimo dezinfekavimo mašinose (su tvirtinimo detalėmis)
13.1 | Testai medicinos (priemonių) prietaisų valymo kokybei nustatyti plovimo dezinfekavimo mašinose (su tvirtinimo detalėmis) | vnt. | 400
13.1.1 | Testas vienkartinio naudojimo, tvirtinamas prie plovimo deinfekavimo mašinos krepšelio.
13.1.2 | Kartu pateikti tvirtinimui reikiamas priemones (pvz. laikiklį, spaustukus ar kt.).
13.1.3 | Turi atitikti standartą ISO 15883 ar lygiavertį (pateikti patvirtinančius dokumentus-atitikties deklaraciją)
13.1.4 | Pateikti lietuvių kalba priemonės aprašymą ir/ar naudojimo instrukciją.
14 | Testai tuščiavidurių instrumentų valymo kokybei įvertinti plovimo dezinfekavimo mašinose
14.1 | Testai tuščiavidurių instrumentų valymo kokybei įvertinti plovimo dezinfekavimo mašinose | vnt. | 200
14.1.1 | Testas vienkartinio naudojimo, skirtas įstatyti į tuščiavidurį instrumentą imituojantį prietaisą.
14.1.2 | Turi atitikti standartą ISO 15883 ar lygiavertį (pateikti patvirtinančius dokumentus-atitikties deklaraciją)
14.1.3 | Pateikti lietuvių kalba priemonės aprašymą ir/ar naudojimo instrukciją.
14.2 | Prietaisas testams tuščiavidurių instrumentų valymo kokybei įvertinti plovimo dezinfekavimo mašinose | vnt. | 10
14.2.1 | Tuščiavidurį instrumentą imituojantis prietaisas testams atlikti.
14.2.2 | Prietaisus pateikti kaip priedą prie tuščiavidurių instrumentų kokybei įvertinti plovimo dezinfekavimo mašinose testų
15 | Valymo kokybės testas kraujo baltymų likučiams ant medicinos priemonių (prietaisų) paviršių nustatyti (rankiniu būdu)
15.1 | Valymo kokybės testas kraujo baltymų likučiams ant medicinos priemonių (prietaisų) paviršių nustatyti (rankiniu būdu) | vnt. | 200
15.1.1 | Testas nustato kraujo baltymų likučius ant instrumentų paviršių.
15.1.2 | Paruoštas naudoti.
15.1.3 | Indikatoriai supakuoti po vieną.
15.1.4 | Turi atitikti standartą ISO 15883 ar lygiavertį (pateikti patvirtinančius dokumentus-atitikties deklaraciją)
15.1.5 | Pateikti priemonės aprašymą ir/ar naudojimo instrukciją.
16 | Priemonės endoskopų plovimo dezinfekavimo mašinai „Cantel Advantage Plus“
16.1 | Endoskopų valymo priemonė endoskopų plovimo dezinfekavimo mašinai „Cantel Advantage Plus | l. | 152
16.1.1 | Priemonės pH 7,5 ± 0,5.
16.1.2 | Sudėtyje yra ketvirtiniai amonio junginiai, chloridai.
16.1.3 | Talpa 3,8 litrų.
16.1.4 | Plovimo priemonės ir dezinfekavimo priemonės tarpusavyje suderintos (pateikti gamintojo patvirtinimą).
16.1.5 | Pateikti lietuvių kalba: priemonės aprašymą ir/ar naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus, CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją, kad priemonė yra ženklinta CE pagal medicinos prietaisų (priemonių) saugos techninį reglamentą.
16.2 | Endoskopų dezinfekavimo priemonė endoskopų plovimo dezinfekavimo mašinai „Cantel Advantage Plus“ | kompl. | 280
16.2.1 | Aukšto lygio dezinfekavimo priemonė peracto rūgšties pagrindu „Cantel Advantage Plus“ endoskopų plovimo mašinai.
16.2.2 | Dezinfekantas susideda iš A ir B dalių (A dalis: aukšto lygio dezinfekcinis tirpalas, B dalis: aukšto lygio dezinfekcinio tirpalo dalis).
16.2.3 | A dalies sudėtyje yra vandenilio peroksido, acto rūgšties ir peroksido acto rūgšties.
16.2.4 | B dalies sudėtyje yra oksirano, metilo, fosfatų.
16.2.5 | 1 komplektą sudaro: (1x5 litrai tirpalo A ir 1x5 litrai tirpalo B)
16.2.6 | Pateikti lietuvių kalba: priemonės aprašymą ir/ar naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus, CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją, kad priemonė yra ženklinta CE pagal medicinos prietaisų (priemonių) saugos techninį reglamentą.
17 | Priemonės endoskopų plovimo dezinfekavimo mašinai „Olympus ETD4“
17.1 | Endoskopų plovimo priemonė enzimų pagrindu | l. | 205
17.1.1 | Priemonė tarpusavyje dera su perkama dezinfekavimo priemone ir dezinfekavimo priemonės aktyvatoriumi.
17.1.2 | Priemonė tinka „Olympus ETD4“ plovimo dezinfekavimo mašinai (pateikti prietaiso gamintojo patvirtinimą).
17.1.3 | Priemonės talpa 5 litrai.
17.1.4 | Pateikti lietuvių kalba: priemonės aprašymą ir/ar naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus, CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją, kad priemonė yra ženklinta CE pagal medicinos prietaisų (priemonių) saugos techninį reglamentą.
17.2 | Endoskopų dezinfekavimo priemonė acto perrūgšties pagrindu | l. | 350
17.2.1 | Priemonė tinka „Olympus ETD4“ plovimo dezinfekavimo mašinai (pateikti prietaiso gamintojo patvirtinimą).
17.2.2 | Veikliosios medžiagos: vandenilio peroksido tirpalas 25-30 proc., acto rūgštis 5-10 proc. , peracto rūgštis 2,5-5 proc.
17.2.3 | Priemonės talpa 5 litrai.
17.2.4 | Pateikti lietuvių kalba: priemonės aprašymą ir/ar naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus, CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją, kad priemonė yra ženklinta CE pagal medicinos prietaisų (priemonių) saugos techninį reglamentą.
17.3 | Priedas, endoskopų dezinfekavimo priemonei aktyvuoti | l. | 350
17.3.1 | Peracto rūgšties aktyvatorius, tinkantis „Olympus ETD4“ plovimo dezinfekavimo mašinai.
17.3.2 | Veiklioji medžiaga: natrio hidroksidas 2-5 proc.
17.3.3 | Priemonės talpa 5 litrai.
17.3.4 | Pateikti lietuvių kalba: priemonės aprašymą ir/ar naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus, CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją, kad priemonė yra ženklinta CE pagal medicinos prietaisų (priemonių) saugos techninį reglamentą.
18 | Priemonės endoskopų plovimo dezinfekavimo mašinai „Olympus ETD4 Bacic PAA“
18.1 | Endoskopų plovimo priemonė enzimų pagrindu | l. | 225
18.1.1 | Priemonė tarpusavyje dera su perkama dezinfekavimo priemone ir dezinfekavimo priemonės aktyvatoriumi.
18.1.2 | Priemonė tinka „Olympus ETD4 Bacic PAA“ plovimo dezinfekavimo mašinai (pateikti prietaiso gamintojo patvirtinimą).
18.1.3 | Priemonės talpa 4.5 litrai.
18.1.4 | Pateikti lietuvių kalba: priemonės aprašymą ir/ar naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus, CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją, kad priemonė yra ženklinta CE pagal medicinos prietaisų (priemonių) saugos techninį reglamentą.
18.2 | Endoskopų dezinfekavimo priemonė acto perrūgšties pagrindu | l. | 360
18.2.1 | Priemonė tinka „Olympus ETD4 Bacic PAA“ plovimo dezinfekavimo mašinai (pateikti prietaiso gamintojo patvirtinimą).
18.2.2 | Veikliosios medžiagos: vandenilio peroksido tirpalas 25-30 proc., acto rūgštis 5-10 proc. , peracto rūgštis 2,5-5 proc.
18.2.3 | Priemonės talpa 4.5 litro.
18.2.4 | Pateikti lietuvių kalba: priemonės aprašymą ir/ar naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus, CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją, kad priemonė yra ženklinta CE pagal medicinos prietaisų (priemonių) saugos techninį reglamentą.
18.3 | Priedas, endoskopų dezinfekavimo priemonei aktyvuoti | l. | 360
18.3.1 | Peracto rūgšties aktyvatorius, tinkantis „Olympus ETD4“ plovimo dezinfekavimo mašinai.
18.3.2 | Veiklioji medžiaga: natrio hidroksidas 2-5 proc.
18.3.3 | Priemonės talpa 4.5 litrai.
18.3.4 | Pateikti lietuvių kalba: priemonės aprašymą ir/ar naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus, CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją, kad priemonė yra ženklinta CE pagal medicinos prietaisų (priemonių) saugos techninį reglamentą.
18.4 | Ateinančio vandens mikrobiologinis filtras"Olympus ETD4 Basic PAA plovimo dezinfekavimo mašinai | vnt. | 16
18.4.1 | Ateinančio vandens mikrobiologinis filtras"Olympus ETD4 Basic PAA plovimo dezinfekavimo mašinai
18.4.2 | Pateikti lietuvių kalba: priemonės aprašymą ir/ar naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus, CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją, kad priemonė yra ženklinta CE pagal medicinos prietaisų (priemonių) saugos techninį reglamentą.
19 | Priemonės lanksčių endoskopų valymui ir aukšto lygio dezinfekcijai rankiniu būdu
19.1 | Priemonė endoskopų aukšto lygio dezinfekcijai rankiniu būdu su testinėmis juostelėmis, skirtomis aukšto lygio dezinfekcinio tirpalo veiksmingumui nustatyti | l. | 300
19.1.1 | Veiklioji medžiaga: perkarbonatas.
19.1.2 | Veikia bakterijas ( EN 13727), tuberkuliozės bakterijas (EN 14348), fungicidus (EN 13624), virusus (EN 14476), sporas.
19.1.3 | Koncentracija iki 2 %, ekspozicija iki 15 min.
19.1.4 | Forma – milteliai/granulės.
19.1.5 | Pakuotė iki 6 kg.
19.1.6 | Kartu pateikti dozavimui skirtą priemonę (pvz. dozavimo šaukštelį ar kt.)
19.1.7 | Tinka lanksčių endoskopų “Olympus”, “Pentax”, “Karl Storz” dezinfekavimui.
19.1.8 | Pateikti testines juosteles, skirtas aukšto lygio dezinfekuojamojo tirpalo veiksmingumui nustatyti, jeigu jų naudojimą nurodo gamintojas
19.1.9 | Pateikti lietuvių kalba: priemonės aprašymą ir/ar naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus, CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją, kad priemonė yra ženklinta CE pagal medicinos prietaisų (priemonių) saugos techninį reglamentą.
19.2 | Priemonė endoskopų valymui rankiniu būdu | l. | 500
19.2.1 | Medicinos instrumentų ir endoskopų plovimo priemonė enzimų pagrindu.
19.2.2 | Koncentracija iki 3%, ekspozicijos laikas iki 15 min.
19.2.3 | Suderinama su aukšto lygio dezinfekantu perkarbonato pagrindu.
19.2.4 | Pakuotė iki 2 litrų.
19.2.5 | Pateikti lietuvių kalba: priemonės aprašymą ir/ar naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus, CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją, kad priemonė yra ženklinta CE pagal medicinos prietaisų (priemonių) saugos techninį reglamentą.
20 | Testas lanksčių endoskopų plovimo kokybei įvertinti plovimo dezinfekavimo mašinose
20.1 | Testas lanksčių endoskopų plovimo kokybei įvertinti plovimo dezinfekavimo mašinose | vnt. | 60
20.1.1 | Vienkartinio naudojimo testas įstatomas į lankstaus endoskopo kanalą imituojantį prietaisą.
20.1.2 | Turi atitikti standartą ISO 15883 ar lygiavertį (pateikti patvirtinančius dokumentus-atitikties deklaraciją)
20.1.3 | Pateikti priemonės aprašymą ir/ar naudojimo instrukciją.
20.2 | Prietaisas testams lanksčių endoskopų plovimo kokybei įvertinti plovimo dezinfekavimo mašinose | vnt. | 5
20.2.1 | Lankstaus endoskopo kanalą imituojantis prietaisas testams atlikti.
20.2.2 | Prietaisus pateikti kaip priedą prie testų lanksčių endoskopų plovimo kokybei įvertinti plovimo dezinfekavimo mašinose.
21 | Priemonės baseino vandens priežiūrai
21.1 | Testavimo tabletės chloro kiekiui baseino vandenyje nustatyti | vnt. | 3200
21.1.1 | Tabletės skirtos chloro kiekiui nustatyti baseino vandenyje.
21.1.2 | Pateikti lietuvių kalba: priemonės aprašymą ir/ar naudojimo instrukciją.
21.2 | Testavimo tabletės baseino vandens pH lygiui nustatyti | vnt. | 3200
21.2.1 | Tabletės skirtos pH vertei nustatyti baseino vandenyje.
21.2.2 | Pateikti lietuvių kalba: priemonės aprašymą ir/ar naudojimo instrukciją.
21.3 | Testeris baseino vandens ph ir chloro vertei nustatyti | vnt. | 6
21.3.1 | Testeris skirtas baseino vandenyje nustatyi chloro ir ph vertei.
21.3.2 | Turi spalvų paletę spalvų palyginimui ir rezultatų nustatymui.
22 | Išoriniai cheminiai indikatoriai su rankiniais spausdintuvais ir rašalo kasetėmis
22.1 | Išorinis 1 tipo cheminis indikatorius (sterilizacijai vandens garais) | vnt. | 800000
22.1.1 | Lipni dviguba etiketė – išorinis cheminis indikatorius klijuojamas ant sterilizuojamų paketų paviršių.
22.1.2 | Skirtas visų tipų sterilizuotoms pakuotėms atpažinti, užrašyti privalomai informacijai bei įklijuoti į dokumentus.
22.1.3 | Turi tvirtai prilipti prie paketo (t.y. neatsiklijuoti nuo paketo sterilizacijos metu ir po jo).
22.1.4 | Ant cheminio indikatoriaus turi būti vietos reikiamai informacijai užrašyti: ne mažiau 3 eilučių, viena eilutė talpina ne mažiau 12 simbolių (raidžių ir skaičių). Yra galimybė pirmoje eilutėje pirmus 2 simbolius žymėti raidėmis.
22.1.5 | Sterilizacijos būdas – vandens garais.
22.1.6 | Ant indikatoriaus yra nurodytas indikatoriaus spalvos pasikeitimas.
22.1.7 | Turi atitikti standarto LST EN ISO 11140-1 1 tipo reikalavimus (pateikti patvirtinančius dokumentus-atitikties deklaraciją).
22.2 | Išorinis 1 tipo cheminis indikatorius (sterilizacijai formaldehido garais (FO))
22.2.1 | Išorinis 1 tipo cheminis indikatorius klijuojamas ant sterilizuojamų formaldehido garais paketų paviršių. | vnt. | 3000
22.2.2 | Skirtas visų tipų sterilizuotoms pakuotėms atpažinti, užrašyti privalomai informacijai bei įklijuoti į dokumentus.
22.2.3 | Turi tvirtai prilipti prie paketo (t.y. neatsiklijuoti nuo paketo sterilizacijos metu ir po jo).
22.2.4 | Ant cheminio indikatoriaus turi būti vietos reikiamai informacijai užrašyti: ne mažiau 3 eilučių, viena eilutė talpina ne mažiau 12 simbolių (raidžių ir skaičių). Yra galimybė pirmoje eilutėje pirmus 2 simbolius žymėti raidėmis.
22.2.5 | Sterilizacijos būdas – formaldehido garais.
22.2.6 | Ant indikatoriaus yra nurodytas indikatoriaus spalvos pasikeitimas.
22.2.7 | Turi atitikti standarto LST EN ISO 11140-1 1 tipo reikalavimus (pateikti patvirtinančius dokumentus-atitikties deklaraciją).
22.3 | Rankinis spausdintuvas | vnt. | 16
22.3.1 | Spausdintuvas skirtas automatizuotam išorinių 1 tipo cheminių indikatorių žymėjimui ir klijavimui ant sterilizuojamų paketų.
22.3.2 | Spausdina 3 eilutes, vienoje eilutėje galima žymėti ne mažiau 12 simbolių (raidžių ir skaičių). Yra galimybė pirmoje eilutėje pirmus 2 simbolius žymėti raidėmis.
22.3.3 | Spausdintuvus pateikti kaip priedą prie išorinių 1 tipo cheminių indikatorių.
22.4 | Rašalo kasetė rankiniam spausdintuvui | vnt. | 50
22.4.1 | Rašalo kasetė tinkama pateikiamam rankiniam spausdintuvui.
22.4.2 | Rašalas skirtas sterilizacijai vandens garais ir formaldehido garais (FO).
22.4.3 | Spalva: juoda, po sterilizacijos neišblunka.
23 | Cheminiai indikatoriai su prietaisais (vandens garais)
23.1 | Antro tipo cheminis indikatorius skirtas naudoti su specialiam kroviniui patvirtintu proceso išbandymo prietaisu (vandens garams) | vnt. | 18600
23.1.1 | Antro tipo cheminis indikatorius kartu su specialiam kroviniui patvirtintu proceso išbandymo prietaisu yra pritaikytas įstaigos mišrių krovinių (metalinių, akytų, tuščiavidurių, mikroinvazinių medicinos priemonių) sterilizacijos efektyvumo kokybės kontrolei atlikti (pateikti tai patvirtinančius dokumentus, tyrimų naudojant rezistometrą protokolą, kuris išduotas ES notifikuotos įstaigos).
23.1.2 | Indikatorius turi būti skirtas sterilizacijos procesams 134 °C - 3,5 min. ir 121 °C - 15 min.
23.1.3 | Atitinka standartus: EN ISO 11140-1 2 tipas, EN 867-5 (pateikti patvirtinančius dokumentus-atitikties deklaraciją);
23.1.4 | Po sterilizacijos pasikeitusi indikatoriaus spalva turi neišblukti ne trumpiau kaip 3 metus.
23.1.5 | Indikatorinė juostelė yra padengta klijais (lipni etiketė).
23.1.6 | Pateikti spalvos pasikeitimo etaloną su reikšmių paaiškinimais lietuvių kalba.
23.1.7 | Indikatorinė juostelė turi būti aiškiai identifikuojama t.y. turi būti įskaitomas gamintojo atliktas ženklinimas (gaminio pavadinimas, artikelio Nr. skirtas atsekti paskirtį iš gamintojo katalogo, nuoroda į sterilizacijos būdą (vandens garais), gamintojo pavadinimas, atitiktis standartui EN ISO 11140-1 2 tipas, spalvos pasikeitimas)
23.1.8 | Gamintojo identifikuojama informacija pvz. gamintojo pavadinimas ar kt., turi būti ir ant indikatoriaus dalies, kuri bus dokumentuojama atsekamumui (pateikti įvertinimui pvz. nuotrauką ar kt.)
23.2 | Specialiam kroviniui patvirtintas proceso išbandymo prietaisas (vandens garams) | vnt. | 13
23.2.1 | Antro tipo cheminis indikatorius kartu su specialiam kroviniui patvirtintu proceso išbandymo prietaisu yra pritaikytas įstaigos mišrių krovinių sterilizacijos efektyvumo kokybės kontrolei atlikti (pateikti tai patvirtinančius dokumentus, tyrimų naudojant rezistometrą protokolą, kuris išduotas ES notifikuotos įstaigos).
23.2.2 | Prietaisas turi būti atsparus sterilizacijai garais ir atlaikyti ne mažiau kaip 3700 ciklų (pateikti tai patvirtinančius dokumentus).
23.2.3 | Krovinio išbandymo prietaisus (vandens garams) pateikti kaip priedą prie 2 tipo cheminių indikatorių.
23.2.4 | Krovinio išbandymo prietaisas turi būti aiškiai identifikuojamas: ant prietaiso turi būti įskaitomas gamintojo atliktas ženklinimas (gaminio pavadinimas, artikelio Nr. skirtas atsekti paskirtį iš gamintojo katalogo, nuoroda į sterilizacijos būdą, gamintojo pavadinimas)
23.3 | Cheminiai indikatoriai skirti oro pašalinimo iš sterilizatoriaus darbo kameros ir garų prasiskverbimo kontrolei | vnt. | 7500
23.3.1 | 2 tipo indikatorius turi atitikti standartų: LST EN 285, LST EN ISO 11140-1, LST EN ISO 11140-4 ir LST EN 867-5 reikalavimus (pateikti tai patvirtinančius dokumentus).
23.3.2 | Indikatorius ir prietaisas turi sudaryti vieningą sistemą pagal EN ISO 11140-4 (pateikti tai patvirtinančius dokumentus).
23.3.3 | Po sterilizacijos pasikeitusi indikatoriaus spalva turi neišblukti ne trumpiau kaip 3 metus.
23.3.4 | Pateikti spalvos pasikeitimo etaloną su reikšmių paaiškinimais lietuvių kalba.
23.3.5 | Indikatorinė juostelė turi būti aiškiai identifikuojama t.y. turi būti įskaitomas gamintojo atliktas ženklinimas (gaminio pavadinimas, artikelio Nr. skirtas atsekti paskirtį iš gamintojo katalogo, paskirtis Bowie-Dick, gamintojo pavadinimas, atitiktis standartui EN ISO 11140-1 2 tipas)
23.3.6 | Gamintojo identifikuojama informacija pvz. gamintojo pavadinimas ar kt., turi būti ir ant indikatoriaus dalies, kuri bus dokumentuojama atsekamumui (pateikti įvertinimui pvz. nuotrauką ar kt.)
23.4. | Prietaisas Bowie ir Dicko bandymui atlikti | vnt. | 11
23.4.1 | Prietaisas turi būti atsparus sterilizacijai garais ir atlaikyti ne mažiau kaip 750 ciklų (pateikti tai patvirtinančius dokumentus).
23.4.2 | Prietaisus Bowie ir Dicko bandymui pateikti kaip priedą prie cheminių indikatorių skirtų oro pašalinimo iš sterilizatoriaus darbo kameros ir garų prasiskverbimo kontrolei.
23.4.3 | Prietaisas Bowie ir Dicko bandymui atlikti turi būti aiškiai identifikuojamas: ant prietaiso turi būti įskaitomas gamintojo atliktas ženklinimas (gaminio pavadinimas, artikelio Nr. skirtas atsekti paskirtį iš gamintojo katalogo, gamintojo pavadinimas)
24 | Krepuotas popierius sterilizacijai (lakštais)
24.1 | Krepuotas popierius sterilizacijai (lakštais) 60 x 60 cm ( ± 1 cm) | vnt. | 25000
24.1.1 | Popieriaus svoris ne mažiau 60 g/m².
24.1.2 | Pagamintas iš celiulozės ar lygiavertės medžiagos
24.1.3 | Turi atitikti standartų EN 868-2 ir EN ISO 11607-1 reikalavimus (pateikti tai patvirtinančius dokumentus).
24.1.4 | Ženklintas CE ženklu (pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją, kad priemonė yra ženklinta CE pagal medicinos prietaisų (priemonių) saugos techninį reglamentą).
24.1.5 | Sukarpytas lakštais.
24.1.6 | Tinkamas sterilizacijai garais.
24.2 | Krepuotas popierius sterilizacijai (lakštais) 75 x 75 cm ( ± 1 cm) | vnt. | 15000
24.2.1 | Popieriaus svoris ne mažiau 60 g/m².
24.2.2 | Pagamintas iš celiulozės ar lygiavertės medžiagos
24.2.3 | Turi atitikti standartų EN 868-2 ir EN ISO 11607-1 reikalavimus (pateikti tai patvirtinančius dokumentus).
24.2.4 | Ženklintas CE ženklu (pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją, kad priemonė yra ženklinta CE pagal medicinos prietaisų (priemonių) saugos techninį reglamentą).
24.2.5 | Sukarpytas lakštais.
24.2.6 | Tinkamas sterilizacijai garais.
24.3 | Krepuotas popierius sterilizacijai (lakštais) 90 x 90 cm ( ± 1 cm) | vnt. | 30000
24.3.1 | Popieriaus svoris ne mažiau 60 g/m².
24.3.2 | Pagamintas iš celiulozės ar lygiavertės medžiagos.
24.3.3 | Turi atitikti standartų EN 868-2 ir EN ISO 11607-1 reikalavimus (pateikti tai patvirtinančius dokumentus).
24.3.4 | Ženklintas CE ženklu (pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją, kad priemonė yra ženklinta CE pagal medicinos prietaisų (priemonių) saugos techninį reglamentą).
24.3.5 | Sukarpytas lakštais.
24.3.6 | Tinkamas sterilizacijai garais.
24.4 | Krepuotas popierius sterilizacijai (lakštais) 100 x 100 cm ( ± 1 cm) | vnt. | 50000
24.4.1 | Popieriaus svoris ne mažiau 60 g/m².
24.4.2 | Pagamintas iš celiulozės ar lygiavertės medžiagos
24.4.3 | Turi atitikti standartų EN 868-2 ir EN ISO 11607-1 reikalavimus (pateikti tai patvirtinančius dokumentus).
24.4.4 | Ženklintas CE ženklu (pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją, kad priemonė yra ženklinta CE pagal medicinos prietaisų (priemonių) saugos techninį reglamentą).
24.4.5 | Sukarpytas lakštais.
24.4.6 | Tinkamas sterilizacijai garais.
24.5 | Krepuotas popierius sterilizacijai (lakštais) 120 x 120 cm ( ± 1 cm) | vnt. | 10000
24.5.1 | Popieriaus svoris ne mažiau 60 g/m².
24.5.2 | Pagamintas iš celiulozės ar lygiavertės medžiagos
24.5.3 | Turi atitikti standartų EN 868-2 ir EN ISO 11607-1 reikalavimus (pateikti tai patvirtinančius dokumentus).
24.5.4 | Ženklintas CE ženklu (pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją, kad priemonė yra ženklinta CE pagal medicinos prietaisų (priemonių) saugos techninį reglamentą).
24.5.5 | Sukarpytas lakštais.
24.5.6 | Tinkamas sterilizacijai garais.
25 | Krepuotas popierius sunkių sterilizuojamų medicininių gaminių pakavimui
25.1 | Krepuotas popierius sunkių sterilizuojamų medicininių gaminių pakavimui | vnt. | 30000
25.1.1 | Krepuotas popierius sunkių sterilizuojamų medicininių gaminių pakavimui 100 x 100 cm ( ± 1 cm)
25.1.2 | Pakavimo medžiaga ypač sunkiems paketams (pvz. ortopediniams rinkiniams) pakuoti.
25.1.3 | Sukarpyta lakštais.
25.1.4 | Komplektuojama vienoje pakuotėje po 2 skirtingų spalvų lapus (vidinio ir išorinio lapo spalva skiriasi).
25.1.5 | Sudėtis: vidinis lapas – neaustinė medžiaga iš celiuliozės, pastiprintos sintetikos skaidulomis (svoris ne mažiau 57/m2) ar lygiavertės medžiagos, išorinis lapas – sintetinis pluoštas (SMS) (svoris ne mažiau 47/m2) ar lygiavertės medžiagos
25.1.6 | Atitinka standartų EN 868-2, ISO 11607-1 reikalavimus (pateikti tai patvirtinančius dokumentus).
25.1.7 | Ženklintas CE ženklu (pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją, kad priemonė yra ženklinta CE pagal medicinos prietaisų (priemonių) saugos techninį reglamentą).
25.2 | Krepuotas popierius sunkių sterilizuojamų medicininių gaminių pakavimui | vnt. | 6000
25.2.1 | Krepuotas popierius sunkių sterilizuojamų medicininių gaminių pakavimui 120 x 120 cm ( ± 1 cm)
25.2.2 | Pakavimo medžiaga ypač sunkiems paketams (pvz. ortopediniams rinkiniams) pakuoti.
25.2.3 | Sukarpyta lakštais.
25.2.4 | Komplektuojama vienoje pakuotėje po 2 skirtingų spalvų lapus (vidinio ir išorinio lapo spalva skiriasi).
25.2.5 | Sudėtis: vidinis lapas – neaustinė medžiaga iš celiuliozės, pastiprintos sintetikos skaidulomis (svoris ne mažiau 57/m2) ar lygiavertės medžiagos, išorinis lapas – sintetinis pluoštas (SMS) (svoris ne mažiau 47/m2) ar lygiavertės medžiagos
25.2.6 | Atitinka standartų EN 868-2, ISO 11607-1 reikalavimus (pateikti tai patvirtinančius dokumentus).
25.2.7 | Ženklintas CE ženklu (pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją, kad priemonė yra ženklinta CE pagal medicinos prietaisų (priemonių) saugos techninį reglamentą).
26 | Popieriaus – plastiko juostos
26.1 | Popieriaus – plastiko juosta be klostės | vnt. | 50
26.1.1 | Popieriaus – plastiko juosta be klostės 50 mm x 200 m (±10 mm x ±1 m)
26.1.2 | Popieriaus – plastiko juostos (užlydomos specialiu siūlėtuvu) skirtos sterilizacijai garų ir žemos temperatūros formaldehido sterilizatoriuose.
26.1.3 | Šonuose 3-jų juostų užlydymo siūlė, kurios bendras plotis ne mažiau 10 mm.
26.1.4 | Cheminiai proceso indikatoriai (vandens garų, FO), atitinkantys ISO 11140-1 1 tipo reikalavimus, patalpinti ant šoninės juostos.
26.1.5 | Ant juostos turi būti proceso poveikio indikatoriai garams ir FO, nurodyta paketo atidarymo kryptis, atitiktis standartui ISO 11607.
26.1.6 | Po sterilizacijos atplėšiamas paketas turi atsidaryti per siūles.
26.1.7 | Turi atitikti standartus ISO 11607, EN 868 ir turėti CE ženklą, kad priemonė yra ženklinta CE pagal medicinos prietaisų (priemonių) saugos techninį reglamentą (pateikti patvirtinančius dokumentus).
26.2 | Popieriaus – plastiko juosta be klostės | vnt. | 100
26.2.1 | Popieriaus – plastiko juosta be klostės 75 mm x 200 m (±10 mm x ±1 m)
26.2.2 | Popieriaus – plastiko juostos (užlydomos specialiu siūlėtuvu) skirtos sterilizacijai garų ir žemos temperatūros formaldehido sterilizatoriuose.
26.2.3 | Šonuose 3-jų juostų užlydymo siūlė, kurios bendras plotis ne mažiau 10 mm.
26.2.4 | Cheminiai proceso indikatoriai (vandens garų, FO), atitinkantys ISO 11140-1 1 tipo reikalavimus, patalpinti ant šoninės juostos.
26.2.5 | Ant juostos turi būti proceso poveikio indikatoriai garams ir FO, nurodyta paketo atidarymo kryptis, atitiktis standartui ISO 11607.
26.2.6 | Po sterilizacijos atplėšiamas paketas turi atsidaryti per siūles.
26.2.7 | Turi atitikti standartus ISO 11607, EN 868 ir turėti CE ženklą, kad priemonė yra ženklinta CE pagal medicinos prietaisų (priemonių) saugos techninį reglamentą (pateikti patvirtinančius dokumentus).
26.3 | Popieriaus – plastiko juosta be klostės | vnt. | 150
26.3.1 | Popieriaus – plastiko juosta be klostės 100 mm x 200 m (±10 mm x ±1 m)
26.3.2 | Popieriaus – plastiko juostos (užlydomos specialiu siūlėtuvu) skirtos sterilizacijai garų ir žemos temperatūros formaldehido sterilizatoriuose.
26.3.3 | Šonuose 3-jų juostų užlydymo siūlė, kurios bendras plotis ne mažiau 10 mm.
26.3.4 | Cheminiai proceso indikatoriai (vandens garų, FO), atitinkantys ISO 11140-1 1 tipo reikalavimus, patalpinti ant šoninės juostos.
26.3.5 | Ant juostos turi būti proceso poveikio indikatoriai garams ir FO, nurodyta paketo atidarymo kryptis, atitiktis standartui ISO 11607.
26.3.6 | Po sterilizacijos atplėšiamas paketas turi atsidaryti per siūles.
26.3.7 | Turi atitikti standartus ISO 11607, EN 868 ir turėti CE ženklą, kad priemonė yra ženklinta CE pagal medicinos prietaisų (priemonių) saugos techninį reglamentą (pateikti patvirtinančius dokumentus).
26.4 | Popieriaus – plastiko juosta be klostės | vnt. | 150
26.4.1 | Popieriaus – plastiko juosta be klostės 150 mm x 200 m (±10 mm x ±1 m)
26.4.2 | Popieriaus – plastiko juostos (užlydomos specialiu siūlėtuvu) skirtos sterilizacijai garų ir žemos temperatūros formaldehido sterilizatoriuose.
26.4.3 | Šonuose 3-jų juostų užlydymo siūlė, kurios bendras plotis ne mažiau 10 mm.
26.4.4 | Cheminiai proceso indikatoriai (vandens garų, FO), atitinkantys ISO 11140-1 1 tipo reikalavimus, patalpinti ant šoninės juostos.
26.4.5 | Ant juostos turi būti proceso poveikio indikatoriai garams ir FO, nurodyta paketo atidarymo kryptis, atitiktis standartui ISO 11607.
26.4.6 | Po sterilizacijos atplėšiamas paketas turi atsidaryti per siūles.
26.4.7 | Turi atitikti standartus ISO 11607, EN 868 ir turėti CE ženklą, kad priemonė yra ženklinta CE pagal medicinos prietaisų (priemonių) saugos techninį reglamentą (pateikti patvirtinančius dokumentus).
26.5 | Popieriaus – plastiko juosta be klostės | vnt. | 100
26.5.1 | Popieriaus – plastiko juosta be klostės 250 mm x 200 m (±10 mm x ±1 m)
26.5.2 | Popieriaus – plastiko juostos (užlydomos specialiu siūlėtuvu) skirtos sterilizacijai garų ir žemos temperatūros formaldehido sterilizatoriuose.
26.5.3 | Šonuose 3-jų juostų užlydymo siūlė, kurios bendras plotis ne mažiau 10 mm.
26.5.4 | Cheminiai proceso indikatoriai (vandens garų, FO), atitinkantys ISO 11140-1 1 tipo reikalavimus, patalpinti ant šoninės juostos.
26.5.5 | Ant juostos turi būti proceso poveikio indikatoriai garams ir FO, nurodyta paketo atidarymo kryptis, atitiktis standartui ISO 11607.
26.5.6 | Po sterilizacijos atplėšiamas paketas turi atsidaryti per siūles.
26.5.7 | Turi atitikti standartus ISO 11607, EN 868 ir turėti CE ženklą, kad priemonė yra ženklinta CE pagal medicinos prietaisų (priemonių) saugos techninį reglamentą (pateikti patvirtinančius dokumentus).
26.6 | Popieriaus – plastiko juosta be klostės | vnt. | 50
26.6.1 | Popieriaus – plastiko juosta be klostės 300 mm x 200 m (±10 mm x ±1 m)
26.6.2 | Popieriaus – plastiko juostos (užlydomos specialiu siūlėtuvu) skirtos sterilizacijai garų ir žemos temperatūros formaldehido sterilizatoriuose.
26.6.3 | Šonuose 3-jų juostų užlydymo siūlė, kurios bendras plotis ne mažiau 10 mm.
26.6.4 | Cheminiai proceso indikatoriai (vandens garų, FO), atitinkantys ISO 11140-1 1 tipo reikalavimus, patalpinti ant šoninės juostos.
26.6.5 | Ant juostos turi būti proceso poveikio indikatoriai garams ir FO, nurodyta paketo atidarymo kryptis, atitiktis standartui ISO 11607.
26.6.6 | Po sterilizacijos atplėšiamas paketas turi atsidaryti per siūles.
26.6.7 | Turi atitikti standartus ISO 11607, EN 868 ir turėti CE ženklą, kad priemonė yra ženklinta CE pagal medicinos prietaisų (priemonių) saugos techninį reglamentą (pateikti patvirtinančius dokumentus).
26.7 | Popieriaus – plastiko juosta be klostės | vnt. | 100
26.7.1 | Popieriaus – plastiko juosta be klostės 400 mm x 200 m (±20 mm x ±1 m)
26.7.2 | Popieriaus – plastiko juostos (užlydomos specialiu siūlėtuvu) skirtos sterilizacijai garų ir žemos temperatūros formaldehido sterilizatoriuose.
26.7.3 | Šonuose 3-jų juostų užlydymo siūlė, kurios bendras plotis ne mažiau 10 mm.
26.7.4 | Cheminiai proceso indikatoriai (vandens garų, FO), atitinkantys ISO 11140-1 1 tipo reikalavimus, patalpinti ant šoninės juostos.
26.7.5 | Ant juostos turi būti proceso poveikio indikatoriai garams ir FO, nurodyta paketo atidarymo kryptis, atitiktis standartui ISO 11607.
26.7.6 | Po sterilizacijos atplėšiamas paketas turi atsidaryti per siūles.
26.7.7 | Turi atitikti standartus ISO 11607, EN 868 ir turėti CE ženklą, kad priemonė yra ženklinta CE pagal medicinos prietaisų (priemonių) saugos techninį reglamentą (pateikti patvirtinančius dokumentus).
26.8 | Popieriaus – plastiko juosta su kloste | vnt. | 100
26.8.1 | Popieriaus – plastiko juosta su kloste 100 mm x 45 mm x 100 m (±10 mm x ±5 mm ±1 m)
26.8.2 | Popieriaus – plastiko juostos (užlydomos specialiu siūlėtuvu) skirtos sterilizacijai garų ir žemos temperatūros formaldehido sterilizatoriuose.
26.8.3 | Šonuose 3-jų juostų užlydymo siūlė, kurios bendras plotis ne mažiau 10 mm.
26.8.4 | Cheminiai proceso indikatoriai (vandens garų, FO), atitinkantys ISO 11140-1 1 tipo reikalavimus, patalpinti ant šoninės juostos.
26.8.5 | Ant juostos turi būti proceso poveikio indikatoriai garams ir FO, nurodyta paketo atidarymo kryptis, atitiktis standartui ISO 11607.
26.8.6 | Po sterilizacijos atplėšiamas paketas turi atsidaryti per siūles.
26.8.7 | Turi atitikti standartus ISO 11607, EN 868 ir turėti CE ženklą, kad priemonė yra ženklinta CE pagal medicinos prietaisų (priemonių) saugos techninį reglamentą (pateikti patvirtinančius dokumentus).
26.9 | Popieriaus – plastiko juosta su kloste | vnt. | 200
26.9.1 | Popieriaus – plastiko juosta su kloste 150 mm x 45 mm x 100 m (±10 mm x ±5 mm ±1 m)
26.9.2 | Popieriaus – plastiko juostos (užlydomos specialiu siūlėtuvu) skirtos sterilizacijai garų ir žemos temperatūros formaldehido sterilizatoriuose.
26.9.3 | Šonuose 3-jų juostų užlydymo siūlė, kurios bendras plotis ne mažiau 10 mm.
26.9.4 | Cheminiai proceso indikatoriai (vandens garų, FO), atitinkantys ISO 11140-1 1 tipo reikalavimus, patalpinti ant šoninės juostos.
26.9.5 | Ant juostos turi būti proceso poveikio indikatoriai garams ir FO, nurodyta paketo atidarymo kryptis, atitiktis standartui ISO 11607.
26.9.6 | Po sterilizacijos atplėšiamas paketas turi atsidaryti per siūles.
26.9.7 | Turi atitikti standartus ISO 11607, EN 868 ir turėti CE ženklą, kad priemonė yra ženklinta CE pagal medicinos prietaisų (priemonių) saugos techninį reglamentą (pateikti patvirtinančius dokumentus).
26.10 | Popieriaus – plastiko juosta su kloste | vnt. | 60
26.10.1 | Popieriaus – plastiko juosta su kloste 250 mm x 65 mm x 100 m (±10 mm x ±5 mm ±1 m)
26.10.2 | Popieriaus – plastiko juostos (užlydomos specialiu siūlėtuvu) skirtos sterilizacijai garų ir žemos temperatūros formaldehido sterilizatoriuose.
26.10.3 | Šonuose 3-jų juostų užlydymo siūlė, kurios bendras plotis ne mažiau 10 mm.
26.10.4 | Cheminiai proceso indikatoriai (vandens garų, FO), atitinkantys ISO 11140-1 1 tipo reikalavimus, patalpinti ant šoninės juostos.
26.10.5 | Ant juostos turi būti proceso poveikio indikatoriai garams ir FO, nurodyta paketo atidarymo kryptis, atitiktis standartui ISO 11607.
26.10.6 | Po sterilizacijos atplėšiamas paketas turi atsidaryti per siūles.
26.10.7 | Turi atitikti standartus ISO 11607, EN 868 ir turėti CE ženklą, kad priemonė yra ženklinta CE pagal medicinos prietaisų (priemonių) saugos techninį reglamentą (pateikti patvirtinančius dokumentus).
27 | Indikatorius siūlėtuvo užlydomų juostų kokybei nustatyti
27.1 | Indikatorius siūlėtuvo užlydomų juostų kokybei nustatyti | vnt. | 1000
27.1.1 | Skirtas nustatyti, ar siūlėtuvo daromos juostos yra tinkamos kokybės.
27.1.2 | Turi atitikti standartą ISO 11607 ar lygiavertį
28 | Permanentinis markeris sterilizuojamiems paketams žymėti
28.1 | Permanentinis markeris sterilizuojamiems paketams žymėti | vnt. | 300
28.1.1 | Permanentinio markerio tušas skirtas sterilizuojamų paketų žymėjimui, atsparus aukštai temperatūrai, garams.
28.1.2 | Tušas juodos spalvos.
28.1.3 | Markerio žymėjimo linijos storis 0,8-1 mm.
29 | Lipni juosta paketų sutvirtinimui be indikatoriaus
29.1 | Lipni juosta paketų sutvirtinimui be indikatoriaus | vnt. | 2000
29.1.1 | Juosta skirta sterilizuojamų paketų tvirtinimui.
29.1.2 | Neatsiklijuoja po sterilizacijos garais.
29.1.3 | Juostos plotis 19-25 mm.
29.1.4 | Juosta susukta į ritinius po 50 m ±5 m.
29.1.5 | Ženklintos CE (pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją, kad priemonė yra ženklinta CE pagal medicinos prietaisų (priemonių) saugos techninį reglamentą).
30 | Vienkartinės plastikinės ar lygiavertės medžiagos apsaugos aštrioms instrumentų dalims
30.1 | Vienkartinės plastikinės ar lygiavertės medžiagos apsaugos aštrioms instrumentų dalims
30.1.1 | Plastikinės ar lygiavertės medžiagos apsaugos aštrioms instrumentų dalims 15 mm pločio (±5 mm) | vnt. | 200000
30.1.2 | Skaidrios apsaugos instrumentams, skirtos pakavimo pakuotei apsaugoti nuo pažeidimų.
30.1.3 | Skirtos sterilizacijai garais.
30.1.4 | Ženklintos CE (pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją, kad priemonė yra ženklinta CE pagal medicinos prietaisų (priemonių) saugos techninį reglamentą).
30.2 | Plastikinės ar lygiavertės medžiagos apsaugos aštrioms instrumentų dalims 30 mm pločio (±5 mm) | vnt. | 20000
30.2.1 | Skaidrios apsaugos instrumentams, skirtos pakavimo pakuotei apsaugoti nuo pažeidimų.
30.2.2 | Skirtos sterilizacijai garais.
30.2.3 | Ženklintos CE (pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją, kad priemonė yra ženklinta CE pagal medicinos prietaisų (priemonių) saugos techninį reglamentą).
31 | Apsauginiai dangalai klaviatūroms
31.1 | Apsauginiai dangalai klaviatūroms | vnt. | 300
31.1.1 | Skirti klaviatūroms apsaugoti.
31.1.2 | Tinkami drėgnam valymui ir dezinfekcijai.
31.1.3 | Ženklintas CE ženklu (pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją, kad priemonė yra ženklinta CE pagal medicinos prietaisų (priemonių) saugos techninį reglamentą)
31.1.4 | Supakuoti po 1 vnt.
32 | Antibakterinis daugiasluoksnis kilimėlis (matavimo vienetas - lapas (lakštas))
32.1 | Antibakterinis daugiasluoksnis kilimėlis (matavimo vienetas - lapas (lakštas)) | vnt. | 24000
32.1.1 | Kilimėlis udarytas iš ne daugiau kaip 60 lipnių lapų (lakštų).
32.1.2 | Išmatavimai: 115cm x 60 cm (±5cm).
32.1.3 | Klijai pasižymi antibakteriniu poveikiu.
32.1.4 | Ženklintas CE ženklu (pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją, kad priemonė yra ženklinta CE pagal medicinos prietaisų (priemonių) saugos techninį reglamentą)
33 | Formaldehido tirpalas, tinkamas naudoti žemos temperatūros sterilizatoriuje
33.1 | Formaldehido tirpalas, tinkamas naudoti žemos temperatūros sterilizatoriuje | l. | 405
33.1.1 | 2 proc. koncentracijos formaldehido tirpalas.
33.1.2 | Pakuotėje iki 2,7 litro.
33.1.3 | Tinkamas naudoti žemos temperatūros sterilizatoriuje „Matachana LTSF“.
33.1.4 | Ženklintas CE ženklu (pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją, kad priemonė yra ženklinta CE pagal medicinos prietaisų (priemonių) saugos techninį reglamentą), saugos duomenų lapus.
34 | Cheminiai indikatoriai su prietaisais (FO)
34.1 | Antro tipo cheminis indikatorius skirtas naudoti su specialiam kroviniui patvirtintu proceso išbandymo prietaisu (FO)
34.1.1 | Antro tipo cheminis indikatorius kartu su specialiam kroviniui patvirtintu proceso išbandymo prietaisu yra pritaikytas įstaigos mišrių krovinių (metalinių, akytų, tuščiavidurių, mikroinvazinių medicinos priemonių) sterilizacijos efektyvumo kokybės kontrolei atlikti (pateikti tai patvirtinančius dokumentus, tyrimų naudojant rezistometrą protokolą, kuris išduotas ES notifikuotos įstaigos). | vnt. | 200
34.1.2 | Atitinka standartus: EN ISO 11140-1 2 tipas, EN 867-5 (pateikti patvirtinančius dokumentus -atitikties deklaraciją);
34.1.3 | Po sterilizacijos pasikeitusi indikatoriaus spalva turi neišblukti ne trumpiau kaip 3 metus.
34.1.4 | Indikatorinė juostelė yra padengta klijais (lipni etiketė).
34.1.5 | Pateikti spalvos pasikeitimo etaloną su reikšmių paaiškinimais lietuvių kalba.
34.1.6 | Indikatorinė juostelė turi būti skirta sterilizacijai FO ir aiškiai identifikuojama t. y. turi būti įskaitomas gamintojo atliktas ženklinimas (gaminio pavadinimas, artikelio Nr. skirtas atsekti paskirtį iš gamintojo katalogo, nuoroda į sterilizacijos būdą (FO), gamintojo pavadinimas, atitiktis standartui EN ISO 11140-1 2 tipas, spalvos pasikeitimas)
34.1.7 | Gamintojo identifikuojama informacija pvz. gamintojo pavadinimas ar kt., turi būti ir ant indikatoriaus dalies, kuri bus dokumentuojama atsekamumui (pateikti įvertinimui pvz. nuotrauką ar kt.)
34.2 | Specialiam kroviniui patvirtintas proceso išbandymo prietaisas (FO garams) | vnt. | 2
34.2.1 | Antro tipo cheminis indikatorius kartu su specialiam kroviniui patvirtintu proceso išbandymo prietaisu yra pritaikytas įstaigos mišrių krovinių sterilizacijos efektyvumo kokybės kontrolei atlikti (pateikti tai patvirtinančius dokumentus, tyrimų naudojant rezistometrą protokolą, kuris išduotas ES notifikuotos įstaigos).
34.2.2 | Prietaisas turi būti atsparus sterilizacijai formaldehido garais (FO) ir atlaikyti ne mažiau kaip 200 ciklų.
34.2.3 | Krovinio išbandymo prietaisus (FO garais) pateikti kaip priedą prie 2 tipo cheminių indikatorių (FO).
34.2.4 | Krovinio išbandymo prietaisas turi būti aiškiai identifikuojamas: ant prietaiso turi būti įskaitomas gamintojo atliktas ženklinimas (gaminio pavadinimas, artikelio Nr. skirtas atsekti paskirtį iš gamintojo katalogo, nuoroda į sterilizacijos būdą, gamintojo pavadinimas)
35 | Priemonė (kremas/losjonas) personalo rankų odos priežiūrai
35.1 | Priemonė (kremas/losjonas) personalo rankų odos priežiūrai | l. | 300
35.1.1 | Apsauginis rankų losjonas (kremas) skirtas sveikatos priežiūros įstaigų personalo rankų priežiūrai.
35.1.2 | Saugo rankų odą nuo išsausėjimo, drėkina.
35.1.3 | Talpa iki 700 ml (kaina skaičiuojama 1 litro, kartu su visais reikalingais naudojimui priedais pvz. pompute, jei reikia dozatoriumi).
35.1.4 | Pateikti kartu, jei naudojamos pomputės, dozatoriai.
35.1.5 | Pateikti priemonės aprašymą ir/ar naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus.
36 | Priemonė (kremas/losjonas) personalo rankų odos priežiūrai
36.1 | Priemonė (kremas/losjonas) personalo rankų odos priežiūrai | l. | 21
36.1.1 | Apsauginis rankų losjonas (kremas) skirtas sveikatos priežiūros įstaigų personalo rankų priežiūrai.
36.1.2 | Priemonė bekvapė.
36.1.3 | Saugo rankų odą nuo išsausėjimo, drėkina.
36.1.4 | Supakuota 700 ml (± 50 ml) maišelyje su dozavimo pompos vienkartine sistema.
36.1.5 | Tinka į įstaigoje turimus (pridedama nuotrauka) alkūninius laikiklius (dozatorius) ir į automatinius dozatorius, nes nėra galimybės keisti laikiklių.
36.1.6 | Pateikti priemonės aprašymą ir/ar naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus.