## Lapas1
Pirkimas: Traumatologijos, ortopedijos ir artroskopijos priemonės
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Pirkimo dalies numeris | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Rinkos dalyvio pasiūlymai/pastabos
1 | Endo saga su savaime užsiveržiančia kilpa transplantato šlauninei fiksacijai
1.1 | Endo saga su savaime užsiveržiančia kilpa transplantato šlauninei fiksacijai | vnt. | 110
1.1.1 | Sterilioje pakuotėje
1.1.2 | Cheminė sudėtis - medicininis titano lydinys
1.1.3 | Sagoje - aštuonios skylės
1.1.4 | Endosaga, veikianti savaime užsiveržiančio mazgo principu, su iš anksto paruošta vientisa 1,5 mm diametro kilpa be mazgo (UHMW poletileno siūlas) ir įvertu 2# siūlu (poliesterio) implanto pravedimui ir pozicionavimui
1.1.5 | Endo - sagos matmenys: ilgis 11mm - 12 mm, plotis 4mm - 5 mm
1.1.6 | Privalo turėti opciją panaudoti endosagos padidinimo implantą, įgalinantį padengti nuo 6mm iki 10mm diametro šlaunikaulio tunelį
2 | Endo saga su savaime užsiveržiančia kilpa transplantato blauzdinei fiksacijai
2.1 | Endo saga su savaime užsiveržiančia kilpa transplantato blauzdinei fiksacijai | vnt. | 110
2.1.1 | Sterilioje pakuotėje
2.1.2 | Cheminė sudėtis - medicininis titano lydinys
2.1.3 | Saga apvali, su kaiščiu centravimui;
2.1.4 | Endosaga, veikianti savaime užsiveržiančio mazgo principu, su iš anksto pravesta vientisa 1,5 mm diametro kilpa be mazgo (UHMW poletileno siūlas) (arba su ertmėmis kilpai praverti)
2.1.5 | Titaninė endosaga pasirenkama ne mažiau kaip iš 3 variantų/dydžių (pasirenkama užsakymo metu):
2.1.6 | Ne mažiau kaip 4 ertmių endosaga, kurios išorinis skersmuo 12mm (± 1 mm), turinti centruotą 4,5mm (± 0,1 mm) skersmens kaklelį, tinkantį 4,9mm -7 mm skersmens kauliniams tuneliams.
2.1.7 | Ne mažiau kaip 4 ertmių endosaga, kurios išorinis skersmuo 15mm (± 1 mm), turinti centruotą 7mm(± 0,1 mm) skersmens kaklelį, tinkantį 7,5mm -10 mm skersmens kauliniams tuneliams.
2.1.8 | Ne mažiau kaip 4 ertmių endosaga, kurios išorinis skersmuo 18mm (± 1 mm), turinti centruotą 10mm (± 0,1 mm) skersmens kaklelį, tinkantį 10,5mm -13 mm skersmens kauliniams tuneliams.
3 | Menisko susiuvimo inkarinė sistema
3.1 | Menisko susiuvimo inkarinė sistema | vnt. | 110
3.1.1 | Sterilioje pakuotėje, supakuota po vieną, kartu su termoplastinio polimero lenkimo instrumentu ir nerūdijančio plieno įvedimo kaniule.
3.1.2 | Susideda iš dviejų "T" inkarų su #2-0 storio UHMW (ultra high molecular weight) polietileno pluošto siūlo pinto su monofilamentiniu polipropileno pluoštu, vienkartinio cilindro formos įvedimo instrumento su reguliuojamu gylio ribotuvu ir lenkimo instrumento. "T" inkarų cheminė sudėtis - PEEK (poly-ether-ether-ketonas).
3.1.3 | Dviguba "U" formos fiksacija.
3.1.4 | Turi iš anksto paruoštą slystantį mazgą.
3.1.5 | Nepalieka implanto sąnarinėje dalyje.
3.1.6 | Lenkimo instrumento pagalba galima palenkti implanto įvedimo adatą iki 35°, o stiebą iki 80°.
3.1.7 | Pravedimo adata lenkta arba lenkta reversinė (turi būti pasirinkimas abiejų rūšių)
4 | Sraigtai PKR sausgyslių transplantato blauzdinei fiksacijai (osteoporotiniam kaului ir revizinėms operacijoms)
4.1 | Sraigtai PKR sausgyslių transplantato blauzdinei fiksacijai (osteoporotiniam kaului ir revizinėms operacijoms) | vnt. | 50
4.1.1 | Sterilioje pakuotėje
4.1.2 | Besirezorbuojantys sraigtai
4.1.3 | Sraigtai kaniuliuoti minimaliai 1,5 mm diametro
4.1.4 | Cheminė sudėtis - mišinys 75% PLLA, 25% HA (hydroxylapatite)
4.1.5 | Sterilus įpakavimas su identifikavimo numeriu ir šios informacijos patvirtinimu kataloge
4.1.6 | Turi būti: standartinė, standartinė su padidinta galvute, reversinė (reversinė versija 25 mm ilgio, storis: 7/8(padidinta galvute), nuo 7 iki 10 mm, ne mažiau 3 dydžių), reversinė su padidinta galvute
4.1.7 | Sraigtų storiai: nuo 6mm iki 12 mm septynių storių (turi būti ir didžiausio, ir mažiausio, ir tarpinio storio)
4.1.8 | Sraigtų ilgiai: nuo 20mm iki 35 mm ne mažiau 4 ilgių (turi būti ir didžiausio, ir mažiausio, ir tarpinio ilgio)
5 | Endo saga menisko šaknies fiksacijai
5.1 | Endo saga menisko šaknies fiksacijai | vnt. | 50
5.1.1 | Cheminė sudėtis - medicininis titano lydinys;
5.1.2 | Sagoje - dvi skylės;
5.1.3 | Apskritimo formos saga išgaubta vidine dalimi, su dviem kiaurymėmis siūlui arba juostai praverti;
5.1.4 | Endo - sagos matmenys: diametras 10mm (± 0,1 mm), aukštis 3,5mm (± 0,1 mm), kiaurymės diametras 2,5mm (± 0,1 mm).
6 | Endo sagos padidinimo implantas Xtendobutton
6.1 | Endo sagos padidinimo implantas Xtendobutton | vnt. | 30
6.1.1 | Sterilioje pakuotėje supakuota po vieną;
6.1.2 | Apvalios formos, su penkiomis kiaurymėmis siūlams pravesti
6.1.3 | Dydžiai:
6.1.4 | Ø 15mm, padengiantis 4,0mm-7,0mm tunelį.
6.1.5 | Ø 17mm, su 7,5 mm kaiščiu centravimui, padengiantis 7,5mm-9,5mm tunelį.
6.1.6 | Ø 21 mm, su 10 mm kaiščiu centravimui, padengiantis 10,0 mm-13,0 mm tunelį.
7 | Siūlinė juosta
7.1 | Siūlinė juosta | vnt. | 40
7.1.1 | Cheminė sudėtis – UHMWPE (ultra aukštos molekulinės masės polietilenas), juostos aukštis: 0,4mm-0,5 mm, plotis 1,4 mm, ilgis 100,0 cm (± 0,5 cm), galimas pasirinkimas: vienspalvė mėlyna arba mėlynai-baltai marga. Pakuotėje 6 vnt.
8 | Siūlai artroskopinėms operacijoms
8.1 | Siūlai artroskopinėms operacijoms | vnt. | 40
8.1.1 | Viename įpakavime vienas siūlas;
8.1.2 | Nesirezorbuojantis,labai tvirtas, skirtas peties sąnario sausgyslių fiksavimui;
8.1.3 | Cheminė sudėtis –didelio molekulinio svorio pintas polietileno pluoštas
8.1.4 | Supakuota sterilioje pakuotėje
8.1.5 | 96-100 cm ilgio, #2.
8.1.6 | Pakuotėje 10 vnt.
9 | Peties sąnario inkariniai siūlai
9.1 | Peties sąnario inkariniai siūlai | vnt. | 50
9.1.1 | Sterilioje pakuotėje su vienkartinio naudojimo įvedimo ir implanto nustūmimo/fiksavimo instrumentu
9.1.2 | Inkarinis siūlas veikiantis išsiplečiančio mazgo principu
9.1.3 | Inkaro išmatavimai: Ø 1,7mm siūlinis implantas su vienu 2# UHMWPE (ultra high molecular weight polyethylene) polietileno siūlu ir Ø 1,9 mm siūlinis implantas su dviem 1# UHMWPE (ultra high molecular weight polyethylene) polietileno siūlais (turi būti pasirinkimas abiejų dydžių)
10 | Peties sąnario inkariniai siūlai
10.1 | Peties sąnario inkariniai siūlai | vnt. | 50
10.1.1 | Sterilioje pakuotėje su vienkartinio naudojimo įvedimo instrumentu
10.1.2 | Inkarinis siūlas veikiantis išsiplečiančio mazgo principu, kuris implantuotas sudaro siūlinį bumbulą, kuris iš visų pusių tolygiai remiasi į kaulą.
10.1.3 | Inkaro išmatavimai: Ø 1,8mm, ilgis 15mm, su vienu 2# UHMWPE (ultra high molecular weight polyethylene) polietileno siūlu ir Ø 2,8mm, ilgis 20mm siūlinis implantas su dviem 2# UHMWPE (ultra high molecular weight polyethylene) polietileno siūlais (turi būti pasirinkimas abiejų dydžių)
11 | Peties sąnario raumenų prisiuvimo inkariniai siūlai PASTA pažeidimams
11.1 | Peties sąnario raumenų prisiuvimo inkariniai siūlai PASTA pažeidimams | vnt. | 100
11.1.1 | Vienoje sterilioje pakuotėje.
11.1.2 | Cheminė sudėtis – medicininis titano lydinys implantacijai.
11.1.3 | Įsriegiamas
11.1.4 | Vienkartinio naudojimo įvedimo instrumentas
11.1.5 | Išmatavimai: išorinis diametras 2,8mm su vienu 2# siūlu; 3,5mm, 5,0mm ir 6,5 mm (±0,1mm) su dviem 2#, skirtingų spalvų siūlais, (turi būti pasirinkimas visų dydžių)
11.1.6 | Siūlo sudėtis: pintas UHMW (ultra high molecular weight) polietilenas
11.1.7 | Dvigubas sriegis – du skirtingo diametro sriegiai
11.1.8 | Sraigto proksimalinė dalis – heksagonalinė arba cilindro formos.
12 | Trisiūliai peties sąnario raumenų prisiuvimo inkariniai siūlai PASTA pažeidimams
12.1 | Trisiūliai peties sąnario raumenų prisiuvimo inkariniai siūlai PASTA pažeidimams | vnt. | 100
12.1.1 | Vienoje sterilioje pakuotėje su trimis 2#, skirtingų spalvų, pintais (UHMW PE) polietileno siūlais
12.1.2 | Cheminė sudėtis – medicininis titano lydinys implantacijai.
12.1.3 | Savisriegis
12.1.4 | Vienkartinio naudojimo įvedimo instrumentas
12.1.5 | Siūlo tvirtinimas inkaro šerdyje
12.1.6 | Išmatavimai - išorinis diametras 5,5mm ir 6,5 mm, 2 dydžių, ilgis 19mm-20 mm
12.1.6 | Prailgintu troakaro tipo distaliniu galu
13 | Inkariniai siūlai peties sąnario artroskopijoms
13.1 | Inkariniai siūlai peties sąnario artroskopijoms | vnt. | 50
13.1.1 | Sterilioje pakuotėje su vienkartinio naudojimo įvedimo instrumentu;
13.1.2 | Cheminė inkaro sudėtis - PEEK-OPTIMA
13.1.3 | Inkaro storis 4,5mm ir 5,5mm±0,05 mm (turi būti pasirinkimas abiejų dydžių);
13.1.4 | 5,5mm su vienu 2# pintu UHMW polietileno siūlu ir viena UHMW polietileno juosta, 4,5mm su viena UHMW polietileno juosta;
13.1.5 | Įvedimo būdas - įsriegiamas;
13.1.6 | Inkaras atviru dizainu, sferinis, be šerdies.
14 | Užrakinantys peties sąnario implantai lateralinei eilei
14.1 | Užrakinantys peties sąnario implantai lateralinei eilei | vnt. | 80
14.1.1 | Sterilioje pakuotėje
14.1.2 | Cheminė sudėtis - polimeras "peek“
14.1.3 | Įvedimo būdas - įkalamas
14.1.4 | Susideda iš pagrindinio įkalamo korpuso ir užsukamos siūlą fiksuojančios dalies
14.1.5 | Su vienkartiniu pravedikliu, turinčiu implanto fiksuojančios dalies užrakinimo mechanizmą, 4 siūlų laikiklius ir siūlų pravedimo per inkarą vielą su plastikine rankena.
14.1.6 | Inkaro diametrai - nuo 4,5 mm iki 6,5 mm ne mažiau 3 diametrų (turi būti didžiausio, ir mažiausio, ir tarpinio diametro)
15 | Besirezorbuojantys užrakinantys peties sąnario implantai lateralinei eilei
15.1 | Besirezorbuojantys užrakinantys peties sąnario implantai lateralinei eilei | vnt. | 50
15.1.1 | Sterilioje pakuotėje
15.1.2 | Implanto užsukamos dalies cheminė sudėtis: ≥20% kalcio sulfatas, ≥15%β-trikalcio fosfatas, ≤65% PLGA
15.1.3 | Įvedimo būdas – įkalamas ir užsukamas
15.1.4 | Susideda iš pagrindinio įkalamo korpuso su PEEK antgaliu ir užsukamos siūlą fiksuojančios dalies
15.1.5 | Su vienkartiniu pravedikliu, turinčiu implanto fiksuojančios dalies užrakinimo mechanizmą, 6 siūlų laikiklius ir siūlų pravedimo per inkarą vielą su plastikine rankena.
15.1.6 | Inkaro diametras – 5,5 mm (±0,3mm)
15.1.7 | Implantuoto inkaro ilgis ≤18,5 mm
16 | Endosagų sistema akromioklavikulinio sąnario rekonstrukcijai
16.1 | Endosagų sistema akromioklavikulinio sąnario rekonstrukcijai | vnt. | 20
16.1.1 | Sterilioje pakuotėje 2 endosagos sujungtos UHMW polietileno juosta, komplekte su įvertu poliesterio sūlu pravedimui.
17 | Užrakinantys nesirezorbuojantys klubo sąnario implantai lateralinei eilei
17.1 | Užrakinantys nesirezorbuojantys klubo sąnario implantai lateralinei eilei | vnt. | 30
17.1.1. | Sterilioje pakuotėje
17.1.2 | Cheminė sudėtis - polimeras "peek optima"
17.1.3 | Įvedimo būdas - įkalamas
17.1.4 | Susideda iš pagrindinio korpuso ir užsukamos siūlą fiksuojančios dalies
17.1.5 | Su vienkartiniu pravedikliu, turinčiu vidinės implanto fiksuojančios dalies užrakinimo mechanizmą
17.1.6 | Inkaro diametrai – distalinė implanto dalis ne didesnė nei 2,4 mm, proksimalinė ne didesnė nei 2,75 mm, implantuoto implanto ilgis ne didesnis nei 11,5mm
18 | Užrakinantys besirezorbuojantys klubo sąnario implantai
18.1 | Užrakinantys besirezorbuojantys klubo sąnario implantai | vnt. | 30
18.1.1 | Sterilioje pakuotėje
18.1.2 | Cheminė sudėtis – mišinys: 20% kalcio sulfatas, 15% β- trikalcio fosfatas, 65% PLGA
18.1.3 | Įvedimo būdas - įkalamas
18.1.4 | Susideda iš pagrindinio korpuso ir užsukamos siūlą fiksuojančios dalies
18.1.5 | Su vienkartiniu pravedikliu, turinčiu vidinės implanto fiksuojančios dalies užrakinimo mechanizmą
18.1.6 | Inkaro diametrai – distalinė implanto dalis ne didesnė nei 2,4 mm, proksimalinė ne didesnė nei 2,75 mm, implantuoto implanto ilgis ne didesnis nei 11,5mm
19 | Besirezorbuojanti dvisluoksnė kolageno membrana kelio ir čiurnos defektams
19.1 | Besirezorbuojanti dvisluoksnė kolageno membrana kelio ir čiurnos defektams | vnt. | 30
19.1.1 | Pakuotė: sterili, supakuota po 1 vnt., su specialiu folijos šablonu (38mm x 48 mm (± 0,5 mm) membranos pritaikymui pagal defekto dydį.
19.1.2 | Besirezorbuojanti I/III tipo kolageno membrana, pritaikyta padengti kremzlės defektams; sertifikuota mikrolūžių, padengtų membrana, gydymo technikai ortopedijoje
19.1.3 | Dvisluoksnė: viršutinis membranos sluoksnis lygus, stiprus ir nepralaidus ląstelėms, apatinis šiurkštus, akytas - pritaikytas kamieninių mezenchiminių ląstelių integracijai.
19.1.4 | Biologiškai suderinama su žmogaus audiniais.
19.1.5 | Membranos dydis 20mm x 30 mm (± 0,5 mm), storis 0,7 mm (± 0,05 mm)
19.1.6 | Komplekte su fibrininiais klijais.
20 | Čiurnos raiščių fiksavimo rinkinys
20.1 | Čiurnos raiščių fiksavimo rinkinys | vnt. | 15
20.1.1 | Rinkinį sudaro: 2vnt. inkarai su Biocomposite arba PEEK medžiagos (pasirenkant užsakymo metu). 1.1. Vienoje sterilioje pakuotėje. 1.2. Inkarų įvedimo būdas - savisriegis. Vienkartinis įvedėjas, su transplanto matuokliu, skirtingo diametro implantų įvedėjas skirtingu spalviniu žymėjimu. 1.3. Implanto (inkaruojančios dalies) medžiaga: Biocomposite arba PEEK su PEEK arba Biocomposite antgaliu (arba lygiavertė) (kiauru galu) siūlo arba juostinio siūlo prispaudimui kanale. 1.4. Sterilus įpakavimas dėžutėje su identifikavimo numeriu. 1.5. Implantų išmatavimai ir forma: diametras 4,75mm (+ 0,2 mm), ilgis nuo 16mm-19 mm (+ 0,2mm) ir 3,5m (+ 0,1 mm), ilgis nuo 13mm -16mm (+ 0,2 mm), inkaro forma konusinė, sriegis per visą ilgį.
20.1.2 | Rinkinį sudaro: juostinis pintas siūlas UHMWPE su įpintu poliesteriu 2mm (+ 0,1mm).
20.1.3 | Rinkinį sudaro 2 vnt. laisvos lenktos adatos su kilpute - siūlų pravedimui.
20.1.4 | Rinkinį sudaro 4 vnt. gražtelių: kaniuliuotas 2,7mm (+ 0,1mm); kaniuliuotas 3,4 mm (+ 0,1 mm); nekaniuliuotas 3,4 mm (+ 0,1 mm); nekaniuliuotas 2,7mm (+ 0,1 mm)
20.1.5 | Rinkinį sudaro 2 vnt. nukreipėjų: šokikaulio lenktas nukreipėjas ir tiesus nukreipėjas.
20.1.6 | Rinkinį sudaro 2 vnt vielų.
Rinkinį sudaro 2 vnt prisriegėjų.
21 | Inkarinė sistema, achilo sausgyslėms operacijoms
21.1 | Inkarinė sistema, achilo sausgyslėms operacijoms | vnt. | 60
21.1.1. | Inkarinė sistema, achilo sausgyslėms operacijoms
21.1.2 | Sistema yra vienoje sterilioje pakuotėje
21.1.3 | Įvedimo būdas įsriegiamas; vienkartinis įvedėjas, su transplanto matuokliu, skirtingo diametro implantų įvedėjas skirtingu spalviniu kodu
21.1.4 | Vienkartinis implanto kanalo kaltas su žyma kalimo gyliui nustatyti
21.1.5 | Implantai pagaminti iš PEEK, su PEEK antgaliu (kiauru galu) siūlo prispaudimui kanale – 2 vnt.
21.1.6 | Implantai pagaminti iš PEEK, su dviem #2, skirtingų spalvų, polietileno pagrindu ir įpintu polietileno pluošto apdangalu plačia 2 mm juosta – 2 vnt.
21.1.7 | Implantų išmatavimai: Implantų išmatavimai: 4,75 mm x 19,1 mm
21.1.8 | Inkaro forma konusinė, turi sriegį per visą ilgį
21.1.9 | Implantai ventiliuojami – su skylutėmis, kraujo ir skysčio pasišalinimui iš kanalo
22 | Peties akromioklavikulinio sąnario fiksacinė sistema
22.1. | Peties akromioklavikulinio sąnario fiksacinė sistema | vnt. | 80
22.1.1 | Peties akromioklavikulinio sąnario fiksacinė sistema
22.1.2 | Sterili pakuotė
22.1.3 | Viela siūlo įvedimui – 1 vnt.
22.1.4 | Mazgo nustūmiklis – 1 vnt
22.1.5 | 6,5 mm skersmens titano lydinio keturių kiaurymių „saga“, apvalios formos, skirta lateralinės pusės fiksacijai – 1 vnt.
22.1.6 | 3,5 mm pločio titano lydinio dviejų kiaurymių „saga“, pailgos ovalo ar stačiakampio formos, skirta medialinės pusės fiksacijai – 1 vnt.
22.1.7 | #0 storio siūlas nesirezorbuojančiu polietileno pagrindu ir įpintu poliesterio apvalkalu, baltas – 3 vnt.
22.1.8 | #5 storio siūlas nesirezorbuojančiu polietileno pagrindu ir įpintu poliesterio apvalkalu, mėlynas – 1 vnt.
23 | Klubo sąnario bemazgiai inkariniai implantai nestabilumo fiksacijai
23.1 | Klubo sąnario bemazgiai inkariniai implantai nestabilumo fiksacijai | vnt. | 45
23.1.1 | Sterilioje pakuotėje inkaras su vienu arba dviem #2 UHMW (ultra high molecular weight) nesirezerbuojabčiu aukštos molekulinės masės polietileno pagrindu ir pinto nesirezorbuojančio aukštos molekulinės masės poliesterio apvalkalu arba lygiavertis
23.1.2 | Įvedimo būdas: įkalamas ir užtraukiamas. Su vienkartiniu metaliniu įvedikliu
23.1.3 | Cheminė sudėtis: nesirezerbuojantis aukštos molekulinės masės polietileno pagrindu ir pintu nesirezorbuojančio aukštos molekulinės masės poliesterio apvalkalu, siūlas
23.1.4 | Inkaro ištraukimo jėga ne mažiau 231N
23.1.5 | Su specialia kilpa praverta per ikaro šerdį bemazgei fiksacijai
23.1.6 | Inkaro išmatavimai: skersmuo 1,7mm -1,8 mm, ilgis 19mm -23 mm.
24 | Kelio kryžminio raiščio keturgalvio transplanto implantai
24.1 | Kelio kryžminio raiščio keturgalvio transplanto implantai | vnt. | 20
24.1.1 | Sistema skirta rekonstruoti PKR kai transplantatas fiksuojamas šlaunikaulio ir blauzdikaulio kanaluose dviem atskirais „sagos“ formos implantatais: 1. Šlaunikaulio kanale transplantatui fiksuoti „saga“ turi būti įverta į siūlų sistemą.; 2. Blauzdikaulio kanale transplantatui fiksuoti „saga“ gali būti užsegama ant siūlų sistemos operacijos metu.
24.1.2 | Su papildoma juosta skirta keturgalvio apsiuvimui
24.1.3 | Implantas susideda su iš karto paruošta tiesia adata su UHMWPE su įpintu poliesteriu siulo kilpa, skirta transplanto prasiuvimui.
24.1.4 | Sterilioje pakuotėje.
24.1.5 | Bemazgė sistema.
24.1.6 | Savaime užsirakinamu (užsiveržiančiu) principu veikianti slankiojančių siūlų sistema. Siūlų sistema turi galimybę prisitaikyti prie bet kokio kaulo kanalo ilgio.
24.1.7 | Titano lydinio „saga“.
24.1.8 | Sagų ilgis nuo 13±2mm iki 20 mm. Ne mažiau kaip dviejų dydžių „sagų“ pasirinkimas.
24.1.9 | Sistema užtaisyta nesirezorbuojančiu ultra aukštos molekulinės masės polietileno siūlu su įpintu poliesterio siūlais.
24.1.10 | Atskiras siūlas skirtas ištraukti „sagą“ per kanalą ir ją pozicionuoti.
24.1.11 | Pasiūlyme turi būti nurodyta bendra sistemos (dviejų implantatų komplekto vienam pacientui) kaina: 1. Šlaunikaulio kanale transplantatui fiksuoti „saga" įverta į siūlų sistemą; 2. Blauzdikaulio kanale transplantatui fiksuoti „saga" + siūlų sistema.
25 | Peties sąnario implantai
25.1 | Peties sąnario implantai | vnt. | 300
25.1.1. | Peties sąnario raumenų prisiuvimo inkariniai siūlai PASTA pažeidimams
25.1.2 | Supakuota sterilioje pakuotėje
25.1.3 | Cheminė sudėtis - titanas arba lygiavertė medžiaga
25.1.4 | Įvedimo būdas - įsukamas, dvigubo skirtingo sriegio žingsnio (didesnio ir mažesnio)
25.1.5 | Inkaro ilgis 13,06 mm (±0,1mm) ir 16mm (±0,1mm)
25.1.6 | Implantas su dviemis siūlais pasirinktinai su adatomis ir be jų. Su dviemis siūlais #2 be adatų arba su dviemis siūlais #2 ir apvaliomis 1/2 adatomis (dametras ir iligis:) 10x18mm +-0,1mm
25.1.7 | Inkaro diametras pasirinktinai 3,5mm (±0,1mm) ir 5,5mm diametrų (±0,1mm)
25.1.8 | Implantų įvedimui suteikiami instrumentai panaudai.
26 | Ortopediniai siūlai raiščiams – siuvimo priemonė
26.1 | Ortopediniai siūlai raiščiams – siuvimo priemonė | vnt. | 240
26.1.1. | Ø5 (7,0 metric). Galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 7 spalvinių derinių (balta su mėlyna, balta su juoda, balta, balta su žalia, mėlyna su mėlyna, balta su mėlyna su juoda, mėlyna).
26.1.2 | Pagamintas iš ultra aukštos molekulinės masės polietileno, nesirezorbuojantis siūlas. Ilgis 36" (90cm) arba 39'' (99cm). Galimybė pasirinkti iš: siūlas su 3/8 reversine pjaunančia CCS (48mm ilgio) adata; siūlas be adatos; siūlas su kūgiškai smailėjančia MO-6 (26mm ilgio) adata.
26.1.3 | Sterilioje pakuotėje, galimybė pasirinkti pakuotėse po 1 arba 12 vnt.
26.1.4 | Tinkama naudoti minkštųjų audinių aproksimacijai ir alograftinių audinių transplantacijai sporto medicinos procedūrose.
27 | Ortopediniai siūlai raiščiams – siuvimo priemonė
27.1 | Ortopediniai siūlai raiščiams – siuvimo priemonė | vnt. | 240
27.1.1 | Ø2 (5,0 metric). Galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 7 spalvinių derinių (balta su mėlyna, balta su juoda, balta, balta su žalia, mėlyna su mėlyna, balta su mėlyna su juoda, mėlyna).
27.1.2 | Pagamintas iš ultra aukštos molekulinės masės polietileno, nesirezorbuojantis siūlas. Ilgis 18'' (45cm), 36" (90cm) arba 39'' (99cm). Galimybė pasirinkti iš adatų: CE, CP-1, MO-4, MO-6, MO-6 Cobra Black (arba lygiavertė), MO-6 su FSLX, MO-6 su CE arba MO-6 su MO-6), arba be adatos.
27.1.3 | Sterilioje pakuotėje, galimybė pasirinkti pakuotėse po 1 arba 12 vnt.
27.1.4 | Tinkama naudoti minkštųjų audinių aproksimacijai ir alograftinių audinių transplantacijai sporto medicinos procedūrose.
28 | Peties sąnario raumenų prisiuvimo inkariniai siūlai PASTA pažeidimams
28.1 | Peties sąnario raumenų prisiuvimo inkariniai siūlai PASTA pažeidimams | vnt. | 360
28.1.1 | Cheminė sudėtis – titano lydinys (6AI-4V ELI)
28.1.2 | Ne mažiau kaip 4 skirtingų diametrų: 4,5mm/5,0mm/5,5mm/6,5mm su dviem #2 UHMWPE skirtingų spalvų siūlais arba trimis #2 UHMWPE skirtingų spalvų siūlais - su adatomis ir be; ne mažiau 8 skirtingų pasirinkimų.
28.1.3 | Inkaro ilgis 14mm (±0,1mm).
28.1.4 | Įsriegiamas, sriegis per visą implanto ilgį. Be kilpos (siūlai išeina iš heksogonalinio įgilinimo implanto proksimalinėje dalyje).
28.1.5 | Su vienkartiniu įvedimo instrumentu.
28.1.6 | Sterilioje pakuotėje, supakuota po 1 vnt.
28.1.7 | Cheminė sudėtis – PEEK CF (PEEK-OPTIMA™ (arba lygiavertė) + 30 proc. anglies pluoštas)
28.1.8 | Ne mažiau kaip 2 skirtingų diametrų: 5,5mm/6,5mm su dviem #2 UHMWPE skirtingų spalvų siūlais, trimis #2 UHMWPE skirtingų spalvų siūlais arba su dviem 1,6mm siūlinėmis juostomis - su adatomis ir be; ne mažiau 8 skirtingų pasirinkimų.
28.1.9 | Inkaro ilgis 12,7mm.
28.1.10 | Įsriegiamas, sriegis per visą implanto ilgį. Be kilpos (siūlai išeina iš heksogonalinio įgilinimo implanto proksimalinėje dalyje).
28.1.11 | Su vienkartiniu įvedimo instrumentu.
28.1.12 | Skirtingų spalvinių kodų siūlų pasirinkimas, skirtingiems inkarų diametrams.
29 | Plokštelės ir sraigtai plaštakos sudėtingų lūžių fiksacijai
29.1 | Plokštelės tiesios | vnt. | 40
29.1.1 | Ne mažiau 3 skirtingų ilgių, 4,5,6 skylių, kurių diametras atitinka siūlomiems sraigtams
29.1.2 | Plokštelės storis 1,5 mm (± 0,5). Pagamintos iš titano arba lygiavertės medžiagos
29.1.3 | Kartu su plokštelėmis turi būti pateiktas pilnas instrumentų rinkinys panaudai, sutarties galiojimo laikotarpiu
29.2 | "T" formos plokštelė | vnt. | 40
29.2.1 | T formos plokštelė 5-7 skylių, kurių diametras atitinka siūlomiems sraigtams, ilgis 28mm - 48mm
29.2.2 | Pagamintos iš titano arba lygiavertės medžiagos
29.2.3 | Kartu su plokštelėmis turi būti pateiktas pilnas instrumentų rinkinys panaudai, sutarties galiojimo laikotarpiu
29.3 | Plokštelės tiesios | vnt. | 40
29.3.1 | Ne mažiau 4 skirtingų ilgių, 3-6 skylių, kurių diametras atitinka siūlomiems sraigtams, ilgis 22mm-44mm
29.3.2 | Pagamintos iš titano arba lygiavertės medžiagos
29.4 | Sraigtai savisriegiai | vnt. | 50
29.4.1 | 2,0mm ir 2,3mm diametro. Ilgiai 8 mm - 18 mm, užsriegta sraigto galvute sraigtus. Pagaminti iš titano arba lygiavertės medžiagos
29.4.2 | Kartu su plokštelėmis turi būti pateiktas pilnas instrumentų rinkinys panaudai, sutarties galiojimo laikotarpiu
29.5 | "T" formos plokštelė | vnt. | 20
29.5.1 | T formos plokštelė 4 ir 8 skylių, ne mažiau 2 pasirinkimų. kurių diametras atitinka siūlomiems sraigtams
29.5.2 | Pagamintos iš titano arba lygiavertės medžiagos
29.6 | Rakinami raigtai savisriegiai, kas 1-2 mm ilgis pasirinktinai | vnt. | 100
29.6.1 | 1,8 mm ir 2,0 mm diametro. Ilgiai 6 mm - 20 mm, užsriegta sraigto galvute sraigtus. Pagaminti iš titano arba lygiavertės medžiagos
29.6.2 | Kartu su plokštelėmis turi būti pateiktas pilnas instrumentų rinkinys panaudai, sutarties galiojimo laikotarpiu. 2 rinkinius
29.7 | Plokštelės tiesios | vnt. | 40
29.7.1 | 4 ir 6 skylių, kurių diametras atitinka siūlomiems sraigtams, viena kiaurymė plokštelėje ovali, atskiros kairiai ir dešinei rankai
29.7.2 | Pagamintos iš titano arba lygiavertės medžiagos
29.7.3 | Kartu su plokštelėmis turi būti pateiktas pilnas instrumentų rinkinys panaudai, sutarties galiojimo laikotarpiu. 2 rinkinius
29.8 | "L" formos plokštelė | vnt. | 40
29.8.1 | L formos plokštelė ne mažiau 4 ir 8 skylių, kurių diametras atitinka siūlomiems sraigtams
29.8.2 | Pagamintos iš titano arba lygiavertės medžiagos
29.8.3 | Kartu su plokštelėmis turi būti pateiktas pilnas instrumentų rinkinys panaudai, sutarties galiojimo laikotarpiu
29.9 | Stipinkaulio plokštelės | vnt. | 300
29.9.1 | Plokštelės forma atitinkanti stipinkaulio distalinio galo formą ir pritaikyta implantavimui iš delninės pusės. Atskiros plokštelės kairei ir dešinei rankai. Pagaminta iš titano arba lygiaverčio metalo.
29.9.2 | Plokštelės storis 1,5 mm - 3,0 mm.
29.9.3 | Proksimalinėje plokštelės dalyje ne mažiau 3 skylių sraigtams, kurių viena pailga.Distalinėje dalyje ne mažiau 3 skylių. Distalinės dalies sraigtai užrakinami. Sraigtai savisriegiai 2,0 mm - 2,7 mm diametro, jų galvutė pilnai panyra į plokštelę.
29.10 | Savisriegiai sraigtai | vnt. | 300
29.10.1 | Nerakinami savisriegiai 2,0 mm - 2,7 mm diametro. Titaniniai
29.11 | Savisriegiai sraigtai | vnt. | 1000
29.11.1 | Užrakinami savisriegiai 2,0 mm - 2,7 mm diametro. Titaniniai
29.12 | Sraigtai savisriegiai 2,0-2,3 diametro | vnt. | 100
29.12.1 | Sraigtai savisriegiai 2,0 mm-2,3 mm diametro. Ilgiai 6 mm - 24 mm, galimybė rinktis su užsriegta sraigto galvute ir neužsriegta sraigto galvute sraigtus. Pagaminti iš titano arba lygiavertės medžiagos
29.12.2 | Kartu su plokštelėmis turi būti pateiktas pilnas instrumentų rinkinys panaudai, nurodant konkrečių panaudai duodamų instrumentų REF kodus ir rinkinio sudėtį. 3 rinkinius
29.13 | Riešo artrodezinė plokštelė | vnt. | 5
29.13.1 | Riešo artrodezinė plokštelė mažiau 2 dydžių, 6 arba 12 kiaurymių rakinamiems sraigtams fiksuoti "kintamu kampu". Pagaminta iš titano arba lygiavertės medžiagos
29.14 | Stipinkaulio dorsalinė plokštelė | vnt. | 15
29.14.1 | Kairės ir dešinės pusės, pritaikyta kairei ir dešinei rankai, 3-7 kiaurymių, ne mažiau 3 skirtingų plokštelių, pagaminta iš titano
29.14.2 | Fiksuojama 2,4 mm-2,7 mm nerakinamais sraigtais ir kiršnerio viela
29.15 | Stipinkaulio plokštelė su kabliukais | vnt. | 100
29.15.1 | Universali, pritaikyta kairei ir dešinei rankai, 4-6 kiaurymių,su papildomais fiksavimo kabliukais į kaulą, ne mažiau 2 skirtingų plokštelių, pagaminta iš titano
29.15.2 | Kartu su implantais turi būti pateiktas pilnas instrumentų rinkinys panaudai, nurodant konkrečių panaudai duodamų instrumentų REF kodus ir rinkinio sudėtį. 3 rinkinius
29.16 | Savisriegiai sraigtai 2,0 - 2,7 diametro | vnt. | 400
29.16.1 | Užsriegta sraigto galvute. Ilgiai 8 mm - 20 mm. Pagaminti iš titano arba lygiavertės medžiagos
29.16.2 | Kartu su plokštelėmis turi būti pateiktas pilnas instrumentų rinkinys panaudai, nurodant konkrečių panaudai duodamų instrumentų REF kodus ir rinkinio sudėtį. 3 rinkinius
29.17 | Riešo artrodezinė plokštelė tiesi | vnt. | 5
29.17.1 | Riešo artrodezinė plokštelė tiesi. Fiksuojama rakinamais sraigtais 2,4 mm - 3,5 mm
29.17.2 | Kartu su plokštelėmis turi būti pateiktas pilnas instrumentų rinkinys panaudai, nurodant konkrečių panaudai duodamų instrumentų REF kodus ir rinkinio sudėtį
29.18 | Sraigtai | vnt. | 50
29.18.1 | Rakinami, 2,4mm - 3,5 mm diametro
29.19 | Smulkio srieginės intramedulinės vinys | vnt. | 200
29.19.1 | Pagamintos iš titano arba lygiaverčio metalo. Spalviškai koduoti diametrai, pasirenkami: 1,8 mm; 2,1 mm; 2,4 mm; 2,7 mm; 3,0 mm; 3.6 mm Ilgiai pasirenkami diapazone nuo 14 iki 65mm nuo diametro priklausomai ilgis Distalinė dalis konuso formos užsriegta, proksimalinė dalis užsriegta, vidurinė sraigto dalis besriegio (lygi)
29.19.2 | Instrumentų pilnas rinkinys sraigto įvedimui ir revizijoms suteikiami panaudai sutarties galiojimo laikotarpiu. Instrumentai ir implantai dera tarpusavyje ir yra pagaminti to paties gamintojo kaip 29.19.1 siūlomi implantai. 3 rinkinius
29.20 | Stipinkaulio plokštelės | vnt. | 200
29.20.1 | Plokštelės forma atitinkanti stipinkaulio distalinio galo formą ir pritaikyta implantavimui iš delninės pusės. Atskiros plokštelės kairei ir dešinei rankai. Galimybė sraigtus fiksuoti "kintamu kampu". Pagamnintos iš titano arba lygiaverčio metalo.
29.20.2 | Plokštelės storis 1,5 mm - 3,0 mm.
29.20.3 | Proksimalinėje plokštelės dalyje ne mažiau 3 skylių sraigtams, kurių viena pailga.Distalinėje dalyje ne mažiau 3 skylių. Distalinės dalies sraigtai "kintamo kampo" užrakinami. Sraigtai savisriegiai 2,0 mm - 2,7 mm diametro, jų galvutė pilnai panyra į plokštelę.
29.21 | Savisriegiai sraigtai | vnt. | 200
29.21.1 | Nerakinami savisriegiai 2,0 mm - 2,7 mm diametro. Titaniniai
29.22 | Savisriegiai sraigtai | vnt. | 500
29.22.1 | Užrakinami "kintamo kampo" savisriegiai 2,0 mm - 2,7 mm diametro. Titaniniai
29.22.2 | Instrumentų pilnas rinkinys sraigto įvedimui ir revizijoms suteikiami panaudai sutarties galiojimo laikotarpiu. Instrumentai ir implantai dera tarpusavyje ir yra pagaminti to paties gamintojo kaip 29.9 -29.11 ir 29.20-29.22 siūlomi implantai. 3 rinkinius | vnt. | 3
29.23 | Stipinkaulio plokštelės | vnt. | 150
29.23.1 | Plokštelės forma atitinkanti stipinkaulio distalinio galo formą ir pritaikyta implantavimui iš delninės pusės. Atskiros plokštelės kairei ir dešinei rankai. Pagaminta iš medicinio plieno arba lygiaverčio metalo.
29.23.2 | Plokštelės storis 1,5 mm - 3,0 mm.
29.23.3 | Proksimalinėje plokštelės dalyje ne mažiau 7 skylių sraigtams, kurių viena pailga. Distalinėje dalyje ne mažiau 3-7 skylės, ne mažiau 3 skirtingų ilgių pasirinktinai. Distalinės ir proksimalinės dalies sraigtai užrakinami. Sraigtai savisriegiai 2,0 mm - 2,7 mm diametro, jų galvutė pilnai panyra į plokštelę.
29.24 | Savisriegiai sraigtai | vnt. | 300
29.24.1 | Nerakinami savisriegiai 2,4 mm - 3,2 mm diametro.
29.25 | Savisriegiai sraigtai | vnt. | 700
29.25.1 | Užrakinami savisriegiai 2,4 mm - 3,2 mm diametro.
29.26 | Stipinkaulio plokštelės | vnt. | 255
29.26.1 | Plokštelės forma atitinkanti stipinkaulio distalinio galo formą ir pritaikyta implantavimui iš delninės pusės. Atskiros plokštelės kairei ir dešinei rankai. Pagaminta iš medicinio plieno arba lygiaverčio metalo.
29.26.2 | Plokštelės storis 1,5 mm - 3,0 mm.
29.26.3 | Proksimalinėje plokštelės dalyje ne mažiau 7 skylių sraigtams, kurių viena pailga. Distalinėje dalyje ne mažiau 3-7 skylės, ne mažiau 3 skirtingų ilgių pasirinktinai. Distalinės ir proksimalinės dalies sraigtai užrakinami "kintamo kampo". Sraigtai savisriegiai 2,0 mm - 2,7 mm diametro, jų galvutė pilnai panyra į plokštelę.
29.27 | Savisriegiai sraigtai | vnt. | 300
29.27.1 | Nerakinami savisriegiai 2,4 mm - 3,2 mm diametro.
29.28 | Savisriegiai sraigtai | vnt. | 800
29.28.1 | Užrakinami "kintamo kampo" savisriegiai 2,4 mm - 3,2 mm diametro.
29.28.2 | Instrumentų pilnas rinkinys sraigto įvedimui ir revizijoms suteikiami panaudai sutarties galiojimo laikotarpiu. Instrumentai ir implantai dera tarpusavyje ir yra pagaminti to paties gamintojo kaip 29.23 - 29.28 siūlomi implantai. 3 rinkinius
30 | Traumatologiniai implantai čiurnos ir pėdos sudėtingų lūžių fiksacijai
30.1 | Kompresiniai sraigtai | vnt. | 500
30.1.1 | Sraigto diametras 2,3mm (± 0,1 mm) ir 3,0mm (± 0,1 mm) . Ilgiai pasirinktinai pagal poreikį nuo 10mm iki 28mm.
30.1.2 | Sraigtai dviejų skirtingų diametrų. Kartu su sraigtais pateikiamas instrumentų rinkinys panaudai sutarties laikotarpiu. 3 rinkiniai
30.2 | Kompresiniai sraigtai | vnt. | 700
30.2.1 | Dvigubo skirtingo sreigio Pagaminti iš tatano arba titano lydinio Spalviškai koduoti priklausomai nuo sraigto diametro Sąvisriegiai ir sąvigręžiai Sraigtų diametrai pasirinkimui (proksimaliai/distaliai): 1.7/2.4mm; 2.3/3.0mm (± 0,1 mm); 3.0/4.0mm(± 0,1 mm); 3.5/4.5 mm (± 0,1 mm) Ilgiai pasirinkimui priklausomai nuo diametro: 8mm iki 45mm (ilgiai kas 1mm, 2mm arba 5mm)
30.2.2 | Kartu su kanuliuotais kompresiniais sraigtais turi būti pateiktas pilnas instrumentų rinkinys panaudai, sutarties galiojimo laikotarpiu. 3 rinkiniai
30.3 | Šeivikaulio medialinė maleoliarinė plokštelė | vnt. | 10
30.3.1 | Turi galimybe fiksuoti vienu metu vidinį ir išorinį kaulą. Sudaro kompresija.
30.3.2 | Plokštelė universali, turi tikri kairei ir dešinei kojai.
30.3.3 | Cheminė sudėtis – medicininis titano lydinys arba medicininis plienas
30.3.4 | Slankiosios dalies kreipiamosios vielos ilgiai diapazone 30 mm - 50 mm (± 0,1 mm)
30.3.5 | Dvi nerakinamos kiaurymės proksimalinėje dalyje, neplosnesniems kaip 3,5 mm sraigtams.
30.3.6 | Sraigtų ilgiai nuo 10 mm iki 40 mm.
30.3.7 | Instrumentų rinkinys plokštelių įdėjimui pateikiamas panaudai sutarties galiojimo laikotarpiu. 2 rinkiniai
30.4 | Kiršnerio vielos vieno galo trokaras | vnt. | 4000
30.4.1 | Diametro nuo 0,8 mm iki 3,0 mm (ne mažiau 9 skirtingų), ilgis 10mm -300 mm (ne mažiau 5 skirtingų)
30.5 | Kiršnerio vielos su sriegiu | vnt. | 4000
30.5.1 | Diametro nuo 1,5 mm iki 4,5 mm (ne mažiau 9 skirtingų), ilgis nuo 150 mm iki 225 mm (ne mažiau tryjų skirtingų ilgių)
30.6 | Kiršnerio vielos | vnt. | 4000
30.6.1 | Diametro nuo 0,7 mm iki 3,0 mm, ilgis 70 mm - 310 mm
30.7 | Čiurnos intramedulinė vinis | vnt. | 60
30.7.1 | Retrogradinė blauzdikaulio vinis, kanuliuota, distaline vinies dalis lenkta, proksimalinėje dalyje dvi rakinamos kiaurymės ir viena kompresinė.
30.7.2 | Distalinėje dalyje dvi rakinamos kiaurymės ir viena kompresinė. Atskiros kairės ir dešinės pusės vinys.
30.7.3 | Vinies diametras pasirenkamas pagal poreikį. Vinies diametras nuo 8mm iki 14 mm, ilgis nuo 130mm iki 400 mm.
30.7.4 | Pagamintos iš titano. Turi spalivinį žymėjimą
30.8 | Sraigtai retrogradiniai viniai | vnt. | 240
30.8.1 | Diametras nuo 5,0 mm ir 5,5 mm iki 55 mm, ilgis 16 mm - 100 mm pasirinktinai
30.9 | Aklės retrogradiniai viniai | vnt. | 60
30.9.1 | Pateikiamas pilnas instrumentų rinkinys panaudai, sutarties galiojimo laikotariu retrogradines blauzdikaulio vinies įvedimui ir šalinimui. Instrumentai ir implantai turi tarpusavyje derėti. 1 rinkinys
30.10 | Kulnakaulio plokštelė | vnt. | 60
30.10.1 | Anatomiškai adaptuota, kairei ir dešinei kojai. Pagaminta iš titano. Ne mažiau trijų skirtingų dydžių. Plokštelėje nemažiau dešimt kiaurymių.
30.10.2 | Fiksuojama 3.5mm - 4.0mm sraigtais. Sraigto galvutė pilnai panyra į ploštelę.
30.11 | Savisriegiai sraigtai | vnt. | 400
30.11.1 | 3,5 mm - 4,0 mm diametro su užsriegta sraigto galvute
30.11.2 | Sraigtų ilgis nuo 12 mm iki 85 mm
30.11.3 | Pateikiamas pilnas instrumentų rinkinys panaudai, sutarties galiojimo laikotariu kulnakaulio plokštelių įvedimui ir šalinimui. Instrumentai ir implantai turi tarpusavyje derėti. 1 rinkinys
30.12 | Antilateralinė artrodezinė plokštelė TT. | vnt. | 20
30.12.1 | Kiaurymių skaičius 1-7, ne mažiau 3 skirtingų dydžių
30.12.2 | Kairei ir dešinei atskiros plokštelės
30.12.3 | Fiksuojamos rakinamais ir nerakinamais sraigtais
30.12.4 | Pagamintos iš titano arba lygiaverčio metalo lydinio
30.13 | Savisriegiai sraigtai | vnt. | 140
30.13.1 | Diametras ne siauresnėse ribose kaip 4,5 mm - 5,0 mm, ilgis 16 mm - 100 mm pasirinktinai
30.13.2 | Rakinami
30.14 | Savisriegiai sraigtai | vnt. | 20
30.14.1 | Diametras ne siauresnėse ribose kaip 5,0 mm - 5,4 mm, ilgis 30 mm - 95 mm pasirinktinai
30.14.2 | Nerakinami
30.15 | Postlateralinė artrodezinė plokštelė TTC | vnt. | 20
30.15.1 | Kiaurymių skaičius 1-4, ne mažiau 2 skirtingų dydžių
30.15.2 | Kairei ir dešinei atskiros plokštelės
30.15.3 | Fiksuojamos rakinamais ir nerakinamais sraigtais
30.15.4 | Pagamintos iš titano arba lygiaverčio metalo lydinio
30.16 | Savisriegiai sraigtai | vnt. | 80
30.16.1 | Diametras ne siauresnėse ribose kaip 4,5 mm - 5,0 mm, ilgis 16 mm -100 mm pasirinktinai
30.16.2 | Rakinami
30.17 | Savisriegiai sraigtai | vnt. | 20
30.17.1 | Diametras ne siauresnėse ribose kaip 5,0 mm -5,4 mm, ilgis 30 mm - 95 mm pasirinktinai
30.17.2 | Nerakinami
30.18 | Galinė (posterior) artrodezinė plokštelė TTC | vnt. | 20
30.18.1 | Kiaurymių skaičius 1-4, ne mažiau 2 skirtingų dydžių
30.18.2 | Kairei ir dešinei atskiros plokštelės
30.18.3 | Fiksuojamos rakinamais ir nerakinamais sraigtais
30.18.4 | Pagamintos iš titano arba lygiaverčio metalo lydinio
30.19 | Savisriegiai sraigtai | vnt. | 150
30.19.1 | Diametras ne siauresnėse ribose kaip 4,5 mm - 5,0 mm, ilgis 16 mm - 100 mm pasirinktinai
30.19.2 | Rakinami
30.20 | Savisriegiai sraigtai | vnt. | 100
30.20.1 | Diametras ne siauresnėse ribose kaip 5,0-5,4 mm, ilgis 30-95 mm pasirinktinai
30.20.2 | Nerakinami
30.21 | Priekinė (anterior) artrodezinė plokštelė TT. | vnt. | 10
30.21.1 | Kiaurymių skaičius 1-4, ne mažiau 2 skirtingų dydžių
30.21.2 | Kairei ir dešinei atskiros plokštelės
30.21.3 | Fiksuojamos rakinamais ir nerakinamais sraigtais
30.21.4 | Pagamintos iš titano arba lygiaverčio metalo lydinio
30.22 | Savisriegiai sraigtai | vnt. | 100
30.22.1 | Diametras ne siauresnėse ribose kaip 4,5 mm - 5,0 mm, ilgis 16 mm - 100 mm pasirinktinai
30.22.2 | Rakinami
30.23 | Savisriegiai sraigtai | vnt. | 100
30.23.1 | Diametras ne siauresnėse ribose kaip 5,0 mm - 5,4 mm, ilgis 30 mm - 95 mm pasirinktinai
30.23.2 | Nerakinami
30.23.3 | Instrumentų rinkinys artrodezinių plokštelių įdėjimui/išėmimui pateikiamas panaudai sutarties galiojimo laikotarpiu, to paties gamintojo kaip ir plokštelės 30.11 - 30.23 ) punktuose. 2 rinkinius
30.24 | Padikaulio rakinamos plokštelės | vnt. | 20
30.24.1 | Tiesios, 2-6 kiaurymių
30.24.2 | Ne mažiau 4 dydžių pasirinktinai
30.24.3 | Pagamintos iš titano arba lygiaverčio metalo. Ploštelės fiksuojamos 2,7 mm - 3,5 mm sraigtais, kintamu kampu
30.25 | Padikaulio rakinamos plokštelės (Lapidus) | vnt. | 30
30.25.1 | L formos
30.25.2 | 6-7 kiaurymių
30.25.3 | Ne mažiau 2 dydžių pasirinktinai
30.25.4 | Pagamintos iš titano, sterilios
30.25.5 | Ploštelės fiksuojamos 2,7 mm - 3,5 mm sraigtais, kintamu kampu.
30.26 | Padikaulio rakinamos plokštelės | vnt. | 10
30.26.1 | T formos, 5 - 6 kiaurymių
30.26.2 | Ne mažiau 2 dydžių pasirinktinai
30.26.3 | Pagamintos iš titano, sterilios
30.26.4 | Ploštelės fiksuojamos 2,7 mm - 3,5 mm sraigtais, kintamu kampu.
30.27 | Padikaulio rakinamos plokštelės | vnt. | 10
30.27.1 | X arba H formos, 4 kiaurymių
30.27.2 | Ne mažiau 3 dydžių pasirinktinai
30.27.3 | Pagamintos iš titano, sterilios
30.27.4 | Ploštelės fiksuojamos 2,7 mm - 3,5 mm sraigtais, kintamu kampu.
30.28 | Savisriegiai sraigtai, rakinami | vnt. | 200
30.28.1 | Diametras ne siauresnėse ribose kaip 2,7 mm - 3,5 mm, ilgis 10 mm - 24 mm pasirinktinai
30.28.2 | Instrumentų rinkinys padikaulio plokštelių įdėjimui/išėmimui pateikiamas panaudai sutarties galiojimo laikotarpiu, to paties gamintojo kaip ir plokštelės ir sraigtai 30.24-30.28 punktuose. 2 rinkinius
30.29 | 1-ojo padikaulio artrodezinė plokštelė. | vnt. | 20
30.29.1 | Ne mažiau 2 dydžių pasirinktinai
30.29.2 | Galimybė pasirinkti revizinę plokštelę iš ne mažiau kaip 2 dydžių
30.29.3 | Ploštelės fiksuojamos 2,7 mm - 3,5 mm sraigtais, kintamu kampu.
30.29.4 | Instrumentų rinkinys suderinamas su implantais, įdėjimui/išėmimui pateikiamas panaudai sutarties galiojimo laikotarpiu. 30.29 punkto plokštelėms. 1 rinkinį
30.30 | Nitinolinės kabutės padikaulių fiksavimui | vnt. | 200
30.30.1 | Kabučių plotis pasirenkamas 8 mm - 25mm; kojelių ilgis 08/08 mm -22/22 mm pasirinktinai.
30.30.2 | Instrumentų rinkinys suderinamas su implantais, įdėjimui/išėmimui pateikiamas panaudai sutarties galiojimo laikotarpiu. 30.30 punkto plokštelėms. 1 rinkinį
30.31 | Distalinė medialinė blauzdikaulio rakinama plokštelė | vnt. | 20
30.31.1 | Distalinė medialinė blauzdikaulio rakinama plokštelė. Pagaminta iš titano arba lygiavertės medžiagos. Anatomiškai adaptuota, tinkanti blauzdikaulio distalinės dalies vidinei pusei fiksuoti. Atskiros plokštelės kairei ir dešinei kojai. Distaliniam plokštelės gale ne mažiau 7 kiaurymės išsidėsčiusios plokšumoje, rakinamiems sraigtams fiksuoti. Plokštelė turi būti ne mažiau 5 skirtingų ilgių, ilgių diapazonas 95 mm - 230 mm (± 3 mm). Plokštelę galima pasirinktinai fiksuoti 2,7mm, 3,5mm, 4,0mm rakinamais sraigtais arba 2,7mm, 3,5mm, 4,0mm nerakinamais sraigtais.
30.32 | Distalinė blauzdikaulio anterolateralinė rakinama plokštelė | vnt. | 100
30.32.1 | Distalinė blauzdikaulio anterolateralinė rakinama plokštelė Pagaminta iš titano arba lygiavertės medžiagos. Anatomiškai adaptuota, tinkanti blauzdikaulio distalinės dalies priekinei-šoninei pusės fiksacijai. Atskiros plokštelės kairei ir dešinei kojai. Distaliniam plokštelės gale ne mažiau 7 kiaurymės išsidėsčiusios plokšumoje, rakinamiems sraigtams fiksuoti. Plokštelė turi būti ne mažiau 5 skirtingų ilgių, ilgių diapazonas 90-230 (± 3 mm). Plokštelę galima pasirinktinai fiksuoti 2,7mm, 3,5mm, 4,0mm rakinamais sraigtais arba 2,7mm, 3,5mm, 4,0mm nerakinamais sraigtais.
30.33 | Rakinamai sraigtai | vnt. | 1500
30.33.1 | Rakinami sraigtai pagaminti iš titano arba lygiavertės medžiagos. Suderinami su 14.29 pirkimo dalimi ir 14.30 pirkimo dalimi. Galima pasirnkti iš diametro 2,7mm, 3,5mm, 4,0mm. Sraigtų ilgiai nuo 12 mm iki 60 mm imtinai. Gali būti ir ilgesni sraigtai pasirinkimui.
30.34 | Nerakinamai sraigtai | vnt. | 800
30.34.1 | Nerakinami sraigtai pagaminti iš titano arba lygiavertės medžiagos. Suderinami su 14.29 pirkimo dalimi ir 14.30 pirkimo dalimi. Galima pasirnkti iš diametro 2,7mm, 3,5mm, 4,0mm. Sraigtų ilgiai nuo 12 mm iki 50 mm imtinai. Gali būti ir ilgesni sraigtai pasirinkimui.
30.34.2 | Instrumentai pateikiami panaudai, tarpusavyje derantys kartu su siūlomais implantais 30.31 ir 30.34 pirkimo dalies implantais. 2 rinkinius
30.35 | Plokštelės | vnt. | 100
30.35.1 | Anatomiškai adaptuota, skirtingo kairei ir dešinei kojai plokštelės. Pagaminta iš titano. Proksimalinėje dalyje dvi kiaurymės, distalinėje plokštelės dalyje nuo 5 iki 13 kiaurymių sraigtų fiksavimui. Ne mažiau 5 skirtingų ilgių diapazone 115 mm - 235mm. Galimybė plokštelę fiksuoti rakinamais fiksuotais arba kintamo kampo 4,5 mm - 5mm diametro sraigtais, bei nerakinamais 3,5 mm - 4,5mm sraigtais.
30.36 | Rakinamai kintamo kampo sraigtai | vnt. | 450
30.36.1 | Rakinami sraigtai pagaminti iš titano arba lygiavertės medžiagos. Suderinami su 30.35 pirkimo dalimi. Diametro 4,5 mm -5,0mm. Sraigtų ilgiai nuo 14 mm iki 100 mm imtinai. Iki 50mm (kas 2mm) ilgesni (kas 5mm).
30.37 | Rakinamai sraigtai | vnt. | 400
30.37.1 | Rakinami sraigtai pagaminti iš titano arba lygiavertės medžiagos. Suderinami su 30.35 pirkimo dalimi. Diametro 4,5 mm - 5,0mm. Sraigtų ilgiai nuo 14 mm iki 100 mm imtinai. Iki 50mm (kas 2mm) ilgesni (kas 5mm).
30.38 | Nerakinamai sraigtai | vnt. | 200
30.38.1 | Nerakinami sraigtai pagaminti iš titano arba lygiavertės medžiagos. Suderinami su 30.35 pirkimo dalimi. Diametro 4,5mm. Sraigtų ilgiai nuo 14 mm iki 60 mm imtinai (kas 2mm).
30.38.2 | Instrumentai pateikiami panaudai, tarpusavyje derantys kartu su siūlomais implantais 30.35 ir 30.38 pirkimo dalies implantais. 2 rinkinius
30.39 | Kanuliuoti sraigtai | vnt. | 600
30.39.1 | 3,4 mm - 3,5mm diametro. Pagaminti iš titano arba lygiaverčiai, savigrežiai, kanuliuoti, galimybė rinktis iš dalinio sreigio arba pilno sriegio. Sraigtų ilgiai nuo 10 mm iki 50 mm. Kaniulės dydis 1.10 mm - 1,30mm
30.40 | Kanuliuoti sraigtai | vnt. | 400
30.40.1 | 3,9-4,0mm diametro. Pagaminti iš titano arba lygiaverčiai, savigrežiai, kanuliuoti, galimybė rinktis iš dalinio sreigio arba pilno sriegio. Sraigtų ilgiai nuo 10 mm iki 60 mm. Kaniulės dydis 1.10 mm -1,30mm
30.41 | Kanuliuoti sraigtai | vnt. | 600
30.41.1 | 4,4 mm - 4,5mm diametro. Pagaminti iš titano arba lygiaverčiai, savigrežiai, kanuliuoti, galimybė rinktis iš dalinio sreigio arba pilno sriegio. Sraigtų ilgiai nuo 20 mm iki 72 mm. Kaniulės dydis 1.50 mm - 1,60mm
30.41.2 | Instrumentai pateikiami panaudai to paties gamintojo instrumentaii darbui su implantais 30.39 -30.41 pirkimo dalies implantais. Po 2 rinkinius kienvienai pirkimo daliai.
31 | Išorinės fiksacijos aparatų rinkiniai
31.1 | Jungianti apvalaus profilio sija | vnt. | 80
31.1.1 | 11 mm diametro, ilgis nuo 100mm iki 500mm, kas 50mm.
31.2 | Strypų fiksatoriai | vnt. | 150
31.2.1 | Jungiantys apvalaus profilio sijas su šanco strypais.
31.3 | Strypų fiksatoriai | vnt. | 150
31.3.1 | Dvigubi, jungiantys apvalaus profilio sijas su šanco strypais
31.4 | Strypų fiksatoriai | vnt. | 150
31.4.1 | Jungiantys apvalaus profilio sijas.
31.5 | Šanco strypai | vnt. | 200
31.5.1 | Įsriegiami į kaulą. Sriegio diametras nuo 5 mm iki 6,0 mm, ne mažiau 3 skirtingų diametrų. Sriegio ilgis 50mm. Strypų bendras ilgis nuo 150 mm iki 225 mm ilgio, žingsnis kas 25 mm.
31.6 | Šanco strypai | vnt. | 200
31.6.1 | Įsriegiami į kaulą. Sriegio diametras nuo 3,5 mm iki 5,0 mm, ne mažiau 3 skirtingų diametrų. Sriegio ilgis 32mm. Strypų bendras ilgis nuo 100 mm iki 225 mm ilgio, žingsnis kas 25 mm.
31.7 | Grąžtai | vnt. | 20
31.7.1 | Skirti patiektiems Šanco strytpams, ilgis 150 mm - 350mm, ne mažiau 4 ilgių.
31.8 | Ilgi sriegikliai | vnt. | 10
31.8.1 | Sriegikliai tinkantys pateiktiems Šanco strypams
31.9 | Išorinės fiksacijos aparato raktai | vnt. | 15
31.9.1 | Raktai skirti suveržti pateiktus strypų fiksatorius
31.10 | Atsuktuvas - rankena | vnt. | 20
31.10.1 | Skirti tiekiamiems šanco strypams įsukti ir išsukti
31.11 | Alkūnės išorinės fiksacijos aparatas | vnt. | 2
31.11.1 | Susideda iš keturių dalių, proksimalinėje ir distalinėje aparato dalyje galimybė fiksluoti ne mažiau po 3 šanco strypus. Vidurinė aparato dalis reguliuojama reikiama padėtimi. Šancų laikikliai sujungti per šarnyrines jungtis ir taip pat yra reguliuojami užveržiant reguliatorius prie šaryrinių jungčių. Kompleką sudaro fiksavimo aparatas, gržtų universalus nukreipėjas ir šancų. Šancų įsukimo ir išsukimo raktas, šanco strypų aparato fiksavimo raktas.
31.12 | Dinaminis riešo fiksacijos aparatas | vnt. | 2
31.12.1 | Susideda iš dviejų dalių. Sujungtas šarnyrine jungtimi ties vidurių. Šarnyrinės jungties padėtis fiksuojama dviemis sraigtais. Turi po dvi išpjovas kiekvienoje pusėje šanco strypų laikiklio fiksavimui norimoje padėtyje. Į šanco strypo likiklius galima fiksuoti po du šanco strypus. Rinkinį sudaro: fiksavimo aparatas, šancų įsukimo ir išsukimo raktas, šanco strypų aparato fiksavimo raktas. Nukreipėjas gražtui ir šanco strypų.
32 | Kanuliuoti kompresiniai sraigtai MIS procedūroms
32.1 | Kanuliuoti kompresiniai sraigtai MIS procedūroms | vnt. | 330
32.1.1 | Pagaminti iš titano lydinio arba lygiavertės medžiagos
32.1.2 | Sraigto proksimalinė dalis nupjauta 40-45° kampu
32.1.3 | Savisriegiai ir sąvigręžiai
32.1.4 | Proksimaliai turi papildomas įpjovas
32.1.5 | Kanuliuoti
32.1.6 | 3.5/4,5 mm ir 4 mm diametrų
32.1.7 | Spalviškai koduoti diametrai
32.1.8 | 3.5/4,5mm diametro, dvigubo skirtingo sriegio, vidurinė sraigto dalis be sriegio, sraigtų ilgiai nuo 26 mm iki 46 mm imtinai (kas 2mm). Kaniulė 1.0 mm - 1,30 mm k-vielai. Sukami T8-T10 atsuktuvu.
32.1.9 | 4mm diametro, sriegis per visą sraigto ilgį, sraigtų ilgiai nuo 26 mm iki 60 mm imtinai (kas 2mm). Kaniulė ne mažiau 1,4 mm k-vielai. Sukami T10 atsuktuvu arba lygiaverčiu
32.1.10 | Instrumentai suteikiami panaudai, turi būti to paties gamintojo kaip ir implantai.
33 | Syndesmosis inakrinė sistema
33.1 | Syndesmosis inakrinė sistema | vnt. | 70
33.1.1 | Skirta fiksuoti šeivikaulio nestabilumui
33.1.2 | Sudaro dvi endo sągos, siūlas UHMWPE (didelio molekulinio svorio polietileno), medialinė saga pailgos formos, lateralinė apvali, sterilioje pakuotėje
33.1.3 | Savaime užsiveržiančio mazgo principas
33.1.4 | Rinkinį sudaro dvi endo sagos, pravedimo viela, užtraukimo/nustūmimo rankena T formos arba lygiavertė, kanuliouotas grąžtas 3,0 mm - 3,2mm, grąžto nukriepėjas, koaguliavimo pieštukas, siūlų pravedėjas
34 | Peties sąnario implantai
34.1 | Peties sąnario implantai | vnt. | 250
34.1.1 | Peties sąnario raumenų prisiuvimo inkariniai siūlai PASTA pažeidimams
34.1.2 | Supakuota sterilioje pakuotėje
34.1.3 | Cheminė sudėtis - PEEK arba lygiavertė medžiaga
34.1.4 | Įvedimo būdas - įsukamas
34.1.5 | inkaro ilgis priklausomai nuo diametro: 15,0mm (± 0,1 mm), 19,0mm (± 0,1 mm), 21,0mm (± 0,1 mm)
34.1.6 | Implanto siūlas pasirnktinai priklausomai nuo diametro #2 ir 2mm juosta, #2, 1,5mm juosta
34.1.7 | Inkaro diametrai -pasirinktinai ne mažiau 3 diametrų, įskaitant 3,5mm (± 0,1 mm), 4,75mm (± 0,1 mm), 5,5mm (± 0,1 mm) diametrų
34.1.8 | Implantų įvedimui suteikiami instrumentai panaudai.
35 | Ortopediniai siūlai raiščiams – siuvimo priemonė
35.1 | Ortopediniai siūlai raiščiams – siuvimo priemonė | vnt. | 400
35.1.1 | Galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 5 skirtingų siūlų įskaitant: USP #2-0, USP #0, USP #2, USP #5, USP #6
35.1.2 | Pagamintas iš ultra aukštos molekulinės masės polietileno, nesirezorbuojantis siūlas. Ilgis 95cm. Be adatos. Lankstus, atsparus dilimui ir lengvai užrišamas mazgas. Siūlo galai sustiprinimti, lengvai prasiskverbia per audinius.
35.1.3 | Sterilioje pakuotėje, galimybė pasirinkti pakuotėse po 5 vnt.
35.1.4 | Tinkama naudoti minkštųjų audinių aproksimacijai ir alograftinių audinių transplantacijai sporto medicinos procedūrose.
36 | Siūlinė juosta
36.1 | Siūlinė juosta | vnt. | 250
36.1.1 | 2,0mm arba 4,0mm pločio pasirinktinai. Galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 2 spalvinių derinių (baltas arba baltas ir mėlinas). Juostos nutraukimo jėga ne mažiau 1500N (Straight). Susiaurėjančių galų sklandžios perėjimo technologija - iš apvalaus siūlo į plokščią pynimą ir atgal į apvalų siūlą, užtikrinant lengvą siūlo praėjimą.
36.1.2 | Pagaminta iš ultra aukštos molekulinės masės polietileno, nesirezorbuojanti juosta. Ilgis 70cm (±0,5cm).
36.1.3 | Sterilioje pakuotėje, galimybė pasirinkti pakuotėse 5 vnt.
36.1.4 | Nesisuka, guli plokščiai ant minkšto paviršiaus
37 | Smulkiųjų sąnarių inkariniai implantai
37.1 | Smulkiųjų sąnarių inkariniai implantai | vnt. | 135
37.1.1 | Smulkiųjų sąnariu prisiuvimo inkariniai siūlai PASTA pažeidimams
37.1.2 | Supakuota sterilioje pakuotėje
37.1.3 | Cheminė sudėtis - titanas arba lygiavertė medžiaga
37.1.4 | Įvedimo būdas - įsukamas
37.1.5 | Inkaro ilgis pasirinktinai 7,0mm (±0,1mm), 9,0mm (±0,1mm), 11,5mm (±0,1mm)
37.1.6 | Implantas su dviemis UHMWPE (didelio molekulinio svorio polietileno) siūlais pasirinktinai su adatomis arb be jų. Su dviemis siūlais #2-0 ir apvaliomis adatomis arba #2 siūlais be adatų
37.1.7 | Inkaro diametras pasirinktinai 2,0mm (±0,1mm)ir 2,8mm (±0,1mm) diametrų
37.1.8 | Implantų įvedimui suteikiami instrumentai panaudai.
38 | Smulkiųjų sąnarių inkariniai implantai
38.1 | Smulkiųjų sąnarių inkariniai implantai | vnt. | 180
38.1.1 | Smulkiųjų sąnariu prisiuvimo inkariniai siūlai PASTA pažeidimams
38.1.2 | Supakuota sterilioje pakuotėje
38.1.3 | Cheminė sudėtis - UHMWPE (didelio molekulinio svorio polietileno) arba lygiavertė medžiaga
38.1.4 | Įvedimo būdas - įkalamas, užtraukiamas
38.1.5 | Inkaro diametras 1.3mm (±0,1mm)
38.1.6 | Implantas su dviemis UHMWPE (didelio molekulinio svorio polietileno). Su #2-0 ir #2 siūlais be adatų.
38.1.7 | Inkaro siūlo ilgis pasirinktinai 165mm (±0,1mm) ir 250mm (±0,1mm) diametrų
38.1.8 | Implantų įvedimui suteikiami instrumentai panaudai. To paties gamintojo kaip ir implantai.
39 | Menisko susiuvimo implantų sistema
39.1 | Menisko susiuvimo implantų sistema | vnt. | 300
39.1.1 | Sterili, vienkartinė
39.1.2 | Sistemą sudaro: du inkarai 1,0 mm x 5mm (±0,1mm) ir 1,3 mm x 5mm (±0,1mm) ir UHMWPE siūlai (didelio molekulinio svorio polietileno) arba lygiaverčiu
39.1.3 | Cheminė sudėtis - neabsorbuojamas poli-eter-eter-ketonas
39.1.4 | Fiksuojama dvigubos „U“ formos fiksacija
39.1.5 | Turi iš anksto paruoštą slystantį mazgą
39.1.6 | Implantas nelieka sąnarinėje dalyje
39.1.7 | Įvedimo instrumento metalinis galiukas (adata) sugraduotas, reguliuojamas instrumento metalinis galiuko įvedimo gylis
39.1.8 | Pravedimo adata tiesi 0 laipsnių lenkimas, lenkta 20 laipsnių ir reversinė 20 laipsnių lenkta, pasirinktinai pagal poreikį. Įvedimo adata graduota.
40 | Menisko susiuvimo sistema
40.1 | Menisko susiuvimo sistema | vnt. | 300
40.1.1 | Sterili, vienkartinė
40.1.2 | Sistemą sudaro: dvi adatos medicininio plieno adatos ir #2-0 UHMWPE siūlas (didelio molekulinio svorio polietileno) arba lygiavertis; adatą nukreipianti metalinė kaniulė.
40.1.3 | Fiksuojama #2-0 UHMWPE siūlai
40.1.4 | Supakuotos pravedimo metalinės kaniulės adatoms po 5 vnt
40.1.5 | Galimybė pasirinkti iš ne mažiau 3 skirtingų adatų pravedimo kaniulių: su kilpele (pratraukėjas), 5 laipsnių kampo ir tiesia.
40.1.6 | Pravedimo dvi adatos tiesios, siūlo ilgis 755 mm (±5mm) ilgio.
41 | Peties sąnario implantai
41.1 | Peties sąnario implantai | vnt. | 145
41.1.1 | Įvedimo būdas - užtraukiamas
41.1.2 | Implanto siūlas 600 mm/USP 0 arba USP 1 pasirinktinai
41.1.3 | Inkaro diametrai - nuo 1,5 mm iki 1,8 mm ne mažiau 2 diametrų
41.1.4 | Supakuota sterilioje pakuotėje
42 | Peties sąnario implantai
42.1 | Peties sąnario implantai | vnt. | 190
42.1.1 | Peties sąnario raumenų prisiuvimo inkariniai siūlai PASTA pažeidimams
42.1.2 | Supakuota sterilioje pakuotėje
42.1.3 | Cheminė sudėtis - titanas arba lygiavertė medžiaga
42.1.4 | Įvedimo būdas - įsukamas
42.1.5 | Su dviem arba keturiomis adatomis apsirinktinai
42.1.6 | Implanto siūlas 800 mm - 900 mm/USP 2
42.1.7 | Inkaro diametrai - nuo 3,5 mm iki 6,5 mm ne mažiau 3 diametrų (turi būti didžiausio, ir mažiausio, ir tarpinio diametro)
43 | Plokštelės, sraigtai, vielos, instrumentai
43.1 | Mini kondiliarinė užrakinama plokštelė | vnt. | 1
43.1.1 | Pagaminta iš titano
43.1.2 | Fiksuojama Ø 2,0 mm užrakinamais ir Ø 2,0 mm kortikaliniais sraigtais
43.1.3 | 7 kiaurymių, iš kurių viena kompresinė, dešinės ir kairės pusės
43.2 | Y formos užrakinama plokštelė | vnt. | 2
43.2.1 | 1,3 mm (± 0,05 mm) storio
43.2.2 | 7 kiaurymių plokštelės "stiebe", 3 kiaurymių "galvoje"
43.2.3 | Pagaminta iš titano
43.2.4 | Fiksuojama Ø 2,0 mm užrakinamais ir Ø 2,0 mm kortikaliniais sraigtais
43.3 | T formos užrakinama kondiliarinė plokštelė | vnt. | 1
43.3.1 | 1,3 mm -1,5 mm storio
43.3.2 | 7 kiaurymių plokštelės "stiebe", 2 kiaurymių "galvoje", su įpjova tarp kiaurymių
43.3.3 | 54 mm (± 1,0 mm) ilgio
43.3.4 | Pagaminta iš titano
43.3.5 | Fiksuojama Ø 2,0 mm užrakinamais ir Ø 2,0 mm kortikaliniais sraigtais
43.4 | T formos užrakinama plokštelė | vnt. | 1
43.4.1 | 1,3 mm (± 0,05 mm) storio
43.4.2 | Pagaminta iš titano
43.4.3 | Fiksuojama Ø 2,0 mm užrakinamais ir Ø 2,0 mm kortikaliniais sraigtais
43.5 | T formos užrakinama plokštelė | vnt. | 1
43.5.1 | 1,3mm ( ± 0,05 mm) storio
43.5.2 | Pagaminta iš titano
43.5.3 | 7 kiaurymės plokštelės "stiebe", 3 kiaurymės "galvoje"
43.5.4 | 50 mm (± 3,0 mm) ilgio
43.5.5 | Fiksuojama Ø 2,0 mm užrakinamais ir Ø 2,0 mm kortikaliniais sraigtais
43.6 | Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė | vnt. | 2
43.6.1 | 1,3 mm (± 0,05 mm) storio
43.6.2 | Pagaminta iš titano
43.6.3 | 4, 5, 6, 7, 8 kiaurymių
43.6.4 | Fiksuojama Ø 2,0 mm užrakinamais ir Ø 2,0 mm kortikaliniais sraigtais.
43.7 | Užrakinami sraigtai | vnt. | 370
43.7.1 | 2,0 mm užrakinami sraigtai
43.7.2 | Pilnu sriegiu, dvejopų sriegių (užsriegta ir sraigto galvutė)
43.7.3 | Pagaminti iš titano lydinio
43.7.4 | Sukami šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvu
43.7.5 | Nuo 6 mm iki 13 mm kas 1 mm; nuo 14 mm iki 30 mm kas 2 mm
43.8 | Kortikaliniai sraigtai | vnt. | 150
43.8.1 | 2,0 mm kortikaliniai sraigtai
43.8.2 | Pilnu sriegiu
43.8.3 | Pagaminti iš titano lydinio
43.8.4 | Sukami šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvu
43.8.5 | Nuo 6 mm iki 13 mm kas 1 mm
43.9 | Kortikaliniai sraigtai | vnt. | 80
43.9.1 | 2,0 mm kortikaliniai sraigtai
43.9.2 | Pilnu sriegiu
43.9.3 | Pagaminti iš titano lydinio
43.9.4 | Sukami šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvu
43.9.5 | Nuo 14 mm iki 30 mm kas 2 mm
43.10 | Atsuktuvas užrakinamiems sraigtams | vnt. | 5
43.10.1 | Atsuktuvas Ø 2,0 mm užrakinamiems sraigtams
43.10.2 | Šešiakampės žvaigždės formos
43.11 | Sraigtų laikymo įvorė | vnt. | 1
43.11.1 | Ø 2,0 mm užrakinamiems sraigtams
43.12 | Grąžtas | vnt. | 4
43.12.1 | Ø 2,0 mm
43.13 | Grąžtas | vnt. | 20
43.13.1 | Ø 1,5 mm
43.14 | Distalinio blauzdikaulio galo medialinė užrakinama plokštelė | vnt. | 20
43.14.1 | Su išsikišusiu trikampiu vienam užrakinamam sraigtui distalinėje dalyje
43.14.2 | Pagaminta iš titano
43.14.3 | Dešinės ir kairės pusės. 4-6, 8-9, 10-14 kiaurymės, siaurojoje plokštelės dalyje
43.14.4 | Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.
43.15 | Proksimalinio blauzdikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė | vnt. | 52
43.15.1 | Pagaminta iš titano
43.15.2 | Dešinės ir kairės pusės. 4-5, 6-7, 8-9, 10-12 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje
43.15.3 | Fiksuojama Ø 3,5-5,0 mm užrakinamais ir Ø 3,5-4,5 mm kortikaliniais sraigtais.
43.16 | Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė | vnt. | 6
43.16.1 | Pagaminta iš titano
43.16.2 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kiaurymių
43.16.3 | Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.
43.17 | T formos užrakinama plokštelė | vnt. | 6
43.17.1 | Anatomiškai išlenkta (viengubo lenkimo)
43.17.2 | Pagaminta iš titano
43.17.3 | 3 užrakinamos kiaurymės “galvoje”
43.17.4 | 3, 4, 5, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje
43.17.5 | Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.
43.18 | Distalinio žąstikaulio galo dorsolateralinė užrakinama plokštelė | vnt. | 22
43.18.1 | Be papildomos atramos apgaubiančios žąstikaulį
43.18.2 | Pagaminta iš titano
43.18.3 | Dešinės ir kairės pusės. 3, 5, 7, 9, 13-14 kiaurymių
43.18.4 | Fiksuojama Ø 2,7 ir 3,5 mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.
43.19 | Proksimalinio žąstikaulio galo užrakinama plokštelė | vnt. | 70
43.19.1 | Pagaminta iš titano
43.19.2 | 3-4 ir 4-5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje
43.19.3 | Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.
43.20 | Anterolateralinė raktikaulio S formos užrakinama plokštelė | vnt. | 8
43.20.1 | Anatomiškai išlenkta
43.20.2 | Pagaminta iš titano
43.20.3 | 6-7 kiaurymės Ø 2,7 mm sraigtams plokštelės lateralinėje dalyje
43.20.4 | Dešinės ir kairės pusės. Bendras kiaurymių skaičius 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15
43.20.5 | Fiksuojama Ø 2,7 ir 3,5 mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.
43.21 | Stipinkaulio distalinio galo šoninė užrakinama plokštelė | vnt. | 32
43.21.1 | Pagaminta iš titano
43.21.2 | 5, 6 kiaurymių
43.21.3 | Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.
43.22 | Stipinkaulio distalinio galo dorsalinė užrakinama kompresinė plokštelė | vnt. | 30
43.22.1 | 90° L formos
43.22.2 | Pagaminta iš titano
43.22.3 | 2 kiaurymės distalinėje dalyje
43.22.4 | Kairės pusės ir dešinės pusės, 3 ir 4 kiaurymių
43.22.5 | Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.
43.23 | Stipinkaulio distalinio galo dorsalinė užrakinama kompresinė plokštelė | vnt. | 10
43.23.1 | 106°-110° L formos
43.23.2 | Pagaminta iš titano
43.23.3 | 3 kiaurymės distalinėje dalyje
43.23.4 | Kairės pusės ir dešinės pusės, 3 ir 4 kiaurymių
43.23.5 | Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.
43.24 | Stipinkaulio distalinio galo dorsalinė užrakinama kompresinė plokštelė | vnt. | 34
43.24.1 | T formos
43.24.2 | Pagaminta iš titano
43.24.3 | 3 kiaurymės distalinėje dalyje
43.24.4 | 3-8 kiaurymių
43.24.5 | Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.
43.25 | Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė | vnt. | 2
43.25.1 | Plati
43.25.2 | Pagaminta iš titano
43.25.3 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16 kiaurymių
43.25.4 | Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.
43.26 | Distalinio žąstikaulio galo medialinė užrakinama kompresinė plokštelė | vnt. | 12
43.26.1 | Pagaminta iš titano
43.26.2 | Kairės ir dešinės pusės; 3, 5, 7, 9 kiaurymių
43.26.3 | Fiksuojama Ø 2,7 ir 3,5 mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.
43.27 | Proksimalinio blauzdikaulio galo medialinė užrakinama kompresinė plokštelė | vnt. | 36
43.27.1 | T formos
43.27.2 | Pagaminta iš titano
43.27.3 | 3 kiaurymės užrakinamiems sraigtams proksimalinėje plokštelės dalyje.
43.27.4 | Dešinės ir kairės pusės; 5-6, 7-8, 9-10, 11-12 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje
43.28 | Tiesi rekonstrukcinė užrakinama (visos kiaurymės užrakinamos) plokštelė | vnt. | 22
43.28.1 | Pagaminta iš titano
43.28.2 | 6, 7, 8, 9, 10, 12 kiaurymių
43.28.3 | Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais.
43.29 | Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo plokštelė | vnt. | 100
43.29.1 | Pagaminta iš titano
43.29.2 | Plokštelės "galvoje" yra 2 eilės septyniems Ø 2.5-2.7 mm užrakinamiems sraigtams, kurie įsukami įvairiais nustatytais kampais
43.29.3 | 7 užrakinamų kiaurymių "galvoje", 3-4, 4-5, 6-7 kiaurymių kortikaliniams sraigtams plokštelės stiebe, dešinės ir kairės pusės
43.29.4 | Fiksuojama Ø 2.5-2.7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.
43.30 | Raktikaulio užrakinama kompresinė plokštelė | vnt. | 1
43.30.1 | Kablio formos
43.30.2 | Pagaminta iš titano
43.30.3 | Dešinės ir kairės pusės. 3-4 kiaurymių, užrakinamų kiaurymių skaičius 5; 5-6 kiaurymių, užrakinamų kiaurymių skaičius 6; 7-8 kiaurymių, užrakinamų kiaurymių skaičius 6
43.30.4 | Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.
43.31 | Distalinio šeivikaulio galo užrakinama plokštelė | vnt. | 14
43.31.1 | Su praplatėjimu distaliniame gale
43.31.2 | Pagaminta iš titano
43.31.3 | Fiksuojama Ø 2,7-3,5 mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.
43.31.4 | Dešinės ir kairės pusės. 4-5, 6-7, 8-9, 10-11, 12-13 kiaurymių
43.32 | Proksimalinio žąstikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė | vnt. | 22
43.32.1 | Pagaminta iš titano
43.32.2 | Fiksuojama Ø 3,5mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.
43.32.3 | 5, 6, 8, 10, 12 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje
43.33 | Proksimalinio blauzdikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė | vnt. | 2
43.33.1 | Pagaminta iš titano
43.33.2 | Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.
43.33.3 | Dešinės ir kairės pusės. 5, 7, 9, 11, 13 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje
43.34 | Distalinio šlaunikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė | vnt. | 16
43.34.1 | Pagaminta iš titano
43.34.2 | Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.
43.34.3 | Dešinės ir kairės pusės. 5, 7, 9, 11, 13 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje
43.35 | Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė | vnt. | 6
43.35.1 | Siaura
43.35.2 | Pagaminta iš titano
43.35.3 | Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.
43.35.4 | 5-6, 7, 8, 9, 10, 11-12, 13-14 kiaurymių
43.36 | Užrakinami savisriegiai sraigtai | vnt. | 5200
43.36.1 | Ø 2,7 mm užrakinami savisriegiai sraigtai
43.36.2 | Pilnu sriegiu
43.36.3 | Pagaminti iš titano lydinio
43.36.4 | Nuo 12 mm iki 40 mm kas 2 mm
43.37 | Užrakinami savisriegiai sraigtai | vnt. | 300
43.37.1 | Ø 2,7 mm užrakinami savisriegiai sraigtai
43.37.2 | Pilnu sriegiu
43.37.3 | Pagaminti iš titano lydinio
43.37.4 | Nuo 42 mm iki 50 mm ne mažiau 4 ilgių
43.38 | Kortikaliniai sraigtai | vnt. | 1400
43.38.1 | Ø 2,7 mm kortikaliniai sraigtai
43.38.2 | Pilnu sriegiu
43.38.3 | Pagaminti iš titano lydinio
43.38.4 | Nuo 6 mm iki 40 mm ne mažiau 8 ilgių
43.39 | Užrakinami savisriegiai sraigtai | vnt. | 2000
43.39.1 | Ø 3,5 mm užrakinami savisriegiai sraigtai
43.39.2 | Pilnu sriegiu
43.39.3 | Pagaminti iš titano lydinio
43.39.4 | Nuo 12 mm iki 40 mm ne mažiau 13 ilgių
43.40 | Užrakinami savisriegiai sraigtai | vnt. | 700
43.40.1 | Ø 3,5 mm užrakinami savisriegiai sraigtai
43.40.2 | Pilnu sriegiu
43.40.3 | Pagaminti iš titano lydinio
43.40.4 | Nuo 42 mm iki 60 mm ne mažiau 4 ilgių
43.41 | Kortikaliniai sraigtai | vnt. | 1400
43.41.1 | Ø 3,5 mm kortikaliniai sraigtai
43.41.2 | Pilnu sriegiu
43.41.3 | Pagaminti iš titano lydinio
43.41.4 | Nuo 10 mm iki 50 mm ne mažiau 16 ilgių
43.42 | Spongioziniai sraigtai | vnt. | 50
43.42.1 | Ø 4,0 mm spongioziniai sraigtai
43.42.2 | Pilnu sriegiu
43.42.3 | Pagaminti iš titano lydinio
43.42.4 | Nuo 10 mm iki 70 mm ne mažiau 18 ilgių
43.43 | Spongioziniai sraigtai | vnt. | 50
43.43.1 | Ø 4,0 mm spongioziniai sraigtai
43.43.2 | Daliniu sriegiu
43.43.3 | Pagaminti iš titano lydinio
43.43.4 | Nuo 10 mm iki 65 mm ne mažiau 17 ilgių
43.44 | Kortikaliniai sraigtai | vnt. | 1100
43.44.1 | Ø 4,5 mm kortikaliniai sraigtai
43.44.2 | Pilnu sriegiu
43.44.3 | Pagaminti iš titano lydinio
43.44.4 | Nuo 20 mm iki 60 mm kas 2 mm
43.45 | Užrakinami savisriegiai sraigtai | vnt. | 880
43.45.1 | Ø 5,0 mm užrakinami savisriegiai sraigtai
43.45.2 | Pilnu sriegiu
43.45.3 | Pagaminti iš titano lydinio
43.45.4 | Nuo 14 mm iki 50 mm kas 2 mm
43.46 | Užrakinami savisriegiai sraigtai | vnt. | 440
43.46.1 | Ø 5,0 mm užrakinami savisriegiai sraigtai
43.46.2 | Pilnu sriegiu
43.46.3 | Pagaminti iš titano lydinio
43.46.4 | Nuo 55 mm iki 90 mm ne mažiau 8 ilgių
43.47 | Serkliažinė viela | vnt. | 120
43.47.1 | Ritinėlio ilgis 10 m; 0,5 mm -1,5 mm storio.
43.48 | Kiršnerio vielos (troakaro tipo). | vnt. | 3000
43.48.1 | 0,8 mm -1,4 mm storio.
43.49 | Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo voliarinė kintamo kampo užrakinama plokštelė | vnt. | 10
43.49.1 | 2-5 kiaurymių plokštelės "stiebe", 6-7 kiaurymių "galvoje"
43.49.2 | 1,7 mm storio
43.49.3 | Galvos pločio 19,5 mm
43.49.4 | Pagaminta iš titano
43.49.5 | Fiksuojama Ø 2,4 mm ir 2,7 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 2,4 ir 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.
43.49.6 | Plokštelės "galvoje" yra 7 kiaurymės.
43.49.7 | Kairės ir dešinės pusės: 2, 3, 4, 5 kiaurymių
43.50 | Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo voliarinė kintamo kampo užrakinama plokštelė | vnt. | 10
43.50.1 | 2-5 kiaurymių plokštelės "stiebe", 6-7 kiaurymių "galvoje
43.50.2 | 2,0 mm storio, "galvos" pločio 22 mm
43.50.3 | Pagaminta iš titano
43.50.4 | Fiksuojama Ø 2,4 mm ir 2,7 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 2,4 mm ir 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.
43.50.5 | Plokštelės "galvoje" yra 7 kiaurymės.
43.50.6 | Kairės ir dešinės pusės: 2, 3, 4, 5 kiaurymių
43.51 | Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo voliarinė kintamo kampo užrakinama plokštelė | vnt. | 10
43.51.1 | 2-5 kiaurymių plokštelės "stiebe", 6-7 kiaurymių "galvoje"
43.51.2 | 2,3 mm storio, "galvos" pločio 25,5 mm
43.51.3 | Pagaminta iš titano
43.51.4 | Fiksuojama Ø 2,4 mm ir 2,7 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 2,4 mm ir 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.
43.51.5 | Plokštelės "galvoje" yra 7 kiaurymės.
43.51.6 | Kairės ir dešinės pusės: 2, 3, 4, 5 kiaurymių
43.52 | Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo voliarinė kintamo kampo užrakinama plokštelė | vnt. | 10
43.52.1 | Pagaminta iš titano
43.52.2 | 2,5 mm storio
43.52.3 | Fiksuojama Ø 2,4mm ir 2,7 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais, Ø 2,4 mm ir 2,7 mm kortikaliniais sraigtais ir Ø 2,0 mm užrakinamais besriegiais kaišteliais, pagamintais iš titano.
43.52.4 | Plokštelės "galvoje" yra 6 kiaurymės.
43.52.5 | Kairės ir dešinės pusės: 3, 4 kiaurymių
43.53 | Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo voliarinė kintamo kampo užrakinama plokštelė | vnt. | 10
43.53.1 | Pagaminta iš titano
43.53.2 | Fiksuojama Ø 2,4 mm ir 2,7 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais, Ø 2,4 mmir 2,7 mm kortikaliniais sraigtais ir Ø 2,0 mm užrakinamais besriegiais kaišteliais, pagamintais iš titano.
43.53.3 | Plokštelės "galvoje" yra 7 kiaurymės.
43.53.4 | Kairės ir dešinės pusės: 3, 4, 7 kiaurymių
43.54 | Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo voliarinė kintamo kampo užrakinama plokštelė | vnt. | 10
43.54.1 | Pagaminta iš titano
43.54.2 | Fiksuojama Ø 2,4mm ir 2,7 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais, Ø 2,4 mm ir 2,7 mm kortikaliniais sraigtais ir Ø 2,0 mm užrakinamais besriegiais kaišteliais, pagamintais iš titano.
43.54.3 | Plokštelės "galvoje" yra 9 kiaurymės.
43.54.4 | Kairės ir dešinės pusės: 4, 5 kiaurymių
43.55 | Anatomiškai išlenkta distalinio alkūnkaulio galo kintamo kampo užrakinama plokštelė | vnt. | 10
43.55.1 | Pagaminta iš titano
43.55.2 | Fiksuojama Ø 2,4 ir 2,7 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 2,4 ir 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.
43.55.3 | 6, 7 kiaurymių
43.56 | Anatomiškai išlenkta distalinio stipinkaulio galo šoninė užrakinama kintamo kampo kompresinė plokštelė | vnt. | 10
43.56.1 | Pagaminta iš titano
43.56.2 | Fiksuojama Ø 2,4 mm ir 2,7 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 2,4 mm ir 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.
43.56.3 | 5, 6 kiaurymių
43.57 | Stipinkaulio distalinio galo dorsalinė kintamo kampo užrakinama kompresinė plokštelė | vnt. | 4
43.57.1 | 90° L formos
43.57.2 | Pagaminta iš titano
43.57.3 | 2 kiaurymės distalinėje dalyje
43.57.4 | Fiksuojama Ø 2,4mm ir 2,7 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 2,4 mm ir 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.
43.57.5 | Kairės pusės ir dešinės pusės, 3 ir 4 kiaurymių
43.58 | Stipinkaulio distalinio galo dorsalinė užrakinama kompresinė plokštelė | vnt. | 4
43.58.1 | 106°-110° L formos
43.58.2 | Pagaminta iš titano
43.58.3 | 3 kiaurymės distalinėje dalyje.
43.58.4 | Fiksuojama Ø 2,4 mm ir 2,7 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 2,4 mm ir 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.
43.58.5 | Kairės pusės ir dešinės pusės, 3 ir 4 kiaurymių
43.59 | Stipinkaulio distalinio galo dorsalinė užrakinama kompresinė plokštelė | vnt. | 6
43.59.1 | T formos
43.59.2 | Pagaminta iš titano
43.59.3 | 3 kiaurymės distalinėje dalyje
43.59.4 | Fiksuojama Ø 2,4mm ir 2,7 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 2,4 mm ir 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.
43.59.5 | 3-8 kiaurymių
43.60 | Kortikaliniai savisriegiai sraigtai | vnt. | 100
43.60.1 | Ø 2,4 mm kortikaliniai savisriegiai sraigtai
43.60.2 | Pilnu sriegiu
43.60.3 | Pagaminti iš titano
43.60.4 | Nuo 6 mm iki 40 mm kas 2 mm
43.61 | Užrakinami savisriegiai sraigtai | vnt. | 100
43.61.1 | Ø 2,4 mm užrakinami savisriegiai sraigtai
43.61.2 | Pilnu sriegiu
43.61.2 | Pagaminti iš titano
43.61.3 | Nuo 6 mm iki 60 mm kas 2 mm
43.62 | Užrakinami kintamo kampo savisriegiai sraigtai | vnt. | 100
43.62.1 | Ø 2,4 mm užrakinami kintamo kampo savisriegiai sraigtai
43.62.2 | Pilnu sriegiu
43.62.3 | Pagaminti iš titano
43.62.4 | Nuo 6 mm iki 40 mm kas 2 mm
43.63 | Užrakinami savisriegiai sraigtai | vnt. | 500
43.63.1 | Ø 2,7 mm užrakinami savisriegiai sraigtai
43.63.2 | Pilnu sriegiu
43.63.3 | Pagaminti iš titano
43.63.4 | Nuo 6 mm iki 60 mm kas 2 mm
43.64.1 | Užrakinami kintamo kampo savisriegiai sraigtai | vnt. | 300
43.64.2 | Ø 2,7 mm užrakinami kintamo kampo savisriegiai sraigtai
43.64.3 | Pilnu sriegiu
43.64.4 | Pagaminti iš titano
43.64.5 | Nuo 6 mm iki 40 mm kas 2 mm
43.65 | Grąžtas | vnt. | 20
43.65.1 | Grąžtas Ø 2,0 mm
43.66 | Atsuktuvas | vnt. | 10
43.66.1 | Atsuktuvas 3,5 mm užrakinamiems sraigtams, įsistatantis į elektrinį jėgos instrumentą
43.67 | Atsuktuvas | vnt. | 5
43.67.1 | Šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvas Ø 2,7 mm užrakinamiems sraigtams, apribojantis priveržimo jėgą
43.68 | Užrakinamų sraigtų laikymo įvorė | vnt. | 5
43.68.1 | Ø 2,7 mm užrakinamų sraigtų laikymo įvorė
43.69 | Atsuktuvas | vnt. | 40
43.69.1 | Atsuktuvas 2,7 mm užrakinamiems sraigtams, įsistatantis į jėgos instrumentą
43.70 | T formos atsuktuvas | vnt. | 15
43.70.1 | Specialus T formos atsuktuvas, skirtas užrakinamų sraigtų išsukimui
43.71 | Grąžtas | vnt. | 10
43.71.1 | Grąžtas Ø 2,6 mm
43.72 | Grąžtas | vnt. | 50
43.72.1 | Grąžtas Ø 2,5 mm
43.73 | Šešiabriaunis atsuktuvas | vnt. | 15
43.73.1 | Šešiabriaunis atsuktuvas Ø 3,5 mm kortikaliniams sraigtams
43.74 | Kortikalinių sraigtų laikymo įvorė atsuktuvui | vnt. | 15
43.74.1 | Ø 3,5 mm kortikalinių sraigtų laikymo įvorė atsuktuvui
43.75 | Grąžtas su atrama gręžimo gylio apribojimui | vnt. | 50
43.75.1 | Grąžtas su atrama gręžimo gylio apribojimui, Ø 2,6 mm
43.76 | Šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvas | vnt. | 3
43.76.1 | Šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvas Ø 3,5 mm užrakinamiems sraigtams, apribojantis priveržimo jėgą
43.77 | Užrakinamų sraigtų laikymo įvorė atsuktuvui | vnt. | 3
43.77.1 | Užrakinamų sraigtų laikymo įvorė atsuktuvui
43.78 | Atsuktuvas | vnt. | 10
43.78.1 | Šešiakampės žvaigždės T formos atsuktuvas, skirtas užrakinamų sraigtų išsukimui
43.79 | Instrumentai, skirti rankų ir pėdų kaulams fiksuoti. Privaloma pateikti 1 instrumentų rinkinį panaudos būdu. Plokštelės, sraigtai ir instrumentai privalo būti pagaminti to paties gamintojo. Vieno rinkinio sudėtis: | vnt. | 1
43.79.1 | 2.0 mm LCP implantų ir instrumentų sterilizavimo konteineris - 1 vnt.
43.79.2 | Dėžė 1.5/2.0 LCP bendrųjų instrumentų sterilizavimui - 1 vnt.
43.79.3 | Rankenėlė su greito prijungimo mova - 2 vnt.
43.79.4 | Sraigtų laikymo replės 2.0 - 1 vnt.
43.79.5 | Plokštelių laikymo replės 2.0 - 1 vnt.
43.79.6 | Aštrios žnyplės lūžgalių reparacijai ir fiksacijai (siauros), užsifiksuojančios - 1 vnt.
43.79.7 | Aštrus kabliukas - 1 vnt.
43.79.8 | Antkaulio elevatorius - 3 mm pločio, vienas galas tiesus, kitas galas apvalus - 1 vnt.
43.79.9 | Antkaulio elevatorius - 5 mm pločio, vienas galas tiesus, kitas galas apvalus - 1 vnt.
43.79.10 | Retraktorius - plotis 6 mm - 1 vnt.;
43.79.11 | Retraktorius - plotis 8 mm - 1 vnt.;
43.79.12 | Retraktorius - plotis 15 mm - 1 vnt.;
43.79.13 | Plokštelių lenkiklis, įsisukantis į plokštelę Ø 2,0 mm - 2 vnt.
43.79.14 | Kiaurymės gylio matuoklis Ø 2,0 mm sraigtams, skalė 0 mm - 40 mm - 1 vnt.
43.79.15 | Dvipusis grąžto kreiptuvas Ø 1,5 mm ir 2,0 mm grąžtams - 1 vnt.
43.79.16 | Grąžtas Ø 1,5 mm - 2 vnt.
43.79.17 | Grąžtas Ø 2,0 mm - 2 vnt.
43.79.18 | Angos platintuvas kaule Ø 2,0 mm - 2 vnt.
43.79.19 | Atsuktuvas Ø 2,0 mm - 2 vnt.
43.79.20 | Sraigtų laikymo įvore Ø 2,0 mm - 2 vnt.
43.80 | Instrumentai, skirti darbui su užrakinamų titaninių plokštelių sistema, naudojama su Ø 2,7 mm sraigtais. Privaloma pateikti 2 rinkinius panaudos būdu. Vieno rinkinio sudėtis: | vnt. | 2
43.80.1 | Konteineris instrumentų sterilizavimui - 1 vnt.
43.80.2 | Sraigtų sterilizavimo konteineris - 1 vnt.
43.80.3 | Plokštelių sterilizavimo padėklas - 1 vnt.
43.80.4 | Ø 2,0 mm grąžto nukreipiklis, įsisukantis į plokštelę - 2 vnt.
43.80.5 | Grąžtas Ø 2,0 mm - 2 vnt.
43.80.6 | Šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvas, apribojantis priveržimo jėgą - 1 vnt.
43.80.7 | Ø 2,7 mm užrakinamų sraigtų laikymo įvorė - 1 vnt.
43.80.8 | Kiaurymės gylio matuoklis, matavimo skalė 10 mm÷60 mm - 1 vnt.
43.80.4 | Atsuktuvas 2,7 mm užrakinamiems sraigtams, įsistatantis į jėgos instrumentą - 1 vnt.
43.80.5 | Universali T formos rankena su instrumento greito pajungimo jungtimi - 1 vnt.
43.80.6 | Instrumentas sraigto su prasukta galvute išėmimui, tinkantis 2,7 mm skersmens sraigtams - 1 vnt.
43.80.7 | Grąžtas Ø 2,7 mm - 2 vnt.
43.80.8 | Sriegiklis Ø 2,7 mm - 1 vnt.
43.80.9 | Angos platintuvas kaule - 1 vnt.
43.80.10 | Specialus T formos atsuktuvas, skirtas užrakinamų sraigtų išsukimui - 1 vnt.
43.80.11 | Dvipusis grąžto kreiptuvas, tinkantis Ø 2,0 mm ir 2,7 mm grąžtams - 1 vnt.
43.81 | Instrumentai, skirti darbui su užrakinamų titaninių plokštelių sistema, naudojama su Ø 3,5 mm sraigtais. Privaloma pateikti 3 rinkinius panaudos būdu. Vieno rinkinio sudėtis: | vnt. | 3
43.81.1 | Konteineris instrumentų sterilizavimui - 1 vnt.
43.81.2 | Dėklas 3,5 mm ir 4,0 mm skersmens sraigtams, įstatomas į instrumentų ir sraigtų sterilizavimo konteinerį - 1 vnt.
43.81.3 | Universalus (dvipusis) grąžto kreiptuvas, tinkantis Ø 2,5 mm ir 3,5 mm grąžtams - 1 vnt.
43.81.4 | Dvipusis Ø 2,5 mm grąžto kreiptuvas su išcentruota anga viename iš dviejų kreiptuvo galų - 1 vnt.
43.81.5 | Instrumentas sraigto su prasukta galvute išėmimui, tinkantis 3,5 mm ir 4,0 mm skersmens sraigtams - 1 vnt.
43.81.6 | Grąžtas Ø 3,5 mm - 2 vnt.
43.81.7 | Grąžtas Ø 2,6 mm - 2 vnt.
43.81.8 | Grąžtas Ø 2,5 mm - 2 vnt.
43.81.9 | Aštrios žnyplės lūžgalių repozicijai ir fiksacijai, dantytais galais - 2 vnt.
43.81.10 | Aštrios žnyplės lūžgalių reparacijai ir fiksacijai, siauros, smailais galais - 1 vnt.
43.81.11 | Kiaurymės gylio matuoklis - 1 vnt.
43.81.12 | Trepanas lūžusio sraigto pašalinimui - 1 vnt.
43.81.13 | Sriegiklis Ø 4,0 mm - 1 vnt.
43.81.14 | Sriegiklis Ø 3,5 mm - 1 vnt.
43.81.15 | Lenkikliai plokštelei, komplekte 2 vnt. - 1 vnt.
43.81.16 | Šešiabriaunis atsuktuvas, atstumas tarp šešiabriaunio plokštumų 2,5 mm - 1 vnt.
43.81.17 | Ø 3,5 mm kortikalinių sraigtų laikymo įvorė atsuktuvui - 1 vnt.
43.81.18 | Žnyplės, skirtos kaulo ir plokštelės fiksacijai, dantytais galais - 1 vnt.
43.81.19 | Ø 2,6 mm grąžto nukreipiklis, įsisukantis į plokštelę - 2 vnt.
43.81.20 | Grąžtas su atrama gręžimo gylio apribojimui, Ø 2,6 mm - 2 vnt.
43.81.21 | Ø 1,2 mm "Kiršnerio" vielų nukreipiklis - 1 vnt.
43.81.22 | Šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvas Ø 3,5 mm užrakinamiems sraigtams, apribojantis priveržimo jėgą - 1 vnt.
43.81.23 | Užrakinamų sraigtų laikymo įvorė atsuktuvui - 1 vnt.
43.81.24 | Šešiakampės žvaigždės T formos atsuktuvas, skirtas užrakinamų sraigtų išsukimui - 1 vnt.
43.81.25 | Lenktas raktas su šešiakampiu galu, atstumas tarp šešiabriaunio plokštumų 2,5 mm - 1 vnt.
43.81.26 | Grąžtas metalui, skirtas prasukto sraigto galvutės nugręžimui - 1 vnt.
43.81.27 | Atsuktuvas 3,5 mm užrakinamiems sraigtams, įsistatantis į elektrinį jėgos instrumentą - 1 vnt.
43.81.28 | "Kiršnerio" viela su sriegiu ir aštriu trikampiu išgalandinimu, Ø 1,2 mm - 3 vnt.
44 | Plokštelės, sraigtai, vielos, vinys, instrumentai
44.1 | Alkūnkaulio užrakinama plokštelė | vnt. | 18
44.1.1 | Anatomiškai išlenkta
44.1.2 | 2,8 mm -3,2 mm storio
44.1.3 | Pagaminta iš titano
44.1.4 | 6-9 kiaurymės proksimalinėje dalyje.
44.1.5 | Fiksuojama 3,5 mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.
44.1.6 | Dešinės ir kairės pusės. 3-4, 5-6, 8-10 kiaurymių
44.2 | Distalinio žąstikaulio galo dorsolateralinė užrakinama plokštelė, su papildoma atrama apgaubiančia žąstikaulį | vnt. | 10
44.2.1 | Pagaminta iš titano
44.2.2 | Fiksuojama Ø 2,7 mm ir 3,5 mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.
44.2.3 | Dešinės ir kairės pusės. 3, 5, 7, 9 kiaurymių
44.3 | Distalinio blauzdikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė | vnt. | 6
44.3.1 | Anterolateralinė
44.3.2 | Pagaminta iš titano
44.3.3 | Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.
44.4 | Raktikaulio S formos užrakinama plokštelė | vnt. | 30
44.4.1 | Anatomiškai išlenkta
44.4.2 | 3,0 mm - 3,5 mm storio
44.4.3 | Pagaminta iš titano
44.4.4 | Pasukta išilgai savo ašies pagal laikrodžio rodyklę.
44.4.5 | Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.
44.4.6 | Dešinės ir kairės pusės. 6, 7, 8 kiaurymių
44.5 | Raktikaulinė S formos užrakinama (visos kiaurymės užrakinamos) plokštelė | vnt. | 2
44.5.1 | 10 mm - 11 mm pločio
44.5.2 | Pagaminta iš titano
44.5.3 | Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais.
44.5.4 | Dešinės ir kairės pusės. 6, 8, 10, 12 kiaurymių
44.6 | Kulnikaulio užrakinama plokštelė (visos kiaurymės užrakinamos) | vnt. | 2
44.6.1 | 2,0 mm storio
44.6.2 | 68 - 69 mm ilgio
44.6.3 | Pagaminta iš titano
44.6.4 | Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais.
44.6.5 | Dešinės ir kairės pusės. 15 kiaurymių
44.7 | Žąstikaulio distalinio galo medialinė užrakinama plokštelė | vnt. | 2
44.7.1 | 3,2 mm - 3,5 mm storio
44.7.2 | Pagaminta iš titano
44.7.3 | Fiksuojama 3,5 mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.
44.7.4 | 7 - 8 kiaurymių, 80 mm - 83 mm ilgio; 9 - 10 kiaurymių, 97 mm - 106 mm ilgio; 11 - 12 kiaurymių; 13 - 14 kiaurymių
44.8 | Blauzdikaulio medialinė T formos užrakinama plokštelė proksimalinei korekcinei osteotomijai fiksuoti | vnt. | 1
44.8.1 | 3 mm - 4 mm storio
44.8.2 | Pagaminta iš titano
44.8.3 | 3 užrakinamos kiaurymės vienoje eilėje plokštelės “galvoje”.
44.8.4 | Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.
44.8.5 | Bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 7 - 8, 115 mm ilgio
44.9 | Proksimalinio blauzdikaulio galo šoninė užrakinama plokštelė korekcinei osteotomijai fiksuoti | vnt. | 2
44.9.1 | 4,2 mm - 4,6 mm storio
44.9.2 | Anatomiškai išlenkta
44.9.3 | Pagaminta iš titano
44.9.4 | 5 užrakinamos kiaurymės proksimalinėje dalyje.
44.9.5 | Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais.
44.10 | T formos užrakinama plokštelė | vnt. | 8
44.10.1 | 1,5 mm - 1,8 mm storio
44.10.2 | Anatomiškai išlenkta
44.10.3 | Pagaminta iš titano
44.10.4 | Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.
44.10.5 | 3 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje"
44.10.6 | 32 mm - 34 mm ilgio
44.11 | L formos užrakinama plokštelė | vnt. | 2
44.11.1 | 1,5 mm - 1,8 mm storio
44.11.2 | 106º, anatomiškai išlenkta
44.11.3 | Pagaminta iš titano
44.11.4 | Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.
44.11.5 | Dešinės ir kairės pusės. 3 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje"
44.11.6 | 34 mm - 36 mm ilgio
44.12 | Tiesi užrakinama plokštelė | vnt. | 4
44.12.1 | 2,0 mm - 2,7 mm storio
44.12.2 | Pagaminta iš titano
44.12.3 | Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.
44.12.4 | 4 - 5 kiaurymių, 40 mm - 50 mm ilgio; 6 - 7 kiaurymių, 58 mm - 69 mm ilgio
44.13 | T formos užrakinama kondiliarinė plokštelė | vnt. | 10
44.13.1 | 1,3 mm - 2,1 mm storio
44.13.2 | Pagaminta iš titano
44.13.3 | Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.
44.13.4 | 7 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje", su įpjova tarp kiaurymių.
44.13.5 | 56 mm - 68 mm ilgio
44.14 | L formos užrakinama plokštelė | vnt. | 2
44.14.1 | 1,5 mm - 2,1 mm storio
44.14.2 | 90º, anatomiškai išlenkta
44.14.3 | Pagaminta iš titano
44.14.4 | Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.
44.14.5 | Dešinės ir kairės pusės. 3 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje"
44.14.6 | 32 mm - 34 mm ilgio
44.15 | X formos užrakinama plokštelė | vnt. | 4
44.15.1 | 1,6 mm - 1,8 mm storio
44.15.2 | Pagaminta iš titano
44.15.3 | Fiksuojama Ø 2,4 / 2,7 mm užrakinamais ir Ø 2,4 / 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.
44.15.4 | 4 kiaurymių, ne mažiau 3 dydžių
44.16 | Plokštelės rekonstrukcinės | vnt. | 40
44.16.1 | Tiesios
44.16.2 | Pagaminta iš titano
44.16.3 | Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.
44.16.4 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 kiaurymių
44.17 | Plokštelės tubuliarinės 1/3 | vnt. | 300
44.17.1 | Pagamintos iš plieno
44.17.2 | Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.
44.17.3 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 kiaurymių
44.18 | Kortikaliniai sraigtai | vnt. | 1600
44.18.1 | 3,5 mm kortikaliniai sraigtai
44.18.2 | Pilnu sriegiu
44.18.3 | Pagaminti iš plieno
44.18.4 | Nuo 10 mm iki 40 mm ne mažiau 15 ilgių
44.19 | Kortikaliniai sraigtai | vnt. | 400
44.19.1 | 3,5 mm kortikaliniai sraigtai
44.19.2 | Pilnu sriegiu
44.19.3 | Pagaminti iš plieno
44.19.4 | Nuo 42 mm iki 60 mm ne mažiau 4 ilgių
44.20 | Spongioziniai sraigtai | vnt. | 100
44.20.1 | 4,0 mm spongioziniai sraigtai
44.20.2 | Pilnu sriegiu
44.20.3 | Pagaminti iš plieno
44.20.4 | Nuo 10 mm iki 30 mm ne mažiau 9 ilgių
44.21 | Spongioziniai sraigtai | vnt. | 30
44.21.1 | 4,0 mm spongioziniai sraigtai
44.21.2 | Pilnu sriegiu
44.21.3 | Pagaminti iš plieno
44.21.4 | Nuo 32 mm iki 60 mm ne mažiau 4 ilgių
44.22 | Spongioziniai sraigtai | vnt. | 100
44.22.1 | 4,0 mm spongioziniai sraigtai
44.22.2 | Daliniu sriegiu
44.22.3 | Pagaminti iš plieno
44.22.4 | Nuo 10 mm iki 30 mm ne mažiau 8 ilgių
44.23 | Spongioziniai sraigtai | vnt. | 80
44.23.1 | 4,0 mm spongioziniai sraigtai
44.23.2 | Daliniu sriegiu
44.23.3 | Pagaminti iš plieno
44.23.4 | Nuo 32 mm iki 60 mm ne mažiau 6 ilgių
44.24 | Užrakinami savisriegiai sraigtai | vnt. | 2100
44.24.1 | Ø 2,7 mm užrakinami savisriegiai sraigtai
44.24.2 | Pilnu sriegiu
44.24.3 | Pagaminti iš titano lydinio
44.24.4 | Nuo 12 mm iki 30 mm kas 2 mm
44.25 | Užrakinami savisriegiai sraigtai | vnt. | 300
44.25.1 | Ø 2,7 mm užrakinami savisriegiai sraigtai
44.25.2 | Pilnu sriegiu
44.25.3 | Pagaminti iš titano lydinio
44.25.4 | Nuo 32 mm iki 50 mm ne mažiau 4 ilgių
44.26 | Kortikaliniai sraigtai | vnt. | 120
44.26.1 | Ø 2,7 mm kortikaliniai sraigtai
44.26.2 | Pilnu sriegiu
44.26.3 | Pagaminti iš titano lydinio
44.26.4 | Nuo 6 mm iki 30 mm kas 2 mm
44.27 | Užrakinami savisriegiai sraigtai | vnt. | 1500
44.27.1 | Ø 3,5 mm užrakinami savisriegiai sraigtai
44.27.2 | Pilnu sriegiu
44.27.3 | Pagaminti iš titano lydinio
44.27.4 | Nuo 10 mm iki 40 mm kas 2 mm
44.28 | Užrakinami savisriegiai sraigtai | vnt. | 600
44.28.1 | Ø 3,5 mm užrakinami savisriegiai sraigtai
44.28.2 | Pilnu sriegiu
44.28.3 | Pagaminti iš titano lydinio
44.28.4 | Nuo 45 mm iki 75 mm kas 5 mm
44.29 | Kortikaliniai sraigtai | vnt. | 1200
44.29.1 | Ø 3,5 mm kortikaliniai sraigtai
44.29.2 | Pilnu sriegiu
44.29.3 | Pagaminti iš titano lydinio
44.29.4 | Nuo 12 mm iki 38 mm kas 2 mm
44.30 | Kortikaliniai sraigtai | vnt. | 160
44.30.1 | Ø 3,5 mm kortikaliniai sraigtai
44.30.2 | Pilnu sriegiu
44.30.3 | Pagaminti iš titano lydinio
44.30.4 | Nuo 40 mm iki 50 mm ne mažiau 6 ilgių
44.31 | Kortikaliniai sraigtai | vnt. | 200
44.31.1 | Ø 4,5 mm kortikaliniai sraigtai
44.31.2 | Pilnu sriegiu
44.31.3 | Pagaminti iš titano lydinio
44.31.4 | Nuo 20 mm iki 60 mm kas 2 mm
44.32 | Užrakinami savisriegiai sraigtai | vnt. | 560
44.32.1 | Ø 5,0 mm užrakinami savisriegiai sraigtai
44.32.2 | Pilnu sriegiu
44.32.3 | Pagaminti iš titano lydinio
44.32.4 | Nuo 16 mm iki 50 mm kas 2 mm
44.33 | Užrakinami savisriegiai sraigtai | vnt. | 210
44.33.1 | Ø 5,0 mm užrakinami savisriegiai sraigtai
44.33.2 | Pilnu sriegiu
44.33.3 | Pagaminti iš titano lydinio
44.33.4 | Nuo 55 mm iki 90 mm kas 5 mm
44.34 | Kaniuliuoti kompresiniai sraigtai | vnt. | 20
44.34.1 | Ø 2,4 mm - 2,5 mm kaniuliuoti kompresiniai sraigtai
44.34.2 | Savisriegiai, dvejų skirtingų sriegių
44.34.3 | Pagaminti iš titano lydinio
44.34.4 | Sraigtų ilgis nuo 10 mm iki 19 mm ne mažiau 5 ilgių, apatinis sriegis trumpas
44.35 | Kaniuliuoti kompresiniai sraigtai | vnt. | 10
44.35.1 | Ø 2,4 mm - 2,5 mm kaniuliuoti kompresiniai sraigtai
44.35.2 | Savisriegiai, dvejų skirtingų sriegių
44.35.3 | Pagaminti iš titano lydinio
44.35.4 | Sraigtų ilgis nuo 20 mm iki 29 mm ne mažiau 5 ilgių, apatinis sriegis trumpas
44.36 | Kaniuliuoti kompresiniai sraigtai | vnt. | 10
44.36.1 | Ø 2,4 mm - 2,5 mm kaniuliuoti kompresiniai sraigtai
44.36.2 | Savisriegiai, dvejų skirtingų sriegių
44.36.3. | Pagaminti iš titano lydinio
44.36.4 | Sraigtų ilgis nuo 30 mm iki 40 mm ne mažiau 6 ilgių, apatinis sriegis trumpas
44.37 | Kaniuliuoti kompresiniai sraigtai | vnt. | 100
44.37.1 | Ø 2,4 mm - 2,5 mm kaniuliuoti kompresiniai sraigtai
44.37.2 | Savisriegiai, dvejų skirtingų sriegių
44.37.3 | Pagaminti iš titano lydinio
44.37.4 | Sraigtų ilgis nuo 16 mm iki 29 mm ne mažiau 6 ilgių, apatinis sriegis ilgas
44.38 | Kaniuliuoti kompresiniai sraigtai | vnt. | 20
44.38.1 | Ø 2,4 mm - 2,5 mm kaniuliuoti kompresiniai sraigtai
44.38.2 | Savisriegiai, dvejų skirtingų sriegių
44.38.3 | Pagaminti iš titano lydinio
44.38.4 | Sraigtų ilgis nuo 30 mm iki 40 mm ne mažiau 6 ilgių, apatinis sriegis ilgas
44.39 | Kaniuliuoti kompresiniai sraigtai | vnt. | 10
44.39.1 | Ø 3,0 mm kaniuliuoti kompresiniai sraigtai
44.39.2 | Savisriegiai, dvejų skirtingų sriegių
44.39.3 | Pagaminti iš titano lydinio
45.39.4 | Sraigtų ilgis nuo 10 mm iki 19 mm ne mažiau 5 ilgių, apatinis sriegis trumpas
44.40 | Kaniuliuoti kompresiniai sraigtai | vnt. | 10
44.40.1 | Ø 3,0 mm kaniuliuoti kompresiniai sraigtai
44.40.2 | Savisriegiai, dvejų skirtingų sriegių
44.40.3 | Pagaminti iš titano lydinio
44.40.4 | Sraigtų ilgis nuo 20 mm iki 29 mm ne mažiau 5 ilgių, apatinis sriegis trumpas
44.41 | Kaniuliuoti kompresiniai sraigtai | vnt. | 10
45.41.1 | Ø 3,0 mm kaniuliuoti kompresiniai sraigtai
45.41.2 | Savisriegiai, dvejų skirtingų sriegių
45.41.3 | Pagaminti iš titano lydinio
45.41.4 | Sraigtų ilgis nuo 30 mm iki 40 mm ne mažiau 6 ilgių, apatinis sriegis trumpas
44.42 | Kaniuliuoti kompresiniai sraigtai | vnt. | 200
44.42.1 | Ø 3,0 mm kaniuliuoti kompresiniai sraigtai
44.42.2 | Savisriegiai, dvejų skirtingų sriegių
44.42.3 | Pagaminti iš titano lydinio
44.42.4 | Sraigtų ilgis nuo 16 mm iki 29 mm ne mažiau 7 ilgių, apatinis sriegis ilgas
44.43 | Kaniuliuoti kompresiniai sraigtai | vnt. | 40
44.43.1 | Ø 3,0 mm kaniuliuoti kompresiniai sraigtai
44.43.2 | Savisriegiai, dvejų skirtingų sriegių
44.43.3 | Pagaminti iš titano lydinio
44.43.4 | Sraigtų ilgis nuo 30 mm iki 40 mm ne mažiau 6 ilgių, apatinis sriegis ilgas
44.44 | Kaniuliuoti sraigtai | vnt. | 80
44.44.1 | Ø 4,0 mm kaniuliuoti sraigtai
44.44.2 | Daliniu sriegiu, savisriegiai
44.44.3 | Pagaminti iš titano lydinio
44.44.4 | Nuo 25 mm iki 50 mm ne mažiau 6 ilgių
44.45 | Kaniuliuoti sraigtai | vnt. | 20
44.45.1 | Ø 4,0 mm kaniuliuoti sraigtai
44.45.2 | Daliniu sriegiu, savisriegiai
44.45.3 | Pagaminti iš titano lydinio
44.45.4 | Nuo 52 mm iki 70 mm ne mažiau 4 ilgių
44.46 | Kaniuliuoti sraigtai | vnt. | 200
44.46.1 | Ø 4,5 mm kaniuliuoti sraigtai
44.46.2 | Daliniu sriegiu, savisriegiai
44.46.3 | Pagaminti iš titano lydinio
44.46.4 | Nuo 20 mm iki 50 mm ne mažiau 7 ilgių
44.47 | Kaniuliuoti sraigtai | vnt. | 40
44.47.1 | Ø 4,5 mm kaniuliuoti sraigtai
44.47.2 | Daliniu sriegiu, savisriegiai
44.47.3 | Pagaminti iš titano lydinio
44.47.4 | Nuo 52 mm iki 75 mm ne mažiau 5 ilgių
44.48 | Kaniuliuoti sraigtai | vnt. | 120
44.48.1 | Ø 7,3 mm kaniuliuoti sraigtai
44.48.2 | Sriegio ilgis 16 mm, savisriegiai
44.48.3 | Pagaminti iš titano lydinio
44.48.4 | Sraigto ilgis 40 mm -120 mm, ne mažiau 17 ilgių
44.49 | Kaniuliuoti sraigtai | vnt. | 120
44.49.1 | Ø 7,3 mm kaniuliuoti sraigtai
44.49.2 | Sriegio ilgis 32 mm, savisriegiai
44.49.3 | Pagaminti iš titano lydinio
44.49.4 | Sraigto ilgis 50 mm-120 mm kas 5 mm
44.50 | Tarpiklis spongioziniams sraigtams | vnt. | 100
44.50.1 | Tarpiklis 4,0 mm spongioziniams sraigtams
44.50.2 | Pagamintas iš titano
44.51 | Tarpiklis sraigtams | vnt. | 100
44.51.1 | Tarpiklis 4,5 mm sraigtams
44.51.2 | Pagamintas iš titano
44.52 | Tarpiklis sraigtams | vnt. | 100
44.52.1 | Tarpiklis 7,3 mm sraigtams
44.52.2 | Pagamintas iš titano
44.53 | Serkliažinė viela | vnt. | 55
44.53.1 | Ritinėlio ilgis 10 m; 0,5 mm -1,5 mm storio.
44.54 | Kiršnerio vielos (troakaro tipo). | vnt. | 3000
44.54.1 | 1,5 mm - 3,0 mm storio.
44.55 | Intramedulinės žąstikaulio vinys | vnt. | 50
44.55.1 | Ø 7,0 mm, 8,0 mm, 9,0 mm intramedulinės žąstikaulio vinys
44.55.2 | Pagamintos iš titano lydinio
44.55.3 | Proksimaliniame vinies gale yra 3 kiaurymės. Toliausiai nuo proksimalinio galo nutolusi kiaurymė yra kompresinė.
44.55.4 | Distaliniame vinies gale yra 2 kiaurymės (120 mm ilgio vinyse) ir 3 kiaurymės (180 - 300 mm ilgio vinyse) skersinio tvirtinimo sraigtams, kurių Ø 3,5 mm.
44.55.5 | Ilgiai nuo 120 mm iki 300 mm
44.56 | Sraigtai žąstikaulio vinims | vnt. | 640
44.56.1 | Ø 3,0 -5,0 mm sraigtai žąstikaulio vinims
44.56.2 | Pagaminti iš titano lydinio
44.56.3 | Nuo 16 mm iki 60 mm, ne mažiau 7 ilgių
44.57 | Žąstikaulio vinies aklė | vnt. | 30
44.57.1 | Pagaminti iš titano lydinio
44.58 | Kaniuliuotos titaninės šlaunikaulio vinys, įvedamos anterogradiškai | vnt. | 76
44.58.1 | Proksimaliniame vinies gale yra ≥ 3 kiaurymės fiksuojantiems sraigtams. Distaliniame vinies gale yra ≥ 2 kiaurymės (viena iš jų pailga) skersinio fiksavimo sraigtams.
44.58.2 | Būtina galimybė naudoti ir kaip rekonstrukcinę vinį, su dviem Ø 6,3 - 7,5 mm skersinio tvirtinimo sraigtais proksimaliniame vinies gale.
44.58.3 | Vinių skersmenys 9mm - 10mm, 10,5 mm -11 mm, 11,5 mm -12 mm;
44.58.4 | Vinių ilgiai 320 mm – 440 mm kas 20 mm, ne mažiau 6 ilgių;
44.58.5 | Dešinės pusės, Kairės pusės.
44.59 | Sraigtai | vnt. | 680
44.59.1 | Ø 4,5 mm - 5,0 mm sraigtai
44.59.2 | Pilnu sriegiu
44.59.3 | Pagaminti iš titano lydinio
44.59.4 | Sraigto galvutėje yra vidinis sriegis, skirtas sraigto prisukimui prie atsuktuvo.
44.59.5 | Nuo 25 mm iki 90 mm, ne mažiau 22 ilgių
44.60 | Kaniuliuoti rekonstrukciniai sraigtai | vnt. | 80
44.60.1 | Ø 6,3 mm - 7,5 mm kaniuliuoti rekonstrukciniai sraigtai
44.60.2 | Daliniu sriegiu
44.60.3 | Pagaminti iš titano lydinio.
44.60.4 | Nuo 65 mm iki 120 mm kas 5 mm
44.61 | Šlaunikaulio vinies proksimalinio galo aklė | vnt. | 20
44.61.1 | Pagaminti iš titano lydinio
44.61.2 | Ne mažiau 4 ilgių
44.62 | Kaniuliuotos titaninės PFNA/GAMMA vinys | vnt. | 220
44.62.1 | Vinis gali būti naudojama tiek su sraigtiniu (GAMMA), tiek su teleskopiniu (PFNA) sraigtu.
44.62.2 | Proksimaliniame vinies gale yra 1 kiaurymė rakinančiam sraigtui, kurio Ø 10,4 mm -10,6 mm, įvedamam 130° kampu ir fiksuojamam su antirotaciniu sraigtu vinies viduje.
44.62.3 | Distalinio vinies galo skersinio tvirtinimo sraigtų Ø 4,8.mm -5,0 mm.
44.62.4 | Vinių skersmenys 10 mm -12 mm, ne mažiau 2 diametrų; Vinių ilgiai 170 mm - 200 mm, ne mažiau dviejų ilgių.
44.63 | Kaniuliuotos titaninės PFNA/GAMMA vinys | vnt. | 50
44.63.1 | Vinis gali būti naudojama tiek su sraigtiniu (GAMMA), tiek su teleskopiniu (PFNA) sraigtu.
44.63.2 | Proksimaliniame vinies gale yra 1 kiaurymė rakinančiam sraigtui, kurio Ø 10,4 mm -10,6 mm įvedamam 130° kampu ir fiksuojamam su antirotaciniu sraigtu vinies viduje. Distaliniame vinies gale yra 3 kiaurymės skersinio tvirtinimo sraigtams, kurių Ø 4,8-5,0 mm.
44.63.3 | Arčiausiai distalinio galo esanti kiaurymė yra su sriegiu ir jos centras yra ne toliau, nei 10 mm nuo distalinio vinies galo.
44.63.4 | Instrumentų rinkinyje esantys proksimalinio ir distalinio galo nukreipėjai yra pralaidūs rentgeno spinduliams.
44.63.5 | Vinių skersmenys 9 mm -13 mm, ne mažiau 5 diametrų; Vinių ilgiai 320 mm - 440 mm. Dešinės ir kairės pusės.
44.64 | Teleskopiniai (PFNA) sraigtai | vnt. | 240
44.64.1 | Teleskopiniai (PFNA) sraigtai Ø 10,4 mm -10,6 mm
44.64.2 | Pagaminti iš titano lydinio
44.64.3 | Sraigtų ilgiai nuo 70 mm iki 125 mm ne mažiau 11 ilgių.
44.65 | Sraigtiniai (GAMMA) sraigtai | vnt. | 240
44.65.1 | Sraigtiniai (GAMMA) sraigtai Ø 10,4 mm -10,6 mm
44.65.2 | Pagaminti iš titano lydinio
44.65.3 | Sraigtų ilgiai nuo 70 mm iki 125 mm ne mažiau 11 ilgių.
44.66 | Skersinio tvirtinimo sraigtai | vnt. | 480
44.66.1 | Ø 4,8 mm - 5,0 mm skersinio tvirtinimo sraigtai
44.66.2 | Pilnu sriegiu
44.66.3 | Pagaminti iš titano lydinio
44.66.4 | Sraigto galvutėje yra vidinis sriegis, skirtas sraigto prisukimui prie atsuktuvo.
44.66.5 | Naudojami PFNA/GAMMA vinių distaliniame gale.
44.66.6 | Nuo 25 mm iki 110 mm, ne mažiau 24 ilgių
44.67 | PFNA/GAMMA vinių proksimalinio galo aklė | vnt. | 50
44.67.1 | Pagaminta iš titano lydinio
44.67.2 | Ne mažiau 3 dydžių
44.68 | Kaniuliuotos titaninės blauzdikaulio vinys | vnt. | 60
44.68.1 | Proksimalinio vinies galo palinkimo kampas 10° (± 1°)
44.68.2 | Proksimaliniame vinies gale yra ne mažiau 4 kiaurymių skersinio tvirtinimo sraigtams. Arčiausiai proksimalinio galo esanti kiaurymė yra kompresinė.
44.68.3 | Galima kompresija 6 mm - 7 mm. Kitos trys proksimalinio galo kiaurymės yra su sriegiu. Distaliniame vinies gale yra trys kiaurymės skersinio tvirtinimo sraigtams - 2 ML ir 1 AP. Dvi arčiausiai distalinio galo esančios kiaurymės yra su sriegiu. Arčiausiai distalinio galo esančios kiaurymės centras yra ne toliau nei 5 mm nuo distalinio vinies galo.
44.68.4 | Instrumentų rinkinyje esantys proksimalinio ir distalinio galo nukreipėjai turi būti pralaidūs rentgeno spinduliams.
44.68.5 | Instrumentų rinkinyje turi būti Suprapatellar instrumentai.
44.68.6 | Vinių skersmenys 8,3 mm (± 0,3 mm), 9 mm (± 0,3 mm), 10 mm (± 0,3 mm), 11 mm (± 0,3 mm). Kiekvieno diametro igiai 250 mm - 415 mm, kas 15 mm, ne mažiau 9 ilgių
44.69 | Skersinio tvirtinimo savisriegiai sraigtai | vnt. | 100
44.69.1 | Ø 4,3 mm (± 0,4 mm) skersinio tvirtinimo savisriegiai sraigtai
44.69.2 | Pilnu sriegiu
44.69.3 | Pagaminti iš titano
44.69.4 | Sraigto galvutėje yra vidinis sriegis, skirtas sraigto prisukimui prie atsuktuvo.
44.69.5 | Ø 4,3 mm (± 0,4 mm) sraigtai turi būti skirtingos spalvos nei Ø 4,5 mm (± 0,4 mm) ir 5,0 mm (± 0,1 mm) sraigtai.
44.69.6 | Ilgis 25 mm -50 mm, ne mažiau 6 ilgių
44.70 | Skersinio tvirtinimo savisriegiai sraigtai | vnt. | 400
44.70.1 | Ø 4,5 mm (± 0,4 mm ) skersinio tvirtinimo savisriegiai sraigtai
44.70.2 | Pilnu sriegiu
44.70.3 | Pagaminti iš titano
44.70.4 | Sraigto galvutėje yra vidinis sriegis, skirtas sraigto prisukimui prie atsuktuvo.
44.70.5 | Ø 4,5 mm ( ± 0,4 mm) sraigtai turi būti skirtingos spalvos nei Ø 4,3 mm (± 0,4 mm) ir 5,0 mm ( ± 0,1 mm) sraigtai.
44.70.6 | Ilgis 30 mm -55 mm, ne mažiau 6 ilgių
44.71 | Skersinio tvirtinimo savisriegiai sraigtai | vnt. | 400
44.71.1 | Ø 5,0 (± 0,1 mm) skersinio tvirtinimo savisriegiai sraigtai
44.71.2 | Pilnu sriegiu
44.71.3 | Pagaminti iš titano
44.71.4 | Sraigto galvutėje yra vidinis sriegis, skirtas sraigto prisukimui prie atsuktuvo.
44.71.5 | Ø 5,0 mm ( ± 0,1 mm) sraigtai turi būti skirtingos spalvos nei Ø 4,3 mm ( ± 0,4 mm) ir 4,5 mm (± 0,4 mm) sraigtai.
44.71.6 | Ilgis 30 mm - 95 mm, kas 5 mm
44.72 | Blauzdikaulio vinių proksimalinio galo aklė | vnt. | 10
44.72.1 | Pagaminta iš titano
44.72.2 | Ne mažiau 3 ilgių
44.73 | Grąžtas | vnt. | 5
44.73.1 | Grąžtas Ø 4,5 mm
44.74 | Grąžtas | vnt. | 20
44.74.1 | Grąžtas Ø 4,1 mm
44.75 | Grąžtas | vnt. | 30
44.75.1 | Grąžtas Ø 3,2 mm
44.76 | Grąžtas su atrama gręžimo gylio apribojimui | vnt. | 18
44.76.1 | Grąžtas su atrama gręžimo gylio apribojimui, Ø 4,1 mm
44.77 | Sraigtų laikymo įvorė kortikaliniams sraigtams | vnt. | 1
44.77.1 | Sraigtų laikymo įvorė 4,5 mm kortikaliniams sraigtams
44.78 | 5,0 mm užrakinamų sraigtų laikymo įvorė | vnt. | 2
44.78.1 | 5,0 mm užrakinamų sraigtų laikymo įvorė
44.79 | Šešiabriaunis atsuktuvas | vnt. | 10
44.79.1 | Šešiabriaunis atsuktuvas, atstumas tarp šešiabriaunio plokštumų 3,5 mm
44.80 | T formos atsuktuvas | vnt. | 10
44.80.1 | T formos atsuktuvas, skirtas Ø 5,0 mm užrakinamų sraigtų išsukimui
44.81 | Šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvas | vnt. | 10
44.81.1 | Šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvas Ø 5,0 mm užrakinamiems sraigtams, apribojantis priveržimo jėgą
44.82 | Atsuktuvas užrakinamiems sraigtams | vnt. | 2
44.82.1 | Atsuktuvas Ø 5,0 mm užrakinamiems sraigtams, įsistatantis į elektrinį jėgos instrumentą
44.83 | Instrumentai, skirti darbui su užrakinamų titaninių plokštelių sistema
44.83.1 | Instrumentai, skirti darbui su užrakinamų titaninių plokštelių sistema, naudojama su Ø 2,7 mm sraigtais. Privaloma pateikti 1 rinkinį panaudos būdu. Vieno rinkinio sudėtis: | vnt. | 1
44.83.2 | Konteineris instrumentų sterilizavimui - 1 vnt.
44.83.3 | Sraigtų sterilizavimo konteineris - 1 vnt.
44.83.4 | Plokštelių sterilizavimo padėklas - 1 vnt.
44.83.5 | Ø 2,0 mm grąžto nukreipiklis - 2 vnt.
44.83.6 | Grąžtas Ø 2,0 mm - 2 vnt.
44.83.7 | Šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvas, apribojantis priveržimo jėgą - 1 vnt.
44.83.8 | Ø 2,7 mm užrakinamų sraigtų laikymo įvorė - 1 vnt.
44.83.9 | Kiaurymės gylio matuoklis, matavimo skalė 10 mm÷60 mm - 1 vnt.
44.83.10 | Atsuktuvas 2,7 mm užrakinamiems sraigtams, įsistatantis į elektrinį jėgos instrumentą - 1 vnt.
44.83.11 | Universali T formos rankena su instrumento greito pajungimo jungtimi - 1 vnt.
44.83.12 | Instrumentas sraigto su prasukta galvute išėmimui, tinkantis 2,7 mm skersmens sraigtams - 1 vnt.
44.83.13 | Grąžtas Ø 2,7 mm - 2 vnt.
44.83.14 | Sriegiklis Ø 2,7 mm - 1 vnt.
44.83.15 | Angos platintuvas kaule - 1 vnt.
44.83.16 | Specialus T formos atsuktuvas, skirtas užrakinamų sraigtų išsukimui - 1 vnt.
44.83.17 | Dvipusis grąžto kreiptuvas, tinkantis Ø 2,0 ir 2,7 mm grąžtams - 1 vnt.
44.84 | Instrumentai, skirti darbui su užrakinamų titaninių plokštelių sistema | vnt. | 1
44.84.1 | Instrumentai, skirti darbui su užrakinamų titaninių plokštelių sistema, naudojama su Ø 3,5 mm sraigtais. Privaloma pateikti 1 rinkinį. Vieno rinkinio sudėtis:
44.84.2 | Konteineris instrumentų sterilizavimui - 1 vnt.
44.84.3 | Dėklas 3,5 mm ir 4,0 mm skersmens sraigtams, įstatomas į instrumentų ir sraigtų sterilizavimo konteinerį -1 vnt.
44.84.4 | Universalus (dvipusis) grąžto kreiptuvas, tinkantis Ø 2,5 ir 3,5 mm grąžtams -1 vnt.
44.84.5 | Dvipusis Ø 2,5 mm grąžto kreiptuvas su išcentruota anga viename iš dviejų kreiptuvo galų -1 vnt.
44.84.6 | Instrumentas sraigto su prasukta galvute išėmimui, tinkantis 3,5 mm ir 4,0 mm skersmens sraigtams -1 vnt.
44.84.7 | Grąžtas Ø 3,5 mm - 2 vnt.
44.84.8 | Grąžtas Ø 2,6 mm - 2 vnt.
44.84.9 | Grąžtas Ø 2,5 mm - 2 vnt.
44.84.10 | Aštrios žnyplės lūžgalių repozicijai ir fiksacijai, dantytais galais - 2 vnt.
44.84.11 | Aštrios žnyplės lūžgalių reparacijai ir fiksacijai, siauros, smailais galais - 1 vnt.
44.84.12 | Kiaurymės gylio matuoklis - 1 vnt.
44.84.13. | Trepanas lūžusio sraigto pašalinimui, Ø 6 mm - 1 vnt.
44.84.14 | Sriegiklis Ø 4,0 mm - 1 vnt.
44.84.15 | Sriegiklis Ø 3,5 mm - 1 vnt.
44.84.16 | Lenkikliai plokštelei, komplekte 2 vnt. - 1 vnt.
44.84.17 | Šešiabriaunis atsuktuvas - 1 vnt.
44.84.18 | Ø 3,5 mm kortikalinių sraigtų laikymo įvorė atsuktuvui - 1 vnt.
44.84.19 | Žnyplės, skirtos kaulo ir plokštelės fiksacijai, dantytais galais - 1 vnt.
44.84.20 | Ø 2,6 mm grąžto nukreipiklis - 2 vnt.
44.84.21 | Grąžtas su atrama gręžimo gylio apribojimui, Ø 2,6 mm - 2 vnt.
44.84.22 | Ø 1,2 mm "Kiršnerio" vielų nukreipiklis - 1 vnt.
44.84.23 | Šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvas Ø 3,5 mm užrakinamiems sraigtams, apribojantis priveržimo jėgą - 1 vnt.
44.84.24 | Užrakinamų sraigtų laikymo įvorė atsuktuvui - 1 vnt.
44.84.25 | Šešiakampės žvaigždės T formos atsuktuvas, skirtas užrakinamų sraigtų išsukimui - 1 vnt.
44.84.26 | Lenktas raktas su šešiakampiu galu - 1 vnt.
44.84.27 | Grąžtas metalui, skirtas prasukto sraigto galvutės nugręžimui - 1 vnt.
44.84.28 | Atsuktuvas 3,5 mm užrakinamiems sraigtams, įsistatantis į elektrinį jėgos instrumentą - 1 vnt.
44.84.29 | "Kiršnerio" viela su sriegiu ir aštriu trikampiu išgalandinimu, Ø 1,2 mm - 3 vnt.
44.85 | Instrumentai, skirti darbui su užrakinamų titaninių plokštelių sistema
44.85.1 | Privaloma pateikti instrumentus panaudos būdu. Instrumentai, skirti darbui su užrakinamų titaninių plokštelių sistema, naudojama su Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais. Privaloma pateikti 1 rinkinį. Vieno rinkinio sudėtis: | vnt. | 1
44.85.2 | Konteineris, skirtas instrumentų ir sraigtų sterilizavimui - 1 vnt.
44.85.3 | Dėklas Ø 4,5 mm, 5,0 mm ir 6,5 mm sraigtams, įstatomas į instrumentų ir sraigtų sterilizavimo konteinerį - 1 vnt.
44.85.4 | Plokštelių sterilizavimo konteineris - 1 vnt.
44.85.5 | Universalus (dvipusis) grąžto kreiptuvas, tinkantis Ø 6,5 mm ir Ø 3,2 mm grąžtams - 1 vnt.
44.85.6 | Universalus (dvipusis) grąžto kreiptuvas, tinkantis Ø 4,5 mm ir Ø 3,2 mm grąžtams - 1 vnt.
44.85.7 | Instrumentas sraigto su prasukta galvute išėmimui, tinkantis 5,0 mm skersmens sraigtams - 1 vnt.
44.85.8 | Grąžtas Ø 4,5 mm - 2 vnt.
44.85.9 | Grąžtas Ø 4,1 mm - 2 vnt.
44.85.10 | Grąžtas Ø 3,2 mm - 2 vnt.
44.85.11 | Aštrios žnyplės lūžgalių repozicijai ir fiksacijai, praplatintos, dantytais galais - 1 vnt.
44.85.12 | Aštrios žnyplės lūžgalių reparacijai ir fiksacijai, siauros, smailais galais - 1 vnt.
44.85.13 | Kiaurymės gylio matuoklis - 1 vnt.
44.85.14 | Universali T formos rankena su instrumento greito pajungimo jungtimi - 1 vnt.
44.85.15 | Trepanas lūžusio sraigto pašalinimui - 1 vnt.
44.85.16 | Sriegiklis Ø 6,5 mm - 1 vnt.
44.85.17 | Sriegiklis Ø 4,5 mm - 1 vnt.
44.85.18 | Lenkikliai plokštelei, kairės pusės - 1 vnt.
44.85.19 | Lenkikliai plokštelei, dešinės pusės - 1 vnt.
44.85.20 | Šešiabriaunis atsuktuvas - 1 vnt.
44.85.21 | Sraigtų laikymo įvorė - 1 vnt.
44.85.22 | Žnyplės, skirtos kaulo ir plokštelės fiksacijai, dantytais galais - 2 vnt.
44.85.23 | Ø 4,1 mm grąžto nukreipiklis - 3 vnt.
44.85.24 | Grąžtas su atrama gręžimo gylio apribojimui - 2 vnt.
44.85.25 | Ø 2,0 mm "Kiršnerio" vielų nukreipiklis - 1 vnt.
44.85.26 | Šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvas užrakinamiems sraigtams, apribojantis priveržimo jėgą - 1 vnt.
44.85.27 | Užrakinamų sraigtų laikymo įvorė - 1 vnt.
44.85.28 | Specialus T formos atsuktuvas, skirtas užrakinamų sraigtų išsukimui - 1 vnt.
44.85.29 | Lenktas raktas su šešiakampiu galu - 1 vnt.
44.85.30 | Atsuktuvas 5,0 mm užrakinamiems sraigtams, įsistatantis į elektrinį jėgos instrumentą - 1 vnt.
44.85.31 | Grąžtas metalui, skirtas prasukto sraigto galvutės nugręžimui - 1 vnt.
44.85.32 | Kiršnerio viela su aštriu trikampiu išgalandinimu, 2,0 mm skersmens - 3 vnt.
44.86 | Instrumentai, skirti darbui su intramedulinėmis žąstikaulio vinimis.
44.86.1 | Privaloma pateikti instrumentus panaudos būdu. Instrumentai, skirti darbui su intramedulinėmis žąstikaulio vinimis. Privaloma pateikti 1 rinkinį. Vieno rinkinio sudėtis: | vnt. | 1
44.86.2 | Instrumentų sterilizavimo konteineris - 1 vnt.
44.86.3 | Liniuotė - 1 vnt.
44.86.4 | Nukreipimo viela su sriegiu, Ø2.5 mm x 200mm - 2 vnt.
44.86.5 | Kaniuliuota yla, Ø9.5/Ø3.3mm - 1 vnt.
44.86.6 | Apsauga, Ø9.5mm - 1 vnt.
44.86.7 | Grąžtas, Ø9.5/Ø2.5mm - 1 vnt.
44.86.8 | T rankena su greito pajugimo mova - 1 vnt.
44.86.9 | Sujungėjas - 1 vnt.
44.86.10 | Grąžtas, Ø4.0 mm × 120mm - 2 vnt.
44.86.11 | Kaniuliuotas angos platintuvas, Ø4/Ø7 mm × 150mm - 1 vnt.
44.86.12 | Grąžtas, Ø9.2 mm ×150mm - 1 vnt.
44.86.13 | Kanalo instrumentas - 1 vnt.
44.86.14 | Viela su alyvuogės formos galu, Ø3.3/Ø2.0 mm × 600mm - 2 vnt.
44.86.15 | Vielos įvedimo rankena - 1 vnt.
44.86.16 | Lankstus grąžtas, Ø7/Ø2 mm × 370mm - 1 vnt.
44.86.17 | Lankstus grąžtas, Ø8/Ø2 mm × 370mm - 1 vnt.
44.86.18 | Lankstus grąžtas, Ø9/Ø2 mm × 370mm - 1 vnt.
44.86.19 | Lankstus grąžtas, Ø10/Ø2 mm × 370mm - 1 vnt.
44.86.20 | Vinies įvedimo rankena - 1 vnt.
44.86.21 | Sujungimo varžtas, M6/ Ø3.3/SW10 - 2 vnt.
44.86.22 | Kompresijos sraigtas, M6/Ø3.0/SW10 - 1 vnt.
44.86.23 | Raktas, SW10 - 1 vnt.
44.86.24 | Plaktuko ašis - 1 vnt.
44.86.25 | Plaktukas - 1 vnt.
44.86.26 | Nukreipėjas, 180 mm - 300mm - 1 vnt.
44.86.27 | Nukreipėjas, 120mm - 1 vnt.
44.86.28 | Nukreipėjo veržlė - 3 vnt.
44.86.29 | L formos raktas - 1 vnt.
44.86.30 | Distalinis taikiklis A - 1 vnt.
44.86.31 | Distalinis taikiklis B - 1 vnt.
44.86.32 | Išorinė grąžto apsauga, Ø7.1/Ø9 mm - 3 vnt.
44.86.33 | Trokaras, Ø7.1mm - 1 vnt.
44.86.34 | Grąžto apsauga, Ø3.6mm - 1 vnt.
44.86.35 | Grąžtas, Ø3.6mm - 1 vnt.
44.86.36 | T formos grąžtas, Ø3.6mm - 1 vnt.
44.86.37 | Fiksavimo instrumentas, Ø3.6/Ø7.1mm - 1 vnt.
44.86.38 | E-blokelis - 1 vnt.
44.86.39 | Pagalbinis fiksavimo instrumentas - 1 vnt.
44.86.40 | Grąžto apsauga, Ø3.0/Ø7.1mm - 2 vnt.
44.86.41 | Grąžtas, Ø3.0×220mm - 3 vnt.
44.86.42 | Gylio ribotuvas - 1 vnt.
44.86.43 | L formos raktas - 1 vnt.
44.86.44 | Laikinas fiksatorius - 1 vnt.
44.86.45 | Sraigtų ilgio matuoklis, L=90mm - 1 vnt.
44.86.46 | Šešiakampis atsuktuvas, SW3.5 - 1 vnt.
44.86.47 | Atsuktuvo ašis, SW3.5 - 1 vnt.
44.86.48 | Proksimalinis taikiklis - 1 vnt.
44.86.49 | Aklės taikiklis, SW3.5 - 1 vnt.
44.86.50 | Dėžutė - 1 vnt.
44.87 | Instrumentai, skirti darbui su intramedulinėmis šlaunikaulio vinimis.
44.87.1 | Instrumentai, skirti darbui su intramedulinėmis šlaunikaulio vinimis. Privaloma pateikti 1 rinkinį. Vieno rinkinio sudėtis: | vnt. | 1
44.87.2 | Instrumentų sterilizavimo konteineris - 1 vnt.
44.87.3 | Dėžutė grąžto antgaliams - 1 vnt.
44.87.4 | Kaniuliuota yla - 1 vnt.
44.87.5 | Grąžtas - 1 vnt.
44.87.6 | T rankena su greito pajugimo mova - 1 vnt.
44.87.7 | Kanalo instrumentas - 1 vnt.
44.87.8 | Grąžto galvučių lankstus laikiklis - 2 vnt.
44.87.9 | Ø 8.5 mm kaniuliuota grąžto galvutė - 1 vnt.
44.87.10 | Ø 9.0 mm kaniuliuota grąžto galvutė - 1 vnt.
44.87.11 | Ø 9.5 mm kaniuliuota grąžto galvutė - 1 vnt.
44.87.12 | Ø 10.0 mm kaniuliuota grąžto galvutė - 1 vnt.
44.87.13 | Ø 10.5 mm kaniuliuota grąžto galvutė - 1 vnt.
44.87.14 | Ø 11.0 mm kaniuliuota grąžto galvutė - 1 vnt.
44.87.15 | Ø 11.5 mm kaniuliuota grąžto galvutė - 1 vnt.
44.87.16 | Ø 12.0 mm kaniuliuota grąžto galvutė - 1 vnt.
44.87.17 | Ø 12.5 mm kaniuliuota grąžto galvutė - 1 vnt.
44.87.18 | Ø 13.0 mm kaniuliuota grąžto galvutė - 1 vnt.
44.87.19 | Viela su alyvuogės formos galu - 2 vnt.
44.87.20 | Vinies įvedimo rankena - 1 vnt.
44.87.21 | Vinies pritvirtinimo prie rankenos varžtas - 2 vnt.
44.87.22 | Atsuktuvas, SW3.5 - 1 vnt.
44.87.23 | Plaktukas - 1 vnt.
44.87.24 | Proksimalinis nukreipėjas (320-440mm) - 1 vnt.
44.87.25 | Proksimalinio nukreipėjo veržlė - 1 vnt.
44.87.26 | L formos raktas, SW5.0 - 1 vnt.
44.87.27 | Distalinis nukreipėjas (320-440mm) - 1 vnt.
44.87.28 | Distalinio nukreipėjo varžtas - 2 vnt.
44.87.29 | Distalinis nukreipėjas - 1 vnt.
44.87.30 | Distalinio nukreipėjo išorinė grąžto apsauga, trumpa - 1 vnt.
44.87.31 | Trokaras, trumpas - 1 vnt.
44.87.32 | Distalinio nukreipėjo vidinė grąžto apsauga, Ø5.2mm - 1 vnt.
44.87.33 | Grąžtas, Ø5.2mm - 1 vnt.
44.87.34 | T formos grąžtas, Ø5.2mm - 1 vnt.
44.87.35 | T formos fiksavimo instrumentas, Ø5.2mm - 1 vnt.
44.87.36 | E-blokelis - 1 vnt.
44.87.37 | Išorinė grąžto apsauga, ilga - 2 vnt.
44.87.38 | Trokaras, ilgas - 1 vnt.
44.87.39 | Grąžto apsauga, Ø4.3mm - 2 vnt.
44.87.40 | Grąžtas, Ø4.3mm - 3 vnt.
44.87.41 | Gylio ribotuvas, Ø4.3mm - 1 vnt.
44.87.42 | Sraigtų ilgio matuoklis - 1 vnt.
44.87.43 | Atsuktuvas 6.4mm rekonstr. sraigtams / aklėms - 1 vnt.
44.87.44 | T formos atsuktuvas, SW6.5 - 1 vnt.
44.87.45 | Ištraukėjas - 1 vnt.
44.87.46 | Grąžto apsauga, 2.5mm - 1 vnt.
44.87.47 | Nukreipimo viela su sriegiu, Ø2.5 x 320mm - 3 vnt.
44.87.48 | Nukreipimo viela su aštriu galu, Ø2.5 x 320mm - 3 vnt.
44.87.49 | Ilgio matuoklis - 1 vnt.
44.87.50 | Grąžto apsauga, Ø6.4mm - 1 vnt.
44.87.51 | Kaniuliuotas grąžtas, Ø6.4mm - 1 vnt.
44.87.52 | Gylio ribotuvas, Ø6.4/3.0 - 1 vnt.
44.87.53 | Trokaras, Ø2.5 - 1 vnt.
44.87.54 | Grąžto apsauga - 1 vnt.
44.87.55 | L formos raktas 3.0 - 1 vnt.
44.88 | Instrumentai, skirti darbui su intramedulinėmis PFNA/GAMMA vinimis.
44.88.1 | Instrumentai, skirti darbui su intramedulinėmis PFNA/GAMMA vinimis. Privaloma pateikti 2 rinkinius. Vieno rinkinio sudėtis: | vnt. | 2
44.88.2 | Instrumentų sterilizavimo konteineris - 1 vnt.
44.88.3 | Liniuotė vinies išmatavimų nustatymui - 1 vnt.
44.88.4 | Vielos nukreipėjo apsauga su rankena - 1 vnt.
44.88.5 | Vielos nukreipėjas - 1 vnt.
44.88.6 | Grąžtas, Ø 16.5 mm - 1 vnt.
44.88.7 | Nukreipimo viela su sriegiu - 2 vnt.
44.88.8 | Valymo instrumentas - 1 vnt.
44.88.9 | Proksimalinio galo nukreipėjo rankena - 1 vnt.
44.88.10 | Sujungimo varžtas - 2 vnt.
44.88.11 | Plaktukas - 1 vnt.
44.88.12 | Plaktuko jungtis - 1 vnt.
44.88.13 | Plaktuko ašis - 1 vnt.
44.88.14 | Grąžto nukreipėjas - 1 vnt.
44.88.15 | Nukreipėjo apsauga - 1 vnt.
44.88.16 | Nukreipėjo fiksatorius - 1 vnt.
44.88.17 | Nukreipimo vielos apsauga - 1 vnt.
44.88.18 | Proksimalinio sraigto grąžto apsauga - 1 vnt.
44.88.19 | Veržlė - 1 vnt.
44.88.20 | Trokaras rakinančiam sraigtui - 1 vnt.
44.88.21 | Sraigtų ilgio matuoklis - 1 vnt.
44.88.22 | Proksimalinio sraigto grąžtas, Ø 10.5 mm - 1 vnt.
44.88.23 | Proksimalinio sraigto sriegiklis, Ø 10.5 mm - 1 vnt.
44.88.24 | Proksimalinio sraigto atsuktuvas, Ø 10.5 mm - 1 vnt.
44.88.25 | T formos rankena - 1 vnt.
44.88.26 | Kompresijos žiedas - 1 vnt.
44.88.27 | Antirotacinio sraigto atsuktuvas - 1 vnt.
44.88.28 | Lankstus aklės atsuktuvas - 1 vnt.
44.88.29 | Atsuktuvas - 1 vnt.
44.88.30 | Apsauga - 2 vnt.
44.88.31 | Grąžto apsauga - 2 vnt.
44.88.32 | Trokaras - 2 vnt.
44.88.33 | Grąžtas, Ø 4.1 mm - 2 vnt.
44.88.34 | Sraigtų ilgio matuoklis - 1 vnt.
44.88.35 | Rankena su greito pajungimo mova - 1 vnt.
44.88.36 | Atsuktuvas - 2 vnt.
44.88.37 | AO adaptorius - 1 vnt.
44.88.38 | Ištraukėjas - 1 vnt.
44.88.39 | Plaktuko laikymo ašis - 1 vnt.
44.88.40 | Raktas - 1 vnt.
44.88.41 | Lenktas raktas su šešiakampiu galu - 1 vnt.
44.88.42 | Grąžto stabdis - 1 vnt.
44.88.43 | Instrumentų sterilizavimo konteineris - 1 vnt.
44.88.44 | Kanalo instrumentas - 1 vnt.
44.88.45 | Nukreipimo vielos laikiklis - 1 vnt.
44.88.46 | Viela su alyvuogės formos galu - 1 vnt.
44.88.47 | 8 mm diametro grąžto galvučių lankstus laikiklis - 2 vnt.
44.88.48 | Ø 8.5 mm kaniuliuota grąžto galvutė - 1 vnt.
44.88.49 | Ø 9.0 mm kaniuliuota grąžto galvutė - 1 vnt.
44.88.50 | Ø 9.5 mm kaniuliuota grąžto galvutė - 1 vnt.
44.88.51 | Ø 10.0 mm kaniuliuota grąžto galvutė - 1 vnt.
44.88.52 | Ø 10.5 mm kaniuliuota grąžto galvutė - 1 vnt.
44.88.53 | Ø 11.0 mm kaniuliuota grąžto galvutė - 1 vnt.
44.88.54 | Ø 11.5 mm kaniuliuota grąžto galvutė - 1 vnt.
44.88.55 | Ø 12.0 mm kaniuliuota grąžto galvutė - 1 vnt.
44.88.56 | Ø 12.5 mm kaniuliuota grąžto galvutė - 1 vnt.
44.88.57 | Ø 13.0 mm kaniuliuota grąžto galvutė - 1 vnt.
44.88.58 | Ø 13.5 mm kaniuliuota grąžto galvutė - 1 vnt.
44.88.59 | Ø 14.0 mm kaniuliuota grąžto galvutė - 1 vnt.
44.88.60 | Ø 14.5 mm kaniuliuota grąžto galvutė - 1 vnt.
44.88.61 | Ø 15.0 mm kaniuliuota grąžto galvutė - 1 vnt.
44.88.62 | Ø 15.5 mm kaniuliuota grąžto galvutė - 1 vnt.
44.88.63 | Ø 16.0 mm kaniuliuota grąžto galvutė - 1 vnt.
44.88.64 | Nukreipimo vielos liniuotė - 1 vnt.
44.88.65 | Grąžtas, Ø 4.1 mm, trumpas - 2 vnt.
44.88.66 | Nukreipėjas, kairės pusės - 1 vnt.
44.88.67 | Nukreipėjas, dešinės pusės - 1 vnt.
44.88.68 | Distalinio galo nukreipėjas - 1 vnt.
44.88.69 | Jungiamoji veržlė distalinio nukreipėjo rankenai - 1 vnt.
44.88.70 | Rentgeno spinduliams pralaidus nukreipėjas - 1 vnt.
44.88.71 | Nukreipėjo apsauga - 1 vnt.
44.88.72 | Grąžtas - 1 vnt.
44.88.73 | Nukreipėjas - 1 vnt.
44.88.74 | Atsuktuvas proksimaliniam sraigtui, 10.5 mm diametro - 1 vnt.
44.88.75 | Proksimalinio sraigto išėmimo atsuktuvas - 1 vnt.
44.89 | Instrumentai, skirti darbui su intramedulinėmis blauzdikaulio vinimis. | vnt. | 1
44.89.1 | Instrumentai, skirti darbui su intramedulinėmis blauzdikaulio vinimis. Privaloma pateikti 1 rinkinį. Vieno rinkinio sudėtis:
44.89.2 | Konteineris instrumentų ir sraigtų sterilizavimui - 1 vnt.
44.89.3 | Atsarginių smulkiųjų dalių rinkinys - 1 vnt.
44.89.4 | Liniuotė - 1 vnt.
44.89.5 | Minkštųjų audinių apsauga - 1 vnt.
44.89.6 | Vielos nukreipėjo apsauga su rankena - 1 vnt.
44.89.7 | Vielos nukreipėjas - 1 vnt.
44.89.8 | Grąžtas, Ø 12.5 mm - 1 vnt.
44.89.9 | Yla, Ø 12.5 mm - 1 vnt.
44.89.10 | Kanalo instrumentas - 1 vnt.
44.89.11 | Proksimalinio galo nukreipėjo rankena - 1 vnt.
44.89.12 | Sujungimo varžtas - 1 vnt.
44.89.13 | Kompresinis sujungėjas - 1 vnt.
44.89.14 | Plaktuko ašis - 1 vnt.
44.89.15 | Nukreipimo vielos laikymo rankena - 1 vnt.
44.89.16 | Viela su alyvuogės formos galu - 1 vnt.
44.89.17 | 7 mm diametro grąžto galvučių lankstus laikiklis - 1 vnt.
44.89.18 | 8 mm diametro grąžto galvučių lankstus laikiklis - 1 vnt.
44.89.19 | Ø 7.5 mm kaniuliuota grąžto galvutė - 1 vnt.
44.89.20 | Ø 8.0 mm kaniuliuota grąžto galvutė - 1 vnt.
44.89.21 | Ø 8.5 mm kaniuliuota grąžto galvutė - 1 vnt.
44.89.22 | Ø 9.0 mm kaniuliuota grąžto galvutė - 1 vnt.
44.89.23 | Ø 9.5 mm kaniuliuota grąžto galvutė - 1 vnt.
44.89.24 | Ø 10.0 mm kaniuliuota grąžto galvutė - 1 vnt.
44.89.25 | Ø 10.5 mm kaniuliuota grąžto galvutė - 1 vnt.
44.89.26 | Ø 11.0 mm kaniuliuota grąžto galvutė - 1 vnt.
44.89.27 | Ø 11.5 mm kaniuliuota grąžto galvutė - 1 vnt.
44.89.28 | Ø 12.0 mm kaniuliuota grąžto galvutė - 1 vnt.
44.89.29 | Nukreipimo vielos liniuotė - 1 vnt.
44.89.30 | Apsauga - 2 vnt.
44.89.31 | Grąžto apsauga - 2 vnt.
44.89.32 | Trokaras - 2 vnt.
44.89.33 | Grąžtas, Ø 4.1 mm - 2 vnt.
44.89.34 | Grąžtas, Ø 3.5 mm - 2 vnt.
44.89.35 | Gylio ribotuvas, Ø 4.1 mm - 2 vnt.
44.89.36 | Sraigtų ilgio matuoklis - 1 vnt.
44.89.37 | Rankena su greito pajungimo mova - 1 vnt.
44.89.38 | Atsuktuvas - 2 vnt.
44.89.39 | Aklės atsuktuvas - 1 vnt.
44.89.40 | Plaktukas - 1 vnt.
44.89.41 | Ištraukėjas - 1 vnt.
44.89.42 | Plaktuko laikymo ašis - 1 vnt.
44.89.43 | Raktas - 1 vnt.
44.89.44 | Lenktas raktas su šešiakampiu galu - 1 vnt.
44.89.45 | Nukreipimo viela su sriegiu Ø 3.2 mm - 2 vnt.
44.89.46 | Nukreipimo viela su aštriu galu Ø 3.2 mm - 2 vnt.
44.89.47 | AO adaptorius - 1 vnt.
44.89.48 | Valymo instrumentas - 1 vnt.
44.89.49 | Distalinio nukreipėjo sujungėjas - 1 vnt.
44.89.50 | Sujungimo varžtas - 1 vnt.
44.89.51 | Distalinis nukreipėjas - 1 vnt.
44.89.52 | Distalinis taikiklis - 1 vnt.
44.89.53 | Apsauga - 1 vnt.
44.89.54 | Grąžtas Ø3.5mm - 2 vnt.
44.89.55 | Grąžtas - 1 vnt.
44.89.56 | Fiksavimo instrumentas - 1 vnt.
44.89.57 | Rentgeno spinduliams pralaidus nukreipėjas - 1 vnt.
44.89.58 | Šablonas - 1 vnt.
44.89.59 | Suprapatellar instrumentų rinkinys:
44.89.60 | Instrumentų sterilizavimo konteineris - 1 vnt.
44.89.61 | Konteineris sraigtų sterilizavimui - 1 vnt.
44.89.62 | Išorinė apsauga - 2 vnt.
44.89.63 | Apsauga - 1 vnt.
44.89.64 | Apsaugos laikymo rankena - 1 vnt.
44.89.65 | Trokaras Ø 12.5 mm - 1 vnt.
44.89.66 | Vielos nukreipėjas - 1 vnt.
44.89.67 | Grąžtas Ø 12.5 mm - 1 vnt.
44.89.68 | Proksimalinio nukreipėjo rankena - 1 vnt.
44.89.69 | Sujungimo varžtas - 1 vnt.
44.89.70 | Kompresinis sujungėjas - 1 vnt.
44.89.71 | Lankstus kaniuliuotas grąžto laikiklis - 1 vnt.
45 | Menisko susiuvimo inkarinė sistema
45.1 | Menisko susiuvimo inkarinė sistema | vnt. | 200
45.1.1 | Vienkartinis instrumentas sterilioje pakuotėje
45.1.2 | Instrumentas pritaikytas kelio sąnario artroskopinėms operacijoms naudojant „all inside" techniką
45.1.3 | Instrumento rankenoje įtaisytas volelis skirtas siūlo įtempimui ir atpalaidavimui bei gaidukas inkarų išstūmimui. Inkarai išstumiami pro kanuliuotą, graduotą instrumento adatą. Adata su paslankia įmova saugiam instrumento įvedimui į sąnarį. Graduota įmova gali būti kerpama, adatos pradūrimo gylio tiksliam nustatymui
45.1.4 | Inkaro cheminė sudėtis: PEEK (Polyether ether ketone)
45.1.5 | Instrumentas užtaisytas ne mažiau kaip 4 inkarais, sujungtais UHMW (ultra high molecular weight) pinto polietileno pluošto siūlu. Vienu instrumentu turi būti galimybė susiūti ilgesnį menisko plyšimą atliekant ne mažiau kaip 3 vientisines siūles
46 | Peties sąnario raumenų prisiuvimo inkariniai siūlai su intrakortikaline fiksacija PASTA pažeidimams
46.1 | Peties sąnario raumenų prisiuvimo inkariniai siūlai su intrakortikaline fiksacija PASTA pažeidimams | vnt. | 100
46.1.1 | Sterilioje pakuotėje inkaras su dviem 2# skirtingų spalvų UHMW (ultra high molecular weight) pinto polietileno pluošto siūlais
46.1.2 | Įvedimo būdas: įsriegiamas su vienkartiniu metaliniu įvedikliu
46.1.3 | Cheminė sudėtis: poliruotas medicininis titano lydinys
46.1.4 | Kūgio formos inkaras, sriegis per visą ilgį. Sriegis dvigubas: su sriegiu spongioziniam kaului ir kortikaliniam kaului. Kiekviena dalis ne mažiau kaip po dvi pilnas sriegio vijas. Vijų storis kinta per visą inkaro ilgį
46.1.5 | Inkaro ištraukimo jėga: ne mažiau 496N;
46.1.6 | Inkaro išmatavimai: inkaro skersmuo 5,0 mm ± 0,1 mm, ilgis 18 mm ± 1 mm.
47 | Peties sąnario inkariniai implantai stipriai intrakortikalinei rotatorių manžetės fiksacijai
47.1 | Peties sąnario inkariniai implantai stipriai intrakortikalinei rotatorių manžetės fiksacijai | vnt. | 50
47.1.1 | Sterilioje pakuotėje inkaras su 3 2# skirtingų spalvų UHMW (ultra high molecular weight) pinto polietileno pluošto siūlais
47.1.2 | Įvedimo būdas - įkalamas ir užtraukiamas, nenaudojant instrumentų (ylos ar grąžto) įvedimo vietos paruošimui. Su vienkartiniu metaliniu įvedikliu, 360 laipsnių fiksacija
47.1.3 | Cheminė sudėtis: plokščias UHMW (ultra high molecular weight) pinto polietileno pluoštas
47.1.4 | Inkaro ištraukimo jėga: ne mažiau 575N
Inkaro išmatavimai: skersmuo 2,8mm±0.05mm, po užtraukimo 5mm, ilgis 17mm ± 1mm
48 | Peties sąnario inkariniai implantai tinkami rotatorių fiksacijai, bicepso tenodezei
48.1 | Peties sąnario inkariniai implantai tinkami rotatorių fiksacijai, bicepso tenodezei | vnt. | 50
48.1.1 | Sterilioje pakuotėje
48.1.2 | Bemazgė sistema
48.1.3 | Įvedimo būdas pasirenkamai: įkalamas arba savisriegis. Pats inkaras įvedamas, paspaudus mygtuką vienkartinio įvedimo instrumento rankenoje
48.1.4 | Cheminė sudėtis pasirenkama iš ne mažiau nei 2-jų medžiagų: PEEK arba lygiavertė ir microTCP (mikro tri-kalcio fosfatas) ne mažiau 22% tolygiai integruotas į 96L/4D PLA tirpstantį polimerą
48.1.5 | Išmatavimai: darbinis ilgis 16cm±0,5cm, visas instrumento ilgis 28cm±1cm, inkaro dydžiai pasirenkami iš ne mažiau nei 2-jų dydžių 4,75 mm ir 5,5mm, ilgıs ne didesnis nei 15mm. Sistema užtaisyta #5 storio nesirezorbuojančiu ultra aukštos molekulinės masės polietileno siūlu
48.1.6 | Inkaro ištraukimo jėga: 4,75mm ne mažiau 320N
48.1.7 | Galimybė rinktis iš inkaro be ir su siūlais, galimybė per inkarą pravesti 6-8 #2 siūlus. Prie inkaro primontuota siūlo pervėrimo per inkarą sistema
49 | Menisko susiuvimo inkarinė sistema
49.1 | Menisko susiuvimo inkarinė sistema | vnt. | 50
49.1.1 | Vienkartinis instrumentas sterilioje pakuotėje
49.1.2 | Instrumentas, pritaikytas kelio sąnario artroskopinėms operacijoms, naudojant „all inside" techniką viena ranka
49.1.3 | Instrumento rankenoje įtaisytas volelis skirtas siūlo įtempimui ir atpalaidavimui bei gaidukas inkaro išstūmimui. Inkarai išstumiami pro kaniuliuotą, graduotą instrumento adatą. Pradūrimo skersmuo ne didesnis nei 1,6mm. Adata su paslankia įmova saugiam instrumento įvedimui į sąnarį, kuri, įvedus menisko instrumentą, atitraukiama slankiojančio mygtuko, esančio ant instrumento, pagalba.
49.1.4 | Inkaro cheminė sudėtis: PEEK (Polyether ether ketone)
49.1.5 | Instrumentas užtaisytas ne mažiau kaip 2 inkarais, sujungtais UHMW (ultra high molecular weight) pinto polietileno pluošto siūlu. Inkarai yra paslepti adatos viduje, atraumatiniam įvedimui
49.1.6 | Po antro implanto išstūmimo, iš adatos išlenda bukas stūmoklis, kuris apsaugo audinius nuo sužalojimo
49.1.7 | Galimybė rinktis tarp 25° standartinės ir 15° reversinės adatos
50 | Sistema, įgalinanti atlikti dilbio kaulų distalinės dalies osteotomiją ir fiksaciją užrakinama plokštele
50.1 | Plokštelės skirtos stipinkaulio fiksacijai iš delninės pusės | vnt. | 30
50.1.1 | Plokštelės storis 2,4 mm - 3,0 mm. Atskiros plokštelės kairei ir dešinei rankai. Distalinėje dalyje 5-8 skylės.
50.1.2 | Distalinėje plokštelės dalyje turi būti galimybė kiekvienos skylės sraigtą užrakinti įvairiu kampu.
50.1.3 | Distalinėje ir proksimalinėje plokštelės dalyse yra papildomos kiaurymės vielos pravedimui.
50.1.4 | Proksimalinė plokštelės dalis turi būti pritaikyta atraumatiniam implantavimui.
50.1.5 | Plokštelė proksimalinėje dalyje turi 5-7 skyles sraigtams, kurių bent viena pailga.
50.1.6 | Proksimalinės dalies skylės kombinuotos – galima fiksuoti rakinamus ir nerakinamus sraigtus, kurių galvutės pilnai panyra į plokštelę.
50.1.7 | Plokštelės pagamintos iš titano arba lygiavertės medžiagos naudojamos medicinoje.
50.2 | Sraigtai | vnt. | 150
50.2.1 | Nerakinami savisriegiai 2,4 mm - 2,7 mm diametro.
50.2.2 | Pagaminti iš titano lydinio arba lygiavertės medžiagos tinkamos naudoti medicinoje.
50.3 | Sraigtai | vnt. | 200
50.3.1 | Užrakinami savisriegiai 2,4 mm - 2,7 mm diametro.
50.3.2 | Pagaminti iš titano lydinio arba lygiavertės medžiagos tinkamos naudoti medicinoje.
50.4 | Sutarties laikotarpiu suteikiamas panaudai instrumentų rinkinys, suderinamas tarpusavyje su siūlomomis plokštelėmis. | vnt. | 2
51 | Vieninga užrakinamų plokštelių ir sraigtų sistema kelio korekcinėms osteotomijoms atlikti
51.1 | Blauzdikaulio proksimalinio galo medialinė atviro kampo užrakinama osteotominė plokštelė | vnt. | 4
51.1.1 | Plokštelė anatomiškai adaptuota, L formos
51.1.2 | Proksimalinėje ir distalinėje dalyje turinti ne mažiau kaip po 3 fiksuoto kampo užrakinamas kiaurymes.
51.1.3 | Plokštelės storis 3 mm-4,5 mm, ilgis 62 mm (±1 mm). Plotis proksimalinėje dalyje 30 mm (±1 mm).
51.1.4 | Fiksuojama 4,5 mm (±0,1 mm) skersmens užrakinamais sraigtais.
51.1.5 | Skirta atlikti osteotomijoms vienoje plokštumoje.
51.1.6 | Turi būti galimybė implantą fiksuoti iš anteromedialinės pusės, taip sumažinant sverto efektą, tenkantį proksimalinės dalies sraigtams.
51.1.7 | Plokštelė kairės ir dešinės pusės, su spalviniu kodavimu paprastam pusių identifikavimui.
51.2 | Blauzdikaulio proksimalinio galo medialinė atviro kampo užrakinama osteotominė plokštelė | vnt. | 3
51.2.1 | Plokštelė anatomiškai adaptuota, L formos
51.2.2 | Proksimalinėje ir distalinėje dalyje turinti ne mažiau kaip po 4 fiksuoto kampo užrakinamas kiaurymes. Plokštelės storis 3-5,5 mm, ilgis 77 mm (±1 mm). Plotis proksimalinėje dalyje 35 mm (±1 mm). Fiksuojama 4,5 mm (±0,1 mm) skersmens užrakinamais sraigtais. Skirta atlikti osteotomijoms dvejose plokštumose. Turi būti galimybė implantą fiksuoti iš anteromedialinės pusės, taip sumažinant sverto efektą, tenkantį proksimalinės dalies sraigtams. Plokštelė kairės ir dešinės pusės, su spalviniu kodavimu paprastam pusių identifikavimui.
51.2.3 | Plokštelės storis 3mm -5,5 mm, ilgis 77 mm (±1 mm). Plotis proksimalinėje dalyje 35 mm (±1 mm).
51.2.4 | Fiksuojama 4,5 mm (±0,1 mm) skersmens užrakinamais sraigtais.
51.2.5 | Skirta atlikti osteotomijoms dvejose plokštumose.
51.2.6 | Turi būti galimybė implantą fiksuoti iš anteromedialinės pusės, taip sumažinant sverto efektą, tenkantį proksimalinės dalies sraigtams.
51.2.7 | Plokštelė kairės ir dešinės pusės, su spalviniu kodavimu paprastam pusių identifikavimui.
51.3 | Blauzdikaulio proksimalinio galo medialinė atviro kampo užrakinama osteotominė plokštelė, naudojama su PKR rekonstrukcija | vnt. | 1
51.3.1 | Plokštelė anatomiškai adaptuota, L formos
51.3.2 | Proksimalinėje ir distalinėje dalyje turinti ne mažiau kaip po 3 užrakinamas kiaurymes.
51.3.3 | Proksimalinėje dalyje turi būti galimybė ne mažiau kaip vieną kiaurymę fiksuoti kintamu kampu (20⁰ ±1⁰ diapazone) tam, kad būtų išvengta PKR tunelio ir raiščio transplanto pažeidimo.
51.3.4 | Plokštelės vidurinėje dalyje turi būti speciali stačiakampė kiaurymė, leidžianti prie plokštelės fiksuoti endosagą.
51.3.5 | Plokštelės storis 3,5mm -4,5 mm, ilgis 73 mm (±1 mm). Plotis proksimalinėje dalyje 39 mm (±1 mm).
51.3.6 | Fiksuojama 4,5 mm (±0,1 mm) skersmens užrakinamais sraigtais.
51.3.7 | Skirta atlikti osteotomijoms kartu su raiščių plastika.
51.3.8 | Plokštelė kairės ir dešinės pusės, su spalviniu kodavimu paprastam pusių identifikavimui.
51.4 | Užrakinami sraigtai | vnt. | 52
51.4.1 | Ø4,5 mm (±0,1 mm) užrakinami sraigtai
51.4.2 | Savisriegiai, fiksuojami žvaigždutės formos atsuktuvu.
51.4.3 | Sraigtų galvutė žemo profilio, pilnai panyranti į plokštelę, turinti specialą "kepurėlę", neleidžiančią perveržti sraigto plokštelėje.
51.4.4 | Sraigtų ilgis nuo 15 mm iki 90 mm (kas 2-5 mm).
51.4.5 | Turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 15 skirtingų ilgių nurodytame diapazone imtinai.
51.4.6 | Visi implantai ir instrumentai privalo būti to paties gamintojo, kad būtų galima suderinti tarpusavyje. Pateikiamas pilnas instrumentų rinkinys panaudai sutarties laikotarpiu.