## Pasiūlymas, techninė specifikac
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
Mobilus skaitmeninis rentgeno aparatas
Kam: | Viešoji įstaiga CPO LT
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
Tiekėjo pasiūlymas pagal pirkimo sąlygų kriterijų: tiekėjo siūloma įranga gali, bet neprivalo turėti šioje skiltyje nurodytą (-us) techninių parametrų pranašumą (-us). Tiekėjo pasiūlyta įranga, atitinkanti visus privalomus techninės specifikacijos reikalavimus, pagal šiuos techninių parametrų pranašumo kriterijus bus vertinama konkretaus pirkimo sąlygų 8 priede „Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo tvarka ir kriterijais“ nustatyta tvarka ir sąlygomis, skiriant balus. |  |  | Siūlomos Techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį
KT1.1. | Įrangos papildoma funkcija-Komplektuojamo skaitmeninio detektoriaus pikselio dydis (µm) | pildo tiekėjas
| KT1.1. balo reikšmė (ne mažiau nei 100 ir daugiau nei 148) | 0
Tiekėjo pasiūlymas pagal pirkimo sąlygų kriterijų:
KT1.2. | Įrangos papildoma funkcija-Komplektuojamo skaitmeninio detektoriaus su baterija svoris (kg) | pildo tiekėjas
| KT1.2. balo reikšmė (ne dmažiau nei 2,245 ir ne daugiau nei 3,5) | 0
Tiekėjo pasiūlymas pagal pirkimo sąlygų kriterijų:
KT1.3. | Įrangos papildoma funkcija- Maksimali įveikiama įkalnė ≥ 10o | pildo tiekėjas
KT1.3. balo reikšmė (Taip/Ne)
Tiekėjo pasiūlymas pagal pirkimo sąlygų kriterijų:
KT1.4. | Įrangos papildoma funkcija- Komplektuojamo detektoriaus apsaugos nuo skysčių įsiskverbimo klasė ne mažesnė nei IPX6 | pildo tiekėjas
KT1.4. balo reikšmė (Taip/Ne)
Tiekėjo pasiūlymas pagal pirkimo sąlygų kriterijų:
KT1.5. | Įrangos papildoma funkcija- Galimybė atlikti rentgeno ekspozicijas aparatui esant prijungtam prie gydymo įstaigos el. tinklo | pildo tiekėjas
KT1.5. balo reikšmė (Taip/Ne)
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo parametro reikšmė su nuoroda į konkretų dokumento pavadinimą ir puslapį patvirtinantį siūlomo parametro reikšmę
1.1. | Mobilus skaitmeninis rentgeno aparatas | 1 | vnt.
1.1.1. | Elektros maitinimas iš vidinių baterijų
1.1.2. | Rentgeno sistemos savaeigis judėjimas pirmyn ir atgal vidinių variklių pagalba
1.1.3. | Automatinis stabdžių aktyvavimas susidūrus su kliūtimi
1.1.4. | Aukšto dažnio generatorius: Įtampos diapazonas (ne siauresnis už nurodytą): Nuo 50 kV iki 125 kV
1.1.5. | Aukšto dažnio generatorius: Srovės ir laiko sandaugos diapazonas (ne siauresnis už nurodytą): Nuo 0,5 mAs iki 320 mAs
1.1.6. | Aukšto dažnio generatorius: Maksimali galia: ≥ 30 kW
1.1.7. | Aukšto dažnio generatorius: Anatominės programos
1.1.8. | Rentgeno vamzdis: Židinio dėmių kiekis: ≥ 2
1.1.9. | Rentgeno vamzdis: Besisukantis anodas
1.1.10. | Generatorius: Maksimali srovė: ≥ 400 mA
1.1.11. | Rentgeno spindulių kolimatorius: Kolimatoriaus pasukimo kampas aplink savo ašį: ≥ ± 90o
1.1.12. | Rentgeno spindulių kolimatorius: Kolimavimo laukas: ≥ 34,3 cm x 42 cm
1.1.13. | Rentgeno spindulių kolimatorius: Automatinis rentgeno spindulių indikacijos šviesos lauko atsijungimas
1.1.14. | Rentgeno vamzdžio laikančioji konstrukcija: Rentgeno vamzdį laikančio laikiklio tipas: Teleskopinė kolona
1.1.15. | Rentgeno vamzdžio laikančioji konstrukcija: Maksimalus atstumas nuo grindų iki fokuso: ≥ 2000 mm
1.1.16. | Rentgeno vamzdžio laikančioji konstrukcija: Minimalus atstumas nuo grindų iki fokuso: ≤ 700 mm
1.1.17. | Rentgeno vamzdžio laikančioji konstrukcija: Kolonos pasukimas kampu apie vertikalią ašį: ≥ ± 180o
1.1.18. | Rentgeno vamzdžio laikančioji konstrukcija: Rentgeno vamzdžio pasukimas kampu apie horizontalią ašį: ≥ ± 180o
1.1.19. | Rentgeno vamzdžio laikančioji konstrukcija: Rentgeno vamzdžio pavertimas kampu: ≥ 90o
1.1.20. | Rentgeno vamzdžio laikančioji konstrukcija: Plotis: ≤ 600 mm
1.1.21. | Rentgeno vamzdžio laikančioji konstrukcija: Maksimalus aukštis transportavimo metu: ≤ 1400 mm
1.1.22. | Skaitmeninis rentgeno spindulių detektorius: Scintiliatoriaus tipas: Csl (Cesium iodide)
1.1.23. | Skaitmeninis rentgeno spindulių detektorius: Ryšys su technologo darbo vieta: Belaidis
1.1.24. | Skaitmeninis rentgeno spindulių detektorius: Pikselio dydis: ≤ 148 µm
1.1.25. | Skaitmeninis rentgeno spindulių detektorius: Maksimali detektoriaus apkrova: ≥ 300 kg
1.1.26. | Skaitmeninis rentgeno spindulių detektorius: Detektoriaus kvantinis efektyvumas DQE prie 1 lp/mm: ≥ 51 %
1.1.27. | Skaitmeninis rentgeno spindulių detektorius: Automatinis baterijos krovimas integruotame detektoriaus dėkle
1.1.28. | Skaitmeninis rentgeno spindulių detektorius: Detektoriaus jautrios zonos dydis: ≥ (340 x 420) mm
1.1.29. | Skaitmeninis rentgeno spindulių detektorius: Detektoriaus apsaugos nuo skysčių įsiskverbimo klasė: ≥IP4
1.1.30. | Skaitmeninis rentgeno spindulių detektorius: Detektoriaus su baterija svoris: ≤ 3.5 kg
1.1.31. | Skaitmeninis rentgeno spindulių detektorius: Pilkumo skalės gylis: ≥ 16 bitų
1.1.32. | Informacijos iš detektoriaus nuskaitymas- būtina
1.1.33. | Ekspozicijos parametrų valdymas- būtina
1.1.34. | Gautų vaizdų peržiūra- būtina
1.1.35. | Neapdorotų ( ang. „raw“) vaizdų išsaugojimas- būtina
1.1.36. | Pakartotinis vaizdų apdorojimas- būtina
1.1.37. | Vaizdo triukšmų sumažinimo algoritmas- būtina
1.1.38. | Virtualaus rentgenografinio tinklelio funkcija būtina
1.1.39. | Galimybė gauti pacientų sąrašą iš ligoninės informacinės sistemos (DICOM Modality Worklist arba lygiavertė funkcija)- būtina
1.1.40. | Vaizdų išsaugojimas medicininių vaizdų archyve (DICOM Storage funkcija)- būtina
1.1.41. | Apšvitos pateikimo funkcija - DICOM Radiation Dose Structured Report- būtina
1.1.42. | Duomenų perdavimas į ligoninės kompiuterinį tinklą laidinis ir belaidis (Ethernet ir Wi-Fi)- būtina
1.1.43. | Rentgno aparatas valdomas lietimui jautriu ekranu, ekrano įstrižainė ≥ 19"
1.1.44. | Prie sistemos prisijungiama naudojant RFID kortelę
1.1.45. | Dozimetrijos sistema (įtaisas, informuojantis apie jonizuojančios spinduliuotės kiekį, išspinduliuotą radiologinės procedūros metu)
1.1.46. | Mobilus skaitmeninis mamografas turi būti ženklinamas CE Ženklu pagal Europos parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių -būtina
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Bendrieji reikalavimai
Bendrieji reikalavimai
1 | Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.
2 | Kartu su Pasiūlymu privaloma pateikti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogai, brošiūros) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kitus lygiaverčius dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Teikiami gamintojo dokumentai turi būti su tiekėjo atžymomis į siūlomos prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams (spalvotai pažymėtos ir/ar nurodytos rodyklėmis, ir/ar pabrauktos konkrečios teikiamų dokumentų vietos, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės nurodant techninės specifikacijos punkto numerį) ir su vertimu į lietuvių kalbą (Pastaba: vertimas į lietuvių kalbą gali būti pateikiamas atskiru dokumentu). Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo, CPO LT prašymu tiekėjas turės pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su prekių aprašymu pateikiami gamintojo įgalioto atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuotu elektroniniu parašu.*
3 | Siūlomos įrangos bei kartu su ja pateikiamos dokumentacijos atitikimas Lietuvos higienos normoje HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje” nurodytiems reikalavimams rentgeno diagnostikos įrangai bei kartu su įranga pateikiamiems dokumentams (būtinas tiekėjo patvirtinimas, kad siūloma įranga bei kartu su ja pateikiama dokumentacija atitiks Lietuvos higienos normoje HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje” nurodytus reikalavimus rentgeno diagnostikos įrangai bei kartu su įranga pateikiamiems dokumentams)
4 | Siūlomos įrangos bei kartu su ja pateikiamos dokumentacijos atitikimas Lietuvos higienos normoje HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ nurodytiems reikalavimams medicininės radiologijos įrangai bei kartu su įranga pateikiamiems dokumentams (būtinas tiekėjo patvirtinimas, kad siūloma įranga bei kartu su ja pateikiama dokumentacija atitiks Lietuvos higienos normoje HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos” nurodytus reikalavimus medicininės radiologijos įrangai bei kartu su įranga pateikiamiems dokumentams)
5 | Įrangos pristatymas į Respublikinė Panevėžio ligoninę,įrangos parengimas darbui, likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas turi būti įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.
6 | Mobilaus rentgeno sistema turi būti ženklinama CE ženklu pagal Europos parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia galiojančio CE sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių kopija originalo kalba kartu su vertimu į lietuvių kalbą. Pastaba: „Letter of conformity“, „Letter of confirmation“, „EU declaration“, „Declaration of conformity“, „Certificate of compliance”, „certificate of conformity“, „attestation of compliance“, „certificate of registration“, „certificate of notification“, „documentation review“ ir panašiai pavadinti dokumentai nėra CE sertifikatai (arba lygiaverčiai dokumentai).
7 | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija:
Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba
Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba
Žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba ežES atitikties deklaracijos) kopija;
8 | Garantinis laikotarpis ne mažiau nei 2 metai. Garantijos laikotarpiu tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka nemokamai:
Atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir/arba medžiagas).
Atlieka garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą.
Atlieka techninės būklės patikrinimus pagal gamintojo reikalavimus/rekomendacijas.
Informuoja pirkėją apie prevencinius veiksmus (jei tokių būtina imtis).
Teikia pirkėjui išsamias konsultacijas ir paaiškinimus.
Gedimo atveju atvyksta remontuoti ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo pranešimo apie prekės gedimą gavimo.
9 | Įrangos tiekėjas (arba gamintojo atstovai), sumontavę ir suderinę įrangą, privalo atlikti arba organizuoti rentgeno aparato kokybės kontrolės priėmimo bandymus pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (HN 78:2009), Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir atlieka lygiavertės dozės galios matavimus ir kitas procedūras pagal Radiacinės saugos centro direktoriaus 2007 m. lapkričio 16 d. įsakymą Nr. 63 ,,Dėl darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsenų atlikimo taisyklių“, nustatyta tvarka ir pateikia bandymų protokolus (būtinas tiekėjo patvirtinimas, kad įrangos tiekėjas (arba gamintojo atstovai), sumontavę ir suderinę įrangą, atliks rentgeno aparato kokybės kontrolės priėmimo bandymus pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (HN 78:2009), Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir pateiks bandymų protokolus ir kad visi aukščiau išvardinti darbai yra įskaičiuoti į galutinę pasiūlymo kainą)
10 | Ne vėliau kaip iki įrangos instaliavimo, Teikėjas privalo pateikti Radiacinės saugos centro išduotas licencijas suteikiančias teisę tiekėjui arba kitam ūkio subjektui: a) prižiūrėti ir remontuoti jonizuojančios spinduliuotės šaltinius; b) montuoti jonizuojančios spinduliuotės įšaltinius.
*kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis:
a) tiekėjo dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu tiekėjo dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi perkančioji organizacija turi galėti internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą;
b) jeigu tiekėjo dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 straipsnyje nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami.

## Subtiekėjai_priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Įgaliojimas teikti ir pasirašyti pasiūlymą (jei taikoma)
5 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai ir siūlomiems techninių pranašumų kriterijaus (T) parametrams T1, T2, T3, T4, T5 (jei tiekėjas siūlo šiuos parametrus) nurodytiems pirkimo sąlygų priede "Kokybės kriterijai ir jų vertinimas" pagrindžiantys dokumentai
6 | Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:

## Subtiekėjai ir priedai (hidden)
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Dokumentai reikalaujami pirkimo sąlygų priede "Kokybės kriterijai ir jų vertinimas"
5 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
19093-1 2026-02-17 10:01:58