## Sheet1
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Eil. Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Techninė specifikacija | Mato vnt. | Preliminarus perkamas kiekis 12 mėn. laikotarpiui | Tiekėjo siūloma techninė specifikacija
1 | Adata vienkartinė kraujagyslių punkcijai | Vienkartinė, sterili, nerūdijančio plieno, 18G (1,2 mm), 7 cm arba 9 cm ilgio - užsakoma pagal poreikį, Seldingerio tipo adata, tinkama naudoti 0,038" nukreipiančiajai stygai, kraujagyslių punkcijai. | vnt | 100
2 | Adata su lokalizacijos viela | Sterili, vienkartinė, tinkanti krūties bei kitų nečiuopiamų darinių audiniuose priešoperaciniam žymėjimui. Adata echogenišku galiuku, su centimetrinėmis ilgio žymėmis, su audiniuose besifiksuojančia vielyte. Vielytės gale du tvirtai besifiksuojantys ne mažiau kaip 270° kampu išsiskleidžiantys kabliukai, galima sutraukti kabliukus repozicionavimui. Dydis: 19G, ilgis 10 cm. Tinkama naudoti su perkančiosios organizacijos turima priešoperaciniam naviko pažymėjimui skirta Lorad Stereo krūtų rentgeno biopsijos sistema. | vnt | 150
3 | Koaksialinė kaulo biopsinė sistema | Koksialinė kaulo biopsinė sistema, sterili, vienkartinė, 11G - 14G - užsakoma pagal poreikį. Penetracijos koaksialinė adata su stiletu atitinkamai 11G - 14G, 1,8 mm - 2,5 mm vidinio diametro, nuo 6,5 cm iki 15 cm ilgio pagal poreikį, grąžtas atitinkantis kaniulės skersmenį ir ilgį. Biopsijos adata atitinkanti penetracijos adatą atitinkamai 15G ir 13G su stiletu, nuo 13 cm iki 19,5 cm ilgio - užsakoma pagal poreikį. | vnt | 12
4 | Biopsinė adata | Vienkartinės, sterilios, pagamintos iš medicininio plieno, skirtos minkštųjų audinių biopsijai, histologiniam ištyrimui rentgeno kontrolėje, leidžiančios gauti geros kokybės bioptatą, žymėjimas atitinka tarptautinį standartą. Skirtos naudoti su daugkartinio naudojimo biopsine šaudykle, galinčia reguliuoti šūvio gylį. Laimėjęs tiekėjas Perkančiajai organizacijai turi suteikti panaudai šaudykles - ne mažiau kaip 4 vnt. - tinkančias siūlomoms adatoms. Dydis: XG×X cm.
4.1. | Biopsinė adata 12G x16cm | 12G x16cm | vnt | 40
4.2. | Biopsinė adata 14G x16cm | 14G x16cm | vnt | 300
4.3. | Biopsinė adata 18G x10cm | 18G x10cm | vnt | 750
4.4. | Biopsinė adata 18G x13cm | 18G x13cm | vnt | 750
4.5. | Biopsinė adata 18G x16cm | 18G x16cm | vnt | 800
4.6. | Biopsinė adata 18G x20cm | 18G x20cm | vnt | 1560
5 | Biopsinės adatos nukreipėjas
5.1. | Biopsinės adatos nukreipėjas | Plastikiniai, sterilūs, vienkartiniai adatos nukreipėjai 14G, kurie dedasi į adatos tvirtinimo elementą, atliekant krūtų biopsiją su Perkančiosios organizacijos turima LORAD MULTIVARE PLATINUM STEREO LOC krūtų biopsijos sistema (gamintojas G.E., JAV, 2008 m). Naudojami su 14G biopsine adata. | vnt | 250
5.2. | Biopsinės adatos nukreipėjas | Plastikiniai, sterilūs, vienkartiniai adatos nukreipėjai 20-22G, kurie dedasi į adatos tvirtinimo elementą, atliekant krūtų biopsiją su Perkančiosios organizacijos turima LORAD MULTIVARE PLATINUM STEREO LOC krūtų biopsijos sistema (gamintojas GE., JAV, 2008 m). | vnt | 200
6 | Švirkštas automatiniam kontrastinio tirpalo injektoriui | Vienkartinis sterilus, plastikinis švirkštas 150 ml +/-10 ml tūrio, kuris tinka (esamam skyriuje naudojamam automatiniam kontrastinio tirpalo injektoriui "Mark V Provis" (Medrad, Medrad.INC., JAV). | vnt | 50
7 | Švirkštų ir priedų komplektas automatiniam kontrastinio tirpalo injektoriui | Švirkštų ir priedų komplektas, reikalingas Perkančiosios organizacijos turimam automatiniam kontrastinio tirpalo injektoriui "Medtron Accutron CT-D". 1 komplektą sudaro: švirkštas ne mažiau kaip 200 ml tūrio – ne mažiau kaip 2 vnt; vamzdelių sistema - ne mažiau kaip 1 rink.; paciento linija – ne mažiau kaip 1 vnt. | vnt | 60
8 | Švirkštas angiografinis | Vienkartinis, sterilus angiografinis švirkštas skystos medžiagos suleidimui ranka, suderinama su DMS, etanoliu, lipijodoliu 10 ml ir 20 ml, skirtingų ne mažiau kaip penkių spalvų, ergonomiškas pirštų stabiliai fiksacijai. Cilindras permatomas, oro burbuliukų geram vizualizavimui ir pašalinimui, stūmoklis spalvotas ir rotacinis, Luer Lock vyriška jungtis prie kateterio. | vnt | 10
9 | Kateteris drenažinis | Kateteris su Luer Lock jungtimi, tinkantis atlikti vieno etapo perkutaninį ertmių drenažą su vidiniu stiletu. Dreno galiukas "Pigtail" tipo. 8 Fr,10 Fr,12 Fr - užsakoma pagal poreikį, galimi ilgiai: 30 cm, 35 cm, 45 cm. Ilgalaikiam naudojimui - turi būti pritaikytas dreną laikyti 12 savaičių. Galimybė pasirinkti drenus su mažesne ar didesne kilpa. Pagamintas iš poliuretano ar lygiavertės medžiagos, padengtas hidrofiline danga. Atsparus persilenkimams. Matomas atliekant ultragarsą, fluoroskopiją ir kompiuterinę tomografiją. Su nusmailintu galu. Su didelėmis ne mažiau kaip 4 ovalo formos šoninėmis angomis, kurių kraštai nuožulnūs (angos kraštas plonesnis nei kateterio sienelės storis). Su centimetriniu žymėjimu kas 1 cm ir 5 cm skaičiais nuo 10 cm ilgio distalinio galo. Su metaline kaniule su vyriška Luer-Lock jungtimi. Su trokaro tipo stiletu. Su fiksavimo sistema. Galimybė greitai pašalinti kateterį, nukirpus išorinį fiksavimo siūlą. | vnt | 200
10 | Kateteris nefrostominis | Sterilus nefrostominis kateteris, skirtas ilgalaikiam šlapimo sistemos drenavimui (naudojamas onkologinių pacientų gyvenimo kokybei gerinti, kadangi retinami vizitai nefrostomų keitimui) 8Fr, 9Fr, 10Fr ir 12Fr - užsakoma pagal poreikį, 30-35 cm ilgio, su „Pigtail“ tipo distaliniu ir Luer Lock proksimaliniu galu, atsparus perlenkimui, rentgeno kontrastinis, su antibakteriniu padengimu. Adapteris sujungimui su šlapimo surinkimo maišu, su Luer Lock vyriška ir mažo tunelio moteriška jungtimis. | vnt | 180
11 | Perkutaninis balioninis kateteris | Perkutaniniai angioplastiniai dilataciniai balioniniai kateteriai. Kateterių ilgis 40-90 cm, išpūsto baliono skersmuo 7 mm ir 9 mm - užsakoma pagal poreikį, baliono ilgis 4, 6 ir 8 cm - užsakoma pagal poreikį. Maksimalus baliono spaudimas 14-15 atmosferų, pažymėtas rentgenokontrastinis žymeklis. Turi būti suderinama su 0,035“ viela - pravedėju. | vnt | 30
12 | Kateteris svetimkūnio pašalinimui | Intravaskulinis kampinės kilpos svetimkūnio pašalinimo prietaisas 4 Fr, 6 Fr, 50-100 cm +-/5 cm ilgio - užsakoma pagal poreikį. | vnt | 3
13 | Kateterių priedai (suktukas vielai) | Prietaisas nukreipiančiosios stygos 0,010" - 0,038" sukimui ir fiksacijai. | vnt | 120
14 | Styga nukreipiančioji | Vienkartinė sterili nukreipiančioji styga tiesi arba lenkta - užsakoma pagal poreikį, angiografijos kateteriams Amplatz extrastiff tipo. Nerūdijančio plieno, dengta tetrafluoritileno polimeru (TFE) arba lygiaverte medžiaga. Stygos diametras 0,035", ilgis 145-180 cm. | vnt | 50
15 | Perkutaninės gastrostomos rinkinys | Įvedimo rinkinys: vienkartinis skalpelis; punkcinė 18G adata; Amplatz tipo 0,038‘‘ diametro ir 100cm (±10cm) ilgio viela - pravedėjas; 6 ml (±1 ml) švirkštas; smailėjantys hidrofiline danga dengti praplėtėjai (dydžiai priklausomai nuo maitinimo zondo diametro) ir išplečiama kateterio mova. Gastropeksiniai-inkariniai siūlai: siūlo spiraliniai fiksavimo galai pagaminti iš pinto poliesterio su teflono danga ar lygiaverčiai. Siūlas pritvirtintas prie adatos, ir joje paruoštas inkarinio siūlo galas. Siūlo įtempimas reguliuojamas rankenėle. Viela - pravedėjas tiesus su fiksuotu galiuku ir 0,035‘‘ diametro ir 50 cm (±5 cm) ilgio. Rinkinyje ne mažiau 3 vnt. inkarinių siūlų. Maitinimo zondas: pagamintas iš silikono ar lygiavertis, 12Fr-24Fr diametro, ilgio gradavimas kas 1 cm ir baliono tūris pažymėtas maitinimo zondo išorėje, bei skrandyje tvirtinamas balionu, kuris integruotas į zondo sienelę, todėl nepakeičia vidinio ir išorinio diametro. Prie odos zondas tvirtinamas slankiojančiu žiedu, taip pat turi ne mažiau kaip 3 sužymėtus ventilius skirtus baliono pripildymui, maitinimui ir vaistų skyrimui. | vnt | 2
16 | Perkutaninės tulžies latakų biopsijos rinkinys | Sudarytas iš: 1) Perkutaninio punkcijos rinkinio, kuriame turi būti echogeniška adata „Chiba“ tipo ar lygiavertė, 22G ir 20 cm ilgio, nitinolinė viela-pravedėjas 0,018", 60 cm (±5 cm) ilgio, bei introdiuseris su hidrofiline danga ir visu ilgiu rentgenokontrastiškas, išoriniu 6Fr ir 4Fr vidiniu diametru. 2) Selektyvus, manipuliacinis kateteris pagamintas iš nailono, 5Fr diametro bei 40 cm ilgio (±5 cm), su rentgenokontrastiniu distaliniu galu. 3) Hidrofilinė viela - pravedėjas 0,035" colių diametro, 145 cm ±5 cm ilgio. 4) Įvedėjas sustiprintas nerūdijančio plieno spiralės vijomis (nepintas). Vidinis paviršius padengtas PTFE ar lygiaverte medžiaga. Su rentgenokontrastišku žiedu integruotu vidinėje įvedėjo sienelėje nemažinančiu spindžio, 7Fr (2,5 mm) vidiniu diametru. Komplekte yra praplėtėjas. 5) Biopsinės žnyplės valdomos viena ranka. | vnt | 2
17 | Stentas ureterinis | Alifatinio poliuretano ar analogiškos medžiagos šlapimtakio stentas su fosforilcholino ar lygiaverte danga, rentgeno kontrastinis, abu galai atviri "J" formos su dviguba kilpa, 6,0 Fr, 7,0 Fr, 8,0 Fr - užsakoma pagal poreikį. Ilgiai: 22 - 30 cm. Rinkinį sudaro stentas, nukreipiančioji styga 125-150 cm ilgio, nustūmėjas. | vnt | 10
18 | Stentas biliarinis | Biliarinis stentas su įvedimo sistema. Savaime išsiskleidžiantis nitinolio stentas, dengtas ir nedengtas poliuretanu - užsakoma pagal poreikį. Stento diametras 8 mm ir 10 mm, ilgis 4,5,6,7,8,9 cm repozicionuojamas, 40-80 cm ilgio, 7 Fr-8 Fr storio įvedimo sistema. | vnt | 30
19 | Perkutaninis introdiuserinis rinkinys | Perkutaninis introdiuserinis rinkinys angiografijai. Plastikinis sterilus, su atšaka plovimui ir sklende, dilatatoriumi, hemostatiniu vožtuvu. Diametras 5 Fr, 6 Fr, 8 Fr dydžio - užsakoma pagal poreikį. Ilgis nuo 10 cm iki 25 cm. Rentgenokontrastiškas, galas su rentgenokontrastine žyme. | vnt | 50
20 | Rinkinys insufliatoriui | Vienkartinio naudojimo rinkinys insufliatoriui, kurį sudaro: 25 Fr 3-jų krypčių Foley kateterių sistema, 50 cc tūrio balionas, 450 ml ±10 ml maišelis nuotekoms, 50 ml +/-10 ml švirkštas baliono pripūtimui, VFE filtras ir BFE filtras ≥ 99 proc. | vnt | 50
21 | Vienkartinė jungtis drenažinio surinkimo maišui | Vienkartinė sterili jungtis, tinkama sujungimui su drenažinio surinkimo maišu, su Luer- Lock vyriška tipo jungtimi ir mažo piltuvėlio formos moteriška jungtimi. | vnt | 600
Bendrieji reikalavimai:
1. Tiekėjas, Perkančiosios organizacijos prašymu, turės pateikti siūlomos prekės pavyzdį įvertinimui.
2. Siūlomos prekės turi būti pažymėtos CE ženklu pagal Medicinos prietaisų saugos reglamentą.
3. Prekių galiojimo laikas ne mažiau kaip 12 mėn. nuo pristatymo datos.
4. Prekių pristatymo terminas - per 10 dienų nuo užsakymo pateikimo.