## Medicinos reikmenys
MEDICINOS REIKMENŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Prekės, priskiriamos medicinos priemonėms, turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2024/1860 nustatytus reikalavimus.
2. Prekės privalo būti naujos, nenaudotos ir atitikti II dalyje nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus.
3. Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas nėra įsisteigęs ES valstybėje narėje, privalo būti nurodytas gamintojo oficialusis atstovas ES valstybėje narėje.
4. Prekių komplektacijoje turi būti naudojimo instrukcijos lietuvių kalba.
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Pirk. dalies Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai
1. | Atsiurbėjas rankinis, vienkartinis | 1. Vienkartinė priemonė, skirta veiksmingai pašalinti skysčius esant kvėpavimo takų obstrukcijai. 2. Vientisos neardomos konstrukcijos, sudarytas iš antgalio, siurbimo pompos ("kriaušė"), surinkimo maišelio. 3. Vožtuvo sistema, apsaugo nuo atgalinio skysčių tekėjimo. 4. Vakuumo siurbiamoji galia ne mažesnė kaip 100 mmHg. 5. Permatomas surinkimo maišelis ne mažesnis kaip 1000 ml. 6. Saugus-kontūrinis atraumatinis siurbimo antgalis. 7. Pakuotės matmenys ne didesni kaip 27 cm x 15 cm x 8 cm.
2. | Antgaliukai ausims: | Skirti naudoti su timpanometru Interacoustics MT10.
2.1. | 15 dydis | 1. "Mushroom" tipo. 2. Pagaminti iš silikono arba lygiavertės medžiagos. 3. Dydis - 15 mm skersmuo.
2.2. | įvairių dydžių rinkinys | 1. "Mushroom" tipo. 2. Pagaminti iš silikono arba lygiavertės medžiagos. 3. Rinkinyje turi būti ne mažiau kaip šie dydžiai: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ir 19 mm skersmuo. 4. Pakuotėje ne mažiau kaip 100 vnt.
3. | Priemonės elektrochirurginiam generatoriui: | Turi tikti elektrochirurginiam generatoriui Conmed Hyfrecator 2000.
3.1. | elektrodai aštrūs | 1. Elektrodai, aštrūs, vienkartiniai, nesterilūs. 2. Pakuotėje ne mažiau kaip 100 vnt.
3.2. | elektrodai buki | 1. Elektrodai, buki, vienkartiniai, nesterilūs. 2. Pakuotėje ne mažiau kaip 100 vnt.
4. | Intranazalinis išpurškimo (atomizacijos) prietaisas su švirkštu | 1. Skirtas vaistinių tirpalų ar skysčių išpurškimui (be adatų) į gleivinę. 2. Komplektuojamas su 3 ml švirkštu. 3. Vienkartinis, sterilus. 4. Tinkamumo naudoti (sterilumo) laikas ne mažiau kaip 70% nuo pristatymo į sandėlį datos.
5. | Įtvaras, kaklui, universalus | 1. Skirtas kaklo imobilizacijai suaugusiems. 2. Su integruotu velkro užsegimu. 3. Reguliuojamo dydžio (ne mažiau 3 reguliavimo pozicijos). 4. Matomas spalvinis žymėjimas nustačius įtvaro dydį. 5. Pasirinktas dydis užfiksuojamas ne mažiau dviem įspaudžiamom plokštelėm, kurios garantuoja stabilumą. 6. Turi būti pritaikymo (koregavimo) grioveliai simetriškam dydžio sureguliavimui. 7. Su specialiomis išpjovomis/ertmėmis, įgalinančiomis patikrinti ligonio pulsą, įvesti tracheostominį vamzdelį. 8. Pralaidus rentgeno spinduliams, tinkamas naudoti atliekant magnetinio rezonanso tyrimą bei kompiuterinę tomografiją. 9. Vidinė įtvaro pusė padengta porolonu. 10. Garantinis laikotarpis ne mažiau kaip 24 mėn.
6. | Įtvaras, universalus, susukamas | 1. Skirtas imobilizuoti ranką ar koją. 2. Pagamintas iš aliuminio, padengto polistirolu, atsparus vandeniui, daugkartinio naudojimo. Lengvai išformuojamas ir išlaikantis norimą formą. 3. Plotis 11 cm (±1 cm), ilgis 90 cm (±10 cm), storis 3 mm (±1 mm). 4. Praleidžiantis rentgeno spindulius. 5. Nenaudojamas gali būti susukamas į ritinėlį arba sulankstomas. 6. Galimos spalvos - tamsiai žalia arba pilka.
7. | Juosta, chirurginė lipni | 1. Vienkartinio naudojimo, sterili. 2. Pagaminta iš neaustinio pluošto, lipni, nepaliekanti klijų likučių. 3. Sudėtyje neturi būti latekso. 4. Reikalingi išmatavimai: 9 cm (±2 cm) x 50 cm (±2 cm). 5. Tinkamumo naudoti (sterilumo) laikas ne mažiau kaip 70% nuo pristatymo į sandėlį datos.
8. | Kateterio torakalinio vožtuvas Heimlich, vienkartinis | 1. Vožtuvas skirtas krūtinės drenažui (oro ir skysčių pašalinimui). 2. Guminis vožtuvas turi būti patalpintas skaidrioje cilindro formos kameroje su dviem angomis. 3. Pralaidus į vieną pusę. Ant vožtuvo kameros turi būti nurodyta srauto kryptis. 4.Vožtuvo jungtys iš abiejų galų minkštos, skirtos pajungti kietoms jungtims (kateteriui torakaliniam ir surinkimo maišeliui sujungti). 5. Ilgis su jungtimis ne daugiau kaip 30 cm. 6. Vienkartinis, steriliai įpakuotas po 1 vnt. 7. Tinkamumo naudoti (sterilumo) laikas ne mažiau kaip 70% nuo pristatymo į sandėlį datos.
9. | Skalpelio kotelis | 1. Skirtas chirurginiams pjovimo instrumentams (skalpelio ašmenims) tvirtinti. 2. Reikalingi dydžiai: Nr. 3 (turi tikti 10-15 dydžio skalpelio ašmenims) ir Nr. 4 (turi tikti 20-24 dydžio skalpelio ašmenims). 3. Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio metalo, galutinai apdirbtas, be grubių, aštrių ar neapdirbtų instrumento dalių. 4. Skirtas daugkartiniam naudojimui, tinkamas sterilizavimui garais (autoklavavimui). 5. Garantinis laikotarpis ne mažiau kaip 24 mėn.
10. | Spaustukas Magill | 1. Spaustukas Magill tipo, 19 cm (±1 cm) ilgio. 2. Rankenos žiedinės. 3. Turi būti pagamintas iš nerūdijančio plieno (ne žemesnės kaip AISI 316 arba lygiavertės klasės), titano ar kito medicininiams instrumentams skirto metalo. 4. Įrankis turi būti daugkartinio naudojimo. 5. Tinkamas plovimui automatinėse instrumentų plovimo – dezinfekavimo mašinose, sterilizavimui garais ar autoklavavimui aukštoje 121⁰C -134⁰C temperatūroje. 6. Garantija ne trumpesnė kaip 24 mėn.
11. | Spaustukas nosies, spirometrijai | 1. Skirtas nosies užspaudimui spirometrijos metu, turi tvirtai užspausti nosį. 2. Lankstaus plastiko, spaudžiamoji spaustuko dalis turi būti dengta guma, silikonu arba lygiaverte medžiaga.
12. | Turniketas, dubens | 1. Skirtas kraujavimo kontrolei, kirkšnies ar pažasties srityje, ten kur įprasti turniketai nebūtų veiksmingi. 2. Dubens turniketo rinkinį sudaro ne mažiau kaip: 2.1. pagrindinis diržas, 1 vnt., 2.2. pagalbinis diržas, 1 vnt., 2.3. rankinė pompa, 1 vnt., 2.4. suspaudimo įtaisas pažeistai vietai, 1 vnt., 2.5. suspaudimo įtaisas pažeistai vietai su prailgintoju, 1 vnt., 2.6. maišelis ar dėklas, skirtas transportavimui, 1 vnt. 3. Pagrindinis diržas suveržiamas iš 2 pusių, vienas diržo galas turi tvirtą Velcro juostą su fiksavimo skylutėmis. 4. Rankinė pompa skirta prijungti prie bet kurio iš suspaudimo įtaisų. Pompos pagalba pripučiami suspaudimo įtaisai sustabdo kraujavimą dėl sukurto spaudimo. 5. Pagalbinis diržas tvirtinasi prie pagrindinio diržo, jei pacientui reikalinga papildoma stabilizacija.
13. | Vamzdelis endotrachėjinis su manžete | 1. Reikalingi vamzdeliai, kurių vidinis diametras: 5; 6; 7; 7,5; 8 mm. 2. Be latekso, rentgenokontrastiškas. 3. Su žemo slėgio, cilindro formos manžete, turi pripūtimo balionėlį. 4. Ant vamzdelio turi būti aiškus, nenusitrinantis ženklinimas, nurodantis: 4.1. vamzdelio dydį (mm), 4.2. gylio / padėties žymes, padedančias taisyklingai įvesti vamzdelį į trachėją. 5. Atraumatiniu užapvalintu galu, su "Murphy" anga, skirta sumažinti vamzdelio užsikimšimo riziką. 6. Vamzdelis baigiasi standartine 15 mm jungtimi (skirta ambu maišui ar DPV aparatui pajungti). 7. Sterilus. 8. Tinkamumo naudoti (sterilumo) laikas ne mažiau kaip 70% nuo pristatymo į sandėlį datos.
14. | Ventiliacijos maišas, ambu, rinkinys | 1. Komplektacijoje turi būti ne mažiau kaip: 1.1. ambu maišas, tūris 1500-1700 ml, autoklavuojamas, su apsauginiu vožtuvu, 1 vnt., 1.2. kaukė suaugusiajam, daugkartinė, 1 vnt.; 1.3. orofaringiniai vamzdeliai, 2 vnt. (Nr. 3 (geltona) ir Nr. 5 (violetinė)); 1.4. vamzdelis prijungimui prie deguonies, 1 vnt.; 1.5. rezervuaras deguoniui 2500 (±100) ml, su pajungimo vožtuvu, 1 vnt.; 1.6. dėklas transportavimui, kurio matmenys ne didesni nei 31 cm x 34 cm x 13 cm, 1 vnt. 2. Garantinis laikotarpis ne mažiau kaip 24 mėn.
15. | Mentelė PAP testui | 1. Pagaminta iš polistirolo, plastiko ar medžio, skirta ginekologinėms procedūroms atlikti. 2. Ilgis 178 mm (±3 mm). 3. Vienkartinė, steriliai įpakuota po 1 vnt. 4. Tinkamumo naudoti (sterilumo) laikas ne mažiau kaip 70% nuo pristatymo į sandėlį datos.
III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS, PRIĖMIMAS
5. Prekių ir prekių pakuočių, priskirtų medicinos priemonėms, ženklinimas turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.
6. Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais.