TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I BENDROJI DALIS

- Pirkimo objektas:

  - Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau - Perkančioji organizacija) planuoja pirkti Stacionarinę ligonių kėlimo sistemą su treniravimo moduliu (toliau - Prekės), kurios turi būti pristatytos, sumontuotos adresu  Aušros g. 41, Klaipėda. Prekių pristatymas, montavimas, sukonfigūravimas ir personalo apmokymas dirbti su įranga  turi būti įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.

  - Prekių specifikacija ir atitikimas jai  nurodyti pridedamame Techniniai reikalavimai pirkimo objektui, kurio duomenis užpildo tiekėjas.

- Bendrieji reikalavimai:

  - Siūlomos prekės bei jų sudėtiniai komponentai turi būti nauji, nenaudoti,  negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. refurbished) įrangos.

  - Prekės turi būti įdiegiamos, nereikalaujančios papildomų remonto darbų, turi būti lengvai pritaikoma prie įstaigos poreikių, pacientų slaugos specifikos.

  - Nurodyti Europos standartą perimantys Lietuvos standartai, Europos techniniai liudijimai, tarptautiniai standartai, kitos Europos standartizacijos įstaigų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai turi būti suprantami kaip privalomi su prierašu  „arba lygiavertis“.

  - Prekių naudotojo dokumentacija turi būti lietuvių kalba.

- Specialieji reikalavimai:

  - Prekės  turi būti pristatytos ir sumontuotos ir paruošta darbui. Prekių montavimo darbai pradedami ne vėliau, kaip per 3 (tris) mėnesius po pirkėjo raštiško pranešimo, sistemos montavimo darbai trukti ne ilgiau kaip 1 (vieną) papildomą mėnesį.

  - Perkančiosios organizacijos personalas turi būti apmokytas darbui su Stacionarine ligonių kėlimo sistemą su treniravimo moduliu ne vėliau, kaip per  1 (vieną) mėnesį nuo pastato pridavimo eksploatacijai dienos.

  - Prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė, nei 24 mėn. garantija. Garantiją patvirtinantys dokumentai pateikiami kartu su pristatomomis prekėmis. Prekėms taikomos garantijos laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Priėmimo – perdavimo aktas pasirašomas po Prekės pilno sumontavimo.

  - Tiekėjas įsipareigoja viso garantinio laikotarpio metu atlikti periodinę sistemos patikrą taip kaip nurodyta gamintojo reikalavimuose. Ir atlikti techninę patikrą ne rečiau kaip 1 kartą per metus.

  - Tiekėjas privalo užtikrinti Techninio aptarnavimo galimybę, ne trumpiau nei gamintojo numatomas keltuvo tarnavimo laikas.

- Prekių techniniai reikalavimai:

II DALIS

TECHNINIAI REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

Sąnaudų kiekių žiniaraštis

| Eil. Nr. | Įrenginių ir medžiagų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Kaina (PILDO TIEKĖJAS) | Pastabos (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Stacionarinė ligonių kėlimo sistema su treniravimo moduliu | Vnt. | 1 |  |  |
|  |  |  | VISO: |  |  |
|  |  |  | PVM (%) |  |  |
|  |  |  | VISO (su PVM): |  |  |

Pasiūlymo Suma (su PVM) žodžiais : .................................... EUR ... ct

Papildomi reikalavimai:

- Pažymėta CE ženklu ir atitinka ES 2017/745 direktyvos reikalavimus medicinos prietaisams;

- Sertifikatai: EN/ISO 9001:2015,  ISO 14001, ISO 13485, EN/ISO 10535:2006; UL 60601-1:2003; IEC/EN 60601-1-2:2001, +A1:2006.

- Garantija ne mažiau kaip 24 mėn.

- Teikėjas privalo užtikrinti kasmetinį mobilių ir stacionarių bėginių keltuvų techninės būklės patikrą;

- Pateikti naudojimosi instrukcijas originalo ir lietuvių kalbomis;

- Privalo apmokyti įstaigos personalą dirbti su kėlimo sistema.

- Stacionarinė ligonių kėlimo sistema su treniravimo moduliu

|  | Gaminio charakteristika | Reikalavimai | (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Kėlimo sistema, skirta kėlti pacientus iš (į) vežimėlių, nuo grindų, naudoti mobilizavimui, kineziterapijos, eisenos pratimams | (TAIP /NE) Atitinkama paskirtis |
| 2. | Komplektacija | Bėgių sistema, elektrinis keltuvas su kėlimo diržo laikikliu ir valdymo pulteliu, kėlimo diržai | (TAIP /NE) Pilna komplektacija |
| 3. | Bėginės sistemos bėgiai | Pagaminti iš aliuminio arba analogiškos medžiagos. Darbo zonos išmatavimai pagal pateiktą brėžinį. Tiekėjas gali atvykti įvertinti patalpą. Kėlimo sistema turi aptarnauti patalpą ~ 40 m2) | (TAIP /NE) Atitinka medžiagiškumas ir pritaikymas patalpai |
| 4. | Krovimas | Bėgiai su kontaktais, kurių dėka keltuvas kraunamas per bėgių sistemą automatiškai, ir veikia visos bėgių sistemos plote, t.y. naudotojas keltuvą gali palikti bet kurioje patalpos dalyje ir keltuvas bus kraunamas bet kuriame bėgių sistemos taške | (TAIP /NE) Krovimas per bėgius, palikus bet kurioje patalpos dalyje |
| 5. | Keltuvas | 1. Keliamoji galia ne mažiau 250 kg, su papildomu treniravimo moduliu ir svarstyklėmis – 1 vnt Treniravimo modulio pagalba atliekami mobilizavimo, vaikščiojimo, reabilitacijos pratimai, dinamiškas svorio mažinimas; 2. Treniravimo modulis turi būti integruotas į keltuvą: 2.1. turi būti dinaminė svorio mažinimo funkcija, su galimybe nuimti paciento kūno svorį iki 100 kg. ± 5 kg; 2.2. valdomas per keltuvo pultelį; 2.3. veikimo laikas ne mažiau 30 min.; 3. Keltuvas turi būti kraunamas automatiškai per bėgius bet kuriame bėgių sistemos taške; 4. Keltuvas veikia elektrinių variklių su įkraunamomis baterijomis pagalba, baterija pagaminta iš NiMH arba lygiavertės medžiagos; 5. Pilnai įkrautas keltuvas gali atlikti ne mažiau kaip 50 kėlimų, keliant paciento vidutinį 85 kg ±5 kg svorį į 1 m ±0,10 m aukštį; 6. Keltuvas valdomas pultelio pagalba: 6.1. pultelis su mygtukais „aukštyn“ ir „žemyn“ 6.2. pageidautina, kad pultelis turėtų tvirtinimo laikiklius, kurie tvirtinasi prie diržų skersinio; 6.3. pultelis prie keltuvo su treniravimo moduliu: su LSD ekranu, kad būtų galima matyti paciento svorį, reguliuoti paciento kūno svorio mažinimą, valdyti treniravimo modulį.; 7. Kėlimo greitis: 7.1. maksimali apkrova pilnai pakrauto keltuvo (5 punktas) ne lėčiau kaip 5 cm/s± 1cm ; 7.2. minimali apkrova (5 kg) ne lėčiau 9,5 cm/s ±0,5 cm; 8. Keltuvo juostos ilgis (kėlimo diapazonas) 3 m.±0,5 m be papildomo prailginimo; 9. Avarinis kėlimo stabdymas ir keliamo svorio nuleidimas (elektrinis ir mechaninis). Turi būti mechaninis variklio diržo nuleidimas būdas; 10. Įspėjamieji signalai: išsikrovusios baterijos, maksimalios apkrovos viršijimas; 11. Elektrinės dalies apsaugos klasės keltuvo valdymo pulteliui: ne blogiau nei IP 44; 12. Keltuvo keliamas darbinis triukšmas negali būti didesnis nei 52 dB. | (TAIP /NE) Keltuvas visus išvardintus parametrus atitinka |
| 6. | Diržų skersinis Techninis parametras pasiūlymo vertinimui. Neprivalomas, privalumas | Skersinis diržų laikiklis nuimamas tik paspaudus saugos mygtuką. Skersinis iš plastiko ir nerūdijančio metalo. Užtikrinant pacientų saugumą ir saugias darbo sąlygas personalui diržų skersinis neturi nusiimti greitu vieno veiksmo būdu. | (TAIP /NE) Nuimamas tik paspaudus saugos mygtuką, bei medžiagiškumas atitinka |
| 7. | Vaikščiojimo diržas, L dydis – 1 vnt | 1. Skirtas atlikti eisenos, stovėjimo, balanso laikymo treniravimui. Palaiko juosmenį, pečių zoną ir šlaunis. 2. Turi būti su sagtimi ties krutinę ir paminkštintomis šlaunų juostomis. 3.Skalbiamas ne žemesnėje nei 70° C temperatūroje, džiovinamas džiovyklėje žemoje temperatūroje. 4. Dydžiai turi būti žymimi skirtingų spalvų juostomis. Kabinimo kilpos turi būti žymimos skirtingomis spalvomis. 5. Turi atlaikyti ne mažiau kaip 250 kg. 6. Pagamintas iš poliesterio ar lygiavertės medžiagos. Dydis L, tinkamas asmenims su krūtinės apimtimi 90 – 130 cm. | (TAIP /NE) Vaikščiojimo diržas visus techninius reikalavimus, bei savybes atitinka |
| 8. | Numatomas tarnavimo laikas Techninis parametras pasiūlymo vertinimui. Neprivalomas, privalumas | Numatomas keltuvo tarnavimo laikas - ne mažiau 15 metų arba ne mažiau 20.000 normalių kėlimų (85 kg/1000 mm) | (TAIP /NE) Tarnavimo laikas reikalavimus atitinka |
| 9. | Aptarnavimas | Darbinių dalių keitimas (kėlimo juosta, variklio dirželis, baterija) ne daugiau po 10.000 kėlimų | (TAIP /NE) dalių keitimo terminai atitinka |
| 10. | Klasifikavimas ir sertifikavimas | Pažymėta CE ženklu ir atitinka ES MD 2017/745 direktyvos reikalavimus medicinos prietaisams. Gamintojas turi turėti aplinkosauginį standartą ISO 14001 | (TAIP /NE) Klasifikavimas ir sertifikavimas atitinka |
| 11. | Akreditacija Techninis parametras pasiūlymo vertinimui. Neprivalomas, privalumas | Tiekėjas akredituotas valstybės kreditavimo įstaigos atlikti stacionariems lubiniams keltuvams kasmetinę techninės būklės tikrinimą . | (TAIP /NE) Atestaciją turi |
| 12. | Kvalifikacija | Tiekėjas privalo turėti gamintojo sertifikuotą personalą atlikti montavimo ir techninės priežiūros patikros darbus. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus atlikti gaminių aptarnavimą arba lygiaverčius dokumentus. | (TAIP /NE) Sertifikuotą personalą turi montavimo ir priežiūros darbams atlikti |
| 13. | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. | (TAIP /NE) Garantija yra ne trumpesnė 24 mėn. |
| 14. | Dokumentai įrodantys atitikimą techniniams reikalavimams | Pateikti gamintojo paruoštus, originalo kalba ir lietuviškus gaminio aprašymus su pažymėtais specifikacijai atitinkančiais parametrais, pateikti gamintojo internetinio puslapio nuorodą, kurioje būtų galima patikrinti atitikimą reikalavimams. Įstaigai pareikalavus tiekėjas turi pateikti keltuvo variklio, skersinio ir diržų pavyzdžius. | (TAIP /NE) Dokumentus pateikti gali |
| 15. | Apmokymai | Tiekėjas privalo apmokyti įstaigos personalą kėlimo technikos bei dirbti su kėlimo sistema. | (TAIP /NE) Mokymus personalui gali kvalifikuotai atlikti |

- Pasiūlymo kainos kriterijus bus įvertinamas eurais (su PVM) pagal tiekėjų kainas, nurodytas pasiūlyme.

- Techninių charakteristikų atitikimo kriterijus bus įvertinamas pagal tiekėjų su pasiūlymais gamintojo pateiktą originalią techninę dokumentaciją anglų ir lietuvių kalba. Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti konkretų gamintojo dokumentacijos puslapį ir pastraipą, kurioje yra pateikiama matuojamo parametro reikšmė.