TSD-102, VPP-2624

Tūrinių ir švirkštinių pompų sistemų techninė specifikacija (kiekis 8 kompl.)

I. Tūrinių ir švirkštinių pompų sistemos komponentai (1 komplekto):

  - Prietaisus integruojantis/laikantis įrenginys – 1 vnt.

  - Infuzinė švirkštinė pompa – 3 vnt.

  - Infuzinė tūrinė pompa – 1 vnt.

II. Reikalavimai infuzinius prietaisus integruojančiam/laikančiam įrenginiui (stotelei)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Įrenginio tvirtinimas | Galimybė fiksuoti prie vertikalaus stovo arba konsolės, arba infuzinio stovo, arba paciento lovos |  |
| 2. | Viename įrenginyje: |  |  |
| 2.1. | Fiksuojamų infuzinių pompų skaičius | Ne mažiau keturių pompų |  |
| 2.2. | Fiksuojamų infuzinių pompų rūšys | Švirkštinės ir tūrinės |  |
| 3. | Aksesuarų jungtys: | - Personalo iškvietimo; 2. Paciento kontroliuojamos analgezijos (PKA) jungtuko. |  |
| 4. | Klasifikacija | - Atsparus defibriliacijai; - I apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1 (arba lygiavertė). 3. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų IP33 klasės (arba lygiavertė). |  |
| 5. | Elektros maitinimas | Iš 230V/50Hz elektros tinklo |  |
| 6. | Tuščio įrenginio svoris | Ne daugiau 4 kg |  |
| 7. | Akumuliatorius | Įrenginyje yra akumuliatorius. Pilnai pakrauto akumuliatoriaus darbo laikas ne trumpesnis nei 4 val. |  |
| 8. | Garsiakalbis | Įrenginyje yra garsiakalbis |  |

III. Reikalavimai infuzinei švirkštinei pompai

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Naudojamų švirkštų dydžiai | 2/3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50/60 ml. |  |
| 2. | Korektiškai atpažįstami šių gamintojų švirkštai | Ne mažiau 4 skirtingų gamintojų |  |
| 3. | Infuzijos greičio nustatymo ribos, naudojant 50 ml ir didesnės talpos švirkštus (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 0,1 ml/val. iki 999 ml/val. |  |
| 4. | Infuzijos laiko nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 1 min iki 99 val. |  |
| 5. | Apsauga nuo laisvo srauto tėkmės švirkšto keitimo metu | Integruota technologija, apsauganti nuo nekontroliuojamos skysčių tėkmės švirkšto keitimo metu arba lygiavertė technologija |  |
| 6. | Infuzijos greičio paklaida | Ne daugiau ± 2 % |  |
| 7. | Automatinio infuzijos greičio skaičiavimo funkcija | Pompa turi automatinio infuzijos greičio skaičiavimo funkciją |  |
| 8. | Infuzijos greitis automatiškai apskaičiuojamas įvedus dozę pasirinktinai šiais mato vienetais: | mg, µg, IU arba U, arba mmol per pasirinktą laiko intervalą ir/arba paciento svorio vienetui (pavyzdžiui, mg/kg/min.) |  |
| 9. | Istorijos protokolas | 1000 istorijos įrašų, seniausi įrašai perrašomi. Istorija išsaugoma išjungus siurblį arba kai išimta baterija. |  |
| 10. | Programuojant infuziją galima pasirinkti: | 1. Vaistą; 2. Vaisto koncentraciją. |  |
| 11. | Smūginės dozės (boliuso) parametrai: | 1. Boliusas su išankstiniu tūrio arba dozės pasirinkimu; 2. Boliusas, kol nuspaustas mygtukas (pagal poreikį); 3. Boliuso greičio reguliavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 1 ml/val. iki 1200 ml/val. |  |
| 12. | Antiboliuso funkcija | Boliuso tūris automatiškai sumažinamas po okliuzijos aliarmo |  |
| 13. | Ekrane rodomos reikšmės infuzijos metu: | 1. Infuzijos greitis; 2. Likęs suleisti infuzijos tūris; 3. Infuzuotas tūris; 4. Likęs infuzijos laikas; 5. Naudojamo maitinimo šaltinio indikacija (elektros tinklas ar vidinis akumuliatorius); 6. Būsenos „vyksta infuzija“ indikacija; 7. Aliarminės situacijos; 8. Aliarmo priežastys. |  |
| 14. | Vizualiniai bei akustiniai įspėjimai, nenutraukiantys infuzijos (priešaliarminė būsena) | 1. Švirkštas beveik tuščias; 2. Tūris beveik suleistas arba infuzijos laikas beveik pasibaigė; 3. Baterija beveik tuščia. |  |
| 15. | Vizualiniai bei akustiniai aliarmai su automatinio infuzijos sustabdymo funkcija | 1. Švirkštas tuščias; 2. Tūris suleistas; 3. Baterija tuščia; 4. Švirkšto laikiklis atidarytas; 5. Baigėsi KVO režimo veikimas; 6. Spaudimas per aukštas; 7. Neteisingai įstatytas švirkštas. |  |
| 16. | Reakcijos į sistemos užsikimšimą slenksčio parinkimo ribos | Ne siauresnės kaip 0,1 – 1,1 bar, ne mažiau kaip 9 nustatymo lygiai |  |
| 17. | Pompos būklės spalvinis (-iai) indikatorius (-iai) | Būtina, ne mažiau 3 lygių: 1. Normali būsena (vyksta infuzija); 2. Perspėjimas, esant darbo sutrikimams; 3. Aliarmas, esant kritinei situacijai. |  |
| 18. | Pompos maitinimo galimybės: | 1. Nuo vidinio akumuliatoriaus; 2. Iš 230V, 50 Hz elektros tinklo; 3. Iš centralizuoto elektros energijos aprūpinimo bloko (infuzinius prietaisus integruojančio / laikančio įrenginio). |  |
| 19. | Pompos darbo iš akumuliatoriaus trukmė | Ne mažiau kaip 11 val., esant infuzijos greičiui 5 ml/val. |  |
| 20. | Pompos ekranas | Ne mažesnis kaip 5 colių įstrižainės, spalvotas, lietimui jautrus |  |
| 21. | Programinės įrangos atnaujinimas | Būtina programinės įrangos atnaujinimo galimybė |  |
| 22. | Įrenginio sąsajos | 1. Jungtis (-ys) paciento kontroliuojamos analgezijos (PKA) valdymo jungiklio prijungimui; 2. Jungtis (-ys) personalo iškvietimo pultelio prijungimui; 3. Infraraudonųjų spindulių arba multifunkcinė (arba lygiavertė) sąsaja pompos komunikavimui su infuzinius prietaisus integruojančiu / laikančiu įrenginiu belaidžiu būdu. |  |
| 23. | Vaistų biblioteka | 1. Maksimali vaistų bibliotekos talpa – ne mažiau kaip 5 000 vaistų įrašų; 2. Vaistų grupavimui galima sukurti ne mažiau kaip 30 skirtingų vartotojo apibrėžtų vaistų kategorijų. |  |
| 24. | Pauzės (budėjimo) režimas | Pompa turi budėjimo režimą. Budėjimo laiko nustatymo ribos ne siauresnės kaip nuo 1 min. iki 24 val. |  |
| 25. | Duomenų užrakinimo galimybė | Pompa turi duomenų užrakinimo (apsaugos nuo nesankcionuoto darbinių nustatymų keitimo) arba lietimui jautraus ekrano užrakinimo funkciją |  |
| 26. | Reikalavimai infuzinei švirkštinei pompai | 1. Galimybė nestabdant infuzijos keisti infuzijos greitį; 2. Infuzinės pompos jungtis personalo iškvietimui; 3. Kompiuterinė arba infraraudonųjų spindulių, arba kita multifunkcinė sąsaja; 4. Infuzinės pompos tvirtinimas tiek prie vertikalaus, tiek prie horizontalaus stovo; 5. Galimybė sujungti kelias infuzines pompas tarpusavyje ir transportuoti jas 1 rankena. |  |
| 27. | Švirkštinės pompos svoris | Ne daugiau 3 kg |  |
| 28. | Švirkštinės pompos klasifikacija | 1. Atspari defibriliacijai; 2. I arba II apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1 (arba lygiavertė); 3. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų ne žemesnė nei IP33 klasė. |  |
| 29. | Komplektacija | Pakrovėjas arba pakrovimo laidas |  |
| 30. | Garantinis terminas | ≥ 36 mėnesiai |  |
| 31. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 32. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 33. | Kartu su pompa pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: - Struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; - Instaliavimo instrukcijos; - Funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; - Aptarnavimo instrukcijos; - Gedimų nustatymo instrukcijos; - Išardymo-surinkimo instrukcijos; - Atsarginių dalių katalogas; - Periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; - Derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); - Programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). |  |
| 34. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo (įskaitant sumontavimą, pajungimą bei testavimą), po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |

IV. Reikalavimai infuzinei tūrinei pompai

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pompos darbo režimai: | 1. Nuolatinės infuzijos; 2. Transfuzijos. |  |
| 2. | Oro burbulų detekcija | Aptinkami imtinai iki 0,015 ml tūrio (pageidautina ir mažesni) oro burbuliukai |  |
| 3. | Infuzijos greičio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 0,1 ml/val. iki 1200 ml/val. |  |
| 4. | Infuzijos greičio paklaida | Ne daugiau ± 5% |  |
| 5. | Reakcijos į sistemos užsikimšimą slenksčio (okliuzijos slėgio) parinkimo ribos | Ne siauresnės kaip nuo 0,1 iki 1,1 bar, ne mažiau kaip 9 nustatymo lygiai |  |
| 6. | Infuzijos tūrio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 0,1 ml iki 9999 ml |  |
| 7. | Infuzijos laiko nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 1 min iki 99 val. |  |
| 8. | Infuzijos greičio skaičiavimas | Pompa turi automatinio infuzijos greičio skaičiavimo funkciją |  |
| 9. | Infuzijos greitis automatiškai apskaičiuojamas įvedus dozę pasirinktinai šiais mato vienetais: | mg, µg, IU arba U, arba mmol per pasirinktą laiko intervalą ir/arba paciento svorio vienetui (pavyzdžiui, mg/kg/min.) |  |
| 10. | Smūginės dozės (boliuso) parametrai: | 1. Boliusas su išankstiniu tūrio / dozės pasirinkimu; 2. Boliusas, kol nuspaustas mygtukas (pagal poreikį); 3. Boliuso greičio reguliavimo ribos, ne siauresnės kaip nuo 1 ml/val. iki 1200 ml/val. |  |
| 11. | Priešsrovinis slėgio daviklis | Pompa turi integruotą daviklį okliuzijos priešsrovinėje infuzinės sistemos dalyje detekcijai |  |
| 12. | Istorijos protokolas | 1000 istorijos įrašų, seniausi įrašai perrašomi. Istorija išsaugoma išjungus siurblį arba kai išimta baterija. |  |
| 13. | Ekrane rodomos reikšmės infuzijos metu: | 1. Infuzijos greitis; 2. Likęs suleisti infuzijos tūris; 3. Infuzuotas tūris; 4. Infuzijos trukmė. 5. Naudojamo maitinimo šaltinio indikacija (elektros tinklas ar vidinis akumuliatorius); 6. Būsenos „vyksta infuzija“ indikacija; 7. Vaisto pavadinimas; 8. Aliarminės situacijos; 9. Aliarmo priežastys. |  |
| 14. | Vizualiniai bei akustiniai įspėjimai, nenutraukiantys infuzijos (priešaliarminė būsena) | 1. Infuzija beveik baigta arba infuzijos laikas beveik pasibaigė; 2. Baterija beveik tuščia. |  |
| 15. | Vizualiniai bei akustiniai aliarmai su automatinio infuzijos sustabdymo funkcija | Infuzinė tūrinė pompa turi automatinę STOP funkciją, kuri kontroliuoja šiuos parametrus: 1. Oras infuzinėje sistemoje; 2. Infuzijos pabaiga; 3. Okliuzija; 4. Baterijos signalas; 5. Techninis signalas arba lygiavertis – blokuota pompos pavara arba sistemos klaida. |  |
| 16. | Programuojant infuziją galima pasirinkti (naudojant vaistų biblioteką) | 1. Vaistą; 2. Vaisto koncentraciją. |  |
| 17. | Pompos būklės spalvinis (-iai) indikatorius (-iai) | Būtina, ne mažiau 3 lygių: 1. Normali būsena (vyksta infuzija); 2. Perspėjimas, esant darbo sutrikimams; 3. Aliarmas, esant kritinei situacijai. |  |
| 18. | Pompos maitinimo galimybės: | 1. Nuo vidinio akumuliatoriaus; 2. Iš 230V, 50 Hz elektros tinklo; 3. Iš centralizuoto elektros energijos aprūpinimo bloko (infuzinius prietaisus integruojančio/laikančio įrenginio). |  |
| 19. | Pompos darbo iš akumuliatoriaus trukmė | Ne mažiau kaip 4 val. |  |
| 20. | Pompos ekranas | Ne mažesnis kaip 5 colių, spalvotas, lietimui jautrus |  |
| 21. | Programinės įrangos atnaujinimas | Būtina programinės įrangos atnaujinimo galimybė |  |
| 22. | Įrenginio sąsajos | 1. Jungtis (-ys) paciento kontroliuojamos analgezijos (PKA) valdymo jungiklio prijungimui; 2. Jungtis (-ys) personalo iškvietimo pultelio prijungimui; 3. Infraraudonųjų spindulių arba multifunkcinė (arba lygiavertė) sąsaja pompos komunikavimui su infuzinius prietaisus integruojančiu / laikančiu įrenginiu belaidžiu būdu. |  |
| 23. | Vaistų biblioteka | 1. Maksimali vaistų bibliotekos talpa – ne mažiau kaip 5 000 vaistų įrašų; 2. Vaistų grupavimui galima sukurti ne mažiau kaip 30 skirtingų vartotojo apibrėžtų vaistų kategorijų. |  |
| 24. | Pauzės (budėjimo) režimas | Pompa turi budėjimo režimą. Budėjimo laiko nustatymo ribos ne siauresnės kaip nuo 1 min. iki 24 val. |  |
| 25. | Duomenų užrakinimo galimybė | Pompa turi duomenų užrakinimo (apsaugos nuo nesankcionuoto darbinių nustatymų keitimo) arba lietimui jautraus ekrano užrakinimo funkciją |  |
| 26. | Reikalavimai pompai | 1. Slėgio infuzinėje sistemoje stebėjimas; 2. Galimybė automatiškai ar rankiniu būdu nustatyti naktinį režimą (sumažinamas ekrano ir kitų indikatorių ryškumas); 3. Apsauga nuo nekontroliuojamos skysčių tėkmės; 4. Oro iš ilginamojo vamzdelio pašalinimo funkcija; 5. Pauzės (laikino infuzijos sustabdymo) funkcija; 6. Klaviatūros arba ekrano užrakinimo funkcija; 7. Galimybė nestabdant infuzijos keisti infuzijos greitį; 8. Infuzinės pompos jungtis personalo iškvietimui; 9. Kompiuterinė arba infraraudonųjų spindulių, arba multifunkcinė sąsaja; 10. Infuzinės pompos tvirtinimas tiek prie vertikalaus, tiek prie horizontalaus stovo; 11. Galimybė sujungti kelias infuzines pompas tarpusavyje ir transportuoti jas 1 rankena. |  |
| 27. | Pompos svoris | Ne daugiau 3 kg |  |
| 28. | Pompos klasifikacija | 1. Atspari defibriliacijai; 2. I arba II apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1 (arba lygiavertė). 3. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų ne žemesnė nei IP33 klasė. |  |
| 29. | Komplektacija | Pakrovėjas arba pakrovimo laidas |  |
| 30. | Pompos suderinamumas su lašelinėmis sistemomis | Infuzinė tūrinė pompa turi būti tinkama naudoti su skirtingų gamintojų lašelinėmis sistemomis. |  |
| 31. | Garantinis terminas | ≥ 36 mėnesiai |  |
| 32. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 33. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 34. | Kartu su pompa pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: a) Struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; b) Instaliavimo instrukcijos; c) Funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; d) Aptarnavimo instrukcijos; e) Gedimų nustatymo instrukcijos; f) Išardymo-surinkimo instrukcijos; g) Atsarginių dalių katalogas; h) Periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; i) Derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); j) Programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). |  |
| 35. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo (įskaitant sumontavimą, pajungimą bei testavimą), po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |

Papildomas reikalavimas:

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.