KLAUSIMYNAS

GALVOS ŠALDYMO SISTEMA

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

GALVOS ŠALDYMO SISTEMA

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- |
| 0 | Galvos šaldymo sistema (1 vnt. su 12 vnt. kepurėlių) |  |  |
| 1 | Prietaiso paskirtis: Galvos šaldymas sisteminės chemoterapijos metu. |  |  |
| 2 | Gydymo būdas: Galvos odos plaukuotos dalies (viršugalvio) šaldymas alopecijos prevencijai, naudojant specialias kepurėles. |  |  |
| 3 | Šaldymo kontrolės bei valdymo įrenginys: 1. Kompaktiškas mobilus, su transportavimo ratukais. Svoris ≤ 50 kg.; 2. Elektroniškai valdomas su programuojamu viso šaldymo ciklo protokolu; 3. Su LCD sensoriniu ekranu; 4. Dviejų pacientų nepriklausomai valdomos šaldymo linijos. |  |  |
| 4 | Šaldymo kontrolė bei valdymas: 1. LCD ekrane matomi ir reguliuojami parametrai: laikas, temperatūra; 2. Temperatūra monitoruojama šaldymo linijose elektroniniu termostatu; 3. Šaldymo skysčio kiekis naudojamas sistemoje ≤ 4 l; 4. Pauzės režimas kepurėlės atjungimui su garsiniu skambučiu po 8-10 min.; 5. Skysčio slėgis kepurėlėje nuo 15 iki 20 psi. |  |  |
| 5 | Kepurėlių sudėtis ir priežiūra: 1. Skirtingų dydžių kepurėlės ( M; L; XL); 2. Kepurėlės pagamintos iš silikono ar kitos lengvai prižiūrimos ir daugkartiniam naudojimui tinkamos medžiagos; 3. Lengvai plaunamos iki 40°C temperatūroje bei valomos standartiniais detergentais; 4. Tiekiamos su greitomis jungtimis prijungti prie šaldymo sistemos; 5. Plaunamas neopreninis uždangalas su sutvirtinimo diržais kepeurėlės geresniam prigludimui reguliuoti bei temperatūrai palaikyti; 6. Suderintos naudojimui su perkama šaldymo sistema; 7. Kepurėlės svoirs <1 kg; 8. Kepurėlės atlaiko ne mažesnį nei 20 psi; 9. Taikomas ne mažesnis nei 12 mėnesių garantinio aptarnavimo laikotarpis. |  |  |
| 6 | Garsinio ir vaizdinio aliarmo sistemos signalai: 1.Šaldymo skysčio tėkmės sutrikimas; 2. Nustatytos temperatūros perviršis; 3. Elektros tiekimo sutrikimas. |  |  |
| 7 | Šalčio terapijos apsaugos sistema. Tekmės valdymo pompa sustabdoma: 1. Kai temperatūra yra didesnė nei 3°C už nustatytą; 2. Kai temperatūra yra viršija + 45°C arba yra žemesnė nei -15°C. |  |  |
| 8 | Komplektacija: 1.Valdymo įrenginys su dviem šaldymo linijom – 1 vnt; 2. Trijų skirtingų dydžių kepurėlės po 2 poras prie kiekvienos linijos; 3. Šaldymo skystis > 5 l. |  |  |
| 9 | Žymėjimas CE ženklu: Būtinas (kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją). |  |  |
| 10 | Garantinis ir pogarantinis techninis aptarnavimas: Pateikti gamintojo įgaliojimą bent vieno inžinieriaus apsimokymo sertifikatą atlikti techninį garantinį ir pogarantinį aptarnavimą Lietuvoje. |  |  |
| 11 | Techninė aparato dokumentacija: Anglų ir lietuvių kalba. |  |  |
| 12 | Garantijos laikotarpis: Ne mažiau 24 mėn. |  |  |