KLAUSIMYNAS
MEDICININIS LAZERIS
	Eil. Nr.
	Klausimas
	Atsakymas

	1
	2
	3

	1. 
	Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite priežastį]

	2. 
	Ar dalyvautumėte šiame pirkime?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite priežastį]

	3. 
	Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? 
	Taip ☐ [nurodykite]    Ne ☐ 

	4. 
	Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? 
	

	5. 
	Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti?
	

	6. 
	Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM?
	

	7. 
	Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite]

	8. 
	Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus?
	Taip ☐     Ne ☐



MEDICININIS LAZERIS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlymai/pastabos

	
	
	
	

	1 dalis
	Medicininis lazeris (komplektas)
	 
	

	1
	Medicininis lazeris (1 vnt.)
	 
	

	1
	Skirtas proktologinėms lazerinėms operacijoms: hemorojaus, pilonidinių cistų, analinių fistulių
	 
	

	2
	Diodinio lazerio galia ≥ 12 W
	 
	

	3
	Diodinio lazerio spinduliuotės bangos ilgis 1470 nm ± 20 nm
	 
	

	4
	Valdymo ekranas: spalvotas, skaitmeninis, jutiklinis
	 
	

	5
	Pagalbinio taikymo spindulio bangos ilgis: 635 nm ± 5%, ≥ 5mW
	 
	

	6
	Laikmatis su garsiniu signalu
	 
	

	7
	Ne mažiau kaip 3 darbo režimai: nepertraukiamas režimas, pasikartojančių impulsų režimas, vieno impulso režimas
	 
	

	8
	Elektros maitinimas iš ~230 V, 50 Hz elektros tinklo
	 
	

	2
	Lagaminas (1 vnt.)
	 
	

	1
	Pritaikytas lazerio ir kitų jo komplekto dalių laikymui ir transportavimui
	 
	

	3
	Kojinis lazerio valdymo pedalas su laidine jungtimi (1 vnt.)
	 
	

	4
	Apsauginiai akiniai personalui (2 vnt.)
	 
	

	5
	Elektros maitinimo laidas/adapteris (1 vnt.)
	 
	

	 
	Bendriniai reikalavimai:
	 
	

	1
	Lazerio komplekto svoris (apribojimas dėl mobilumo ir transportavimo) ≤ 10 kg
	 
	

	2
	Žymimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojančio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją)
	 
	

	3
	Garantija ne mažiau 24 mėn.
	 
	

	4
	Pateikiamas komplekte kartu su naudojimo instrukcijomis lietuvių ir anglų kalbomis
	 
	

	2 dalis
	Šviesolaidiniai zondai (tinkantys 1 pirkimo dalyje siūlomam mediciniam lazeriui (komplektui))
	 
	

	1
	Šviesolaidinis zondas hemorojaus operacijai (150 vnt.)
	 
	

	1
	Vienkartinio naudojimo
	 
	

	2
	Sterilus, supakuotas ne mažiau kaip dviejų lygių pakuotėje su šviesolaidžio laikikliu - apsauga nuo sulenkimo
	 
	

	3
	Techniškai suderinamas su siūlomu medicininiu lazeriu
	 
	

	4
	Šviesolaidžio šerdies skersmuo: 600 µm ± 30 µm 
	 
	

	5
	Ilgis: ne trumpesnis nei 2,5 m
	 
	

	6
	Šviesolaidžio antgalis kūgio formos
	 
	

	7
	Šviesolaidžio antgalio skersmuo: 1,8 mm ± 0,1 mm
	 
	

	8
	Energijos emisija: radialinė ir cilindrinė 3-4 mm atkarpoje su spinduliavimu į priekį
	 
	

	9
	Komplektuojamas: proktologinis pravedėjas 14G 6 cm ± 0,1 cm, anoskopas 90 mm ± 5 mm 
	 
	

	10
	Šviesolaidžių antgaliai sulieti su šviesolaidžiu stiklas su stiklu (Fused) technologija
	 
	

	11
	Žymimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojančio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją)
	 
	

	2
	Šviesolaidinis zondas hemorojaus operacijai (50 vnt.)
	 
	

	1
	Vienkartinio naudojimo
	 
	

	2
	Sterilus, supakuotas ne mažiau kaip dviejų lygių pakuotėje su šviesolaidžio laikikliu - apsauga nuo sulenkimo
	 
	

	3
	Techniškai suderinamas su siūlomu medicininiu lazeriu
	 
	

	4
	Šviesolaidžio šerdies skersmuo: 700 µm ± 30 µm 
	 
	

	5
	Ilgis: ne trumpesnis nei 2,5 m
	 
	

	6
	Šviesolaidžio antgalis kūgio formos
	 
	

	7
	Šviesolaidžio antgalio skersmuo: 1,8 mm ± 0,1 mm
	 
	

	8
	Energijos emisija: radialinė ir cilindrinė 3-4 mm atkarpoje su spinduliavimu į priekį
	 
	

	9
	Ant šviesolaidžio integruotas proktologinis pravedėjas
	 
	

	10
	Komplektuojamas: anoskopas 90 mm ± 5 mm 
	 
	

	11
	Šviesolaidžių antgaliai sulieti su šviesolaidžiu stiklas su stiklu (Fused) technologija
	 
	

	12
	Žymimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojančio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją)
	 
	

	3
	Šviesolaidinis fistulių ir pilonidinių cistų zondas (15 vnt.)
	 
	

	1
	Vienkartinio naudojimo
	 
	

	2
	Sterilus, supakuotas ne mažiau kaip dviejų lygių pakuotėje su šviesolaidžio laikikliu - apsauga nuo sulenkimo
	 
	

	3
	Techniškai suderinamas su siūlomu medicininiu lazeriu
	 
	

	4
	Šviesolaidžio šerdies diametras: ne mažiau 600 µm
	 
	

	5
	Ilgis: ne trumpesnis nei 2,5 metro
	 
	

	6
	Šviesolaidžio antgalio skersmuo: 1,8 mm ± 0,1 mm
	 
	

	7
	Šviesolaidžio antgaliai sulieti su šviesolaidžiu stiklas su stiklu (Fused) technologija
	 
	

	8
	Šviesolaidžio energijos emisija: radialinė ir cilindrinė 3-4 mm atkarpoje
	 
	

	9
	Specialus žymėjimas: pirmi 20 cm nuo šviesolaidžio galiuko kas 1cm, papildomas žymėjimas kas 5 cm
	 
	

	10
	Žymimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojančio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją)
	 
	



2

