KLAUSIMYNAS

MEDICINOS ĮRANGA. GAMA SPINDULIŲ DETEKTORIUS

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

MEDICINOS ĮRANGA. GAMA SPINDULIŲ DETEKTORIUS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- |
| 1 dalis | Gama spindulių detektorius |  |  |
| 1 | Gama spindulių detektorius (1 vnt.) |  |  |
| 1 | Skirtas atpažinti naviko pažeistus limfmazgius operacijos metu |  |  |
| 2 | Įrenginio ekrane pateikiama informacija: pasirinkto nuklido informacija, prijungto daviklio informacija, akumuliatorių įkrovimo lygis, spinduliuojančių dalelių kiekis (atvaizduojamas skaitmeniniu ir grafiniu būdu) |  |  |
| 3 | Galimybė nustatyti skirtingus izotopus: Tc-99m, I-125, I-131, F-18 |  |  |
| 4 | Autokalibracija, automatinis prijungto daviklio atpažinimas, automatinis nuklido pasirinkimas |  |  |
| 5 | Maksimalus spinduliuojančių dalelių skaičiavimo dažnis: ne mažiau 30000 skaičiai/s |  |  |
| 6 | Maitinimas iš įkraunamo akumuliatoriaus ir (arba) elektros tinklo 230 V ± 10%, 50 Hz |  |  |
| 7 | Aparato svoris: ne daugiau nei 2,0 kg |  |  |
| 2 | Lenktas gama detektoriaus daviklis su pajungimo laidu (1 vnt.) |  |  |
| 1 | Energijos diapazonas: nuo 20 keV iki 300 keV (ne siauresnis už nurodytą) |  |  |
| 2 | Daviklio išmatavimai: ilgis - 200 mm ± 10 mm, galiuko diametras - 10 mm - 11 mm |  |  |
| 3 | Jautrumas: ne mažiau 300 skaičių/s/MBq |  |  |
| 3 | Gama detektoriaus ir daviklio dėklas ar lagaminas (1 vnt.) |  |  |
| 0 | Bendriniai reikalavimai: |  |  |
| 1 | Žymėjimas CE ženklu (būtina kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją) |  |  |
| 2 | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija: naudojimo instrukcija lietuvių kalba |  |  |
| 3 | Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos |  |  |