KAINŲ LENTELĖ. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I PIRKIMO DALIS

DIAGNOSTINIAI REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS KREŠĖJIMO SISTEMOS TYRIMAMS, ATLIEKANT AUTOMATINIU ANALIZATORIUMI

ANALIZATORIUS PATEIKIAMAS PANAUDAI. KIEKIS – 1 VNT.

(________________________)

Analizatoriaus pavadinimas

| Eil. Nr. | Tyrimo (analitės) pavadinimas | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Preliminarus tyrimų skaičius (įskaitant 2 lygių kontrolinius tyrimus) per 24 mėn. | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje) | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma EUR be PVM 24 mėn. | Suma EUR su PVM 24 mėn. | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Protrombino laiko ( II-VII-X faktorių aktyvumo) tyrimas, rezultatą išreiškiant procentais ir TNS (PL) | - Reagentas turi būti nejautraus heparinui iki 1 IU/ml. - Mėginys - citruota plazma: normali, bet kokio lygio lipeminė, hemolizuota, ikterinė | 9460 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Fibrinogeno koncentracijos tyrimas (FIB) | 2.1. Klauso metodas. 2.2 Mėginys - citruota plazma: normali, bet kokio lygio lipeminė, hemolizuota, ikterinė 2.3. Darbinio tirpalo stabilumas ≥ 45 d. 2-8°C | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Aktyvinto dalinio tromboplastino laiko tyrimas (ADTL) | 3.1. Rekalcifikacijos metodas; - Mėginys - citruota plazma: normali, bet kokio lygio lipeminė, hemolizuota, ikterinė; 3.3. Stabilumas analizatoriuje ≥ 7 d. | 7460 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | D-dimerų koncentracijos tyrimas (D-Di) | 4.1. Imunoturbidimetrinis metodas. 4.2. Reagentas turi būti nejautrus heparinui iki 2 IU/ml. 4.2. Darbinio tirpalo stabilumas analizatoriuje ≥ 14 d. 4.6. Jautrumas ≥ 97%. 4.7. NPV ≥ 98 %. 4.8. Specifiškumas ≥75 % PE, ≥ 55 % GVT | 4960 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Kontrolinės plazmos | Dviejų lygių bendra kontrolinė plazma PL, FIB ir ADTL tyrimams su referentiniais dydžiais siūlomam analizatoriui |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Kitos eksploatacinės papildomos priemonės, reikalingos tyrimams atlikti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I pirkimo dalies bendra suma Eur: |  |  |  |  |  |  | Be PVM |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Su PVM |  |  |  |

PASTABOS:

1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis konkrečiam šioje specifikacijoje nurodytam tyrimui atlikti. Tiekėjas privalo pateikti reikalingą reagentų, 2-jų lygių kokybės kontrolės, papildomų priemonių kiekį, numatomą šioje specifikacijoje nurodytam tyrimų kiekiui.

2. Tiekėjas turi tiekti prekes, atitinkančias Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro medicinos priemonių ir/arba Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/79 EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų (nuo 2022 m. gegužės 26 d. - Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių) reikalavimus ir ženklinti CE ženklu. Pateikiamas CE sertifikatas arba EB atitikties deklaracija.

3. Visos siūlomos prekės (reagentai, matavimo laikmenos, kontrolinė medžiaga) turi būti prietaiso gamintojo arba analizatoriaus gamintojo adaptuoti ir validuoti (reikalavimas grindžiamas LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu "Dėl medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (2010 m. gegužės 3 d. Nr. V-383, V skyrius 37.1.4 punktas). Reagentai, kontrolinės medžiagos turi būti su brūkšniniais kodais, skirtais analizatoriui.

4. Prekių galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.

5. Būtina nurodyti visą spektrą papildomų priemonių, užtikrinančių kokybišką konkretaus nurodyto tyrimo atlikimą bei tikslius jų komercinius pavadinimus, gamintoją, katalogo Nr. , net ir tuo atveju, jei prekė pateikiama nemokamai.

6. Analizatorius turi būti pajungtas į LIS sistemą.

7. Būtina pateikti prietaisų naudotojo vadovą, tyrimams naudojamų medžiagų aprašus ir metodikas (originalo ir lietuvių kalba), konkrečiai nurodyti reagentų ir analizatorių reikalavimų atitikimus, tiksliai pažymint atitikimo vietą gamintojo dokumentacijoje.

KOKYBINIAI IR TECHNINIAI REIKALAVIMAI AUTOMATINIAM KREŠĖJIMO SISTEMOS ANALIZATORIUI

| Eil. Nr. | Pavadinimas/techniniai parametrai | Techninių - kokybinių parametrų reikšmė | Techninių parametrų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus gamintojo dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Analizatoriaus duomenys | Analizatoriaus tipas, modelis, gamintojas |  |
| 2. | Analizatoriaus tipas | Automatinis krešėjimo sistemos analizatorius |  |
| 3. | Matavimo principai | 3.1. Chronometrinis: elektromagnetinis mechaninis, arba lygiavertis leidžiantis išmatuoti visas normalias, bet kokio lygio lipemines, hemolizuotas, ikterines plazmas be įtakos analizei. 3.2. Kolorimetrinis. 3.3. Imunoturbidimetrinis. |  |
| 4. | Tyrimų spektras | 4.1. Ne mažesnis, kaip nurodyta tiriamų analičių lentelėje |  |
| 5. | Mėginių talpa | 5.1. Ne mažesnė kaip 80 mėginių |  |
| 6. | Tiriamieji mėginiai | 6.1. Analizatorius turi ištirti visus citruotos plazmos mėginius: normalius, visus lipeminius, hemolizuotus, ikterinius. 6.2. Galimybė bet kokį mėginį ištirti skubos tvarka, kai analizatorius jau dirba. 6.3. Automatinis mėginio praskiedimas (jei tai reikalinga tyrimo eigoje), turi būti atliekamas nenaudojant papildomų tarpinių vienkartinių priemonių. |  |
| 7. | Matavimo sistema | 7.1. Atliekant chronometrinius tyrimus, rezultatas turi būti gaunamas iš vieno matavimo be papildomų procedūrų. 7.2. Vienam tyrimui naudojama viena matavimo laikmena. 7.3. Analizatorius turi pateikti patikimą rezultatą, reakcijos metu susidarius tiek normalios, tiek ir silpnos struktūros krešuliui (disfibrinogenemijos, antikoaguliantų perdozavimo bei kitais atvejais) |  |
| 8. | Reagentų ir matavimo laikmenų valdymas | 8.1. Analizatorius turi pastoviai sekti reagentų, skysčių, matavimo laikmenų kiekį ir informuoti vartotoją apie teorinį ir realų jų trūkumą. 8.2. Turi būti galimybė užtikrinti nenutrūkstamą darbą, patalpinant daugiau nei vieną tos pačios rūšies reagento buteliuką |  |
| 9. | Vienkartinės matavimo laikmenos | 9.1. Vienkartinės matavimo laikmenos turi būti analizatoriaus gamintojo. 9.2. Talpinamos į analizatorių ne mažiau kaip po 700 vnt. |  |
| 10. | Duomenų atsekamumas | 10.1. Privalomas brūkšninių kodų skaitytuvas, identifikuojantis ne mažiau , kaip šiuos parametrus: pavadinimą, kodą, partijos Nr., stabilumą analizatoriuje, galiojimo laiką, tūrį, kontrolinių medžiagų duomenis |  |
| 11. | Komplektacija | 11.1.Turi būti: 11.1.1. spausdintuvas; 11.1.2. monitorius; 11.1.3. srovės/įtampos stabilizatorius. |  |

II PIRKIMO DALIS

IŠORINĖ KOKYBĖS KONTROLĖ (MĖGINIAIS)

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 24mėn. | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams | Reagentų ir priemonių kiekis (ml/ vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina Eur be PVM | Suma EUR be PVM 24 mėn. | Suma EUR su PVM 24 mėn. | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |
|  | Kraujas išmatose |  | 4 mėginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Širdies pažeidimo žymenys |  | 4 mėginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Natriuretiniai peptidai1, NT-ProBNP |  | 4 mėginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Serumas A |  | 4 mėginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rūgščių-šarmų pusiausv.ir elektrolitai |  | 4 mėginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nosies gleivinės ląstelės |  | 4 mėginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Skreplių ląstelės |  | 4 mėginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vitaminai A,E ir D metabolitai |  | 4 mėginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C – reaktyvus baltymas |  | 4 mėginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C – reaktyvus baltymas |  | 4 mėginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prokalcitoninas |  | 4 mėginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Likvoro baltymai |  | 4 mėginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prostatai specifinis antigenas |  | 4 mėginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Albuminas ir kreatininas šlapime |  | 4 mėginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Šlapimo ląstelių ir kitų dalelių (nuotraukos) |  | 4 mėginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Šlapimo juosteliniai tyrimai A |  | 4 mėginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ABO grupės ir Rh faktorius |  | 4 mėginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Antikūnų paieška ir suderinamumas |  | 4 mėginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiesioginis Kumbsas |  | 4 mėginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bendras kraujo tyrimas, vienas mėg. |  | 4 mėginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Leukocitų dif. Skaičiavimas, 5 dalių analizatoriumi. |  | 4 mėginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ASO |  | 4 mėginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | H.Pylori antikūnai |  | 4 mėginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sifilio serologija |  | 4 mėginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Išmatų kultūra |  | 4 mėginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dažymas Gramo būdu, kolonijos |  | 4 mėginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | H.pylori antigeno nustatymas išmatose |  | 4 mėginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mikobakterijų dažymas |  | 4 mėginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Salmonella kultūra |  | 4 mėginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Strep.B(BGS) kultūra |  | 4 mėginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Streptokoko A antigenas |  | 4 mėginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Šlapimo kultūra, kiek.ir atrank.tyr., nustatymas ir jautrumo tyr. |  | 4 mėginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Parazitai išmatose |  | 4 mėginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hepatito B ir C serologija |  | 4 mėginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ŽIV antikūnai |  | 4 mėginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gripo viruso A+B nustatymas POCT |  | 4 mėginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rotaviruso ir adenoviruso antigenai |  | 4 mėginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Procesai prieš tyrimą, klinikinė chemija |  | 4 mėginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Procesai prieš tyrimą, Mikrobiologija |  | 4 mėginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Leukocitų dif. skaič.ir kraujo ląstelių morfologinis įverinimas |  | 4 mėginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Skydliaukės antikūnai |  | 4 mėginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EBV mononukleozė POCT |  | 4 mėginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gerklės streptokokinė kultūra |  | 4 mėginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Eritrocitų nusėdimo greitis ALCOR ised |  | 4 mėginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SARS CoV-2 antigenas |  | 4 mėginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kraujo kultūra, screening |  | 4 mėginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Noro virusas |  | 4 mėginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II pirkimo dalies bendra suma Eur: |  |  |  |  |  |  | Be PVM |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Su PVM |  |  |  |  |  |

III PIRKIMO DALIS

DIAGNOSTIKOS REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS EKSTRINIŲ, ITIN SKUBIŲ, KRITINIŲ LIGŲ, IMUNOLOGINIŲ TYRIMŲ, BE MĖGINIO PARUOŠIMO FUNKCIJOS, PILNAI AUTOMATINIAM, POCT SISTEMOS ANALIZATORIUI

ANALIZATORIUS PATEIKIAMAS PANAUDAI. KIEKIS – 1 VNT.

(________________________)

Analizatoriaus pavadinimas

| Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Preliminarus tyrimų skaičius per 24 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma EUR be PVM 24 mėn. | Suma EUR su PVM 24 mėn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Reagentų rinkinys TnI nustatymui | Rezultatas turi atitikti 99-ą procentilę ne blogiau nei 0.027 µg/L. Matavimo laikas ne ilgiau 20 min. Metodas fluorometrinis arba lygiavertis. | 12000 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Reagentų rinkinys PCT nustatymui | Metodas fluorometrinis arba lygiavertis. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Reagentų rinkinys NT-proBNP nustatymui | Matavimo laikas ne ilgiau 20 min. Metodas fluorometrinis arba lygiavertis metodas. | 500 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Reagentų rinkinys D-Dimer nustatymui | Referentinė reikšmė diferencijuojama į 2 galimas amžiaus grupes: < 50 metų, >50 metų Matavimo laikas ne ilgiau 20 min. Metodas fluorometrinis arba lygiavertis | 80 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Reagentų rinkinys CRP nustatymui | Metodas fluorometrinis arba lygiavertis. | 80 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Kontrolinės medžiagos |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Papildomos priemonės |  |  |  |  |  |  |  |
| III pirkimo bendra suma Eur: |  |  |  |  |  |  | Be PVM |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Su PVM |  |

PASTABOS:

1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.

2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 24 mėn. atlikimui.

3. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu.

4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomiems analizatoriams.

5. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.

6.Tiekėjas turi turėti sertifikuotą specialistą galintį konsultuoti bet kuriuo paros metu.

7.Tiekėjas privalo atlikti analizatorių techninę priežiūra ir remontą.

8. Tyrimo priemones, reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti, tiekėjai privalo nurodyti patys, užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo, kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių, užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams, kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai, nurodoma 0 (nulis).

REIKALAVIMAI EKSTRINIŲ, ITIN SKUBIŲ, KRITINIŲ LIGŲ, IMUNOLOGINIŲ TYRIMŲ, BE MĖGINIO PARUOŠIMO FUNKCIJOSPILNAI AUTOMATINIAM, POCT SISTEMOS ANALIZATORIUI

| Eil. Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Pilnai automatinis, naujas analizatorius skubiems, kritinių ligų diagnostikos imunologiniams tyrimams |  |  |
| 2. | Matuojami parametria | TnI, NTproBNP, PCT |  |
| 3. | Pagrindinių parametrų referentiniai dydžiai | TnI atsakymas pateikiamas, kad rezultatas atitiktų 99-ą procentilę ne blogiau nei 0.027 µg/L. |  |
| 4. | Tyrimų atlikimui naudojami ne daugiau nei du moduliai matuojamų parametrų kasetės (kiekvienam parametrui individuali) ir talpa vidiniam atliekų surinkimui. | Būtina |  |
| 5. | Modulių duomenys įvedami ir registruojami automatiškai. | Būtina |  |
| 6. | Mėginio tipas ir tūris:pilnas kraujas iš uždarų EDTA mėgintuvėlių, ne daugiau nei 4 ml. | Būtina |  |
| 7. | Neturi būti jokios preanalitinės fazės, tyrimai atliekami be papildomo mėginio paruošimo, be centrifugavimo ir be pipetavimo, tiesiogiai iš uždaro EDTA mėgintuvėlio iškart po paėmimo. | Būtina |  |
| 8. | Pagrindinių parametrų matavimo ciklo laikas: | Ne ilgiau nei 21 min. |  |
| 9. | Analizatorius turi būti lengvai valdomas, nereikalaujantis specialaus personalo paruošimo | Būtina |  |
| 11. | Visi reagentai ir atliekos turi būti uždarose talpose, negaruojantys | Būtina |  |
| 12. | Našumas | Ne mažiau 28 mėginiai/valandą |  |
| 13. | Automatinė loto specifinė kalibracija | Būtina, neriboto galiojimo laiko tam pačiam lotui |  |
| 14. | Automatinė reagentų sunaudojimo kontrolė. | Būtina |  |
| 15. | Instaliuota lietuviška programinė įranga | Būtina |  |
| 16. | Analizatoriaus valdymas: | Valdomas lietimui jautriu ekranu; būtina galimybė analizatorių valdyti nuotoliniu būdu. |  |
| 17. | Mėginio ir reagentų identifikacija brūkšninio kodo skaitytuvo pagalba. | Būtina |  |
| 18. | Rezultatai atspausdinami integruotu spausdintuvu | Būtina |  |
| 19. | Analizatorius turi jungtis į ligoninės LIS | Būtina |  |
| 20. | Įranga paženklinta CE ženklu, turi atitikti IVDD 98/79/EC | Būtina |  |

IV PIRKIMO DALIS

REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS pH, KRAUJO DUJŲ, ELEKTROLITŲ, METABOLITŲ IR HEMATOKRITO TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIUI

ANALIZATORIUS PATEIKIAMAS PANAUDAI. KIEKIS – 1 VNT.

(________________________)

Analizatoriaus pavadinimas

REIKALAVIMAI pH, KRAUJO DUJŲ, ELEKTROLITŲ, METABOLITŲ IR HEMATOKRITO TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIUI

| Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Preliminarus tyrimų skaičius per 24 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis, vnt. nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 24 mėn. | Suma, EUR su PVM 24 mėn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Reagentai matuojamiems parametrams: pH, pCO2, pO2, K, Na, Cl, Ca, Hct . | Ne daugiau kaip 200 tyr. kasetėje | 2400 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Reagentai matuojamiems parametrams: pH, pCO2, pO2, Hct . |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Mėginio paėmimo priemonės |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Papildomos priemonės |  |  |  |  |  |  |  |
| IV pirkimo dalies bendra suma Eur: |  |  |  |  |  |  | Be PVM |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Su PVM |  |

PASTABOS:

1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.

2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 24 mėn. atlikimui.

3. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu.

4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomam analizatoriui. (Pateikti gamintojo patvirtinimą)

5. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.

6.Tiekėjas turi turėti sertifikuotą specialistą, galintį konsultuoti bet kuriuo paros metu.

7.Tiekėjas privalo atlikti analizatorių techninę priežiūra ir remontą.

8. Tyrimo priemones, reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti, tiekėjai privalo nurodyti patys, užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių, užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams, kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai, nurodoma 0 (nulis).

REIKALAVIMAI pH, KRAUJO DUJŲ, ELEKTROLITŲ, METABOLITŲ IR HEMATOKRITO TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIUI

| Eil. Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Kasetinis, naujas, kompaktiškas analizatorius, tinkamas tyrimams prie ligonio lovos atlikti |  |  |
| 2. | Matuojami parametrai ir referentinės ribos (ne blogiau kaip) | Rūgščių-šarmų balansas: pH (6,4 -7,9); kraujo dujos: pCO2 (0- 140 mmHg), pO2 (0- 750 mmHg) metabolitai: laktatai (0-35 mmol/l), Hct (0-80 %) elektrolitai: K+ (0-20 mmol/l), Na+ (0-200 mmol/l), Ca++ (0-5 mmol/l), Cl- (0-200 mmol/l) |  |
| 3. | Tyrimų atlikimui naudojami nedaugiau nei du moduliai reagentų | Matuojamų parametrų kasetė ir/arba skysti kalibratoriai kartu su atliekų talpykla. Modulių duomenys įvedami ir registruojami automatiškai, panaudojant mikroschemas |  |
| 4. | Integruotų reagentų modulių darbo laikas | Ne trumpesnis kaip 60 dienų |  |
| 5. | Matavimo principas | Elektrocheminis (potenciometrinis, voltamperometrinis), jonoselektyvinis |  |
| 6. | Mažiausias atliekamų testų kiekis per reagentų modulio galiojimo laiką | Ne daugiau 15 testų |  |
| 7. | Mėginių tipai | Kapiliarinis, arterinis, veninis ir mišrus kraujas |  |
| 8. | Automatinis mėginio įsiurbimas iš kapiliaro ar švirkšto | Būtina |  |
| 9. | Galimybė matuoti tik pasirinktus parametrus | Būtina |  |
| 10. | Automatinė 2 taškų kalibracija su galimybe įjungti Standby rėžimą | Būtina |  |
| 11. | Mėginio tūris | Ne daugiau nei 70 µl |  |
| 12. | Nėra keičiamų elektrodų, membranų ir dujų | Būtina |  |
| 13. | Greitas mėginio pamatavimo laikas | Ne ilgiau nei 80 s |  |
| 14. | Automatinė reagentų sunaudojimo kontrolė | Būtina |  |
| 15. | Analizatoriaus valdymas: | Valdomas lietimui jautriu ekranu; galimybė analizatorių valdyti nuotoliniu būdu. |  |
| 16. | Automatinė kokybės kontrolės sistema | Atliekant kasdieninį kokybės kontrolės tirpalų pamatavimą, nesunaudojami tyrimai iš reagentinės kasetės, kitu atveju, reagentai ir kt. medžiagos turi būti paskaičiuoti taip, kad užtektų ne mažiau nei 2 skirtingiems kokybės kontrolės tirpalų lygiams per parą atlikti (t.y. + 1460 KK tyrimų per 24 mėn.) |  |
| 17. | Analizatorius automatiškai pateikia kokybės kontrolės duomenis ir braižo diagramas. | Būtina |  |
| 18. | Mėginio ir reagentų identifikacija brūkšninio kodo skaitytuvo pagalba. | Būtina |  |
| 19. | Rezultatai atspausdinami integruotu spausdintuvu | Būtina |  |
| 20. | Analizatoriaus atmintis: | Ne mažiau paskutinių 500 pacientų tyrimų; 500 kokybės kontrolės tyrimų rezultatų, ir 500 kalibracijos duomenų rezultatų |  |
| 21. | Būtina galimybė analizatorių jungti į LIS | Būtina |  |
| 22. | Įranga paženklinta CE ženklu | Būtina |  |

V PIRKIMO DALIS

DIAGNOSTINIAI REAGENTAI IR PRIEMONĖS MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ ATLIKIMUI II

| Eil. Nr. | Terpės mikrobiologijos tyrimams | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Preliminarus priemonių kiekis (g/pak./vnt) per 24 mėn. | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams | Reagentų ir priemonių kiekis (ml/ vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina Eur be PVM | Suma EUR be PVM 24 mėn. | SumaEUR su PVM 24.mėn. | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Miulerio- hintono agaras | 500 g | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kolumbijos agaras | 500 g | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Selenito sultinys | 100 g | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Triušio plazma | Pakuotė | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Vazelino aliejus | 4x100 ml | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Terpė sepsiui vaikams | Vnt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Terpė sepsiui OXOID | Vnt. | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |
| V pirkimo dalies bendra suma Eur: |  |  |  |  |  |  | Be PVM |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Su PVM |  |  |  |

VI PIRKIMO DALIS

DIAGNOSTIKOS REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS ŠLAPIMO tyrimams ATLIKTI

ANALIZATORIUS PATEIKIAMAS PANAUDAI. KIEKIS – 1 VNT.

(________________________)

Analizatoriaus pavadinimas

| Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 24 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml/vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma EUR be PVM 24 mėn | Suma EUR su PVM 24 mėn | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1. | Bendras šlapimo tyrimas: (BLD, URO, BIL, KET, PRO, NIT, GLU, PH, LEU, VITC, SG, Cr. MALB) | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI pirkimo dalies bendra suma Eur: |  |  |  |  |  |  | Be PVM |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Su PVM |  |  |

PASTABOS:

1.Tyrimo priemones, reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti, tiekėjai privalo nurodyti patys, užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles. Lentelėse būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių  kokybišką   tyrimo atlikimą. Kokybės kontrolė atliekama dviejų lygių kiekvieną dieną.

2. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu.

3. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomam analizatoriui (pateikti gamintojo patvirtinimą, jei analizatoriaus ir diagnostinių juostelių gamintojai skiriasi).

4.Tyrimo priemones, reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti, tiekėjai privalo nurodyti patys, užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo, kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visa spektrą priemonių, užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą.

5. Tiekėjas turi turėti sertifikuotą specialistą, galintį konsultuoti bet kuriuo paros metu.

6.Tiekėjas privalo atlikti analizatorių techninę priežiūra ir remontą.

7. Analizatorius turi būti ne senesnis nei 2020 metų.

TECHNINIAI REIKALAVIMAI AUTOMATIzuotam Juosteliniui ŠLAPIMO ANALIZATORIui

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Parametro reikšmė | Siūlomos įrangos parametrai su nuoroda į gaminio dokumentaciją. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Analizatoriaus sparta | Matavimas automatiniame režime ne ilgiau kaip kas 15 sekundžių |  |
| 2. | Matavimo principas | Fotoelektrinė kolorimetrija ne mažiau 5 bangos ilgių, LED technologija, refrakcijos metodas |  |
| 3. | Nustatoma ne mažiau 13 parametrų (bilirubinas, urobilinogenas, ketonai, vitaminas C, gliukozė, baltymai, kraujas, pH, nitritai, leukocitai, santykinis tankis, spalva, drumstumas) | Būtina |  |
| 4. | Mėginio tūris | ≤ 2,0 ml |  |
| 5. | Mėginio tūris tikrinamas su mėginio lygio davikliu | Būtina |  |
| 6. | Automatinis arba rankinis tyrimų paleidimas, pasirenkant norimų atlikti tyrimų skaičių | Būtina |  |
| 7. | Automatinė kokybės kontrolės analizė | Ne mažiau kaip 2 lygių |  |
| 8. | Įvedami šie kokybės kontrolės parametrai: pavadinimas, serijos numeris, galiojimo data, minimali, maksimali kontrolės reikšmė | Būtina |  |
| 9. | Analizatorius turi būti įtrauktas nors vieno kokybės kontrolės gamintojo įdėklą (insert). Nurodyti gamintoją. | Būtina |  |
| 10. | Galimybė vienu metu sudėti | Ne mažiau 60 mėgintuvėlių |  |
| 11. | Galimybė atlikti tyrimą STAT režimu | Būtina |  |
| 12. | Ne mažiau 150 tiriamųjų juostelių pakrovimas į analizatorių vienu metu | Būtina |  |
| 13. | Tiriamųjų juostelių kalibravimo duomenų įvedimas į analizatorių nuskanuojant brūkšninį ar kitą specialų kodą | Būtina |  |
| 14. | Sisteminio tirpalo lygio detektorius | Būtina |  |
| 15. | Atliekų konteinerio skysčio lygio detektorius | Būtina |  |
| 16. | Vidinis ir išorinis adatos praplovimas po kiekvieno matavimo | Būtina |  |
| 17. | Integruotas barkodų skaitytuvas ir klaviatūros, pelės prijungimas | Būtina |  |
| 18. | Galima integracija su automatine mikroskopavimo sistema | Būtina |  |
| 19. | Analizatorius privalo nuskaityti brūkšninio kodo tipą, naudojama ligoninėje | Būtina |  |
| 20. | Nemokama priežiūra ir remontas, apmokant už keičiamas detales | Būtina |  |
| 21. | Būtina galimybė analizatorių jungti į LIS | Būtina |  |

VII PIRKIMO DALIS

DIAGNOSTIKOS REAGENTAI IR PRIEMONĖS HEMATOLOGINIAM 5 DALIŲ LEUKOCITŲ DIFERENCIACIJOS ANALIZATORIUI

ANALIZATORIUS PATEIKIAMAS PANAUDAI. KIEKIS – 1 VNT.

(________________________)

Analizatoriaus pavadinimas

| Eil. Nr. | Tyrimų ir reagentų, eksploatacinių medžiagų pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 24 mėnesius | Reagentų ir eksploatacinių medžiagų kiekis (ml/vnt.) maksimaliam tyrimų skaičiui per 24 mėnesius | Reagentų ir eksploatacinių medžiagų reikalingų vienam (1) tyrimui atlikti, kaina, EUR su PVM | Suma, EUR be PVM 24 mėn. |  | Suma, EUR su PVM 24 mėn. | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1. | WBC, LYM (#, %), NEUT (#, %) MONO (#, %), EO (#, %), BASO (#, %), RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW-SD, RDW-CV, MPV | 70 000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Reagentas ar eksploatacinė medžiaga, kontrolinės medžiagos, (tiekėjas įrašo tikslų pavadinimą) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VII pirkimo dalies bendra suma Eur: |  |  |  |  | Be PVM |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Su PVM |  |  |

PASTABOS:

1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis konkrečiam šioje specifikacijoje nurodytam tyrimui atlikti. Tiekėjas privalo pateikti reikalingą reagentų, 2-jų lygių kokybės kontrolės, papildomų priemonių kiekį, numatomą šioje specifikacijoje nurodytam tyrimų kiekiui.

2. Tiekėjas turi tiekti prekes, atitinkančias Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro medicinos priemonių ir/arba Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/79 EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų (nuo 2022 m. gegužės 26 d. - Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių) reikalavimus ir ženklinti CE ženklu. Pateikiamas CE sertifikatas arba EB atitikties deklaracija.

3. Visos siūlomos prekės (reagentai, matavimo laikmenos, kontrolinė medžiaga) turi būti prietaiso gamintojo arba analizatoriaus gamintojo adaptuoti ir validuoti (reikalavimas grindžiamas LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu "Dėl medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (2010 m. gegužės 3 d. Nr. V-383, V skyrius 37.1.4 punktas). Reagentai, kontrolinės medžiagos turi būti su brūkšniniais kodais, skirtais analizatoriui.

4. Prekių galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.

5. Būtina nurodyti visą spektrą papildomų priemonių, užtikrinančių kokybišką konkretaus nurodyto tyrimo atlikimą bei tikslius jų komercinius pavadinimus, gamintoją, katalogo Nr., net ir tuo atveju, jei prekė pateikiama nemokamai.

6. Analizatorius turi būti pajungtas į LIS sistemą.

7. Būtina pateikti prietaisų naudotojo vadovą, tyrimams naudojamų medžiagų aprašus ir metodikas (originalo ir lietuvių kalba), konkrečiai nurodyti reagentų ir analizatorių reikalavimų atitikimus, tiksliai pažymint atitikimo vietą gamintojo dokumentacijoje

8.Tiekėjas turi turėti sertifikuotą specialistą, galintį konsultuoti, bet kuriuo paros metu.

9.Tiekėjas privalo atlikti analizatorių techninę priežiūra ir remontą.

10. Analizatorius turi būti ne senesnis nei 2024 metų.

KOKYBINIAI IR TECHNINIAI REIKALAVIMAI HEMATOLOGINIAM 5 DALIŲ LEUKOCITŲ DIFERENCIACIJOS ANALIZATORIUI

| Eil. Nr. | Pavadinimas/techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Reikalavimų atitikimas (tiksliai pažymimas techninis parametras) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Analizatorius 5 dalių hematologiniams tyrimams atlikti (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas) |  |  |
| 1.1. | Matuojami diagnostiniai parametrai | WBC, LYM (#, %), NEUT (#, %) MONO (#, %), EO (#, %), BASO (#, %), RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW-SD, RDW-CV, MPV. |  |
| 1.2 | Matavimo principas | Leukocitų diferenciacija į neutrofilus, bazofilus, eozinofilus, limfocitus, monocitus naudojant lazerio spindulio išskaidymo arba šviesos šaltinio absorbcijos ir citometrijos metodus. Becianidinis HGB matavimo metodas. RBC bei PLT matuojami naudojant impedanso metodą. |  |
| 1.3 | Tikslumas ir patikimumas | Pateikia įspėjamuosius pranešimus apie nesubrendusias ląsteles. |  |
| 1.4 | Mėginiai, jų kiekis | Galimybė tirti kapiliarinį ir veninį kraują. Įsiurbiamo mėginio kiekis ne daugiau kaip 20 mikrolitrų |  |
| 1.5 | Mėginių matavimai turi būti atliekami iš uždarų mėgintuvėlių, automatiškai adata praduriant kamštį tiek veniniam kraujui, tiek kapiliariniam kraujui | Būtina |  |
| 1.6 | Analizatoriuje turi būti išsaugomi įrašai: 1) apie reagentų pakeitimus 2) analizatoriaus būsenos pranešimai, klaidos 3) apie atliktą priežiūrą 4) apie analizatoriaus nustatymo pakeitimus 5) kalibravimo veiksmai 6) vartotojų prisijungimai | Būtina |  |
| 1.7 | Ne mažiau 3 lygių vartotojų prisijungimas su skirtingomis teisėmis | Būtina |  |
| 1.8 | Reagentų valdymas | Informacija apie reagentų likutį ir galimų atlikti tyrimų skaičių |  |
| 1.9 | Kontrolinio kraujo mėgintuvėlių identifikavimas atliekamas automatiškai nuskaitant brūkšninį kodą | Būtina |  |
| 1.10 | Kontrolinis kraujas atliekamas iš uždarų mėgintuvėlių | Būtina |  |
| 1.11 | Kontrolinio kraujo mėgintuvėlių etiketėje turi būti brūkšninis kodas | Būtina |  |
| 1.12 | Kontrolės duomenys įvedami iš elektroninės laikmenos (USB) | Būtina |  |
| 1.13 | Kokybės kontrolė XB, Levey-Jennings kreivės | Būtina |  |
| 1.14 | Komplektacija | komplektuojamas su A4 formos spausdintuvu, nepertraukiamos srovės šaltiniu, brūkšninių kodų skaitytuvu. |  |
| 1.15 | Matavimo ribos ne siauresnės kaip | WBC 0,0 - 100 x109/L RBC 0,2 – 8 x 1012/L Hgb 0,2 - 250 g/L PLT 7 - 2000 x 109/L |  |
| 1.16 | Galimybė jungti prietaisą prie LIS | Būtina |  |
| 1.17 | Galimybė duomenis perduoti į nemokamą gamintojo tarptautinę palyginamąją kontrolę | Būtina |  |

VIII PIRKIMO DALIS

DIAGNOSTINIAI REAGENTAI IR PRIEMONĖS BIOCHEMINIAMS TYRIMAMS AUTOMATINIU BIOCHEMINIU ANALIZATORIUMI

ANALIZATORIUS PATEIKIAMAS PANAUDAI. KIEKIS – 1 VNT.

(________________________)

Analizatoriaus pavadinimas

| Eil. Nr. | Tyrimų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Atitikimas techniniams ir kokybiniams reikalavimams (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje) | Preliminarus tyrimų skaičius per 24 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | SumaEUR be PVM 24 mėn. | Suma EUR su PVM 24 mėn. | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Gliukozė | Stabilumas atidarius: 30 dienų hexokinase G-6-PDH |  | 20000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Bendras bilirubinas | Diazo metodas Stabilumas atidarius: 90 dienų |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Tiesioginis bilirubinas | Diazo metodas Stabilumas atidarius: 21 diena |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | P-amilazė | EPS-G7 metodas |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Αlfa-amilazė | CNPG3 substrato metodas |  | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ALT | IFCC rekomenduojamas NADH metodas. Stabilumas atidarius: 30 dienų |  | 10000 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Šlapalas | Enzimatinis ureazės metodas. Stabilumas atidarius: 30 dienų |  | 15000 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Kreatininas | Jaffe metodas |  | 35000 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Šlapimo rūgštis | Urikazės metodas. Stabilumas atidarius: 30 dienų |  | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Cholesterolis | Enzimatinis metodas. Stabilumas atidarius: 90 dienų |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | GGT (gama gliutamil transaminazė) | Modifikuotas Szasz metodas. Stabilumas atidarius: 30 dienų |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | DTL- cholesterolis | NCEP patvirtintas metodas. Stabilumas atidarius: 30 dienų |  | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | MTL-cholesterolis | Stabilumas atidarius: 30 dienų |  | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Trigliceridai | Enzimatinis metodas. Stabilumas atidarius: 30 dienų |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | ALP | pNPP konversijos metodas |  | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | AST | IFCC rekomenduojamas metodas. Stabilumas atidarius: 30 dienų |  | 6000 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Bendras baltymas .kraujyje | Modifikuotas Weichselbaum metodas. Stabilumas atidarius: 30 dienų |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Bendras baltymas šlapime | Kolorimetrinis Pyrogallol red metodas. Stabilumas atidarius: 90 dienų |  | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Albuminas | Bromokrezolio reakcijos metodas.Stabilumas atidarius: 90 dienų |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | ASO | Imunoturbidimetrinis metodas. Stabilumas atidarius: 60 dienų |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 21. | CRB | Imunoturbidimetrinis metodas. Stabilumas atidarius: 90 dienų |  | 30000 |  |  |  |  |  |  |
| 22. | K_Na_Cl | Netiesioginis matavimo metodas |  | 40000 |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Geležis | TPTZ chromogeno metodas. Stabilumas atidarius: 60 dienų |  | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Kalcis | Arsenazo reakcijos metodas.Stabilumas atidarius: 90 dienų |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Magnis | Xylidyl blue reakcijos metodas |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Fosforas | Molibdato reakcijos metodas. Stabilumas atidarius: 30 dienų |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Laktatas | Enzimatinis metodas. Stabilumas atidarius: 30 dienų |  | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Mikroalbuminas likvore/šlapime | Imunoturbidimetrinis metodas. Stabilumas atidarius: 90 dienų |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Reumatoidinis faktorius | Imunoturbidimetrinis metodas. |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Amoniakas | Fotometrinis metodas. |  | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Reagentas chromogenų koncentracijai nustatyti |  |  | 100000 |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Kontrolinės medžiagos ir kitos papildomos priemonės, reikalingos tyrimams atlikti su siūlomu analizatoriumi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII pirkimo dalies bendra suma Eur: |  |  |  |  |  |  |  | Be PVM |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Su PVM |  |  |

PASTABOS:

1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis konkrečiam šioje specifikacijoje nurodytam tyrimui atlikti. Tiekėjas privalo pateikti reikalingą reagentų, 2-jų lygių kokybės kontrolės (atliekamos kasdien), papildomų priemonių kiekį, numatomą šioje specifikacijoje nurodytam tyrimų kiekiui.

2. Tiekėjas turi tiekti prekes, atitinkančias Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro medicinos priemonių ir/arba Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/79 EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų (nuo 2022 m. gegužės 26 d. - Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių) reikalavimus ir ženklinti CE ženklu. Pateikiamas CE sertifikatas arba EB atitikties deklaracija.

3. Visos siūlomos prekės (reagentai, matavimo laikmenos, kontrolinė medžiaga) turi būti prietaiso gamintojo arba analizatoriaus gamintojo adaptuoti ir validuoti (reikalavimas grindžiamas LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu "Dėl medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (2010 m. gegužės 3 d. Nr. V-383, V skyrius 37.1.4 punktas). Reagentai, kontrolinės medžiagos turi būti su brūkšniniais kodais, skirtais analizatoriui.

4. Prekių galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.

5. Būtina nurodyti visą spektrą papildomų priemonių, užtikrinančių kokybišką konkretaus nurodyto tyrimo atlikimą bei tikslius jų komercinius pavadinimus, gamintoją, katalogo Nr. , net ir tuo atveju, jei prekė pateikiama nemokamai.

6. Analizatorius turi būti pajungtas į LIS sistemą.

7. Būtina pateikti prietaisų naudotojo vadovą, tyrimams naudojamų medžiagų aprašus ir metodikas (originalo ir lietuvių kalba), konkrečiai nurodyti reagentų ir analizatorių reikalavimų atitikimus, tiksliai pažymint atitikimo vietą gamintojo dokumentacijoje.

8.Tiekėjas turi turėti sertifikuotą specialistą, galintį konsultuoti bet kuriuo paros metu.

9.Tiekėjas privalo atlikti analizatorių techninę priežiūra ir remontą.

10. Siūlomas analizatorius panaudai, turi būti ne senesnis, kaip 2018 m.

BIOCHEMINIO ANALIZATORIAUS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Automatinis analizatorius | Automatinis biocheminis analizatorius su ISE moduliu. Ne mažiau nei 13 matavimo bangų ilgių. |  |
| 2. | Analizatoriaus našumas | Ne mažiau 800 tyrimų per val. Ne mažiau 80 bandinių nepertraukiamas užkrovimas vienu metu. Stovelių (Rack) tipo. |  |
| 3. | Reagentų pozicijos analizatoriuje | Ne mažiau kaip 40 šaldomų skirtingų tyrimų R1 ir R2 reagentų pozicijų analizatoriuje vienu metu (neįskaitant ISE). Šaldomos kalibratorių ir kontrolių pozicijos. |  |
| 4. | Reakcijų kiuvetės | Ilgaamžės kiuvetės. |  |
| 5. | Mažiausias mėginio kiekis tyrimo atlikimui | Nuo 2 µl |  |
| 6. | Skubių tyrimų atlikimo galimybė | Ne mažiau 20 STAT mėginių pakrovimas nepertraukiant darbo. Šaldomas STAT būgnas. |  |
| 7. | Reagentų sistema | Atvira, leidžianti dirbti su įvairių gamintojų reagentais. |  |
| 8. | Apsaugos funkcijos | Krešulio aptikimas, mėginio ir reagento adatų kliūties aptikimas. |  |
| 9. | Atitikimas direktyvoms | Analizatorius paženklintas CE ženklu, atitinkantis in-vitro medicinos diagnostikos prietaisų direktyvą IVDD 98/79/ EC. |  |
| 10. | Mėginio ir reagentų identifikacija brūkšninio kodo skaitytuvo pagalba | Būtina |  |
| 11. | Analizatoriaus pristatymas į laboratoriją po panaudos sutarties pasirašymo per 14 kalendorinių dienų. | Būtina |  |
| 12. | Galimybė jungti analizatorių į LIS | Būtina |  |

IX PIRKIMO DALIS

REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS ELEKTROLITŲ TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIUI

(_______________)

Analizatoriaus pavadinimas

| Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų, analizatorių pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 24 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 24 mėn. | Suma, EUR su PVM 24 mėn. | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Reagentai K/NA/Ca2+, pH tyrimams | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |
| IX pirkimo dalies bendra suma Eur: |  |  |  |  |  |  | Be PVM |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Su PVM |  |

PASTABOS:

1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.

2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 12 mėn. atlikimui.

3. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu.

4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomiems analizatoriams.

5. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.

6. Tyrimo priemones, reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti, tiekėjai privalo nurodyti patys, užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo, kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių, užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą.

7. Tiekėjas turi turėti sertifikuotą specialistą, galintį konsultuoti bet kuriuo paros metu.

8. Tiekėjas privalo atlikti analizatorių techninę priežiūra ir remontą.

REIKALAVIMAI ELEKTROLITŲ TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIUI

| Eil. Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| 1. | Analizatorius nesenesnis nei 2 metai – 1 vnt. (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas) |  |  |  |  |
| 2. | Analizatoriaus paskirtis | Automatinis elektrolitų: K, Na, Ca2+, pH tyrimų analizatorius |  |  |  |
| 3. | Matavimo metodai ir technologijos |  |  |  |  |
| 3.1 | Jonų selektyvinė nustatymo technologija su elektrodais. | Būtina |  |  |  |
| 3.2 | Elektrodų stabilumas | Ne trumpesnis nei 6 mėnesiai (pateikti gamintojo patvirtinimą) |  |  |  |
| 3.3 | Nėra keičiamų membrane | Būtina |  |  |  |
| 3.4 | Matavimo ribos kraujyje (serume, plazmoje): | Ne mažesnės kaip: K – 1,00 – 20,00 mmol/l; Na - 70,00 – 200,00 mmol/l; Ca – 0,50 – 3,00 mmol/l; pH 7.00 – 8.00 |  |  |  |
| 3.5 | Tikslumas | CV ≤ 0,5% |  |  |  |
| 4. | Darbas su mėginiu |  |  |  |  |
| 4.1 | Mėginio tipas | Bendras kraujas, serumas, plazma, dializatas |  |  |  |
| 4.2 | Mėginio tūris | Ne daugiau nei 300 µL |  |  |  |
| 4.3 | Automatinis mėginio aptikimas | Turi būti įmontuoti mėginio padavimo talpos aptikimas, mėginio tūrio nustatymas, mėginio aptikimo proceso kontrolei – oro aptikimo ir tekmės sensoriai |  |  |  |
| 4.4 | Reguliuojamas mėginių paėmimo adatos aukštis pagal mėginio padavimo talpos tipą | Būtina |  |  |  |
| 4.5 | Išorinis barkodų skaitytuvas, bei integruotas spausdintuvas | Būtina |  |  |  |
| 4.6 | Mėginių padavimo talpos iš kurių galima atlikti tyrimą analizatoriumi | Švirkštas, kapiliaras, mėginio indelis, įv. dydžių mėgintuvėliai |  |  |  |
| 4.7 | Reagentų tipas | Skysti tirpalai pilnai uždaruose pakuotėse, ne daugiau nei 3 skirtingi keičiami pakai |  |  |  |
| 4.8 | Našumas ir tyrimo trukmė | Ne mažiau nei 60 tyrimų/val. |  |  |  |
| 4.9 | Elektrodų bloko temperatūros kontrolė ir 37⁰C palaikymas | Būtina. |  |  |  |
| 4.10 | Kalibracija | 2 taškų, automatinė, ne daugiau nei vieną kartą dienoje |  |  |  |
| 4.11 | Kalibracijos ataskaitoje turi būti matoma elektrodų būklė | Būtina |  |  |  |
| 4.12 | Analizatoriuje kiekvieno mėginio matavimo proceso metu turi būti palyginama su etaloniniu dydžiu | Būtina |  |  |  |
| 4.13 | Automatinis adatos prasiplovimas | Būtina |  |  |  |
| 5. | Analizatoriaus duomenų bazė ir valdymas |  |  |  |  |
| 5.1 | Saugomi duomenys | Turi būti saugomi pacientų tyrimų rezultatai (ne mažiau nei 500), kalibracijos ir kokybės kontrolės duomenys (ne mažiau nei 100) |  |  |  |
| 5.2 | Ekranas | LCD |  |  |  |
| 5.3 | Rezultatų perdavimas kompiuteriniu tinklu į informacinę sistemą | Būtina |  |  |  |
| 6. | Gamintojo katalogai, ar kita medžiaga, įrodanti atitikimą reikalaujamiems parametrams | Būtina |  |  |  |
| 7. | Vartotojo instrukcija anglų ir lietuvių kalbomis | Pateikiama su prietaisu |  |  |  |
| 8. | CE sertifikatas | Būtina |  |  |  |

X PIRKIMO DALIS

DIAGNOSTINIAI REAGENTAI IR EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS C-REAKTYVINIO BALTYMO NUSTATYMO DIAGNOSTINIAM ANALIZATORIUI

ANALIZATORIUS PATEIKIAMAS PANAUDAI. KIEKIS – 1 VNT.

(________________________)

Analizatoriaus pavadinimas

| Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų, analizatorių pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 24 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 24 mėn. | Suma, EUR su PVM 24 mėn. | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Reagentai, kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos tyrimo priemonės reikalingos CRB tyrimams atlikti | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| X pirkimo dalies bendra suma Eur: |  |  |  |  |  |  | Be PVM |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Su PVM |  |

PASTABOS:

1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui (kokybės kontrolės tyrimai įskaičiuoti) per 24 mėn. atlikimui.

2. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu.

3. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomam  analizatoriui (pateikti gamintojo patvirtinimą, jei analizatoriaus ir diagnostinių juostelių gamintojai skiriasi).

4.Tyrimo priemones, reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys, užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo, kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visa spektrą priemonių, užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą.

5.Tiekėjas turi turėti sertifikuotą specialistą, galintį konsultuoti bet kuriuo paros metu.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA DIAGNOSTINIAM ANALIZATORIUI

| Eil. Nr. | Reikalavimai | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Portatyvus automatinis diagnostinis analizatorius su brūkšninio kodo skaitytuvu |  |
|  | Nustatymo metodas – imunoturbidimetrinis |  |
|  | CRB kiekybinis nustatymas - matavimo ribos bendro kraujo mėginyje (kai HCT 40%) ne mažesnės kaip nuo 1 iki 200 mg/l, serume – ne mažesnės kaip 1-120 mg/l. |  |
|  | CRB analizei reikalinga ne daugiau kaip 20 µl mėginio: a) veninio kraujo, b) kapiliarinio kraujo, c) serumo, d) plazmos |  |
|  | Automatinis hematokrito kompensavimas atliekant CRB iš bendro kraujo ne blogiau kaip 15-75% ribose. |  |
|  | Galimybė tirti CRB mėginį iš K2EDTA, K3EDTA, Na heparino arba Li heparino vakuuminės arba kapiliarinės sistemos mėgintuvėlių. |  |
|  | Testo atlikimas vienoje matavimo kiuvetėje - nereikalingas mėginio paruošimas. |  |
|  | Kokybės kontrolė ne mažiau kaip 2 lygių. |  |
|  | Integruota kokybės kontrolės programa. Kokybės kontrolės leidžiamos paklaidos ribos suvedamos į programą. |  |
|  | Nereikalinga rankinė analizatoriaus kalibracija – analizatorius pagal reagentų barkodą kalibruojasi automatiškai. |  |
|  | Tyrimo atlikimo laikas ne daugiau kaip 2 minutės |  |
|  | Lietuviškas valdymo meniu. |  |
|  | Pateikti originalią analizatoriaus gamintojo vartojimo instrukciją anglų kalba ir lietuvių kalba. |  |
|  | Pateikti CE sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus analizatoriui, reagentams, kokybės kontrolei. |  |
|  | Galimybė tyrimų rezultatus perkelti į kompiuterį nešiojamos laikmenos pagalba. |  |
|  | Analizatorius turi turėti galimybę jungtis į įstaigos LIS. Kartu LIS’ui siunčiami tyrimo rezultatai bei kokybės kontrolės rezultatai/failai. |  |
|  | Pateikiamas įgaliojimas techniškai aptarnauti (programuoti) analizatorių. |  |
|  | Nemokama techninė priežiūra ir remontas. |  |