KLAUSIMYNAS

MEDICINOS ĮRANGA. ELEKTROCHIRURGINIS GENERATORIUS

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

MEDICINOS ĮRANGA. ELEKTROCHIRURGINIS GENERATORIUS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- |
|  | Elektrochirurginis generatorius (2 vnt.) |  |  |
| 1 | Monopolinio pjovimo režimai: grynas (Pure) – grynasis pjovimas be koaguliacijos efekto (ne mažiau 100%); mišrus (Blend) – mišrus pjovimas su koaguliacijos efektu (ne mažiau 50%); stipri koaguliacija – pjovimas su stipriu koaguliacijos efektu (ne mažiau 25%) |  |  |
| 2 | Maksimalus galingumas/ varža: grynas (Pure) – galia ne mažiau 300 W, 300 Ω; mišrus (Blend) – galia ne mažiau 200 W, 300 Ω; stipri koaguliacija – galia ne mažiau 200 W, 300 Ω |  |  |
| 3 | Pjovimo režimų aktyvavimas: pjovimo režimai aktyvuojami naudojant elektrinio peilio rankenėlę arba kojinę paminą |  |  |
| 4 | Galingumo kontrolė: būtina dinaminė galios kontrolė, automatiškai prisitaikanti prie audinių varžos |  |  |
| 5 | Monopolinio koaguliavimo režimai: fulguracija (Fulg) – nekontaktinė, aukštos įtampos koaguliacija; purkštinė koaguliacija (Spray) – nekontaktinė , aukštos įtampos koaguliacija; švelni koaguliacija (Soft) – delikati, gilesnės skvarbos koaguliacija |  |  |
| 6 | Maksimalus galingumas/ varža: fulguracija (Fulg) – galia ne mažiau 120 W, 500 Ω; purkštinė koaguliacija (Spray) – galia ne mažiau 120 W, 500 Ω; švelni koaguliacija (Soft) – galia ne mažiau 120 W, 100 Ω |  |  |
| 7 | Koaguliavimo režimų aktyvavimas: koaguliavimo režimai aktyvuojami naudojant elektrinio peilio rankenėlę arba kojinę paminą |  |  |
| 8 | Galingumo kontrolė: būtina dinaminė galios kontrolė, automatiškai prisitaikanti prie audinių varžos |  |  |
| 9 | Bipolinės rezekcijos režimai: pjovimo režimas (Cut) – pjovimas be kraujavimo, skirtas tiksliam audinių pašalinimui; koaguliavimo režimas (Coag) – audinių koaguliacija kraujavimo stabdymui |  |  |
| 10 | Maksimalus galingumas/ varža: pjovimo režimas (Cut) – galia ne mažiau kaip 200 W, esant 500 Ω varžai; koaguliavimo režimas (Coag) – galia ne mažiau kaip 175 W, esant 100 Ω varžai |  |  |
| 11 | Galingumo kontrolė: būtina dinaminė galios kontrolė, automatiškai prisitaikanti prie audinių varžos |  |  |
| 12 | Bipoliniai režimai: žemas (Low) – mažo intensyvumo energijos tiekimas, skirtas delikatiems audiniams; vidutinis (Medium) – vidutinio intensyvumo energijos tiekimas, skirtas bendroms chirurginėms procedūroms; aukštas (High) – didelio intensyvumo energijos tiekimas, skirtas storesniems audiniams ar greitesniam koaguliavimui |  |  |
| 13 | Maksimalus galingumas/varža: žemas (Low): galia 1-15 W, esant 100 Ω varžai; vidutinis (Medium): 16-40 W, esant 100 Ω varžai; aukštas (High): galia 45-70W, esant 100 Ω varžai |  |  |
| 14 | Galingumo kontrolė: būtina dinaminė galios kontrolė, automatiškai prisitaikanti prie audinių varžos |  |  |
| 15 | Bipolinio režimo aktyvavimas: bipolinis režimas aktyvuojamas naudojant automatizuotą jungiklį arba kojinę paminą |  |  |
| 16 | Automatinis bipolinis audinių sulydymas: skirtas arterijoms, venoms, limfagyslėms ar kitiems audiniams, kurių skersmuo yra iki 7 mm imtinai |  |  |
| 17 | Automatinė galios ir slėgio kontrolė sulydymo metu: būtina automatinė galios ir slėgio kontrolė audinių sulydymo metu |  |  |
| 18 | Galimybė prijungti sulydymo rankenas tiek atvirajai, tiek ir laparoskopinei chirurgijai |  |  |
| 19 | Maksimalus galingumas/varža: galia ne mažesnė kaip 350 W, esant 20 Ω varžai |  |  |
| 20 | Audinių sulydymo trukmė: 1-4 sekundės |  |  |
| 21 | Sulydymo režimo aktyvinimas: sulydymo režimas aktyvuojamas naudojant sulydymo rankeną arba kojinę paminą |  |  |
| 22 | Galingumo kontrolė: būtina automatinė galios kontrolė, kuri prisitaiko prie audinių varžos pokyčių sulydymo metu |  |  |
| 23 | Neutralaus elektrodo kontakto su audinio paviršiumi stebėjimo sistema |  |  |
| 24 | Neutralaus elektrodo monitoringo sistemos veikimo dažnis: 64-76 kHz |  |  |
| 25 | Monitoringo sistema privalo stebėti varžos pokyčius nuo 0 iki 135Ω |  |  |
| 26 | Sistemos veikimo metu srovės stipris neturi viršyti 100 µA RMS |  |  |
| 27 | Įrenginyje turi būti sertifikuotas širdies audinių abliacijos režimas (vienpolis ir/ar bipolis), leidžiantis atlikti chirurginę arba hibridinę kardialinę abliaciją |  |  |
| 28 | Prietaisas turi turėti šiuos tarptautinio standarto jungčių tipus: monopolinių išėjimų – ne mažiau kaip 2, bipolinį išėjimą – ne mažiau kaip 1, bipolinį išėjimą audinių sulydymui – ne mažiau kaip 1, neutralaus elektrodo išėjimą – ne mažiau kaip 1 |  |  |
| 29 | Prietaisas turi funkciją, leidžiančią automatiškai atpažinti prijungtus instrumentus bei automatiškai parinkti optimalią galią pagal instrumentą ir jo tipą |  |  |
| 30 | Įrenginyje įdiegta technologija, kuri ypač dideliu dažniu (bent 430 000 kartų per sekundę) matuoja audinių varžos pokyčius, kad būtų išlaikomi optimalūs elektros srovės parametrai |  |  |
| 31 | Turi ne mažiau kaip 7 colių LCD (arba lygiavertis) liečiamą ekraną, rodantį režimus, galios lygius ir klaidas |  |  |
| 32 | Kompaktiškas, pritaikytas naudoti operacinėje |  |  |
| 33 | Prietaiso svoris (be priedų): ne daugiau kaip 11 kg |  |  |
| 34 | Turi būti galimybė prijungti dūmų evakuatorių |  |  |
| 35 | Įrenginys turi būti elektromagnetiškai suderinamas (EMC) ir tinkamas naudoti greta C-lanko angiografinių sistemų, nesukeldamas vaizdo ar ryšio trikdžių |  |  |
| 36 | Turi būti galimybė integruoti ar jungti su vaskulinių sandarinimo ar dūmų evakuacijos sistemomis |  |  |
| 37 | Įrenginys turi turėti integruotą garso (≥ 45 dBA, reguliuojamą) ir vaizdo (ekrano pranešimas + LED) signalų sistemą, kuri automatiškai įsijungia, kai savidiagnostika aptinka klaidą, kai generatorius perkaista arba kai neutralaus (REM) elektrodo kontaktas tampa nepakankamas; energijos tiekimas turi būti sustabdomas iki aliarmo priežastis pašalinama |  |  |
| 38 | Būtinas žymėjimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti galiojančio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją) |  |  |