UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ “JONAVOS ŠILUMOS TINKLAI”

IŠMANIŲ KARŠTO VANDENS SKAITIKLIŲ PIRKIMAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas ir jam keliami reikalavimai:

1.1. Techninėse sąlygose vartojamos sąvokos:

1.1.1. Perkantysis subjektas arba Pirkėjas – Uždaroji akcinė bendrovė „Jonavos šilumos tinklai"

1.1.2. Tiekėjas  – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

1.1.3. Skaitiklis - mechaninis karšto vandens apskaitos prietaisas, atitinkantis šiose techninėse sąlygose numatytus reikalavimus.

2. Preliminarus pirkimo kiekis:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Preliminarus numatomas 80 mm. ilgio užsakomų skaitiklių kiekis (24 mėn. terminui) | Preliminarus numatomas 110 mm. ilgio užsakomų skaitiklių kiekis (24 mėn. terminui) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Išmanus karšto vandens skaitiklis | 3855 | 3145 |

3. Reikalavimai Skaitikliams

| Eil. Nr. | Reikalavimo pavadinimas | Reikalavimo reikšmė Skaitikliui DN-15, L-110 ir (arba) L-80 | Tiekėjo deklaracija ir/ar reikšmė ir /ar pateikiamas dokumentas (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Skaitiklis atitinka (tenkina) Lietuvos Respublikos Matavimo priemonių techninio reglamento, Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių, sietinų direktyvų, darniųjų standartų, kitų teisės aktų reikalavimus, keliamus Skaitikliams. | Privaloma | Patvirtinti „Taip“ arba „Ne“ ir nurodyti Prekės gamintoją ir modelį |
|  | Skaitiklis turi ES tipo atitikties galiojančiai direktyvai 2014/32/EU deklaraciją (ES tipo tyrimo sertifikatą). | Privaloma | Patvirtinti „Taip“ arba „Ne“ ir pateikti ES tipo tyrimo sertifikatą |
|  | Visi ant Skaitiklio esantys užrašai ir žymenys (Skaitiklio tipas, pavadinimas, tipo patvirtinimo numeris, gamintojo pavadinimas, pagaminimo metai, unikalus numeris, informacija apie tikslumą, savitosios charakteristikos, patikros data, kiti) yra nenuplaunami. Ant Skaitiklio korpuso yra iškili rodyklė, nurodanti privalomą srauto kryptį. | Privaloma | Patvirtinti „Taip“ arba „Ne“ |
|  | Skaitiklis yra metrologiškai patikrintas ir pažymėtas einamųjų metų pirminės metrologinės patikros žymeniu. | Privaloma | Patvirtinti „Taip“ arba „Ne“ |
|  | Skaitiklis turi unikalų pagaminimo numerį. Unikalus pagaminimo numeris papildomai užkoduotas štrichuotu BAR arba QR kodu, kuris turi būti ant skaičiuoklio priekinės dalies. | Privaloma | Patvirtinti „Taip“ arba „Ne“ |
|  | Skaitiklio techninės specifikacijos, montavimo ir naudojimo instrukcijos: |  |  |
|  | Skaitiklio matavimo terpė; | Buityje naudojamas karštas geriamas vanduo | Patvirtinti „Taip“ arba „Ne“ |
|  | Skaitiklio nominalusis (santykinis) skersmuo ‒ DN, mm; | 15 | Nurodyti tikslią reikšmę |
|  | Skaitiklio matavimo būdas; | Mechaninis arba ultragarsinis | Nurodyti tikslią reikšmę |
|  | Vandens temperatūros sritis, ºC; | Nuo +30 iki mažiausiai +90 (temperatūros klasė T90) | Nurodyti tikslią reikšmę |
|  | Skaitiklis turi turėti istorinių duomenų saugojimo galimybę ir turėti galimybę nuskaityti Skaitiklio minimaliai vieno mėnesio istorinius duomenis į išorinį įrenginį (turi turėti optinę arba kitą alternatyvią sąsają); | Privaloma | Nurodyti tikslią reikšmę |
|  | R tikslumo klasė, montuojant Skaitiklį horizontaliai ir vertikaliai (visomis kryptimis), turi būti ne žemesnė nei (visos sutarties tiekimo metu, skaitiklių tikslumo klasė turi būti vienoda); | 160 | Nurodyti tikslią reikšmę |
|  | Skaitiklio skaičiavimo mechanizmo indikatoriaus – registratoriaus konstrukcija, talpa ne mažesnė, m³; | Nerodyklinė, 99999,999 | Nurodyti tikslią reikšmę |
|  | Skaitiklio montažiniai (surinkimo) matmenys: ‒ ilgis be antgalių – L, mm ‒ plotis, mm ‒ aukštis, mm ‒ Skaitiklio srieginių jungčių skersmuo, G” | 110 arba 80 Iki 82 Iki 94 ¾ | Nurodyti tikslią reikšmę |
|  | Skaitiklio komplektas: ‒ Skaitiklis, vnt. ‒ tarpinė (paranitinė), vnt. | 1 2 | Nurodyti tikslią reikšmę |
|  | Skaitiklis tinkamas įrengti ir naudoti horizontalioje ir vertikalioje erdvinėje padėtyje. | Privaloma | Patvirtinti „Taip“ arba „Ne“ |
|  | Skaitiklio dalys, kontaktuojančios su vandeniu, yra pagamintos iš sveikatai nekenksmingų ir korozijai atsparių medžiagų, sparnuotės ašis yra atspari dilimui, pagaminta iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės, nerūdijančios medžiagos, apsaugota nuo kalkių nuosėdų sankaupos; | Privaloma | Patvirtinti „Taip“ arba „Ne“ |
|  | Skaitiklio korpusas ir skaičiavimo registratorius yra sujungti į 1 (vieną) neardomą įrenginį; | Privaloma | Patvirtinti „Taip“ arba „Ne“ |
|  | Nuotolinio nuskaitymo modulis turi būti integruotas Skaitiklyje į 1 (vieną) neardomą įrenginį; | Privaloma | Patvirtinti „Taip“ arba „Ne“ |
|  | Skaitiklio korpusas turi būti pagamintas iš žalvario, bronzos ar lygiaverčio metalo, tinkamo geriamo vandens tiekimui; | Privaloma | Nurodyti tikslią reikšmę |
|  | Skaitiklis turi turėti integruotą bateriją, kurios tarnavimo laikas ne trumpesnis nei 12 (dvylika) metų; | Privaloma | Nurodyti tikslią reikšmę ir pateikti gamintojo patvirtinantį dokumentą |
|  | IP apsaugos klasė; | Ne žemesnė kaip IP 68 | Nurodyti tikslią reikšmę |
|  | Skaitiklis turi būti aprūpintas dviem duomenų perdavimo technologijomis – LoRaWAN ir WMBus, kurių perdavimo moduliai turi būti integruoti Skaitiklyje ir veikti visą jo eksploatavimo laikotarpį. Numatyta, kad abi technologijos galėtų perduoti duomenis nuosekliai, viena po kitos, su ne daugiau 2 minučių laiko intervalu tarp perdavimų; | Privaloma | Patvirtinti „Taip“ arba „Ne“ |
|  | Minimalūs Skaitiklio perduodami duomenys: ‒ Skaitiklio rodmenys su laiko žyme; ‒ Skaitiklio klaidos kodai; | Privaloma | Patvirtinti „Taip“ arba „Ne“ |
|  | Minimalūs Skaitiklio perduodami klaidos kodai: ‒ Užfiksuotas nesandarumas vandens sistemoje; ‒ Skaitiklis sumontuotas atbulai; ‒ Skaitiklis užfiksavo atbulinį srautą; ‒ Skaitiklis užfiksavo viršsrautį; ‒ Skaitiklio baterijos lygis žemas; | Privaloma | Patvirtinti „Taip“ arba „Ne“ |
|  | Skaitiklio duomenys turi būti perduodami ne rečiau kaip 2 (du) kartus per parą. Tame duomenų pakete turi būti paskutinių 12 (dvylika) valandų reikšmės; | Privaloma | Patvirtinti „Taip“ arba „Ne“ |
|  | Skaitiklis atitinka darniojo standarto EN 14154 (arba lygiaverčio) reikalavimus. | Privaloma | Patvirtinti „Taip“ arba „Ne“ |
|  | Skaitikliai turi dokumentus apie Skaitiklių duomenų struktūrą, protokolus, prisijungimo raktus bei kitą reikalingą informaciją kokybiškam Skaitiklių darbui, jų aptarnavimui ir duomenų surinkimui iš Skaitiklių. | Privaloma | Patvirtinti „Taip“ arba „Ne“ |
|  | Skaitikliui yra suteikiamas ne trumpesnis kaip 2 (dviejų) metų Skaitiklio kokybės garantijos terminas. Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kuri įvyksta anksčiau: (i) Prekės sumontavimo dienos arba (ii) dienos, kai sueina 6 (šeši) mėnesiai nuo Prekės perdavimo Pirkėjui dienos. | Privaloma | Nurodyti siūlomą garantinį terminą |

* Tiekėjo pareiga yra įrodyti siūlomų medžiagų ar standartų lygiavertiškumą (jei siūlomas lygiavertis sprendimas tam, ką nurodė Perkantysis subjektas). Lygiavertiškumą įrodantys dokumentai turi būti pateikti kartu su pasiūlymu.

- Tiekėjas iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos privalo Perkančiajam subjektui neatlygintinai pateikti (pristatyti adresu Klaipėdos g. 10, Jonava) kiekvieno (po vieną DN15 skersmens 110 mm ir 80 mm ilgio) siūlomų įsigyti (pakeisti) Skaitiklių pavyzdžius, supakuotus užklijuotose pakuotėse. Skaitikliai bus vertinami dėl jų atitikimo šiai Techninei specifikacijai. Skaitikliai nebus grąžinami.

- Tiekėjas privalės savo sąskaita Perkančiajam subjektui perduoti prisijungimui prie Skaitiklių reikiamą programinę įrangą (mažiausiai 3 vnt. su neriboto laiko licencijomis), raktus (DevEUI; AppEUI; AppKey) ir su pirma skaitiklių pristatymo partija perduoti Pirkėjui instaliacines jungtis (kabelius). Perkantysis subjektas Tiekėjui šių išlaidų nekompensuos.

- Pristatymo terminas iki 35 kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo dienos. Perkamas kiekis užsakomas dalimis. Nurodytas kiekis yra preliminarus. Užsakovas neįsipareigoja pirkti viso kiekio.

- Skaitikliai turės būti pristatyti adresu Klaipėdos g. 10, Jonava.