
VIDEOLARINGOSKOPŲ RINKINYS SU VIDEO BRONCHOSKOPU SUNKIAI
INTUBACIJAI

Techninė specifikacija 

1. Jei techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos, tiekėjas gali siūlyti lygiaverčius. Jei apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, tokiu atveju tiekėjas gali siūlyti lygiaverčius.
2. Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti techninės specifikacijos reikalaujamas charakteristikas. Įrodymui, kartu su pasiūlymu, pateikiama gamintojų siūlomų prekių katalogai arba kiti prekių techninių charakteristikų aprašymai, patvirtinti gamintojo (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) su vertimu į lietuvių kalbą dėl prekių reikalaujamų techninių parametrų aprašymų, sertifikatai.  Papildomai gali būti pateikiama nuoroda į gamintojo interneto puslapį, kuriame išdėstyta visa informacija apie siūlomą prekę. Teikiamuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (pažymėti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kuriose aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti.
3. Pirkimo dalyvis kartu su pasiūlymu turi pateikti visus dokumentus lietuvių k., įrodančius prekės atitiktį nustatytiems 1 punkto reikalavimams. Atitiktis 2 punkte nustatytiems reikalavimams bus tikrinama sutarties vykdymo metu (prekės perdavimo metu).

1 lentelė. Privalomieji reikalavimai prekėms:
	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės

	1.
	Video monitorius – 1 vnt.
	1. Ekrano skersmuo ≥ 8“;
2. Lietimui jautrus arba lygiavertis ekranas;
3. Raiška ≥ (1280 x 800) taškų;
4. ≥ 2 jungtys video endoskopų prijungimui;
5. Su HDMI tipo arba lygiaverte jungtimi papildomo monitoriaus pajungimui;
6. Galimybė išsaugoti video vaizdus bei nuotraukas;
7. Galimybė peržiūrėti video vaizdus ir nuotraukas monitoriuje bei perkelti juos į USB tipo arba lygiavertes išorines laikmenas;
8. Su vidine įkraunama ličio jonų arba lygiaverte baterija;
Komplekte: laidas videolaringoskopų pajungimui – 1 vnt., laikiklis pritvirtinimui prie stovo – 1 vnt.

	2.
	Video laringoskopo pleištas - 1 vnt.
	1. Macintosh arba lygiaverčio tipo 4 dydžio pleištas;
1. Su šviesos diodų (LED) arba lygiaverčiu apšvietimu;

	3.
	Video laringoskopo pleištas - 1 vnt.
	1. Macintosh arba lygiaverčio tipo 3 dydžio pleištas;
2. Su šviesos diodų (LED) arba lygiaverčiu apšvietimu;

	4.
	Video laringoskopo pleištas apsunkintai intubacijai - 1 vnt.
	1. D-Blade arba lygiaverčio tipo pleištas apsunkintai intubacijai;
2. Su šviesos diodų (LED) arba lygiaverčiu apšvietimu;
Komplekte: nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos pravedėjas – 10 vnt.

	5.
	Lankstus videoendoskopas – 1 vnt. 
	1. Techniškai suderinamas su p. 1 monitoriumi.
2. Matymo kryptis 0 ± 10;
3. Matymo kampas 115 ± 15;
4. Darbinis ilgis ≥ 60 cm;
5. Išorinis skersmuo 3,7 mm ± 0,6 mm;
6. Darbinio kanalo skersmuo 1,5 mm ± 0,5 mm;
7. Lenkimasis aukštyn/žemyn: (≥140° / ≥140°);
Komplekte: lagaminas arba lygiavertė pakuotė laikymui/transportavimui - 1 vnt., sandarumo matuoklis - 1 vnt., dangtelis slėgių suvienodinimui - 1 vnt., konteineris endoskopo laikymui – 1 vnt.

	6.
	Stovas
	1. Pritaikytas pritvirtinti 1 p. aprašytą monitorių;
2. Aukštis ≥ 120 cm;
3. Su ≥ 4 ratukais; 
4. Su laikikliu videolaringoskopo pleištams sudėti;
5. Su laikikliu lanksčiam videoendoskopui.

	7.
	CE sertifikatas
	Būtinas (kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikato arba CE atitikties deklaracijos kopiją)

	8.
	Garantinis laikotarpis sistemai 
	Ne mažiau 24 mėnesiai

	9.
	Tiekėjas turi teisę atlikti siūlomų prekių techninį aptarnavimą ir garantinę priežiūrą arba turi sutartį su kitu ūkio subjektu, turinčiu teisę atlikti siūlomų prekių techninį aptarnavimą ir garantinę priežiūrą garantijos termino metu
	Būtina (kartu su pasiūlymu pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad tiekėjas yra siūlomų prekių gamintojo sertifikuotas ir/ar įgaliotas atlikti techninį aptarnavimą ir garantinę priežiūrą. Jeigu tiekėjas nėra įgaliotas atlikti siūlomų prekių techninio aptarnavimo ir garantinės priežiūros, tuomet turi pateikti sutartį su kitu ūkio subjektu dėl siūlomos įrangos techninio aptarnavimo ir garantinės priežiūros paslaugų teikimo).



