## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMŲ FORMA"
Kam: | VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Data:
Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi nariai
Įmonės kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių kodai
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų narių adresai
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, fakso nr, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Pirkimo dalys, kurioms teikiamas pasiūlymas:
| 1 pirkimo objekto dalis. Skysčių valdymo sistema | Ne

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas ketina remtis pirkimo vykdymo tikslais:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (būtina nurodyti visus su pasiūlymu pateikiamus dokumentus):
Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
1. | Pasiūlymas_techninė specifikacija
2. | Europos bendrasis viešųjų prikimų dokumentas (-ai)
3. | Deklaracijos (BPS 1_2)
4. | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
5. | Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei taikoma)
6. | Įgaliojimas teikti ir pasirašyti pasiūlymą (jei pasiūlymą pasirašo ne tiekėjo vadovas).
7. | BPS 1-2 priedai
8. | ...
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Tiekėjo arba įgalioto asmens vardas ir pavardė:

## Specialieji reikalavimai
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:
1. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2. | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.
3. | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją.
4. | Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos garantinį aptarnavimą.
5. | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas (sumontuoti pristatytą techninę įrangą kaip to reikalauja įrangos gamintojas, įdiegti sisteminę programinę įrangą ir kt.) ir personalo apmokymas.
6. | Garantinis laikotarpis
6.1. Ne mažiau 36 mėn.
6.2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
7. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
7.1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba.
7.2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
7.3. Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato.
7.4. Valymo - dezinfekavimo instrukcija, kurioje aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas, detalus naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašas. Visos nurodomos priemonės privalo būti registruotos Lietuvoje.
7.5. CE sertifikato arba EB deklaracijos kopija. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
7.6. Gamintojo įgaliojimas atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą arba rašytinis susitarimas su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos garantinį aptarnavimą.
8. | Personalo mokymai (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą).
1. Mokymai ≥ 3 medicinos darbuotojams. Trukmė ≥ 2 akademinė valanda.
2. Mokymai ≥ 1 medicinos technikos darbuotojams. Trukmė ≥ 1 akademinė valanda.
9. | Prekių maitinimo šaltinis turi atitikti Lietuvoje naudojamus elektros tinklo standartus.

## TS1
1 pirkimo objekto dalis. Skysčių valdymo sistema
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Sistemą sudaro | 1. Švirkštinė pompa (6 vnt.)
2. Tūrinė pompa (2 vnt.)
3. Švirkštines ir tūrines pompas integruojantis/laikantis įrenginys/(iai)
3 | Techniniai reikalavimai švirkštinei pompai
3.1 | Naudojamų švirkštų dydžiai | 2 ml arba 3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50 arba 60 ml.
3.2 | Atpažįstami gamintojų švirkštai | Ne mažiau 4 skirtingų gamintojų
3.3 | 50 ml ir didesnės talpos švirkštų infuzijos greičio nustatymo ribos | Ne siauresnės nei nuo 0,01 ml/val. iki 999 ml/val.
3.4 | Infuzijos laiko nustatymo ribos | Ne siauresnės nei nuo 1 min iki 99 val.
3.5 | Infuzijos greičio paklaida | Ne daugiau kaip 2 %
3.6 | Automatinio infuzijos greičio skaičiavimo funkcija | Būtina
3.7 | Infuzijos greitis automatiškai apskaičiuojamas įvedus dozę pasirinktinai šiais mato vienetais: | mg, µg, IU/U arba mmol per pasirinktą laiko intervalą ir/arba paciento kūno masei (pavyzdžiui, mg/kg/min.)
3.8 | Istorijos protokolas | Ne mažiau kaip 1000 istorijos įrašų
3.9 | Programuojant infuziją galima pasirinkti | 1. Vaistą
2. Vaisto koncentraciją
3. Paciento profilį
4. Infuzijos profilį
3.10 | Smūginės dozės (boliuso) parametrai | 1. Boliusas su išankstiniu tūrio arba dozės pasirinkimu
2. Boliusas, kol nuspaustas mygtukas (pagal poreikį)
3. Boliuso greičio reguliavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 1 ml/val. iki 1800 ml/val. naudojant 50ml arba didesnės talpos švirkštus
4. Boliuso skyrimas µg, mg, IU arba mmol per pasirinktą svorio vienetą (kg) ir / arba per pasirinktą laiko intervalą (min) su automatiniu boliuso greičio apskaičiavimu vienai boliuso infuzijai.
3.11 | Antiboliuso funkcija | Boliuso tūris automatiškai sumažinamas po okliuzijos.
3.12 | Ekrane rodomos reikšmės infuzijos metu (nebūtinai vienu metu) | 1. Infuzijos greitis
2. Likęs suleisti infuzijos tūris
3. Infuzuotas tūris
4. Likęs infuzijos laikas
5. Naudojamo maitinimo šaltinio indikacija (elektros tinklas ar vidinis akumuliatorius)
6. Būsenos „vyksta infuzija“ indikacija
7. Aliarminės situacijos
8. Aliarmo priežastys
3.13 | Vizualiniai bei akustiniai įspėjimai, nenutraukiantys infuzijos (priešaliarminė būsena) | 1. Švirkštas beveik tuščias
2. Tūris beveik suleistas
3. Infuzijos laikas beveik pasibaigė
4. Baterija beveik tuščia
3.14 | Vizualiniai bei garsiniai aliarmai su automatinio infuzijos sustabdymo funkcija | 1. Švirkštas tuščias
2. Tūris suleistas
3. Baterija tuščia
4. Švirkšto laikiklis atidarytas
5. Pasiekta galutinė švirkšto padėtis
6. Baigėsi KVO režimo veikimas
7. Spaudimas per aukštas
8. Neteisingai įstatytas švirkštas
3.15 | Reakcijos į sistemos užsikimšimą slenksčio parinkimo ribos | Slenksčio ribos ne siauresnės kaip 0,2 – 1,0 bar, ne mažiau kaip 9 nustatymo lygiai
3.16 | Spalviniai indikatoriai | Būtina:
1. Normali būsena (vyksta infuzija);
2. Veikimo sutrikimas;
3. Kritinės situacijai įspėjimas.
3.17 | Pompos maitinimas | 1. Vidinis akumuliatorius;
2. Iš 100-240V, 50-60 Hz elektros tinklo;
3. Centralizuotas elektros energijos aprūpinimo iš infuzinius prietaisus integruojančio / laikančio įrenginio.
3.18 | Pompos veikimo iš vidinio akumuliatoriaus trukmė | Ne mažiau kaip 11 val., esant infuzijos greičiui 25 ml/val., naudojant 50 ml švirkštą
3.19 | Pompos spalvotas, lietimui jautrus ekranas | Ne mažesnis kaip 5 colių įstrižainės
3.20 | Programinės įrangos atnaujinimas | Galimybė atnaujinti programinę įrangą nuotoliniu būdu
3.21 | Švirkštinės pompos sąsajos | 1. Jungtis (-ys) paciento kontroliuojamos analgezijos (PKA) valdymo jungiklio prijungimui;
2. Jungtis (-ys) personalo iškvietimui ar lygiavertis sprendimas pompos pajungimui prie personalo iškvietimo sistemos
3. Kompiuterinė arba infraraudonųjų spindulių ar lygiavertė sąsaja pompos komunikavimui su infuzinius prietaisus integruojančiu/laikančiu įrenginiu
4. Wi-Fi sąsaja (saugumo standartas: WPA2 ar WPA2-PSK ar lygiavertis)
3.22 | Vaistų biblioteka | 1. Ne mažiau kaip 4000 vaistų pavadinimų;
2. Vaistų grupavimui galima sukurti: a) ne mažiau kaip 20 skirtingų vartotojo apibrėžtų vaistų kategorijų b) ne mažiau kaip 20 skirtingų vartotojo nustatytų paciento profilių
3.23 | Pauzės (budėjimo) režimas | Pompa turi budėjimo režimą. Budėjimo laiko nustatymo ribos ne siauresnės kaip nuo 1 min. iki 24 val.
3.24 | Galimybė nestabdant infuzijos keisti infuzijos greitį | Būtina
3.25 | Galimybė sujungti kelias infuzines pompas tarpusavyje ir transportuoti jas 1 rankena nenaudojant papildomų įrenginių. | Būtina
3.26 | Švirkštinės pompos klasifikacija | 1. Atspari defibriliacijai;
2. Ne mažesnė kaip I apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1 (arba lygiavertė);
3. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų ne mažesnė nei IP44 klasės).
3.27 | Maitinimo šaltinis arba laidas | Būtina
3.28 | Apsauga nuo laisvo srauto tėkmės švirkšto keitimo metu | Švirkšto stūmoklio stabdis, apsaugantis nuo laisvo srauto tėkmės švirkšto keitimo metu arba lygiavertis sprendimas
4 | Techniniai reikalavimai tūrinei pompai
4.1 | Tūrinės pompos darbo režimai: | 1. Enterinės mitybos
2. Nuolatinės infuzijos
3. Transfuzijos
4.2 | Oro burbulų nustatymas | Aptinkami imtinai iki 0,01 ml tūrio oro burbuliukai
4.3 | Infuzijos greičio nustatymo ribos | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 0,1 ml/val. iki 1200 ml/val.
4.4 | Infuzijos greičio paklaida | Ne daugiau 3%
4.5 | Reakcijos į sistemos užsikimšimą slenksčio (okliuzijos slėgio) parinkimo ribos | Ne siauresnės kaip nuo 0,1 iki 1,1 bar, ne mažiau kaip 9 nustatymo lygiai
4.6 | Infuzijos tūrio nustatymo ribos | Ne siauresnės kaip nuo 0,1 ml iki 9999 ml
4.7 | Infuzijos laiko nustatymo ribos | Nuo 1 min iki 99 val.
4.8 | Automatinio infuzijos greičio skaičiavimo skaičiavimas | Būtina
4.9 | Infuzijos greitis automatiškai apskaičiuojamas įvedus dozę pasirinktinai šiais mato vienetais | mg, µg, IU/U arba mmol per pasirinktą laiko intervalą ir/arba paciento kūno masės vienetui (pavyzdžiui, mg/kg/min.)
4.10 | Smūginės dozės (boliuso) parametrai: | 1. Boliusas su išankstiniu tūrio / dozės pasirinkimu
2. Boliusas, kol nuspaustas mygtukas (pagal poreikį)
3. Boliuso greičio reguliavimo ribos, ne siauresnės kaip nuo 1 ml/val. iki 1200 ml/val
4. Boliuso skyrimas µg, mg, IU arba mmol per pasirinktą svorio vienetą (kg) ir / arba per pasirinktą laiko intervalą (min) su automatiniu boliuso greičio apskaičiavimu vienai boliuso infuzijai.
4.11 | Integruotas priešrovinis slėgio daviklis okliuzijos priešsrovinėje infuzinės sistemos dalyje nustatymui | Būtina
4.12 | Istorijos protokolas | 1. Ne mažiau kaip 1000 istorijos įrašų
2. Istorija išsaugoma išjungus siurblį arba kai išimta baterija
4.13 | Ekrane rodomos reikšmės infuzijos metu (nebūtinai vienu metu) | 1. Infuzijos greitis
2. Likęs suleisti infuzijos tūris
3. Infuzuotas tūris
4. Infuzijos trukmė
5. Naudojamo maitinimo šaltinio indikacija (elektros tinklas ar vidinis akumuliatorius)
6. Būsenos „vyksta infuzija“ indikacija
7. Aliarminės situacijos
8. Aliarmo priežastys
4.14 | Vizualiniai bei akustiniai įspėjimai, nenutraukiantys infuzijos | 1. Infuzija beveik baigta;
2. Baterija beveik tuščia;
4.15 | Vizualiniai bei akustiniai įspėjimai su automatinio infuzijos sustabdymo funkcija | 1. Oras infuzinėje sistemoje;
2. Infuzijos pabaiga;
3. Okliuzija;
4. Baterija išsikrovusi;
4.16 | Programuojant infuziją galima pasirinkti | 1. Vaistą;
2. Vaisto koncentraciją;
3. Paciento profilį
4.17 | Pompos būklės spalvinis (-iai) indikatorius (-iai) | Būtina, ne mažiau 3 lygių:
1. Normali būsena (vyksta infuzija);
2. Veikimo sutrikimas;
3. Kritinės situacijai įspėjimas.
4.18 | Wi-Fi sąsaja | Wi-Fi sąsaja (saugumo standartas: WPA2 ar WPA2-PSK ar lygiavertis)
4.19 | Pompos maitinimas: | 1. Vidinis akumuliatorius;
2. Iš 100-240V, 50-60 Hz elektros tinklo;
3. Centralizuotas elektros tiekimas iš infuzinius prietaisus integruojančio/laikančio įrenginio;
4.20 | Pompos darbo iš akumuliatoriaus trukmė | Ne mažiau kaip 4,5 val., esant infuzijos greičiui 1200ml/val.
4.21 | Pompos spalvotas, lietimui jautrus ekranas | Ne mažesnis kaip 5 colių
4.22 | Programinės įrangos atnaujinimas | Galimybė atnaujinti programinę įrangą nuotoliniu būdu
4.23 | Tūrinės pompos sąsajos | 1. Jungtis (-ys) personalo iškvietimui
2. Kompiuterinė arba infraraudonųjų spindulių ar lygiavertė sąsaja pompos komunikavimui su infuzinius prietaisus integruojančiu/laikančiu įrenginiu
4.24 | Vaistų sąrašas | 1. Ne mažiau kaip 4000 vaistų pavadinimų;
2. Vaistų grupavimui galima sukurti: a) ne mažiau kaip 20 skirtingų vartotojo apibrėžtų vaistų kategorijų b) ne mažiau kaip 20 skirtingų vartotojo nustatytų paciento profilių
4.25 | Pauzės / budėjimo laiko nustatymo ribos | Ne mažiau kaip iki 23 val 59 min.
4.26 | Slėgio infuzinėje sistemoje stebėsena | Būtina
4.27 | Naktinis režimas ar galimybė reguliuoti ekrano ryškumą | Būtina
4.28 | Apsauga nuo nekontroliuojamos skysčių tėkmės | Būtina
4.29 | Oro iš ilginamojo vamzdelio pašalinimo funkcija | Būtina
4.30 | Pauzės funkcija | Būtina
4.31 | Klaviatūros arba ekrano užrakinimo funkcija | Būtina
4.32 | Galimybė nestabdant infuzijos keisti infuzijos greitį | Būtina
4.33 | Galimybė sujungti kelias infuzines pompas tarpusavyje ir transportuoti jas 1 rankena nenaudojant papildomų įrenginių. | Būtina
4.34 | Pompos klasifikacija | 1. Atspari defibriliacijai;
2. Ne mažesnė kaip I apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1 (arba lygiavertė).
3. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų mažesnė nei IP44.
4.35 | Maitinimo šaltinis arba laidas | Būtina
5 | Reikalavimai švirkštines ir tūrines pompas integruojančiam/laikančiam įrenginiui
5.1 | Įrenginio tvirtinimas | Galimybė fiksuoti prie vertikalaus stovo (konsolės ar infuzinio stovo)
5.2 | Fiksuojamų infuzinių pompų skaičius | Ne mažiau aštuonių pompų
5.3 | Fiksuojamų infuzinių pompų rūšys | Švirkštinės ir tūrinės
5.4 | Stotelės jungtys | 1. Personalo iškvietimo
2. Paciento kontroliuojamos analgezijos (PKA) jungtuko
3. Pompų elektriniam maitinimui iš centralizuoto elektros energijos aprūpinimo bloko
5.5 | Pompos fiksatorius prie vertikalaus ir horizontalaus stovo | Prie kiekvienos stotelės pridedamas bent vienas prietaisas skirtas pompos/ų fiksavimui prie vertikalaus ar horizontalaus stovo.
5.6 | Stotelės klasifikacija | 1. Atspari defibriliacijai;
2. Ne mažesnė kaip I apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1 (arba lygiavertė).
3. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų mažesnė nei IP44.
|  | Kiekis | 32
|  | Mato vienetas | kompl.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0

## Sheet6 (hidden)
Taip
Ne