TSD-146, VPP-8760

Operacinio šviestuvo su monitoriaus laikiklio rankena

techninė specifikacija (kiekis 1 kompl.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reikalavimai chirurginiam šviestuvui: |  |  |
| 1.1. | Šviesos šaltinis | Didelio intensyvumo šviesą skleidžiantys šviesos diodai |  |
| 1.2. | Chirurginio šviestuvo modulių („kupolų“) kiekis | Du moduliai - pagrindinis ir pagalbinis, abu atitinkantys 1.5. – 1.17. punktuose pateiktus reikalavimus |  |
| 1.3. | Chirurginio šviestuvo modulių („kupolų“) diametras | - Pagrindinio modulio – 60-70 cm; - Pagalbinio modulio – 50-65 cm. |  |
| 1.4. | Chirurginio šviestuvo konstrukcija | - Du chirurginio šviestuvo moduliai („kupolai“) (pagrindinis ir pagalbinis), pritvirtinti prie vienos centrinės vertikalios kolonos (ašies) per atskiras alkūnines konstrukcijas, leidžiančias keisti kupolo aukštį, padėtį horizontalioje plokštumoje bei nukreipimo kampą; - Šviestuvo kupolų forma pritaikyta laminariniam oro srautui operacinėje; - Šviestuvo paviršiai lygūs, be išsikišusių (neuždengtų) varžtų ar kitokių tvirtinimo elementų, pagaminti iš dezinfekavimo priemonėms atsparių medžiagų. |  |
| 1.5. | Maksimali apšvieta, matuojant 1 m atstume | ≥160 000 liuksų |  |
| 1.6. | Apšvietimo gylis (vienalytės šviesos stulpo aukštis L1+L2 prie 60%) | ≥ 50 cm |  |
| 1.7. | Apšvietimo gylis (vienalytės šviesos stulpo aukštis L1+L2 prie 20%) | ≥ 100 cm |  |
| 1.8. | Sufokusuoto apšvietimo lauko dydžio (d10, matuojant 1 m atstume) reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 20 iki 25 cm |  |
| 1.9. | Skleidžiamos šviesos spalvinis indeksas (Ra) | ≥ 95 |  |
| 1.10. | Skleidžiamos šviesos spalvinė temperatūra pagrindiniame (ne endoskopiniame) darbo režime reguliuojama, su galimybe nustatyti bent vieną parametro vertę, esančią nurodytame intervale) | 3900 - 4400 K |  |
| 1.11. | Išspinduliuojamos šiluminės energijos dydis operaciniame lauke | ≤ 3,6 mW/m2.lx |  |
| 1.12. | Šviesos intensyvumo reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 15% iki 100% |  |
| 1.13. | Šviesos diodų vidutinis darbinis resursas | ≥ 60 000 valandų |  |
| 1.14. | Šviesos diodų skaičius | - Šviesos diodų skaičius pagrindiniame modulyje: ≥ 16; - Šviesos diodų skaičius pagalbiniame modulyje: ≥ 12. |  |
| 1.15. | Chirurginio šviestuvo modulio valdymas | Šviestuvo modulis valdomas kupole arba kupolo rankenoje integruotu valdymo pulteliu, kuriuo galima: - Šviesą įjungti ir išjungti; - Reguliuoti šviesos intensyvumą; - Keisti apšvietimo lauko diametrą. |  |
| 1.16. | Chirurginio šviestuvo modulių valdymo sinchronizavimas | Šviestuvo abu kupolai turi atskirus tarpusavyje sinchronizuotas valdymo pultus (keičiant vieno modulio parametrus atitinkamai keičiasi ir antro modulio parametrai. Ši funkcija gali būti realizuojama iš centralizuoto valdymo pulto (jeigu yra siūlomas). |  |
| 1.17. | Sterilus chirurginio šviestuvo modulio skleidžiamo šviesos srauto krypties reguliavimas | - Reguliuojama nuimamos konstrukcijos, sterilizuojamos rankenos pagalba; - Komplekte su kiekvienu chirurginio šviestuvo moduliu pateikiama ne mažiau kaip po 4 vnt. sterilizuojamų rankenų. |  |
| 1.18. | Chirurginio šviestuvo funkcionalumo išplėtimo galimybė | Esant poreikiui, viename iš modulių galima integruoti papildomai įsigytą didelės raiškos (HD – high definition) videokamerą |  |
| 1.19. | Pritaikymas naudojimui minimaliai invazyvių operacijų metu | Šviestuvas pritaikytas naudojimui minimaliai invazyvių operacijų metu (turi endoskopinį darbo režimą) |  |
| 2. | Reikalavimai monitoriaus laikiklio rankai: |  |  |
| 2.1. | Monitoriaus laikiklio rankos konstrukcija | - Sumontuotas ant operacinio šviestuvo tvirtinimo ašies arba papildomų modulių tvirtinimo vietoje; - Sudarytas iš dviejų alkūnių: 2.1. ≥1150 mm ilgio pagrindinės alkūnės; 2.2. ≥750 mm ilgio antros alkūnės, kuri turi vertikalaus (aukščio) reguliavimo funkciją ir yra su monitoriaus montavimo platforma (VESA standarto); - Laikiklis pritaikytas montuoti ≥42 colių ekrano įstrižainės monitorių; - Elektros maitinimo, vaizdo perdavimo (12G-SDI arba lygiavertis) ir informacinių signalų (CAT6A arba lygiavertis) kabeliai tiki monitoriaus tvirtinimo vietos turi būti pravesti laikiklio alkūnių vidiniais kanalais. |  |
| 3. | Operacinio šviestuvo su monitoriaus laikiklio ranka tvirtinimas | Operacinis šviestuvas turi būti tvirtinimas prie lubų optimaliai (pagal lubų aukštį) parinktais konstrukciniais elementais. Pastaba: daviniai apie operacinių patalpų lubų tipą bei patalpų aukštį bus pateikti operacinio šviestuvo užsakymo metu. |  |
| 4. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 5. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti galiojančio dokumento, liudijančio siūlomo ultragarso aparato žymėjimą CE ženklu (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos), kopiją) |  |
| 6. | Medicininio personalo apmokymas | Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 7. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 8. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių kalba (elektroninė versija) - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba (elektroninė versija): - struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; - instaliavimo instrukcijos; - funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; - aptarnavimo instrukcijos; - gedimų nustatymo instrukcijos; - išardymo-surinkimo instrukcijos; - atsarginių dalių katalogas; - periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; - derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); - programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). Pastaba: Reikalavimas pateikti dokumentų elektronines versijas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 punktu. |  |
| 9. | Garantinis laikotarpis | ≥ 36 mėnesiai |  |
| 10. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |