TSD-140, VPP-8720

Lazerio selektyviai trabekuloplastikai ir kapsulotomijai techninė specifikacija (kiekis 1 vnt.)

| Eil. Nr. | Pavadinimas (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prietaiso paskirtis | Prietaisas skirtas darbui YAG ir SLT režimu (selektyviai trabekuloplastikai ir kapsulotomijai): - YAG darbo režimas iridotomijai ir užpakalinei kapsulotomijai; - SLT darbo režimas selektyviai lazerinei trabekuloplastikai. |  |
| 2. | Reikalavimai YAG darbo režimui: |  |  |
| 2.1. | YAG lazerio bangos ilgis | 1064 nm ± 1 nm |  |
| 2.2. | Impulso energija | - Impulso energija tolygiai reguliuojama; - Reguliuojama ne siauresnėse ribose kaip nuo 0,3 mJ iki 10 mJ vienam impulsui. |  |
| 2.3. | Gydomojo impulso trukmė | 4 ns ± 1 ns |  |
| 2.4. | Impulso pobūdis | Galima pasirinkti: - 1 impulso; - 2 impulsų seriją; - 3 impulsų seriją. |  |
| 2.5. | Gydomojo impulso taško dydis | 8 μm ± 1 μm |  |
| 2.6. | Lazerio spindulio profilis | Gausinis arba Super Gausinis arba Ultra Gausinis |  |
| 2.7. | YAG gydomojo impulso taško defokusavimo diapazonas | Ne siauresniame intervale kaip nuo -500 μm iki +500 μm |  |
| 2.8. | Nusitaikymo spindulys | - Žalios arba raudonos šviesos; - 515 nm ± 1 nm arba 635 nm ± 1 nm; - Reguliuojamo intensyvumo; - ≥ 2-jų taškų nusitaikymo (prisitaikymo) sistema. |  |
| 3. | Reikalavimai SLT darbo režimui: |  |  |
| 3.1. | SLT lazerio bangos ilgis | 532 nm ± 1 nm |  |
| 3.2. | Impulso energija | - Impulso energija tolygiai reguliuojama; - Reguliuojama ne siauresnėse ribose kaip nuo 0,3 mJ iki 2,6 mJ vienam impulsui. |  |
| 3.3. | Gydomojo impulso trukmė | 3 ns ± 1 ns |  |
| 3.4. | Impulso pobūdis | Vienkartiniai arba pavieniai impulsai |  |
| 3.5. | Gydomojo impulso taško dydis | 400 μm ± 1 μm |  |
| 3.6. | Nusitaikymo spindulys | - Raudonos šviesos; - 635 nm ± 1 nm; - Reguliuojamo intensyvumo. |  |
| 4. | Bendrieji reikalavimai lazeriui: |  |  |
| 4.1. | Lazerio šaltinis | Nd:YAG su Q tipo perjungikliu (angl. Q-switched) arba lygiavertis šaltinis |  |
| 4.2. | Didžiausias impulsų pakartojimo dažnis | ≥ 3 Hz |  |
| 4.3. | Lazerio aušinimas | Aušinamas oru |  |
| 4.4. | Biomikroskopinė plyšinė lempa | - Integruota lazeryje; - Optimizuota priekinio segmento vizualizacijai; - Su ≥ 3 didinimo pozicijomis, tarp kurių: - 10× arba 12,5× arba 14×; - 17× arba 20× arba 25×; - 29× arba 32× arba 38×. |  |
| 4.5. | Apšvietimo sistema | - LED (arba lygiavertis); - Taikomas tiesioginis arba tikrasis koaksialinis apšvietimas (atspindžio arba reflekso technologija). |  |
| 4.6. | Darbui skirtas manipuliatorius | Dviejų funkcijų, galima nustatyti energiją ir paleisti impulsą |  |
| 4.7. | Naudotojo sąsaja ir nustatymų vizualizacija | - Lietimui jautrus ekranas; - Ekranas spalvotas; - Ekrano įstrižainė ≥ 5,7 colių. |  |
| 5. | Lazerio priedai: |  |  |
| 5.1. | Stalelis | Elektrinis, keičiamo aukščio stalelis, pritaikymas pacientui neįgaliojo vežimėlyje |  |
| 5.2. | Kojinis jungiklis (jeigu tokį numato gamintojas) | Kiekis – 1 vnt. |  |
| 5.3. | Apsauginiai akiniai | Ne mažiau kaip 1 vnt. |  |
| 5.4. | Kontaktinis lęšis | - Skirtas iridektomijai; - Vaizdo padidinimas 1,60×; - Lazerio taško didinimas 0,63×. („Volk MagPlus Iridectomy Lens“ kodas VMPIRID arba lygiavertis) |  |
| 5.5. | Kontaktinis lęšis | - Skirtas kapsulotomijai; - Vaizdo padidinimas 1,57×; - Lazerio taško didinimas 0,64×. („Volk Capsulotomy Lens“ kodas VCAPS arba lygiavertis) |  |
| 5.6. | Kontaktinis lęšis | - Skirtas STL darbo režimui; - Vaizdo padidinimas 1,0×; - Lazerio taško didinimas 1,0×. („Volk Selective Laser Trabeculoplasty (SLT) Lens“ kodas VSLT arba lygiavertis) |  |
| 6. | Elektros maitinimas | Iš 230 V, 50 Hz elektros tinklo |  |
| 7. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 8. | Garantinis terminas | ≥ 36 mėnesiai |  |
| 9. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |
| 10. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 11. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 12. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |
| 13. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Perkamas lazeris selektyviai trabekuloplastikai ir kapsulotomijai su eksploatacijai būtinais ir techniškai suderinamais priedais, todėl šis pirkimas į atskiras pirkimo dalis neskaidomas.

- Lentelėje nurodytas gamintojo pavadinimas ir kataloginiai numeriai (kodai) jokios komercinės reikšmės neturi, tik nurodo perkamų prekių technines charakteristikas aprašantį informacijos šaltinį. Gali būti siūlomos nurodyto gamintojo konkrečiais katalogo numeriais įvardintos prekės arba joms lygiaverčiai, atitinkantys lentelėje pateiktus reikalavimus, kitų firmų gaminiai.

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

- Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame yra aiškiai išdėstyta informacija, kuri patvirtina siūlomo produkto atitikimą pirkimo objektui keliamiems reikalavimams (siūlomo pirkimo objekto iliustracija / aprašymas / kataloginis numeris / gamintojo patvirtinimas).