 Techniniai reikalavimai optiniam biometrui
	Eil. Nr.
	Parametrai
	Reikalaujami parametrai
	Siūlomi parametrai su nuoroda į informacijos šaltinį 

	1.
	Paskirtis
	Atlikti akies matavimus ir parinkti tinkamą intraokulinio lęšio galią
	

	2.
	Matuojami parametrai
	1. Ašies ilgis
2. Ragenos storis
3. Priekinės kameros gylis
4. Lęšiuko storis
5. Keratometrija
6. Astigmatizmas
7. Ragenos diametras (“White-to-White”)
8. Vyzdžio dydis
	

	3.
	Optinė technologija
	Kintamo šaltinio koherentinė optinė tomografija
	

	4.
	Biometrijos ir keratometrijos matavimo greitis 
	Ne daugiau kaip 0.7 sek 6 vaizdams
	

	5
	Šviesos šaltinio parametrai
	Bangos ilgis 1050 – 1080 nm ribose

	

	6.
	Keratometrijos matavimų šviesos šaltinio parametrai
	LED 850 nm ± 20 nm
	

	7.
	Fiksavimo šviesos šaltinio parametrai
	LED 565 nm ± 20 nm
	

	8.
	Optinės koherentinės tomografijos skiriamoji geba
	Lateralinė skiriamoji geba ne mažiau kaip 100 µm ± 5 µm
Ašinė skiriamoji geba ne mažiau kaip 50 µm ± 3 µm
	

	9.
	Skanavimo dažnis
	A-scan: ne mažiau nei 3 kHz 

B-scan: ne mažiau nei 10 kHz
	

	10.
	Matavimų diapazonai
	1. Ašies ilgis ne siauriau nei 15.0 – 37.0 mm
2. Ragenos storis ne siauriau nei 200 – 1100 µm 
3. Priekinės kameros gylis ne siauriau nei 0.7 – 7.0 mm 
4. Lęšiuko storis ne siauriau nei 0.7 – 9.0 mm
5. Ragenos diametras ne siauriau nei 8 – 14 mm
6. Vyzdžio dydis ne siauriau nei 2 – 12 mm
7. Keratometrijos radiusas ne siauriau nei 6 – 10 mm
	

	11.
	Referentinės nuotraukos darymas
	Būtinas
	

	12. 
	Formulės IOL apskaičiavimui
	Barrett, Hoffer Q, Haigis, Holladay 1, Holladay 2, SRK/T, Barrett Toric
	

	13.
	IOL konstantų personalizavimo funkcija
	Būtina
	

	14. 
	Arkinių rageninių pjūvių nomogramos
	Su galimybe sukurti asmenines
	

	15. 
	Astigmatizmo gydymo planavimas
	Galimybė pasirinkti korekciją: IOL pagalba, arkinių

rageninių pjūvių pagalba arba kombinuotą metodą.
	

	16.
	Pagrindinių ir papildomų pjūvių numatymas
	Numatomų pjūvių dydžio ir lokacijos numatymas dešinei ir kairei akiai atskirai. 
	

	17.
	Chirurgiškai sukelto astigmatizmo įvedimas
	Būtinas, susiejant su pagrindiniu pjūviu ir jo pozicija
	

	18.
	Chirurgiškai sukelto astigmatizmo optimizavimas
	Būtinas, suvedus ne mažiau kaip 30 operacijų rezultatus.
	

	19. 
	Akies refrakcinių indeksų pritaikymas
	Kiekvienam akies segmentui atskirai (ragenos, akies skysčio, lęšio, stiklakūnio). 
	

	20.
	Pamatuotų akies atstumų koregavimo galimybė
	Būtina
	

	21.
	Numatomų pooperacinių rezultatų rodymas
	Nurodant liekamuosius: sferą, cilindrą, ašį ir chirurgiškai sukeltą astigmatizmą.
	

	22. 
	Porefrakcinių operacijų akių matavimo galimybė
	Būtina, atrenkant tinkamas formules tokių akių apskaičiavimui.
	

	23. Komplektacijoje:

	23.1.
	Intraoperacinis priedas prie mikroskopo. Būtina: suderinamas su skirtingų gamintojų mikroskopais
	1 vnt. 
	

	23.2.
	USB raktas
	1 vnt.
	

	23.3.
	Lazerinis spausdintuvas
	1 vnt.
	

	23.4.
	Elektra reguliuojamo aukščio stalelis 
	1 vnt.
	

	24. Bendrieji reikalavimai:

	24.1
	Garantija
	≥ 60 mėn. 
	


