Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

PREKIŲ ATITIKTIES LENTELĖ

| Eil. Nr. | Charakteristikos pavadinimas | Charakteristikos reikšmė, parametrai | Įrašyti konkrečiai siūlomus Prekės atitikimo parametrus* | Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar tiksli nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui pateikiama informacija** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Centralizuota vandens gryninimo ir distribucijos sistema |  | (Pardavėjas nurodo prekių kilmės šalį, gamintoją ir modelį) *** |  |  |
|  | Paskirtis | Išgryninti vandenį iki II grynumo laipsnio iš vandentiekio vandens |  |  |
|  | Išgryninto vandens grynumo laipsnis | II grynumo laipsnis atitinkantis reikalavimus švariam vandeniui pagal ISO 3696:1987 arba lygiavertis |  |  |
|  | Sistemos našumas | Ne mažiau kaip 40 l/h |  |  |
|  | Išgryninto vandens kokybiniai rodikliai | - Varža > 5 MΩ cm; - Bendros organinės anglies koncentracija <30 ppb; - Bakterijų kiekis <10 ksv/ml; - Ištirpęs silicio oksidas <3 ppb. |  |  |
|  | Valymo stadijos | - Trifunkcinis vienalytis priešfiltris su automatiniu reversinės osmozės membranos sanitizavimu instaliavimo ir keitimo metu; - Reversinė osmozė; - Elektrodejonizavimas; - Švitinimas ultravioletiniais spinduliais su 254 nm UV lempa. |  |  |
|  | Valdymas | Mikroprocesorinis valdymas su pranešimų susijusių su sistemos aptarnavimu, remontu ir gedimų išvedimu į sistemos ekraną. Ekrane turi būti matoma informacija apie sistemos pagrindinių dalių darbą realiu laiku. |  |  |
|  | Sistemos darbinių parametrų saugojimas | Ne trumpiau kaip už paskutinių 1 metų laikotarpį su galimybe duomenis įsirašyti į USB laikmeną arba parsisiųsti juos nuotoliniu būdu. |  |  |
|  | Elektros tinklas | 230 V, 50/60 Hz |  |  |
|  | Reikalavimai saugojimo distribucijos talpai | - Tūris nuo 400 - 500 l; - Hermetiška, be persipylimo vožtuvo į drenažą; -Mikrobiologinis ventiliavimo - CO2 pašalinimo filtras; - Integruotas distribucinis siurblys užtikrinantis ne mažesnį nei 0,6 m/s vandens srauto greitį distribucinėje kilpoje ir ne mažesnį nei 2 bar slėgį. |  |  |
|  | Reikalavimai distribuciniam vamzdynui | - Išgryninto vandens distribucinės kilpos turi būti suprojektuotos atsižvelgiant į ISPE farmacijos inžinerijos aprašus arba lygiavertį aprašą). - Aprišamoji armatūra: diafragminės sklendės rankinio valdymo. Paviršius kontaktuojantis su terpe PP. - Vandens paėmimo kranai vartotojo taškuose yra „no dead leg“ tipo, t.y. be užsistovinčių zonų pilnai recirkuliuojantys. Paviršius kontaktuojantis su terpe iš PP (polipropileno), rankinis valdymas, su vidine recirkuliacija. - Vamzdynas, jungiamosios dalys ir uždaromoji armatūra iš PP. - Naudojami vamzdžiai ir fasoninės dalys turi būti vieno gamintojo, nes vamzdžių slėgio klasė kinta priklausomai nuo temperatūros. - 0,22 µm, 10“ membraninis filtras mikroorganizmų pašalinimui iš cirkuliacinės kilpos. - Įrengtas sanitarinis vandens pavyzdžio paėmimo kranelis. - Distribucinis vamzdynas turi būti sujungiamas IR suvirinimo būdu užtikrinant švarią aplinką. |  |  |

* Tiekėjas turi nurodyti tikslią siūlomos prekės konkretaus parametro reikšmę. Jeigu reikalaujama reikšmė pateikiama amplitudėje (pvz. ne daugiau kaip 50 mm), Tiekėjas turi nurodyti tikslią parametro reikšmę (pvz. 48 mm). Rašyti „atitinka“, „taip“ ar pan. negalima.

** Tiekėjas privalo aiškiai nurodyti, kuriuose dokumentuose (ir kuriose konkrečiose vietose – puslapyje, pastraipoje, punkte ir t.t.) galima rasti reikalaujamas charakteristikas bei jas aiškiai pažymėti.

*** Privalomi užpildyti laukai.

______________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Jei Pasiūlymą Pirkimui pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie Pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.