TSD- 145, VPP-8514

Vieningos jėgos sistemos techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jėgos instrumentų sistema stambiųjų ir vidutinių kaulų chirurginėms operacijoms (kiekis 8 vnt.) |  |  |
| 1.1 | Jėgos sistemos paskirtis | Skirta stambiųjų ir vidutinių kaulų chirurginėms operacijoms. Sistema pritaikyta kaulų pjovimo, frezavimo ir gręžimo funkcijoms, atliekant vidutinės ir didelės apimties ortopedines chirurgines kaulų procedūras. |  |
| 1.2. | Jėgos instrumento komplektacija: | 1. Gręžimo–frezavimo rankena – 1vnt. 2. Osciliuojančio pjovimo rankena – 1 vnt. 3. Įkraunama baterija – 2 vnt. 4. Gręžimo antgalis – 1 vnt. 5. Frezavimo antgalis – 1 vnt. 6. Kiršnerio vielos antgalis – 1 vnt. 7. Sterilizavimo krepšelis – 1 vnt. |  |
| 1.3. | Gręžimo-frezavimo rankena | 1. Į antgalį perduodamo sukamojo judesio greitis reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip: – nuo 0 iki 1000 aps./min. gręžimo režimu; – nuo 0 iki 250 aps./min. frezavimo režimu. 2. Galima naudoti įvairius darbo įrankius, įskaitant grąžtus, frezus ir Kiršnerio vielą. |  |
| 1.3.1. | Maksimalus sukimo momentas: | 1. Gręžimui ne mažiau 5 Nm. 2. Frezavimui ne mažiau 19 Nm. |  |
| 1.3.2. | Kaniuliacija | 4,2 mm ± 0,2 mm. |  |
| 1.3.3. | Energijos šaltinis | Įkraunama baterija |  |
| 1.3.4. | Svoris (su baterija) | Ne daugiau 1400 g. |  |
| 1.3.5. | Galingumas | Ne mažiau 250 W |  |
| 1.3.6. | Sterilizuojama, atspari dezinfekavimui, autoklavuojama. | Gręžimo-frezavimo rankena sterilizuojama, atspari dezinfekavimui, autoklavuojama. |  |
| 1.3.7. | Saugumo mygtukas, apsaugantis nuo atsitiktinio instrumento įjungimo. | Būtina saugumo mygtukas, apsaugantis nuo atsitiktinio instrumento įjungimo. |  |
| 1.3.8. | Rotacija į kairę ir į dešinę | Atliekama spaudžiant atskirus atitinkamus mygtukus |  |
| 1.3.9. | Sriegimo / vibravimo režimas | 1. Aktyvuojama spaudžiant atskirus atitinkamus mygtukus arba aktyvuojamas naudojant tuos pačius mygtukus, pakeitus režimą slankiklio pagalba 2. Grąžtas pakaitomis sukasi pagal laikrodžio ir prieš laikrodžio rodyklės kryptį. |  |
| 1.4. | Gręžimo antgalis | 1. Jacobs tipo. 2. Autoklavuojamas, tinkamas grąžtams, kurių diametras nuo 0,5 mm iki 7,4mm. |  |
| 1.5. | Frezavimo antgalis | Autoklavuojamas, Zimmer/Hudson tipo. |  |
| 1.6. | Kiršnerio vielos antgalis | 1. Autoklavuojamas. 2. Tinkamas nuo 0,6 ± 0,1 mm iki 4,0 mm skersmens vielai įvesti. 3. Sukamojo judesio greitis reguliuojamas ribose ne siaresnėse, kaip 0-1250 aps./min |  |
| 1.7. | Osciliuojančio pjovimo rankena | Atspari dezinfekavimui, autoklavuojama. |  |
| 1.7.1. | Svoris (su baterija) | Ne daugiau 1600 g |  |
| 1.7.2. | Galingumas | Ne mažiau 250 W |  |
| 1.7.3. | Energijos šaltinis - įkraunama baterija | Būtina energijos šaltinis - įkraunama baterija |  |
| 1.7.4. | Pjovimo greičio valdymas | 1. Bepakopis, reguliuojamas ribose, ne siauresnėse, kaip 0-13.000 ciklų/min. 2. Apsauga nuo atsitiktinio įjungimo. |  |
| 1.7.5. | Pjovimo galvutės padėties keitimas | 360º kampu apie išilginę ašį, fiksuojant padėtį kas 45º |  |
| 1.7.6. | Osciliacijos kampas | 4.1º ±0.1º |  |
| 1.7.7. | Prietaiso konstrukcija | Pistoleto formos, ne modulinė |  |
| 1.8. | Baterijos | 1. NiMH arba Ličio jonų, arba lygiavertės su integruotu elektroniniu variklio valdymu. 2. Talpa ne mažiau 1,95 Ah. |  |
| 1.8.1. | Įkraunama baterija nesterilizuojama | Būtina |  |
| 1.8.2. | Baterijos tvirtinimas | Baterijos įstatomos į gręžimo/pjovimo rankenose integruotą baterijos skyrių arba baterijos įstatomos į prie rankenos atskirai tvirtinamą baterijos korpusą |  |
| 1.8.3. | Baterijų pakeitimas | Baterijų pakeitimas nesudėtingas–nuspaudžiant užraktą ant gręžimo/pjovimo rankenų dangtelio arba atidarius prie rankenos tvirtinamo baterijos korpuso dangtelį. |  |
| 1.9. | Sterilizavimo krepšelis | Pritaikytas visiems sistemos komponentams sudėti |  |
| 1.10. | Garantinis terminas | Ne mažiau kaip 12 mėn. |  |
| 2. | Jėgos instrumentų sistema smulkiųjų ir vidutinių kaulų chirurginėms operacijoms (kiekis 4 vnt.) |  |  |
| 2.1. | Jėgos sistemos paskirtis | Smulkųjų ir vidutinių kaulų chirurginėms operacijoms. Skirta kaulų pjovimo, gręžimo, Kiršnerio vielos įvedimo funkcijoms, atliekant mažos ir vidutinės apimties traumatologines chirurgines kaulų procedūras. |  |
| 2.2. | Jėgos instrumento komplektacija: | 1. Gręžimo-pjovimo rankena – 1 vnt. 2. Osciliuojančio pjovimo antgalis – 1 vnt. 3. Įkraunama baterija – 2 vnt. 4. Gręžimo antgalis – 1 vnt. 5. Kiršnerio vielos antgalis – 1 vnt. 6. Sterilizavimo krepšelis – 1 vnt. |  |
| 2.3. | Gręžimo-pjovimo rankena | Į antgalį perduodamo sukamojo judesio greitis reguliuojamas ribose ne siauresnėse, kaip 0-1250 aps./min. gręžiant ir įvedant Kiršnerio vielą. Galimybė naudoti įvairius darbo įrankius: grąžtus, frezus, įvesti Kiršnerio vielą. |  |
| 2.3.1. | Energijos šaltinis | Energijos šaltinis - įkraunama baterija |  |
| 2.3.2. | Svoris (su baterija) | Ne daugiau 950 g |  |
| 2.3.3. | Galingumas | Ne mažiau 85 W |  |
| 2.3.4. | Kaniuliacija | 3,2 - 4,2 mm. |  |
| 2.3.5. | Sterilizuojama, atspari dezinfekavimui, autoklavuojama. | Gręžimo-pjovimo rankena sterilizuojama, atspari dezinfekavimui, autoklavuojama. |  |
| 2.3.6. | Saugumo mygtukas, apsaugantis nuo atsitiktinio instrumento įjungimo. | Būtina saugumo mygtukas, apsaugantis nuo atsitiktinio instrumento įjungimo. |  |
| 2.3.7. | Rotacija į kairę ir į dešinę | Atliekama spaudžiant atskirus atitinkamus mygtukus |  |
| 2.3.8. | Sriegimo / vibravimo režimas | 1. Aktyvuojama spaudžiant atskirus atitinkamus mygtukus arba aktyvuojamas naudojant tuos pačius mygtukus, pakeitus režimą slankiklio pagalba. 2. Grąžtas pakaitomis sukasi pagal laikrodžio ir prieš laikrodžio rodyklės kryptį. |  |
| 2.4. | Gręžimo antgalis | 1. Jacobs tipo. 2. Autoklavuojamas, tinkamas grąžtams, kurių diametras nuo 0,5 mm iki 7,4 mm |  |
| 2.4.1. | Maksimalus sukimo momentas | Ne mažiau 1,5 Nm |  |
| 2.5. | Osciliuojančio pjovimo antgalis | Atsparus dezinfekavimui, autoklavuojamas |  |
| 2.5.1. | Svoris | Ne daugiau 180 g |  |
| 2.5.2. | Pjovimo greičio valdymas | 1. Bepakopis, reguliuojamas ribose, ne siauresnėse, kaip 0-15.750 ciklų/min. 2. Apsauga nuo atsitiktinio įjungimo. |  |
| 2.5.3. | Pjovimo galvutės (arba peiliuko) padėties keitimas | Fiksuojant padėtį kas 45º apie statmeną pjovimo plokštumai ašį. |  |
| 2.5.4. | Osciliacijos kampas | 4.5º ± 0.2º |  |
| 2.6. | Antgalis Kiršnerio vielai įvesti | 1. Atsparus dezinfekavimui, autoklavuojamas. 2. Tinkamas vielai, kurios diametras nuo 0,6 ± 0.1 mm iki 3,2 mm. |  |
| 2.6.1. | Svoris | Ne daugiau 210 g. |  |
| 2.7. | Baterijos | 1. NiMH arba Ličio jonų, arba lygiavertės su integruotu elektroniniu variklio valdymu. 2. Energijos kiekis ne mažiau 10,5 Wh. |  |
| 2.7.1. | Įkraunama baterija nesterilizuojama | Būtina įkraunama baterija nesterilizuojama. |  |
| 2.7.2. | Baterijos tvirtinimas | Baterijos įstatomos į gręžimo/pjovimo rankenose integruotą baterijos skyrių arba baterijos įstatomos į prie rankenos atskirai tvirtinamą baterijos korpusą. |  |
| 2.7.3. | Baterijų pakeitimas | Baterijų pakeitimas nesudėtingas–nuspaudžiant užraktą ant gręžimo/pjovimo rankenų dangtelio arba atidarius prie rankenos tvirtinamo baterijos korpuso dangtelį. |  |
| 2.8. | Sterilizavimo krepšelis | Pritaikytas visiems sistemos komponentams sudėti |  |
| 2.9. | Garantinis terminas | Ne mažiau, kaip 12 mėn. |  |
| 3. | Tiesiaeigio pjūklo komplektas operacijoms atlikti (kiekis 1 vnt.) |  |  |
| 3.1. | Jėgos instrumento paskirtis | Skirta tiesiaeigiam kaulų pjovimui, atliekant vidutinės ir didelės apimties ortopedines chirurgines kaulų procedūras. |  |
| 3.2. | Jėgos instrumento komplektacija: | 1. Reciprokinio pjovimo rankena – 1 vnt. 2. Įkraunama baterija – 1 vnt. |  |
| 3.3. | Reciprokinio pjovimo rankena | Atspari dezinfekavimui, autoklavuojama |  |
| 3.3.1. | Svoris (su baterija) | Ne daugiau 1550 g |  |
| 3.3.2. | Galingumas | Ne mažiau 250 W |  |
| 3.3.3. | Energijos šaltinis | Energijos šaltinis - įkraunama baterija |  |
| 3.3.4. | Pjovimo greičio valdymas | 1. Bepakopis, reguliuojamas ribose, ne siauresnėse, kaip 0-13.000 ciklų/min. 2. Apsauga nuo atsitiktinio įjungimo. |  |
| 3.3.6. | Geležtės judesio amplitudė | 3,2 – 3,7 mm. |  |
| 3.4. | Baterijos | 1. NiMH arba Ličio jonų, arba lygiavertė su integruotu elektroniniu variklio valdymu. 2. Talpa ne mažiau 1,95 Ah. |  |
| 3.4.1. | Įkraunama baterija nesterilizuojama | Būtina įkraunama baterija nesterilizuojama |  |
| 3.4.2. | Baterijos tvirtinimas | Baterijos įstatomos į gręžimo/pjovimo rankenose integruotą baterijos skyrių arba baterijos įstatomos į prie rankenos atskirai tvirtinamą baterijos korpusą. |  |
| 3.4.3. | Baterijų pakeitimas | Baterijų pakeitimas nesudėtingas–nuspaudžiant užraktą ant gręžimo/pjovimo rankenų dangtelio arba atidarius prie rankenos tvirtinamo baterijos korpuso dangtelį. |  |
| 3.5. | Garantinis terminas | Ne mažiau kaip 12 mėn. |  |
| 4. | Baterijų pakrovimo įrenginys (kiekis 1 vnt.) |  |  |
| 4.1. | Funkciniai reikalavimai | 1. Vienu metu galima krauti ne mažiau kaip 4 baterijas. 2. Integruota automatinė baterijų diagnostikos funkcija. 3. Yra baterijų įkrovimo lygio indikatorius. 4. Įrenginys tinkamas siūlomų sistemos NiMH ir/arba Li-ion baterijų pakrovimui. |  |
| 4.2. | Įrenginio maitinimas | Iš 230 V, 50/60 Hz elektros tinklo |  |
| 4.3. | Garantinis terminas | Ne mažiau kaip 12 mėnesių |  |
| 5. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 6. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis. 2. Serviso dokumentacija lietuvių ir/arba anglų kalba. |  |
| 7. | Įrangos pristatymas, instaliavimas ir personalo apmokymas | Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas turi būti įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |

Papildomas reikalavimas:

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui/išbandymui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.