TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

  - Projektas – Vilniaus universitetas, siekdamas įgyvendinti projekto „Misijomis grįstų mokslo ir inovacijų programų įgyvendinimas“ Nr. 02-002-P-0001 paprojektį „Genų technologijų centro (kompetencijų centro) steigimas (TRACEGET)“, numato įsigyti toliau įvardintas prekes.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – ultracentrifuga su rotoriais ir priedais, jos pristatymas, instaliavimas ir mokymai (toliau – prekės).

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai ir (ar) kiekiui.

  - Prekių pristatymo vieta – Vilniaus universitetas, Gyvybės mokslų centras, Saulėtekio al. 7, Vilnius, Lietuva.

  - Prekių kiekiai ir (ar) apimtys:

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo / tiekimo terminas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.) | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis) |  |
| 1. | Ultracentrifuga su rotoriais ir priedais bei pristatymas Pirkėjo adresu, instaliavimas (sumontuoti pristatytą techninę įrangą kaip to reikalauja įrangos gamintojas, įdiegti sisteminę programinę įrangą, operacinę sistemą, specializuotą programinę įrangą), po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas. | Tikslus kiekis - 1 vnt. | ☐ | ☒ | per 2 (du) mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos |

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.. Lygiavertiškumo  įrodymas yra Tiekėjo pareiga, o lygiavertiškumo dokumentai privalo būti pateikti kartu su pateikiamu pasiūlymu.

3.2. Techninėje specifikacijoje yra išdėstyti minimalūs reikalavimai prekėms. Kiekvienas siūlomos įrangos parametras turi atitikti minimalius reikalavimus arba juos viršyti.

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras** | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo tiekėjas) | Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nurodyti siūlomos prekės pavadinimą, modelį, gamintoją, tipą (jei taikoma), kilmės šalį |  |  |  |
| 2. | Pritaikymas | Mėginių ultracentrifugavimas, |  |  |
| 3. | Temperatūros nustatymo diapazonas | Ne siauresniame diapazone nei nuo 0 °C iki 40 °C, nustatymo žingsnis ne didesnis nei 2 °C. |  |  |
| 4. | Maksimalus centrifugavimo greitis ir jėga | Maksimalus centrifugavimo greitis ne mažesnis nei 90.000 rpm, maksimali centrifugavimo jėga ne mažesnė nei 690.000×g. |  |  |
| 5. | Stabdymo / lėtėjimo režimai | Ne mažiau nei 10 greitėjimo ir 11 lėtėjimo režimų, užtikrinančių centrifuguojamo mėginio saugumą. |  |  |
| 6. | Nepertraukiamo veikimo funkcija (angl. HOLD) | Būtina. |  |  |
| 7. | Triukšmingumo lygis | Ne didesnis nei 55 dB(A). |  |  |
| 8. | Maitinimas | 230V ±10 %, ne daugiau 60 Hz. |  |  |
| 9. | Integruota vakuumo sistema | Būtina alyvos rotacinis vakuuminis siurblys ir alyvos difuzinis siurblys arba lygiavertis sprendimas. |  |  |
| 10. | Stabdžių sistema | Ultracentrifuga turi turėti stabdžių sistemą su energijos atsistatymu. |  |  |
| 11. | Disbalanso funkcija | Ultracentrifugai nustačius disbalansą, nedelsiant sustabdomas sukimasis. |  |  |
| 12. | Šaldymo sistema | Ultracentrifugoje sumontuota termoelektrinė šaldymo sistema, kuri užtikrina efektyvų, stabilų, energiją tausojantį temperatūros palaikymą. |  |  |
| 13. | Biosauga | Ultracentrifuga turi būti Biosafe arba lygiaverčio tipo su įmontuotu filtru. |  |  |
| 14. | Fiksuoto kampo rotorius Nr. 1 | - maksimalus apsisukimų skaičius/min ne mažiau nei 70.000 rpm; |  |  |
|  |  | - maksimali centrifugavimo jėga ne mažesnė nei 500.000×g; |  |  |
|  |  | - k faktorius ne didesnis nei 44; |  |  |
|  |  | - centrifuguojamų mėgintuvėlių talpa 40±1 mL; |  |  |
|  |  | - centrifuguojamų mėgintuvėlių kiekis ne mažiau nei 8 vnt.; |  |  |
|  |  | - rinkinyje turi būti rotoriui tinkami poliamido (PA) arba polipropileno (PP) arba polikarbonato (PC) arba polietileno (PE) mėgintuvėliai (ne mažiau nei 100 vnt.) ir kamšteliai, jei tokie reikalingi, bei mėgintuvėlių uždarymo įrankis, jei tokio reikia.* | [Pasirinkite] | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |
| 15. | Laisvo kampo rotorius Nr. 2 | - maksimalus apsisukimų skaičius/min ne mažiau 32.000 rpm; |  |  |
|  |  | - maksimali centrifugavimo jėga ne mažesnė nei 175.000×g; |  |  |
|  |  | - k faktorius ne didesnis nei 210; |  |  |
|  |  | - centrifuguojamų mėgintuvėlių talpa 38±2 mL; |  |  |
|  |  | - centrifuguojamų mėgintuvėlių kiekis ne mažiau nei 6 vnt.; |  |  |
|  |  | - rinkinyje turi būti rotoriui tinkami poliamido (PA) arba polipropileno (PP) arba polikarbonato (PC) arba polietileno (PE) mėgintuvėliai (ne mažiau nei 100 vnt.).* | [Pasirinkite] | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |
| 16. | Laisvo kampo rotorius Nr. 3 | - maksimalus apsisukimų skaičius/min. ne mažiau nei 40.000 rpm; |  |  |
|  |  | - maksimali centrifugavimo jėga ne mažesnė nei 284.000×g; |  |  |
|  |  | - k faktorius ne didesnis nei 137; |  |  |
|  |  | - centrifuguojamų mėgintuvėlių talpa 13±1 mL; |  |  |
|  |  | - centrifuguojamų mėgintuvėlių kiekis ne mažiau nei 6 vnt.; |  |  |
|  |  | - rinkinyje turi būti rotoriui tinkami poliamido (PA) arba polipropileno (PP) arba polikarbonato (PC) arba polietileno (PE) mėgintuvėliai (ne mažiau nei 100 vnt.).* | [Pasirinkite] | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |
| 17. | Laisvo kampo rotorius Nr. 4 | - maksimalus apsisukimų skaičius/min ne mažiau nei 55.000 rpm; |  |  |
|  |  | - maksimali centrifugavimo jėga ne mažesnė nei 366.000×g; |  |  |
|  |  | - k faktorius ne didesnis nei 48; |  |  |
|  |  | - centrifuguojamų mėgintuvėlių talpa 5±1 mL; |  |  |
|  |  | - centrifuguojamų mėgintuvėlių skaičius ne mažiau nei 6 vnt; |  |  |
|  |  | - rinkinyje turi būti rotoriui tinkami poliamido (PA) arba polipropileno (PP) arba polikarbonato (PC) arba polietileno (PE) mėgintuvėliai (ne mažiau 100 vnt.). * | [Pasirinkite] | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |
| 18. | Personalo mokymai * | Mokymai ≥1 darbuotojams. Mokymų trukmė ≥2 akademinės val. Po mokymų pateikti aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą. Mokymų tiksli data, laikas ir būdas turi būti iš anksto suderinti su Pirkėju. Mokymai vykdomi Pirkėjo patalpose. | [Pasirinkite] | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |
| 19. | Nuotolinė techninė pagalba* | Iškilusių techninių klausimų sprendimas telefonu ir kitomis ryšio priemonėmis. | [Pasirinkite] | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |
| 20. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija* | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių arba anglų kalba. 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. 3. Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia gamintojo, ar gamintojo įgalioto asmens, ar kito lygiaverčio patikimo subjekto patvirtintą pažymą, jog gamintojas TP nenumato. | [Pasirinkite] | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |
| 21. | Garantinis terminas* | 1. Ne mažiau nei 24 mėn. (garantinio aptarnavimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo datos). 2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės. | [Pasirinkite] (Nurodyti tiekėjo siūlomą garantinį laikotarpį mėnesiais) | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |
| 22. | CE sertifikatas / EB deklaracija* | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatomomis prekėmis privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlytos prekės atitiks reikiamus standartus, bei prekių klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams. | [Pasirinkite] | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama. Pirkėjas šio reikalavimo techninę atitiktį tikrina Sutarties vykdymo metu. |
| 23. | Įrangos pristatymas, instaliavimas ir garantinis aptarnavimas* | Tiekėjas atsako už įrangos pristatymą, instaliavimą ir tinkamą parengimą darbui kaip to reikalauja įrangos gamintojas, bei sisteminės, operacinės bei specializuotos programinės įrangos įdiegimą. Tiekėjas turi būti siūlomos technologinės įrangos prekių gamintojas arba turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą, arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su Sutarties įvykdymo užtikrinimu. | [Pasirinkite] | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama. Pirkėjas šio reikalavimo atitiktį tikrina kartu su Sutarties įvykdymo užtikrinimu. |

** Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz., gamintojo prekės aprašymas, internetinė nuoroda į gamintojo psl. arba kiti lygiaverčiai dokumentai).

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Aplinkosauginiai kriterijai prekėms nurodyti pirkimo sąlygų 3 priede „Sutarties projektas“.

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t. y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

•     neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

•    panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

•     numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

•     nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų

lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.