Specialiųjų sąlygų 3 priedas

REAGENTAI IR PRIEMONĖS LABORATORINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI

KARTU SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI:

- Tyrimų kiekis yra preliminarus. Perkančioji organizacija tyrimus pirkimo sutarties galiojimo metu planuoja pirkti pagal atskirus užsakymus, atsižvelgdama į perkančiosios organizacijos poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų tyrimų kiekis priklauso nuo pirkimo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis gydymo įstaigos pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija per pirkimo sutarties galiojimo terminą įsipareigoja nupirkti Prekių už ne mažiau kaip 50 % pradinės sutarties vertės.

- Visi siūlomi analizatoriai turi atitikti techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus ir, pasirašius sutartį, turi būti pateikti perkančiajai organizacijai panaudai (pasirašant atskirą sutartį dėl analizatorių panaudos). Tiekėjas įsipareigoja savo sąskaita vykdyti perduotų panaudai analizatorių techninį aptarnavimą ir remontą per visą panaudos sutarties galiojimo laikotarpį. Reagentų ir kitų laboratorinių priemonių užsakymai bus vykdomi po analizatoriaus (-ių) pristatymo, instaliavimo ir apmokius darbuotojus dirbti su pateikta įranga.

- Visi siūlomi analizatoriai ir jų programinė įranga turi būti suderinama ir integruojama į Laboratorijos informacinę sistemą (LIS). Tiekėjas privalo užtikrinti, kad siūloma įranga turėtų technines galimybes būti prijungta prie laboratorinės informacinės sistemos (LIS). Tiekėjas įsipareigoja pateikti visą reikiamą informaciją analizatorių tinkamam pajungimui į LIS dvikrypčiu ryšiu ir patvirtina, kad jo siūlomi analizatoriai visiškai suderinami su įstaigos naudojama LIS, bei užtikrina, jog, jungiant siūlomus analizatorius prie LIS, tarpininkaus siekiant, kad nekiltų techninių kliūčių pajungimui. Perkančioji organizacija prijungimą prie Laboratorijos informacinės sistemos vykdo savo lėšomis.

- Prekių pristatymo vieta: Vytauto g. 47, Rokiškis, laboratorija.

- Siūlomos prekės turi būti skirtos in vitro diagnostikai. Analizatoriai, reagentai ir papildomos priemonės turi būti paženklinti CE pagal IVD direktyvą 98/79/EC.

- Prekių pristatymo terminai:

Tiekėjas įsipareigoja be papildomo mokesčio (nemokamai) pristatyti analizatorius panaudai, juos pajungti ir darbuotojus apmokyti dirbti su pateikta įranga – ne vėliau kaip per 10 darbo dienų  nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
Tiekėjas įsipareigoja be papildomo mokesčio (nemokamai), nepriklausomai nuo užsakomo prekių kiekio, užtikrinant prekių gamintojo nurodytas transportavimo sąlygas, pristatyti Sutartyje ir Sutarties priede nustatytus reikalavimus atitinkančias prekes (reagentus ir kitas pagalbines priemones) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Perkančiosios organizacijos užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos.

- Pristatomų reagentų ir papildomų priemonių galiojimo terminas (nurodytas ant pakuotės) -  ne trumpesnis nei 2/3 nuo pagaminimo datos.

- Perkančioji organizacija yra sudariusi sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sutartį su teritorine ligonių kasa, todėl vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms, kurie skirti paslaugų, apmokamų iš PSDF biudžeto lėšų, teikimui, taikomas lengvatinis pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) tarifas.

- Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“,  4.4.4. papunkčiu, aplinkos apaugos kriterijai nustatyti Specialiųjų sąlygų 5 priede pateikto Sutarties projekto 3.3. punkte.

II. TIEKĖJŲ PASIŪLYMŲ PATEIKIMO REIKALAVIMAI

- Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis konkrečiam šioje specifikacijoje nurodytam tyrimui atlikti. Jeigu tiekėjas, atlikdamas šiame punkte nurodytus skaičiavimus, padarys klaidą, tai tiekėjas įsipareigoja savo sąskaita pateikti trūkstamus diagnostikos reagentus, papildomas medžiagas, kontrolines medžiagas ir kalibratorius, priešingu atveju, tai bus laikoma esminiu pirkimo sutarties pažeidimu, ir perkančioji organizacija įgys teisę nutraukti pirkimo sutartį.

- Tiekėjas, skaičiuodamas šioje specifikacijoje nurodytam preliminariam tyrimų kiekiui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus, papildomas medžiagas, kontrolines medžiagas ir kalibratorius, privalo įvertinti, kad nurodyti diagnostikos reagentai, papildomos medžiagos, kontrolinės medžiagos ir kalibratoriai bus naudojami, atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas, į galiojimo terminą atidarius diagnostikos reagentus, į stabilumo terminą (-us) bei į tai, kad kiekvieną kartą, atliekant tyrimus bus naudojami kontrolinės medžiagos ir/ar kalibratoriai ir gali būti atliekami pakartotiniai tyrimai, esant nepatikimiems rezultatams.

- Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms (reagentai, kalibratoriai, kontrolės ir kt.) ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti (abejų gamintojų raštinis patvirtinimas), kad siūloma prekė yra lygiavertė (pagal techninės specifikacijos reikalavimus) ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus ir gali būti naudojama siūlomai įrangai. Taip pat, jei tiekėjas siūlo ne prietaiso gamintojo reagentus, kalibratorius, kontroles ir kt. privaloma pateikti prietaiso gamintojo išduotus adaptacinius protokolus bei prietaiso gamintojo išduotus analitinius klinikinės validacijos protokolus visiems siūlomiems reagentams, kontrolėms, kalibratoriams (reikalavimas nustatytas siekiant tinkamai įgyvendinti Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. V-383 „Dėl medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (įskaitant pakeitimus ir papildymus) 37.1.4 punkto nuostatas.

- Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti dokumentus (kopijas), įrodančius parduodamų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams lietuvių ir/arba anglų kalba Pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo techniniams parametrams nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu):

  - Gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus: metodikas, analizatoriaus darbo vadovą (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai pažymėti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

  - Prekių gamintojų išduotus oficialius atstovavimą Lietuvoje patvirtinančius dokumentus. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti.

  - Dokumentus, patvirtinančius, kad tiekėjas yra oficialus panaudai siūlomos įrangos gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūloma įranga ir įrangos techninio aptarnavimo bei remonto, t. y. turi įrangos gamintojo suteiktas teises.

  - Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotus CE sertifikatus arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaracijas arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius siūlomų prekių atitikimą Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2017/746 nustatytiems reikalavimams.

  - Visiems reagentams, be visų išvardytų reikalavimų, būtina pateikti saugos duomenų lapus.

  - Nepateikus nurodytų dokumentų ar pateikus reikalavimus neatitinkančius dokumentus arba pateikus suklastotą, klaidinančią informaciją, pasiūlymas bus atmetamas.

- Perkančioji organizacija turi teisę prašyti pateikti papildomus dokumentus informacijos patikslinimui.

III. DETALŪS REIKALAVIMAI PREKĖMS IR ANALIZATORIAMS

- Turi būti užtikrintas tyrimų atlikimo sklandumas, nepertraukiamumas ir kokybiškumas ištisus metus, todėl turi būti suteikta visa reikalinga papildoma įranga (nepertraukiamo elektros energijos tiekimo įrenginys/(-iai), bar kodų skaitytuvas, spausdintuvas). Visa įranga turi būti pajėgi užtikrinti tyrimų atlikimą maksimalios apkrovos metu. Į siūlomą tyrimo įkainį turi būti įskaičiuoti visi kokybiškam tyrimų atlikimui ir pagal panaudą suteikiamos įrangos priežiūrai būtini reagentai ir kitos pagalbinės medžiagos (kalibracinės, kontrolinės medžiagos ir kiti reikmenys). Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų kiekį, atliekant  2-jų lygių kokybės kontrolę, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui atlikti. Reagentai ir eksploatacinės priemonės turi būti originalūs, analizatoriaus gamintojo arba su analizatoriaus gamintojo patvirtintais adaptacijos bei analitinės-klinikinės validacijos protokolais ir pilnai atitinkantys kokybinius ir techninius reikalavimus.

- Tiekėjas galimų defektų ir/ar gedimų atveju privalo savo sąskaita šalinti/remontuoti visus defektus ir/ar gedimus arba sugedusią analizatoriaus (-ių) detalę (-es) (komponentą (-us) pakeisti ekvivalentiška (-ais) perkančiosios organizacijos patalpose (Vytauto g. 47, Rokiškis) ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo pranešimo apie defektą ir /ar gedimą gavimo momento. Jei defekto ir/ar gedimo neįmanoma pašalinti/suremontuoti perkančiosios organizacijos patalpose, tiekėjas privalo analizatorių (-ius) savo sąskaita išvežti defektui ir/ar gedimui šalinti/remontuoti tiekėjo transportu. Sutaisytas (-i) ir veikiantis (-ys) analizatorius (-iai) pristatomas (-i) perkančiajai organizacijai tiekėjo sąskaita ir tiekėjo transportu. Jei defekto ir/ar gedimo šalinimo/remonto atlikti perkančiosios organizacijos patalpose (vietoje) negalima, tiekėjas defekto ir/ar gedimo šalinimo/remonto laikotarpiui privalo pristatyti perkančiajai organizacijai ir perduoti naudoti ekvivalentišką (-us) veikiantį (-čius) analizatorių (-ius) arba sudaryti galimybę tyrimus atlikti papildomų tyrimų laboratorijoje, turinčioje Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos išduotą įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją, suteikiančią teisę verstis laboratorinių tyrimų atlikimu, teikti laboratorinės diagnostikos paslaugas, išlaidas tokiu atveju apmoka Tiekėjas.

- Jei pagal panaudą teikiama įranga genda 2 (du) mėnesius iš eilės dažniau nei 3 (tris) kartus per mėnesį, Tiekėjas privalo keisti įrangą į naują.

- Tiekėjas turės paskirti atsakingą asmenį, kuris kompetentingai atliks analizatorių techninės priežiūros, atnaujinimo, kalibravimo, aptarnavimo ir remonto darbus ir konsultuos Perkančioji organizacija darbuotojus. Tiekėjas turės užtikrinti, jog jo paskirti specialistai nurodytais telefono numeriais būtų pasiekiami darbo dienomis Perkančiosios organizacijos darbo metu visą sutarties laikotarpį.

| Eil. Nr. |  | Pavadinimas |  | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai |  |  | Mato vnt. | Preliminarus poreikis 36 mėn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS BIOCHEMINIŲ TYRIMŲ SISTEMAI, ĮSIGIJAMAI PANAUDOS BŪDU Siūlyti biocheminį analizatorių ir su juo dirbti reikalingus reagentus ir priemones pagal nurodytą preliminarų tyrimų skaičių per 36 mėn., Panaudai turi būti suteikiamas analizatorius – 1 vnt. pagamintas ne seniau kaip 2019 m. arba naujas. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Gliukozės tyrimas |  | peroksidazės ( PAP) metodas, matavimo ribos ne siauresnės nei 0,24-24,0 mmol/l |  |  | Tyr. | 3000 |
| 2 |  | C-reaktyvinio baltymo tyrimas |  | matavimo ribos be praskiedimo ne siauresnės nei iki 160 mg/l |  |  | Tyr. | 1300 |
| 3. |  | Amilazės tyrimas |  |  |  |  | Tyr. | 1700 |
| 4. |  | Šlapimo rūgšties tyrimas |  |  |  |  | Tyr. | 200 |
| 5. |  | Gamaglutamiltransferazės tyrimas (GGT) |  | IFCC metodas, matavimo ribos ne siauresnės nei 6 - 1000 U/l |  |  | Tyr. | 1500 |
| 6. |  | Bendrajo cholesterolio tyrimas |  | CHOD-PAP metodas, matavimo ribos ne siauresnės nei 0,32 - 15 mmol/l |  |  | Tyr. | 1000 |
| 7. |  | HDL cholesterolio tyrimas |  |  |  |  | Tyr. | 200 |
| 8. |  | Magnio tyrimas |  | matavimo ribos ne siauresnės nei 0,05 -1,9 mmol/l |  |  | Tyr. | 1300 |
| 9. |  | Bendrojo bilirubino tyrimas |  | matavimo ribos ne siauresnės nei 2,9 - 450 µmol/l |  |  | Tyr. | 3500 |
| 10. |  | Šlapalo tyrimas |  | Urease-GLDH metodas, matavimo ribos ne siauresnės nei 0,58 - 35 mmol/l |  |  | Tyr. | 1400 |
| 11. |  | Kreatinino tyrimas |  | Jaffe metodas, matavimo ribos ne siauresnės nei 0,58 - 35 mmol/l |  |  | Tyr. | 1400 |
| 12. |  | Geležies tyrimas |  | Ferene metodas, matavimo ribos ne siauresnės nei 2,6 - 180 µmol/l |  |  | Tyr. | 100 |
| 13. |  | Asparagininės aminotransferazės tyrimas (AST) |  | IFCC metodas, matavimo ribos ne siauresnės nei 9 - 500 U/l |  |  | Tyr. | 3500 |
| 14. |  | Alanininė aminotransferazė tyrimas (ALT) |  | IFCC metodas, matavimo ribos ne siauresnės nei 5 - 1500 U/l |  |  | Tyr. | 3500 |
| 15. |  | Šarminės fosfatazės tyrimas (ALP) |  |  |  |  | Tyr. | 200 |
| 16. |  | Trigliceridų tyrimas |  | matavimo ribos ne siauresnės nei 0.1 - 10 mmol/l |  |  | Tyr. | 1000 |
| 1.2. REIKALAVIMAI BIOCHEMINIŲ TYRIMŲ SISTEMAI PANAUDAI - Siūlomais reagentais ir prietaisais tiriami mėginiai: 1) serumas, plazma, šlapimas, cerebrospinalinis skystis - Našumas: ne mažiau kaip 90 fotometrinių testų - Galimybė vienu metu ištirti ne < kaip 20 analaičių vienu metu3 - Galimybė vienu metu tirti ne < kaip 15 mėginių - Galimybė tyrimą atlikti iš atvirų mėgintuvėlių ir iš mikro mėgintuvėlių - Mėginių identifikacija integruoto brūkšninio kodo pagalba ir mėgintuvėlio buvimo vietos detektoriumi - Būtinas likusio reagentų likusio kiekio skaičiavimas - Reagentų paėmimo adata turi turėti šias funkcijas: a) reagentų lygio nustatymas b) kliūties nustatymas - Būtinas automatinis reagentų stabilumo tikrinimas - Reakcija turi vykti vienkartinėse kiuvetėse, kurios keičiamos automatiškai - Analizatorius valdomas integruotu kompiuteriu, lietimui jautrus ekranas, ne mažesnis kaip 10 colių - Duomenų išsaugojimas: ne < 10 000 rezultatų - Kokybės kontrolė: rezultatai rodomi ekrane, galimybė atspausdinti kokybės kontrolės grafikus, apskaičiuoti vidurkį, standartinę deviaciją, variacijos koeficientą, kokybės kontrolės įspėjimai/klaidos pagal užprogramuotus kriterijus, ne < 2 lygių kontrolė - Prietaisas autonominis, nejungiamas prie vandentiekio sistemos, suvartojama ne daugiau kaip 3 litrai vandens per valandą - Būtinas vandens lygio detektorius - Komplektacija: paruoštas darbui aparatas su spausdintuvu ir rezerviniu maitinimo šaltiniu UPS - Integracija į Laboratorijos informacinę sistemą: analizatorius turi turėti galimybę būti integruotas į turimą laboratorijos informacinę sistemą. |
| 2.1. REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS HEMATOLOGINIŲ TYRIMŲ SISTEMAI, ĮSIGIJAMAI PANAUDOS BŪDU Siūlyti analizatorių ir su juo dirbti reikalingus reagentus bei priemones pagal nurodytą preliminarų tyrimų skaičių per 36 mėn. Panaudai turi būti suteikiamas analizatorius – 1 vnt. pagamintas ne seniau kaip 2021 m. arba naujas. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Bendras kraujo tyrimas (3-ių dalių leukocitų diferencijacija) | Rodikliai: leukocitai, limfocitai (# ir %), monocitai (# ir %), granuliocitai (# ir %), eritrocitai, hemoglobinas, hematokritas, vidutinis eritrocito tūris, vidutinis hemoglobino kiekis eritrocite, vidutinė hemoglobino koncentracija eritrocite, eritrocitų tūrio pasiskirstymo plotis variacija (RDW-SD ir RDV-CV), trombocitai, vidutinis trombocito tūris, trombokritas, trombocitų dydžio pasiskirstymo plotis, didelių trombocitų santykinė dalis. |  |  |  | Tyr. | 8000 |
| 2.2. REIKALAVIMAI HEMATOLOGINIŲ TYRIMŲ SISTEMAI PANAUDAI 2.2.1. Rodikliai: leukocitai, limfocitai (# ir %), monocitai (# ir %), granuliocitai (# ir %), eritrocitai, hemoglobinas, hematokritas, vidutinis eritrocito tūris, vidutinis hemoglobino kiekis eritrocite, vidutinė hemoglobino koncentracija eritrocite, eritrocitų tūrio pasiskirstymo plotis variacija (RDW-SD ir RDV-CV), trombocitai, vidutinis trombocito tūris, plateletkritas (trombokritas), trombocitų dydžio pasiskirstymo plotis, didelių trombocitų santykinė dalis. Histogramos: leukocitų, eritrocitų, trombocitų spalvotos histogramos. 2.2.2. Siūlomais reagentais ir prietaisais tiriami mėginiai: 1) veninis ir kapiliarinis kraujas 2.2.3. Mėginio įsiurbimo režimas ir mėginio tūris:1. Mėginio įsiubimas iš atidarytų mėgintuvėlių (kapiliarinis kraujas, veninis kraujas) ne daugiau kaip 14 µl. Praskiedimo režime ne daugiau kaip 20 µl. 2.2.4. Išduodami parametrai ir rodikliai: ne mažiau kaip 20 parametrų ir 3 spalvotų histogramų 2.2.5. Matavimo technologijos: 1) Leukocitų, eritrocitų ir trombocitų: elektros varžos nustatymo metodas (impedanso matavimas) 2) Hemoglobino: spektrofotometrinis metodas (modifikuoto methemoglobino metodas) 2.2.6. Kalibravimo galimybės: 1) Automatinis kalibravimas su kalibratoriumi. 2) Automatinis kalibravimas su šviežiu krauju. 3) Kalibravimas, įvedant kalibravimo faktorių. 2.2.7. Kokybės kontrolė: 1) Ne mažiau 3 kokybės kontrolės bylų, ne mažiau nei po 31 kontrolinių mėginių tyrimų rezultatų kiekvienoje. 2) Turi būti automatiškai apskaičiuojamas rodiklių vidurkis, standartinis nuokrypis ir variacijos koeficientas. 3) Turi būti Levey-Jennings grafikai su privaloma galimybe juos atspausdinti. 2.2.8. Ekranas: ne mažesnis nei 8'' LCD skystųjų kristalų spalvotas ekranas, kuriame turi būti pateikti skaitiniai tyrimų rezultatai ir 3 histogramos kartu. 2.2.9. Galimybė suvesti duomenis: paciento pavardė, lytis, gimimo data, gydytojo pavardė, siunčiančioji įstaiga, pasirinktas norminių dydžių grupės variantas, ID numeris, mėginio tipas. 2.2.10. Būtinas budėjimo režimo automatinis įsijungimas. 2.2.11. Tyrimui reikalingi reagentai: ne daugiau 3 skirtingų darbinių reagentų atskirose talpose ir fermentinis valiklis/iai priežiūrai. 2.2.12. Integruotas terminis spausdintuvas. 2.2.13. Komplektacija: paruoštas darbui aparatas su spausdintuvu ir rezerviniu maitinimo šaltiniu UPS. 2.2.14. Integracija į Laboratorijos informacinę sistemą: analizatoriai turi turėti galimybę būti integruoti į turimą laboratorijos informacinę sistemą.. |
| 3.1. REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS ELEKTROLITŲ TYRIMŲ SISTEMAI, ĮSIGIJAMAI PANAUDOS BŪDU Siūlyti analizatorių ir su juo dirbti reikalingus reagentus bei priemones pagal nurodytą preliminarų tyrimų skaičių per 36 mėn. Panaudai turi būti suteikiamas analizatorius – 1 vnt. pagamintas ne seniau kaip 2022 m. arba naujas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Natrio, kalio tyrimas |  |  | Vienas tyrimas – dvi analitės Na+, K+. |  | Tyr. | 2000 |
| 3.2. REIKALAVIMAI ELEKTROLITŲ TYRIMŲ SISTEMAI PANAUDAI 3.2.1. Vienas tyrimas – dvi analitės Na+, K+. Reagentų pakuotėje turi būti kalibratoriai ir talpa medicininėms atliekoms. 3.2.2. Jonų selektyvinis matavimo metodas (ISE). 3.2.3. Siūlomais reagentais ir prietaisais tiriami mėginiai: bendras kraujas, serumas, plazma, praskiestas šlapimas. 3.2.4. Matavimo ribos: Kraujas ne siauresnės: K+: 0,5 – 15,0 mmol/l, Na+: 20 – 200 mmol/l Šlapimas ne siauresnės: K+: 1,0 – 250 mmol/l Na+: 25 – 350 mmol/l 3.2.5. Duomenų išsaugojimas: ne mažiau 120 mėginių. 3.2.6. Kokybės kontrolė: turi būti galimybė atspausdinti dienos ir mėnesio QC ataskaitą, pateikiant parodymus, suminį vidurkį, standartinį nuokrypį ir var. koeficientą kiekvienai analitei. 3.2.7. Ekranas: Skystųjų kristalų, ne mažiau 5'', jautrus lietimui. 3.2.8. Rezultatai pateikiami ekrane ir atspausdinami spausdintuvu. 3.2.9. Spausdintame protokole be paciento analičių rezultatų turi būti pateikiama: atlikimo laikas, mėginio ID, paciento Nr., matavimo vienetai ir analičių norminių dydžių ribos. 3.2.10. Elektrodų darbo laikas: K+, Na+ - ne mažiau nei 1 metai. 3.2.11. Komplektacija: paruoštas darbui aparatas su integruotu vidiniu ar išoriniu spausdintuvu ir rezerviniu maitinimo šaltiniu UPS. |
| 4.1. REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS ŠLAPIMO TYRIMŲ SISTEMAI, ĮSIGIJAMAI PANAUDOS BŪDU Siūlyti analizatorių ir su juo dirbti reikalingus reagentus bei priemones pagal nurodytą preliminarų tyrimų skaičių per 36 mėn. Panaudai turi būti suteikiamas analizatorius – 1 vnt. pagamintas ne seniau kaip 2021 m. arba naujas. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | 10 parametrų šlapimo tyrimas |  |  | Kraujo, gliukozės, pH, santykinio tankio, bilirubino, urobilinogeno, ketonų, baltymų, nitritų, leukocitų nustatymas. |  | Tyr. | 4000 |
| 4.2. REIKALAVIMAI ŠLAPIMO TYRIMŲ SISTEMAI PANAUDAI 4.2.1. Matuojami parametrai: kraujo, gliukozės, pH, santykinio tankio, bilirubino, urobilinogeno, ketonų, baltymų, nitritų, leukocitų nustatymas. 4.2.2. Tyrimo principas - sausos chemijos reagentų. 4.2.3. Matavimo pajėgumas: ne mažiau 50 tyrimų/val. 4.2.4. Būtinas automatinis tyrimui paruoštos juostelės aptikimas. 4.2.5. Duomenų išsaugojimas: ne mažiau 100 mėginių. 4.2.6. Kokybės kontrolė: skysta, paruošta naudoti. 4.2.7. Kalibravimas: automatinė savikalibracija. 4.2.8. Patologiniai rezultatai žymimi išskirtiniu simboliu. 4.2.9. Komplektacija: paruoštas darbui aparatas su integruotu vidiniu ar išoriniu spausdintuvu ir rezerviniu maitinimo šaltiniu UPS. 4.2.10. Būtinas integruotas panaudotų juostelių išmetimo konteineris. |
| 5.1. REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS GLIUKOZĖS KONCENTRACIJOS KRAUJYJE NUSTATYMUI GLIUKOZĖS MATUOKLIU, ĮSIGIJAMU PANAUDOS BŪDU Siūlyti analizatorių ir su juo dirbti reikalingus reagentus bei priemones pagal nurodytą preliminarų tyrimų skaičių per 36 mėn. Panaudai turi būti suteikiami nauji matuokliai – 15 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Gliukozės tyrimas |  |  | Matavimo ribos ne mažesnės nei: 0,6-33,3 mmol/l. |  | Tyr. | 15000 |
| 5.2. REIKALAVIMAI GLIUKOZĖS KONCENTRACIJOS KRAUJYJE NUSTATYMUI GLIUKOZĖS MATUOKLIU PANAUDAI 5.2.1. Mėginio tipas: kapiliarinis kraujas. 5.2.2. Reagentai: juostelės tinkamos gliukozės matuokliui. 5.2.3. Matavimo ribos ne mažesnės nei: 0,6-33,3 mmol/L. 5.2.4. Matavimo principas: biosensorinis – juostelės pačios pritraukia reikiamą kiekį kraujo. 5.2.5. Saugumas: matuoklis turi panaudotos juostelės išmetimo mechanizmą, kuris apsaugo darbuotoją nuo kontakto su paciento krauju. 5.2.6. Mėginio tūris: ne daugiau kaip 0,8 µl kapiliarinio kraujo. 5.2.7. Automatinis temperatūros kompensavimas pagal šilumos jutiklį. 5.2.8. Kalibravimas: automatinė savikalibracija. 5.2.9. Atmintis: ne mažiau 100 gliukozės tyrimų rezultatų su data ir laiku |
| 6.1. REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS GREITIESIEMS IMUNINIAMS, INFEKCIJŲ SEROLOGINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI Siūlyti reikalingus reagentus bei priemones pagal nurodytą preliminarų tyrimų skaičių per 36 mėn. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Slapto kraujo išmatose tyrimas (iFob) |  |  |  |  | Imunochromatografinis metodas. Pakuotėje testų kasetės su integruota + kontrole. | Tyr. | 100 |
| 2. | Narkotinių medžiagų grupių nustatymo šlapime tyrimas |  |  |  |  | Pakuotėje testų kasetės su integruota kontrole. 10 medžiagų nustatymui (AMP, BAR, BZD, COC, MDMA, MET, MTD, OPI, THC, TCA). | Tyr. | 200 |
| 3. | Sifilio antikūnų nustatymas RPR testu |  |  |  |  | Kardiolipinis metodas. Rinkinys su +/- kontrolėmis, plokštelėmis. To paties gamintojo kaip ir TPHA. | Tyr. | 2500 |
| 4. | TPHA (T. pallidum hemagliutinacijos) tyrimas |  |  |  |  | Hemagliutinacijos r-ja. Rinkinyje spalvotas buferis, reakcijos laikas ne> 45 min., rezultato stabilumas ne <1 para. To paties gamintojo kaip ir RPR. Rinkinys su +/- kontrolėmis. | Tyr. | 2500 |
| 7.1. VIENKARTINĖS PRIEMONĖS LABORATORINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI Siūlyti reikalingas priemones pagal nurodytą preliminarų tyrimų skaičių per 36 mėn. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Vienkartiniai antgaliai |  |  |  | 2-200 µl pipetei dozatoriui |  | Vnt. | 3000 |
| 2. | Vienkartiniai antgaliai |  |  |  | 500-5000 µl pipetei dozatoriui |  | Vnt. | 1000 |
| 3. | Buteliukai šapimo surinkimui |  |  |  | 50 -100 ml, nesterilūs |  | Vnt. | 6000 |
| 4. | Buteliukai šapimo surinkimui |  |  |  | 50 -100 ml, sterilūs |  | Vnt. | 300 |
| 5. | Buteliukai išmatų surinkimui |  |  |  | 30-60 ml., su lopetėle |  | Vnt. | 200 |
| 6. | Vienkartinės lazdelės |  |  |  | bukais galai, skirtos maišymui |  | Vnt. | 1000 |
| 7. | Konusiniai mėgintuvėliai |  |  |  | 1,5 ml, Ependorf tipo, su dangteliais |  | Vnt. | 300 |
| 8. | Mėgintuvėliai centrifugavimui |  |  |  | konusiniai, plastikiniai ne > 12 ml |  | Vnt. | 1000 |