TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR ĮKAINIAI

Bendrieji reikalavimai:

1.1. Visiems nurodytiems pavadinimams, standartams ir analogiškiems techniniams apibrėžimams taikoma sąlyga „arba lygiavertis”.

1.2. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę ar paslaugą, privalo pateikti patikimus įrodymus, kad siūlomas sprendimas atitinka lygiavertiškumo kriterijus.

1.3. Atliekamas įrangos kvalifikavimas - ataskaita pateikiama per (15 penkiolika) kalendorinių dienų nuo paslaugos užsakymo. Kvalifikavimo apimtis detalizuota Lentelėje Nr. 2.

1.5. Tiekėjas privalo turėti praktinės patirties, kvalifikuojant  įrangą, naudojamą biomedicinos, kraujo produktų, farmacijos ar susijusios su GMP veikla srityse. Tiekėjas turi pateikti įrodymus (pvz., užsakovų pažymas, sutartis ar priėmimo–perdavimo aktus), kad per pastaruosius 5 (penkerius) metus yra sėkmingai įvykdęs ne mažiau kaip 3 (tris) kvalifikacijos projektus GMP aplinkoje naudojamai šaldymo ar užšaldymo įrangai.

1.6 Kvalifikavimo paslaugas teikiantis asmuo ar įmonė privalo turėti įrenginio gamintojo arba lygiavertį įgaliojimą, patvirtinantį, kad kvalifikavimo inžinierius turi reikiamas žinias ir prieigą prie informacijos, būtinos teisingai suprasti įrenginio veikimą ir ją tinkamai pritaikyti kvalifikavimo procese.

1.7 Kvalifikavimus atliekantis tiekėjas turi užtikrinti darbų vykdymą taip, kad jie netrukdytų Hematologijos, onkologijos ir transfuziologijos centro įprastinei veiklai. Kvalifikavimo veikla iš anksto privalo būti suderinta su įrangos vartotojais.

1.8 Visa kvalifikavimui reikalinga įranga, įrankiai ir apsaugos priemonės turi būti suteikiamos tiekėjo.

2. Norminiai dokumentai ir metodika.

2.1. Visi kvalifikavimo darbai turi būti atliekami vadovaujantis Geros gamybos praktikos (GMP) gairėmis – EudraLex Volume 4, Annex 15: Qualification and Validation.

2.2. Kvalifikavimo procesas turi būti vykdomas nuosekliai, užtikrinant darbų atsekamumą ir dokumentacijos vientisumą. Visi bandymai ir jų įrašai turi būti atsekami – nurodant, kas ir kada atliko bandymą, kokia sąlyga buvo tikrinama ir kokie gauti rezultatai. Po kiekvieno bandymo turi būti suformuluota testavimo išvada.

3. Kvalifikavimo protokolai ir dokumentacija

3.1. Kvalifikavimo protokolas privalo būti: parengtas ir patvirtintas prieš kvalifikacijos pradžią; pasirašytas ir patvirtintas po darbų užbaigimo; suderintas su užsakovu iš anksto.

3.2. Prieš atliekant matavimus kvalifikavimo atlikimo protokolai (šablonas, pildymas, tvirtinimas) yra derinami ir patvirtinami užsakovo paskirto atsakingo asmens, ir yra vertinami pagal perkančiosios organizacijos nustatomus priimtinumo kriterijus remiantis GxP reikalavimais ir vidinėmis organizacijos procedūromis.

3.4. Kvalifikavimo protokolai turi būti pateikiami anglų kalba.

3.5. Protokolo turinys turi apimti (bet neapsiriboti): kvalifikavimo tikslą ir apimtį, trumpinių žodynėlį, vaidmenų paskirstymą, įrangos veiklos priimtinumo kriterijus, PQ protokolus, kvalifikavimo išvadas, nuokrypių sąrašą ir priedus.

3.6. Visi įrašai (įskaitant priedus) pildomi gyvu laiku, ranka, įrašą patvirtinant atlikusio asmens parašu ar inicialais ir data.

4. Nuokrypių valdymas

4.1. Kvalifikavimo metu nustatyti nuokrypiai turi būti registruojami ir įvertinami pagal reikšmingumą (kritiniai / nekritiniai).

4.2. Kritiniai nuokrypiai – privalo būti uždaryti iki kito kvalifikavimo etapo pradžios.

4.3. Nekritiniai nuokrypiai – turi būti uždaryti iki visų etapų pabaigos.

4.4. Kiekvienas nuokrypis turi būti išanalizuotas, išspręstas ir uždarytas iki galutinio protokolo patvirtinimo.

4.5. Visi nuokrypiai tiekėjo dokumentuojami protokole arba jo priede, nurodant priežastį, įvertinimą, siūlomus korekcinius veiksmus (CAPA), uždarymo datą, atsakingą asmenį.

4.6. Kvalifikacijos protokolas negali būti laikomas užbaigtu ar patvirtintu, jei yra neuždarytų nuokrypių.

5. Priedai

5.1. Prie kvalifikacijos protokolo turi būti prisegti visi priedai, pagrindžiantys atliktus bandymus ir rezultatus.

5.2. Visi priedai turi būti: aiškiai sunumeruoti, turėti nuorodą į atitinkamą protokolo skyrių ar testą, pasirašyti atsakingo asmens (vardas, pavardė, parašas, data), įskaitomi, patvirtinti ir patikrinti.

5.3. Aktualūs duomenys (pvz., neatitiktys, ribinės vertės, patvirtinimai) turi būti aiškiai pažymėti (paryškinimu ar kitu būdu).

6. Matavimo įranga ir produkto ekvivalentas

6.1 Kvalifikavimo metu temperatūros matavimui turi būti naudojama kalibruota įranga ir metrologiškai patikrinti jutikliai (termoporos), turintys galiojančius akredituotos organizacijos sertifikatus. Kalibravimo ir metrologinės patikros dokumentai turi būti išduoti ne seniau kaip prieš 90 dienų iki matavimų pradžios. Jutikliai kalibruojami trijuose užsakovo nustatytuose taškuose LST EN ISO/IEC 17025 akredituotoje laboratorijoje. Jeigu dėl įrangos specifikos kalibravimas atliekamas organizacijos viduje, tiekėjas turi pateikti aprašytą procedūrą su kalibravimo metodika, priimtinumo kriterijais ir susidarančios paklaidos įvertinimu.

7. Konfidencialumas ir duomenų apsauga

7.1. Visa informacija, susijusi su kvalifikavimo procesu, yra konfidenciali ir negali būti naudojama kitiems tikslams.

7.2. Visa Kvalifikavimo metu gauta ir perduodama informacija yra konfidenciali ir tiekėjas įsipareigoja laikytis duomenų apsaugos reikalavimų pagal ISO 27001 ir ES BDAR (GDPR) reglamentą.

7.3. Konfidencialumo įsipareigojimai turi būti aiškiai apibrėžti sutartyje.

8. Draudimas

8.1. Tiekėjas privalo pateikti galiojantį verslo civilinės atsakomybės draudimo liudijimą. Šis draudimas turi užtikrinti, kad bet kokia žala, padaryta kvalifikavimo darbų atlikimo metu tretiesiems asmenims, užsakovui ar jo turtui, bus atlyginta.

9. Atsakomybė ir įsipareigojimai

9.1. Vadovaujantis išankstiniu susitarimu, perkančioji organizacija perduoda kvalifikavimui reikalingus duomenis tiekėjui, atsakingam už kvalifikavimo atlikimą, tačiau kvalifikavimas vykdomas šio tiekėjo savarankiškai.

9.2. Nustačius, kad kvalifikavimas buvo atliktas nesilaikant techninės specifikacijos (ir pokytis  nebuvo suderintas su užsakovu), tiekėjas privalo savo sąskaita atlikti pakartotinius testavimus ir atlyginti perkančiajai organizacijai žalą, patirtą dėl kvalifikavimo termino pratęsimo. Jei pakartotiniai testavimai neįvykdomi arba nepavyksta, tiekėjo kvalifikavimas laikomas neįvykdytu.

9.3. Tiekėjas privalo savarankiškai interpretuoti testavimo rezultatus ir pateikti išsamias, informatyvias išvadas, atitinkančias kvalifikavimo proceso ir dokumentacijos principus. Jeigu pateiktos išvados ir/ar dokumentai neatitinka GGP reikalavimų ar vidinių organizacijos kokybės procedūrų, kvalifikavimas laikomas nepriimtinu.

9.4. Tiekėjui nesutikus koreguoti kvalifikavimo protokolo pagal pateiktas pastabas, kai pastabos yra pagrįstos vidinėmis perkančiosios organizacijos procedūromis ar cGMP (angl. – „current Good Manufacturing Practice“ galiojantys gerosios gavybos praktikos reikalavimais  -) reikalavimais, protokolas gali būti nepriimtas ir kvalifikavimas laikomas neįvykdytu.

10. Dalyvavimas audituose

10.1 Tiekėjas privalo dalyvauti paslaugos gavėjo numatytame audite, susijusiame su atliktu šaldymo patalpos kvalifikavimu, ir atstovauti savo atliktus kvalifikavimo darbus visais su jais susijusiais techniniais, metodologiniais ir normatyviniais klausimais.

10.2 Audite privalo dalyvauti ne mažiau kaip vienas tiekėjo atstovas, kuris:

- atliko įrangos kvalifikavimą;

- turi ne mažesnę kaip 2 metų patirtį kvalifikavimo srityje;

- turi darbo patirties darbe su taikomais standartais ir gairėmis (pvz., GDP, GMP, WHO, PIC/S, ISO 17025, GAMP 5 – pagal kvalifikavimo apimtį).

10.3 Tiekėjas audito metu privalo pateikti ir paaiškinti kvalifikavimo dokumentaciją, tokią kaip kvalifikavimo protokolas ir matavimui naudotos įrangos kalibravimo dokumentai ir kvalifikavimo nuokrypiai.

10.4 Tiekėjas audito metu privalo pagrįsti pasirinktą kvalifikavimo metodiką, bandymų apimtį ir priėmimo kriterijus;

10.5 Tiekėjas audito metu privalo paaiškinti matavimų rezultatų vertinimą ir padarytas išvadas.

10.6 Audito pastabų ir klausimų nagrinėjimo metu tiekėjas privalo atsakyti į audito metu pateiktus klausimus ir pastabas, pateikti rašytinius paaiškinimus auditorių prašymu, per sutartyje nustatytą terminą pateikti korekcinius veiksmus (CAPA) ar papildomą informaciją, jei audito metu nustatomi trūkumai, susiję su tiekėjo atlikta kvalifikacija.

10.7 Tiekėjas prisiima atsakomybę už atlikto kvalifikavimo atitiktį galiojantiems teisės aktams, standartams ir pirkimo specifikacijos reikalavimams bei privalo ginti kvalifikavimo rezultatus audito metu.

10.8 Tiekėjo dalyvavimas audite, įskaitant pasirengimą, atstovavimą ir atsakymų pateikimą, turi būti įtrauktas į paslaugos kainą, nebent pirkimo sąlygose numatyta kitaip.

Lentelė Nr. 1 Perkamos paslaugos ir specifikacija

| Pavadinimas | Detalizavimas | Detalus aprašymas | Kiekis, vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Sterilaus sujungimo prietaiso TSCD-Q instaliavimo, veikimo kvalifikavimas (IQOQ) | 1.1 Instaliavimo kvalifikavimas (IQ) Tikslas – patvirtinti, kad įranga įrengta pagal gamintojo reikalavimus bei atitinka techninę dokumentaciją. | Instaliavimo kvalifikavimo (Installation Qualification - IQ) apimtis ne mažesnė nei: 1.1)Išpakavimas ir komponentų patikra 1.2)Serijinio numerio patikra 1.3)Pažeidimų patikra 1.4)Filtro patikra filtro rėmelyje 1.5)Saugiklių patikra 1.6)Prietaiso pastatymas į darbo vietą 1.7)Aplinkos sąlygų patikra 1.8)Elektros šaltinio patikra 1.9)Prietaiso prijungimas prie elektros | 1 |
|  | 1.2 Veikimo kvalifikavimas (OQ) Tikslas –nustatyti, ar įrenginys atitinka funkcinius reikalavimus. | Veikimo kvalifikavimo (Operational Qualification - OQ) apimtis ne mažesnė nei: 2.1)Susipažinimas su instrukcija 2.2)Dangčio patikra 2.3)Kraujo maišų laikiklių patikra 2.4)Atliekų dėžės patikra 2.5)Kasetės montavimo patikra 2.6)Prietaiso įjungimo patikra 2.7)Sulydymo atlikimo testas 2.8)Sulydymo patikra 2.9)Sulydymo suardymo testas 2.10)Užspaudimo klaidos testas 2.11)Atliekų talpos klaidos testas 2.12)Neįdėtos kasetės klaidos testas 2.13)Tuščios kasetės klaidos testas 2.14)Užspaudimo sulydymo metu klaidos testas | 1 |
| 2. Sterilaus sujungimo prietaiso TSCD II instaliavimo, veikimo kvalifikavimas (IQOQ) | 2.1 Instaliavimo kvalifikavimas (IQ) Tikslas – patvirtinti, kad įranga įrengta pagal gamintojo reikalavimus bei atitinka techninę dokumentaciją. | Instaliavimo kvalifikavimo (Installation Qualification - IQ) apimtis ne mažesnė nei: 1.1)Išpakavimas ir komponentų patikra 1.2)Serijinio numerio patikra 1.3)Pažeidimų patikra 1.4)Filtro patikra filtro rėmelyje 1.5)Saugiklių patikra 1.6)Prietaiso pastatymas į darbo vietą 1.7)Aplinkos sąlygų patikra 1.8)Elektros šaltinio patikra 1.9)Prietaiso prijungimas prie elektros | 2 |
|  | 2.2 Veikimo kvalifikavimas (OQ) Tikslas –nustatyti, ar įrenginys atitinka funkcinius reikalavimus. | Veikimo kvalifikavimo (Operational Qualification - OQ) apimtis ne mažesnė nei: 2.1)Susipažinimas su instrukcija 2.2)Dangčio patikra 2.3)Kraujo maišų laikiklių patikra 2.4)Atliekų dėžės patikra 2.5)Kasetės montavimo patikra 2.6)Prietaiso įjungimo patikra 2.7)Sulydymo atlikimo testas 2.8)Sulydymo patikra 2.9)Sulydymo suardymo testas 2.10)Užspaudimo klaidos testas 2.11)Atliekų talpos klaidos testas 2.12)Neįdėtos kasetės klaidos testas 2.13)Tuščios kasetės klaidos testas 2.14)Užspaudimo sulydymo metu klaidos testas | 2 |
| 3. Kraujo ląstelių separatoriaus TRIMA ACCEL instaliavimo, veikimo ir našumo kvalifikavimas (IQOQPQ) | 3.1 Instaliavimo, veikimo ir našumo kvalifikavimas (IQOQPQ) Tikslas – patvirtinti, kad įranga įrengta pagal gamintojo reikalavimus bei atitinka techninę dokumentaciją, nustatyti, ar įrenginys atitinka funkcinius reikalavimus ir pasiekia nustatytus našumo rodiklius. | Instaliavimo, veikimo ir našumo kvalifikavimo (Installation, Operational and Performance Qualification - IQOQPQ) apimtis ne mažesnė nei: 1) Techninė dokumentacija. Fiksuojama, kad įrenginys turi visą reikiamą techninę dokumentaciją: įrenginio naudojimo instrukciją, darbo instrukciją, priežiūros instrukciją, atitikties deklaracijas, techninį pasą ir kitus būtinuosius dokumentus. 2) Atliekama termoporų kalibravimo verifikavimas. Nurodoma įranga, naudojama įrenginio testavimui, pateikiant jos identifikacinius numerius ir pavadinimus. Patvirtinama, kad įranga turi galiojančią kalibravimo bandymų metu (sertifikato numerį, datą ir galiojimo laiką). Pridėti kalibravimo sertifikatų kopijas. 3) Įrangos identifikacija – fiksuojama įrangos gamintojas, gamybos metai tipas/modelis, gamyklinis numeris, inventorinis numeris ir įrenginio eksploatavimo vieta. 4) Elektros tiekimo patikra - išmatuojama vietinio elektros lizdo, prie kurio prijungiamas įrenginys, įtampa ir užpildoma atitinkama protokolo skiltis. Įtampa turi atitikti gamintojo reikalavimus. Matavimui naudojama kalibruota įranga, pateikiamas patikros sertifikatas. Fiksuojamas nepertraukiamos energijos šaltinis (jeigu taikoma) 5) Instaliavimo patikra, kurios metu vertinama ar: 5.1) Įrenginys pastatytas ant horizontalaus, stabilaus ir tvirto paviršiaus; 5.2) Įrenginys neturi matomų pažeidimų; 5.3) Aplink įrenginį palikta pakankamai vietos, kad durys galėtų pilnai atsiverti neužkliudydamos kitų įrenginių ir nesudarydamos kliūties; 5.4) Durų tarpinė nėra pažeista ar deformuota; 5.5) Įrenginys pažymėtas CE ženklu 5.6) Patalpos temperatūra atitinka gamintojo specifikaciją; 5.7) Maitinimo šaltinis prijungtas. 5.8) Įjungta sistema pasiekusi nustatytus temperatūros rėžius nemeta jokių aliarmų 6) Konfigūracijos patikra - fiksuojama įrenginio konfigūracija, tokia kaip nustatyta aukščiausia ir žemiausia temperatūra, aliarmų ribos, atitirpinimo laikas (jeigu taikoma) ir kiti veiklai svarbūs parametrai. 7) Rezultatų vertinamas - patvirtinama, kad nebuvo nustatyta nuokrypių arba visi nuokrypiai yra uždaryti. Atliekamas rezultatų vertinimas bei pateikiamos išvados. | 8 |
|  | 3.2 Veikimo ir našumo kvalifikavimas (OPQ) Tikslas – nustatyti, ar įrenginys atitinka funkcinius reikalavimus ir pasiekia nustatytus našumo rodiklius. | Veikimo ir našumo kvalifikavimo (Operational and Performance Qualification - OPQ) apimtis ne mažesnė nei: 1) Atliekamas vizualinis įvertinimas kurio metu tikrinami mechaniniai pažeidimai, įrenginio ir jo dalių būklė, aktualūs aliarmai (sistemoje neturi būti aliarmų testavimo metu). Fiksuojama programinės įrangos pavadinimas, versija ir įrenginio darbo laikas ir atliktų procedūrų kiekis. 2) Atliekamas funkciniai testai – „STOP“ ir „PAUSE“ mygtukų veikimas, aliarmų indikatoriaus veikimas, kasetės nuleidimo testas, rezervuaro skysčio lygio jutiklių veikimo vertinimas. 3) Atliekama aliarmų veikimo patikra. Sugeneruoti ir patikrinti įrangos aliarmus. Suformuoti aliarmų ataskaitas. Aliarmų patikra turi apimti ne mažiau kaip šiuos aliarmus: 3.1) „Draw Pressure Too Low“; 3.2) „Return Pressure Too High“; 3.3) „Centrifuge Pressure High“; 3.3) „Power Interrupted“; Patikrinana, ar kraujo ląstelių separatorius TRIMA ACCEL aliarmo arba klaidos atsiradimo metu automatiškai sugeneruoja Data Log (DLog) failą, kuriame teisingai užfiksuojama sistemos būsena ir su aliarmu susijusi techninė (aparatinė) informacija, ir ar ši informacija yra pakankama aliarmo ar klaidos priežasčiai nustatyti, palyginus ją su gamintojo pateikta dokumentacija. 4) Atliekamas imitacinis veiklos ciklas („run“). Nuosekliai fiksuojant visus vykdomus veiksmus ir sistemos atliekamus procesus. Testavimo metu įvertinti, ar sistema veikia pagal nustatytus funkcinius ir kokybinius reikalavimus, ar visi procesai vykdomi korektiškai bei ar nesuveikia nenumatyti aliarmai. Testavimo metu tikrinami šie komponentai: - Eritrocitai ir leukocitai pridėtiniame tirpale, gauti aferezės būdu. - Trombocitai, gauti aferezės būdu, be leukocitų. - Trombocitai, gauti aferezės būdu, be leukocitų, pridėtiniame tirpale. - Šviežiai šaldoma plazma frakcionavimui, surinkta aferezės būdu. Testavimo rezultatai turi būti dokumentuojami, įskaitant visų žingsnių aprašymą, sistemos reakcijas, aliarmų buvimą ar nebuvimą bei bet kokius nustatytus nukrypimus nuo numatyto veikimo. 5) Patikrinamas Datos ir laiko registravimo teisingumas – įvertinama ar kraujo ląstelių separatorius TRIMA ACCEL teisingai registruoja ir išsaugo datą ir laiką visų procedūrų, įvykių ir aliarmų metu bei ar šie duomenys yra nuoseklūs sistemos įrašuose, ataskaitose ir duomenų žurnaluose. 6) Barkodo skaitytuvo tikrinimas - įvertinama, ar barkodo skaitytuvas teisingai nuskaito ir perduoda barkode užkoduotą informaciją į sistemą, taip pat patikrinama sistemos elgseną nuskenavus neteisingą arba negaliojantį barkodą. 7) Elektros dingimo testas - patikrinama, ar kraujo ląstelių separatorius elektros energijos tiekimo sutrikimo atveju veikia saugiai, teisingai reaguoja į elektros dingimą, išsaugo kritinius duomenis ir, atstačius elektros tiekimą, leidžia tęsti arba korektiškai užbaigti procedūrą pagal gamintojo specifikacijas. | 8 |
| 4.Kraujo ląstelių separatoriaus TRIMA ACCEL veikimo ir našumo kvalifikavimas (OPQ) | 4.1 Veikimo ir našumo kvalifikavimas (OPQ) Tikslas – nustatyti, ar įrenginys atitinka funkcinius reikalavimus ir pasiekia nustatytus našumo rodiklius. | Veikimo ir našumo kvalifikavimo (Operational and Performance Qualification - OPQ) apimtis ne mažesnė nei: 1) Atliekamas vizualinis įvertinimas kurio metu tikrinami mechaniniai pažeidimai, įrenginio ir jo dalių būklė, aktualūs aliarmai (sistemoje neturi būti aliarmų testavimo metu). Fiksuojama programinės įrangos pavadinimas, versija ir įrenginio darbo laikas ir atliktų procedūrų kiekis. 2) Atliekamas funkciniai testai – „STOP“ ir „PAUSE“ mygtukų veikimas, aliarmų indikatoriaus veikimas, kasetės nuleidimo testas, rezervuaro skysčio lygio jutiklių veikimo vertinimas. 3) Atliekama aliarmų veikimo patikra. Sugeneruoti ir patikrinti įrangos aliarmus. Suformuoti aliarmų ataskaitas. Aliarmų patikra turi apimti ne mažiau kaip šiuos aliarmus: 3.1) „Draw Pressure Too Low“; 3.2) „Return Pressure Too High“; 3.3) „Centrifuge Pressure High“; 3.3) „Power Interrupted“; Patikrinana, ar kraujo ląstelių separatorius TRIMA ACCEL aliarmo arba klaidos atsiradimo metu automatiškai sugeneruoja Data Log (DLog) failą, kuriame teisingai užfiksuojama sistemos būsena ir su aliarmu susijusi techninė (aparatinė) informacija, ir ar ši informacija yra pakankama aliarmo ar klaidos priežasčiai nustatyti, palyginus ją su gamintojo pateikta dokumentacija. 4) Atliekamas imitacinis veiklos ciklas („run“). Nuosekliai fiksuojant visus vykdomus veiksmus ir sistemos atliekamus procesus. Testavimo metu įvertinti, ar sistema veikia pagal nustatytus funkcinius ir kokybinius reikalavimus, ar visi procesai vykdomi korektiškai bei ar nesuveikia nenumatyti aliarmai. Testavimo metu tikrinami šie komponentai: - Eritrocitai ir leukocitai pridėtiniame tirpale, gauti aferezės būdu. - Trombocitai, gauti aferezės būdu, be leukocitų. - Trombocitai, gauti aferezės būdu, be leukocitų, pridėtiniame tirpale. - Šviežiai šaldoma plazma frakcionavimui, surinkta aferezės būdu. Testavimo rezultatai turi būti dokumentuojami, įskaitant visų žingsnių aprašymą, sistemos reakcijas, aliarmų buvimą ar nebuvimą bei bet kokius nustatytus nukrypimus nuo numatyto veikimo. 5) Patikrinamas Datos ir laiko registravimo teisingumas – įvertinama ar kraujo ląstelių separatorius TRIMA ACCEL teisingai registruoja ir išsaugo datą ir laiką visų procedūrų, įvykių ir aliarmų metu bei ar šie duomenys yra nuoseklūs sistemos įrašuose, ataskaitose ir duomenų žurnaluose. 6) Barkodo skaitytuvo tikrinimas - įvertinama, ar barkodo skaitytuvas teisingai nuskaito ir perduoda barkode užkoduotą informaciją į sistemą, taip pat patikrinama sistemos elgseną nuskenavus neteisingą arba negaliojantį barkodą. 7) Elektros dingimo testas - patikrinama, ar kraujo ląstelių separatorius elektros energijos tiekimo sutrikimo atveju veikia saugiai, teisingai reaguoja į elektros dingimą, išsaugo kritinius duomenis ir, atstačius elektros tiekimą, leidžia tęsti arba korektiškai užbaigti procedūrą pagal gamintojo specifikacijas. | 8 |
| 5. Scinomed iPCM plazmos surinkimo įrenginio instaliavimo, veikimo ir našumo kvalifikavimas (IQOQPQ) | 5.1 Instaliavimo kvalifikavimas (IQ) Tikslas – patvirtinti, kad įranga įrengta pagal gamintojo reikalavimus bei atitinka techninę dokumentaciją. | Instaliavimo, veikimo ir našumo kvalifikavimo (Installation, Operational and Performance Qualification - IQOQPQ) apimtis ne mažesnė nei: 1) Techninė dokumentacija. Fiksuojama, kad įrenginys turi visą reikiamą techninę dokumentaciją: įrenginio naudojimo instrukciją, darbo instrukciją, priežiūros instrukciją, atitikties deklaracijas, techninį pasą ir kitus būtinuosius dokumentus. 2) Atliekama termoporų kalibravimo verifikavimas. Nurodoma įranga, naudojama įrenginio testavimui, pateikiant jos identifikacinius numerius ir pavadinimus. Patvirtinama, kad įranga turi galiojančią kalibravimo bandymų metu (sertifikato numerį, datą ir galiojimo laiką). Pridėti kalibravimo sertifikatų kopijas. 3) Įrangos identifikacija – fiksuojama įrangos gamintojas, gamybos metai tipas/modelis, gamyklinis numeris, inventorinis numeris ir įrenginio eksploatavimo vieta. 4) Elektros tiekimo patikra - išmatuojama vietinio elektros lizdo, prie kurio prijungiamas įrenginys, įtampa ir užpildoma atitinkama protokolo skiltis. Įtampa turi atitikti gamintojo reikalavimus. Matavimui naudojama kalibruota įranga, pateikiamas patikros sertifikatas. Fiksuojamas nepertraukiamos energijos šaltinis (jeigu taikoma) 5) Instaliavimo patikra, kurios metu vertinama ar: 5.1) Įrenginys pastatytas ant horizontalaus, stabilaus ir tvirto paviršiaus; 5.2) Įrenginys neturi matomų pažeidimų; 5.3) Aplink įrenginį palikta pakankamai vietos, kad durys galėtų pilnai atsiverti neužkliudydamos kitų įrenginių ir nesudarydamos kliūties; 5.4) Durų tarpinė nėra pažeista ar deformuota; 5.5) Įrenginys pažymėtas CE ženklu 5.6) Patalpos temperatūra atitinka gamintojo specifikaciją; 5.7) Maitinimo šaltinis prijungtas. 5.8) Įjungta sistema pasiekusi nustatytus temperatūros rėžius nemeta jokių aliarmų 6) Konfigūracijos patikra - fiksuojama įrenginio konfigūracija, tokia kaip nustatyta aukščiausia ir žemiausia temperatūra, aliarmų ribos, atitirpinimo laikas (jeigu taikoma) ir kiti veiklai svarbūs parametrai. 7) Rezultatų vertinamas - patvirtinama, kad nebuvo nustatyta nuokrypių arba visi nuokrypiai yra uždaryti. Atliekamas rezultatų vertinimas bei pateikiamos išvados. 8) Atliekamas vizualinis įvertinimas kurio metu tikrinami mechaniniai pažeidimai, įrenginio ir jo dalių būklė, aktualūs aliarmai (sistemoje neturi būti aliarmų testavimo metu). Fiksuojama programinės įrangos pavadinimas, versija ir įrenginio darbo laikas ir atliktų procedūrų kiekis. 9) Barkodo skaitytuvo tikrinimas - įvertinama, ar barkodo skaitytuvas teisingai nuskaito ir perduoda barkode užkoduotą informaciją į sistemą. 10) Atliekama aliarmų veikimo patikra. Sugeneruoti ir patikrinti įrangos aliarmus susijusius su kasdieninėmis veiklos procedūromis. Užfiksuoti ar aliarmai turi tinkamą garsinį ir vaizdinį signalą. Suformuoti aliarmų ataskaitas. 11) Funkcinis testavimas: Surinkimo procedūra vykdoma natūraliomis, numatytomis eksploatavimo sąlygomis. Testuotojas, laikydamasis nustatytos procedūros, dokumentuotai atlieka visus įrenginio surinkimo ir veikimo proceso etapus. Kiekvienas procedūros žingsnis vertinamas atsižvelgiant į patvirtintus vartotojo reikalavimus ir gamintojo technines specifikacijas. Bandymo metu sistemingai renkami, fiksuojami ir saugomi visi bandymo eigą ir rezultatų atitiktį pagrindžiantys įrodymai. 12) Atliekamas našumo testas, kurio metu, atlikus visus procedūrinius žingsnius, surinkta plazma turi atitikti šiuos priimtinumo kriterijus: -bendras baltymų kiekis ≥ 50 g/L; -eritrocitų (RBC) kiekis < 6,0 × 10⁹/L; -leukocitų (WBC) kiekis < 0,1 × 10⁹/L; -trombocitų (PLT) kiekis < 50 × 10⁹/L; -VIII faktoriaus aktyvumas > 70 TV / 100 ml; -plazmos maišai turi būti vientisi, be nuotėkio; -neturi būti matomų krešulių ar kitų pakitimų; -visi kokybės kontrolės (QC) duomenys turi būti atsekami ir pasirašyti. -Testas turi būti pakartotas ne mažiau kaip 3 kartus. | 2 |
|  | 5.2 Veikimo ir našumo kvalifikavimas (OPQ) Tikslas – nustatyti, ar įrenginys atitinka funkcinius reikalavimus ir pasiekia nustatytus našumo rodiklius. | Veikimo ir našumo kvalifikavimo (Operational and Performance Qualification - OPQ) apimtis ne mažesnė nei: 1) Atliekamas vizualinis įvertinimas kurio metu tikrinami mechaniniai pažeidimai, įrenginio ir jo dalių būklė, aktualūs aliarmai (sistemoje neturi būti aliarmų testavimo metu). Fiksuojama programinės įrangos pavadinimas, versija ir įrenginio darbo laikas ir atliktų procedūrų kiekis. 2) Barkodo skaitytuvo tikrinimas - įvertinama, ar barkodo skaitytuvas teisingai nuskaito ir perduoda barkode užkoduotą informaciją į sistemą. 3) Atliekama aliarmų veikimo patikra. Sugeneruoti ir patikrinti įrangos aliarmus susijusius su kasdieninėmis veiklos procedūromis. Užfiksuoti ar aliarmai turi tinkamą garsinį ir vaizdinį signalą. Suformuoti aliarmų ataskaitas. 4) Funkcinis testavimas: Surinkimo procedūra vykdoma natūraliomis, numatytomis eksploatavimo sąlygomis. Testuotojas, laikydamasis nustatytos procedūros, dokumentuotai atlieka visus įrenginio surinkimo ir veikimo proceso etapus. Kiekvienas procedūros žingsnis vertinamas atsižvelgiant į patvirtintus vartotojo reikalavimus ir gamintojo technines specifikacijas. Bandymo metu sistemingai renkami, fiksuojami ir saugomi visi bandymo eigą ir rezultatų atitiktį pagrindžiantys įrodymai. 5) Atliekamas našumo testas, kurio metu, atlikus visus procedūrinius žingsnius, surinkta plazma turi atitikti šiuos priimtinumo kriterijus: -bendras baltymų kiekis ≥ 50 g/L; -eritrocitų (RBC) kiekis < 6,0 × 10⁹/L; -leukocitų (WBC) kiekis < 0,1 × 10⁹/L; -trombocitų (PLT) kiekis < 50 × 10⁹/L; -VIII faktoriaus aktyvumas > 70 TV / 100 ml; -plazmos maišai turi būti vientisi, be nuotėkio; -neturi būti matomų krešulių ar kitų pakitimų; -visi kokybės kontrolės (QC) duomenys turi būti atsekami ir pasirašyti. -Testas turi būti pakartotas ne mažiau kaip 3 kartus. | 2 |
| 6. Scinomed iPCM plazmos surinkimo įrenginio veikimo ir našumo kvalifikavimas (OPQ) | 6.1 Veikimo ir našumo kvalifikavimas (OPQ) Tikslas – nustatyti, ar įrenginys atitinka funkcinius reikalavimus ir pasiekia nustatytus našumo rodiklius. | Veikimo ir našumo kvalifikavimo (Operational and Performance Qualification - OPQ) apimtis ne mažesnė nei: 1) Atliekamas vizualinis įvertinimas kurio metu tikrinami mechaniniai pažeidimai, įrenginio ir jo dalių būklė, aktualūs aliarmai (sistemoje neturi būti aliarmų testavimo metu). Fiksuojama programinės įrangos pavadinimas, versija ir įrenginio darbo laikas ir atliktų procedūrų kiekis. 2) Barkodo skaitytuvo tikrinimas - įvertinama, ar barkodo skaitytuvas teisingai nuskaito ir perduoda barkode užkoduotą informaciją į sistemą. 3) Atliekama aliarmų veikimo patikra. Sugeneruoti ir patikrinti įrangos aliarmus susijusius su kasdieninėmis veiklos procedūromis. Užfiksuoti ar aliarmai turi tinkamą garsinį ir vaizdinį signalą. Suformuoti aliarmų ataskaitas. 4) Funkcinis testavimas: Surinkimo procedūra vykdoma natūraliomis, numatytomis eksploatavimo sąlygomis. Testuotojas, laikydamasis nustatytos procedūros, dokumentuotai atlieka visus įrenginio surinkimo ir veikimo proceso etapus. Kiekvienas procedūros žingsnis vertinamas atsižvelgiant į patvirtintus vartotojo reikalavimus ir gamintojo technines specifikacijas. Bandymo metu sistemingai renkami, fiksuojami ir saugomi visi bandymo eigą ir rezultatų atitiktį pagrindžiantys įrodymai. 5) Atliekamas našumo testas, kurio metu, atlikus visus procedūrinius žingsnius, surinkta plazma turi atitikti šiuos priimtinumo kriterijus: -bendras baltymų kiekis ≥ 50 g/L; -eritrocitų (RBC) kiekis < 6,0 × 10⁹/L; -leukocitų (WBC) kiekis < 0,1 × 10⁹/L; -trombocitų (PLT) kiekis < 50 × 10⁹/L; -VIII faktoriaus aktyvumas > 70 TV / 100 ml; -plazmos maišai turi būti vientisi, be nuotėkio; -neturi būti matomų krešulių ar kitų pakitimų; -visi kokybės kontrolės (QC) duomenys turi būti atsekami ir pasirašyti. -Testas turi būti pakartotas ne mažiau kaip 3 kartus. | 2 |
| 7. Automatinės donorų kraujo apdorojimo sistemos REVEOS instaliavimo, veikimo ir našumo kvalifikavimas (IQOQPQ) | 7.1 Instaliavimo, veikimo ir našumo kvalifikavimas (IQOQPQ) Tikslas – patvirtinti, kad įranga įrengta pagal gamintojo reikalavimus bei atitinka techninę dokumentaciją, nustatyti, ar įrenginys atitinka funkcinius reikalavimus ir pasiekia nustatytus našumo rodiklius. | Instaliavimo, veikimo ir našumo kvalifikavimo (Installation, Operational and Performance Qualification - IQOQPQ) apimtis ne mažesnė nei: Instaliavimo kvalifikavimo dalis: 1) Techninė dokumentacija. Fiksuojama, kad įrenginys turi visą reikiamą techninę dokumentaciją: įrenginio naudojimo instrukciją, darbo instrukciją, priežiūros instrukciją, atitikties deklaracijas, techninį pasą ir kitus būtinuosius dokumentus. 2) Atliekama termoporų kalibravimo verifikavimas. Nurodoma įranga, naudojama įrenginio testavimui, pateikiant jos identifikacinius numerius ir pavadinimus. Patvirtinama, kad įranga turi galiojančią kalibravimo bandymų metu (sertifikato numerį, datą ir galiojimo laiką). Pridėti kalibravimo sertifikatų kopijas. 3) Įrangos identifikacija – fiksuojama įrangos gamintojas, gamybos metai tipas/modelis, gamyklinis numeris, inventorinis numeris ir įrenginio eksploatavimo vieta. 4) Elektros tiekimo patikra - išmatuojama vietinio elektros lizdo, prie kurio prijungiamas įrenginys, įtampa ir užpildoma atitinkama protokolo skiltis. Įtampa turi atitikti gamintojo reikalavimus. Matavimui naudojama kalibruota įranga, pateikiamas patikros sertifikatas. Fiksuojamas nepertraukiamos energijos šaltinis (jeigu taikoma) 5) Instaliavimo patikra, kurios metu vertinama ar: 5.1) Įrenginys pastatytas ant horizontalaus, stabilaus ir tvirto paviršiaus; 5.2) Įrenginys neturi matomų pažeidimų; 5.3) Aplink įrenginį palikta pakankamai vietos, kad durys galėtų pilnai atsiverti neužkliudydamos kitų įrenginių ir nesudarydamos kliūties; 5.4) Durų tarpinė nėra pažeista ar deformuota; 5.5) Įrenginys pažymėtas CE ženklu 5.6) Patalpos temperatūra atitinka gamintojo specifikaciją; 5.7) Maitinimo šaltinis prijungtas. 5.8) Įjungta sistema pasiekusi nustatytus temperatūros rėžius nemeta jokių aliarmų 6) Konfigūracijos patikra - fiksuojama įrenginio konfigūracija, tokia kaip nustatyta aukščiausia ir žemiausia temperatūra, aliarmų ribos, atitirpinimo laikas (jeigu taikoma) ir kiti veiklai svarbūs parametrai. 7) Rezultatų vertinamas - patvirtinama, kad nebuvo nustatyta nuokrypių arba visi nuokrypiai yra uždaryti. Atliekamas rezultatų vertinimas bei pateikiamos išvados. Veikimo ir našumo kvalifikavimo dalis: 1)Durability protocol programos testas 2)Įrenginio perkrovimo patikra 3)Sujungimo su RSM serveriu patikra 4)Barkodų skaitytuvo patikra 5)Apdirbimo procedūros testas su 4 kraujo maišų sistemomis Tikrinami parametrai: Tikrinamas komponentas; Parametras; Kokybės reikalavimas; Tyrimų kiekis. Eritrocitai be leukocitų pridėtiniam tirpale; Hematokritas1; 0,50-0,70; 11. Hemoglobinas1; Ne mažiau kaip 40g vienete; 11. Hemolizė1; Saugojimo pabaigoje – mažiau kaip 0,8% eritrocitų masės; 11. Liekamieji leukocitai1; <1 x 106 vienete; 11. Sukauptieji trombocitai, gauti iš konservuoto kraujo, be leukocitų pridėtiniame tirpale; Tūris; >40 ml 60 x 109 trombocitų; 19. Trombocitų skaičius vienete2; Ne mažiau 2 x 1011; 19. Liekamasis leukocitų kiekis vienete3; <1 x 106; 19. Šviežiai užšaldyta plazma be leukocitų; Bendras baltymo kiekis6; Ne mažiau kaip 50 g/l; 18. Liekamasis ląstelių kiekis5,6; Eritrocitai < 6,0 x 109/l trombocitai < 50 x 109/l WBC < 50 x 109/l; 18. Sandarumas; Maišelis turi būti sandarus (apžiūrima panaudojus plazmos ekstraktorių prieš užšaldant plazmą ir ją atitipdžius, ar nepratekėjo); 18. Matomi pokyčiai; Be krešulių; 18. 1 Ne mažiau kaip 90proc. visų patikrintų vienetų turi atitikti šio parametro kokybės reikalavimus 2 Jei 75% tirtų pavyzdžių yra norminis trombocitų skaičius, visi pagaminti trombocitai atitinka kokybės reikalavimus 3 Jei 90% tirtų pavyzdžių neviršijamas norminis leukocitų skaičius, visi pagaminti trombocitai atitinka kokybės reikalavimus 4 .pH matavimas uždaroje sistemoje yra pageidautinas, kad būtų išvengta CO2 nutekėjimo. Matavimai gali būti atliekami ir kitoje temperatūroje perskaičiuojant pH atitikmenį 22C temperatūroje 5 Ląsteles reikia skaičiuoti prieš užšaldymą - Ne mažiau kaip 90% visų patikrintų vienetų turi atitikti šio parametron kokybės reikalavimus | 2 |
|  | 7.2 Veikimo ir našumo kvalifikavimas (OQPQ) Tikslas – nustatyti, ar įrenginys atitinka funkcinius reikalavimus ir pasiekia nustatytus našumo rodiklius. | Veikimo ir našumo kvalifikavimo dalis: 1)Durability protocol programos testas 2)Įrenginio perkrovimo patikra 3)Sujungimo su RSM serveriu patikra 4)Barkodų skaitytuvo patikra 5)Apdirbimo procedūros testas su 4 kraujo maišų sistemomis Tikrinami parametrai: Tikrinamas komponentas; Parametras; Kokybės reikalavimas; Tyrimų kiekis. Eritrocitai be leukocitų pridėtiniam tirpale; Hematokritas1; 0,50-0,70; 11. Hemoglobinas1; Ne mažiau kaip 40g vienete; 11. Hemolizė1; Saugojimo pabaigoje – mažiau kaip 0,8% eritrocitų masės; 11. Liekamieji leukocitai1; <1 x 106 vienete; 11. Sukauptieji trombocitai, gauti iš konservuoto kraujo, be leukocitų pridėtiniame tirpale; Tūris; >40 ml 60 x 109 trombocitų; 19. Trombocitų skaičius vienete2; Ne mažiau 2 x 1011; 19. Liekamasis leukocitų kiekis vienete3; <1 x 106; 19. Šviežiai užšaldyta plazma be leukocitų; Bendras baltymo kiekis6; Ne mažiau kaip 50 g/l; 18. Liekamasis ląstelių kiekis5,6; Eritrocitai < 6,0 x 109/l trombocitai < 50 x 109/l WBC < 50 x 109/l; 18. Sandarumas; Maišelis turi būti sandarus (apžiūrima panaudojus plazmos ekstraktorių prieš užšaldant plazmą ir ją atitipdžius, ar nepratekėjo); 18. Matomi pokyčiai; Be krešulių; 18. 1 Ne mažiau kaip 90proc. visų patikrintų vienetų turi atitikti šio parametro kokybės reikalavimus 2 Jei 75% tirtų pavyzdžių yra norminis trombocitų skaičius, visi pagaminti trombocitai atitinka kokybės reikalavimus 3 Jei 90% tirtų pavyzdžių neviršijamas norminis leukocitų skaičius, visi pagaminti trombocitai atitinka kokybės reikalavimus 4 .pH matavimas uždaroje sistemoje yra pageidautinas, kad būtų išvengta CO2 nutekėjimo. Matavimai gali būti atliekami ir kitoje temperatūroje perskaičiuojant pH atitikmenį 22C temperatūroje 5 Ląsteles reikia skaičiuoti prieš užšaldymą 6 Ne mažiau kaip 90% visų patikrintų vienetų turi atitikti šio parametron kokybės reikalavimus | 2 |
| 8.Automatinės donorų kraujo apdorojimo sistemos REVEOS veikimo ir našumo kvalifikavimas (OQPQ) | 8.1 Veikimo ir našumo kvalifikavimas (OQPQ) Tikslas – nustatyti, ar įrenginys atitinka funkcinius reikalavimus ir pasiekia nustatytus našumo rodiklius. | Veikimo ir našumo kvalifikavimo dalis: 1)Durability protocol programos testas 2)Įrenginio perkrovimo patikra 3)Sujungimo su RSM serveriu patikra 4)Barkodų skaitytuvo patikra 5)Apdirbimo procedūros testas su 4 kraujo maišų sistemomis Tikrinami parametrai: Tikrinamas komponentas; Parametras; Kokybės reikalavimas; Tyrimų kiekis. Eritrocitai be leukocitų pridėtiniam tirpale; Hematokritas1; 0,50-0,70; 11. Hemoglobinas1; Ne mažiau kaip 40g vienete; 11. Hemolizė1; Saugojimo pabaigoje – mažiau kaip 0,8% eritrocitų masės; 11. Liekamieji leukocitai1; <1 x 106 vienete; 11. Sukauptieji trombocitai, gauti iš konservuoto kraujo, be leukocitų pridėtiniame tirpale; Tūris; >40 ml 60 x 109 trombocitų; 19. Trombocitų skaičius vienete2; Ne mažiau 2 x 1011; 19. Liekamasis leukocitų kiekis vienete3; <1 x 106; 19. Šviežiai užšaldyta plazma be leukocitų; Bendras baltymo kiekis6; Ne mažiau kaip 50 g/l; 18. Liekamasis ląstelių kiekis5,6; Eritrocitai < 6,0 x 109/l trombocitai < 50 x 109/l WBC < 50 x 109/l; 18. Sandarumas; Maišelis turi būti sandarus (apžiūrima panaudojus plazmos ekstraktorių prieš užšaldant plazmą ir ją atitipdžius, ar nepratekėjo); 18. Matomi pokyčiai; Be krešulių; 18. 1 Ne mažiau kaip 90proc. visų patikrintų vienetų turi atitikti šio parametro kokybės reikalavimus 2 Jei 75% tirtų pavyzdžių yra norminis trombocitų skaičius, visi pagaminti trombocitai atitinka kokybės reikalavimus 3 Jei 90% tirtų pavyzdžių neviršijamas norminis leukocitų skaičius, visi pagaminti trombocitai atitinka kokybės reikalavimus 4 .pH matavimas uždaroje sistemoje yra pageidautinas, kad būtų išvengta CO2 nutekėjimo. Matavimai gali būti atliekami ir kitoje temperatūroje perskaičiuojant pH atitikmenį 22C temperatūroje 5 Ląsteles reikia skaičiuoti prieš užšaldymą 6 Ne mažiau kaip 90% visų patikrintų vienetų turi atitikti šio parametron kokybės reikalavimus | 2 |
| 9. Dalyvavimas audituose | 9.1 Dalyvavimas audituose | 1. Tiekėjas privalo dalyvauti paslaugos gavėjo numatytame audite, susijusiame su atliktu šaldymo patalpos kvalifikavimu, ir atstovauti savo atliktus kvalifikavimo darbus visais su jais susijusiais techniniais, metodologiniais ir normatyviniais klausimais. 2. Audite privalo dalyvauti ne mažiau kaip vienas tiekėjo atstovas, kuris: - atliko įrangos kvalifikavimą; - turi ne mažesnę kaip 2 metų patirtį kvalifikavimo srityje; - turi darbo patirties darbe su taikomais standartais ir gairėmis (pvz., GDP, GMP, WHO, PIC/S, ISO 17025, GAMP 5 – pagal kvalifikavimo apimtį). 3. Tiekėjas audito metu privalo pateikti ir paaiškinti kvalifikavimo dokumentaciją, tokią kaip kvalifikavimo protokolas ir matavimui naudotos įrangos kalibravimo dokumentai ir kvalifikavimo nuokrypiai. 4. Tiekėjas audito metu privalo pagrįsti pasirinktą kvalifikavimo metodiką, bandymų apimtį ir priėmimo kriterijus; 5. Tiekėjas audito metu privalo paaiškinti matavimų rezultatų vertinimą ir padarytas išvadas. 6. Audito pastabų ir klausimų nagrinėjimo metu tiekėjas privalo atsakyti į audito metu pateiktus klausimus ir pastabas, pateikti rašytinius paaiškinimus auditorių prašymu, per sutartyje nustatytą terminą pateikti korekcinius veiksmus (CAPA) ar papildomą informaciją, jei audito metu nustatomi trūkumai, susiję su tiekėjo atlikta kvalifikacija. 7. Tiekėjas prisiima atsakomybę už atlikto kvalifikavimo atitiktį galiojantiems teisės aktams, standartams ir pirkimo specifikacijos reikalavimams bei privalo ginti kvalifikavimo rezultatus audito metu. 8. Tiekėjo dalyvavimas audite, įskaitant pasirengimą, atstovavimą ir atsakymų pateikimą, turi būti įtrauktas į paslaugos kainą, nebent pirkimo sąlygose numatyta kitaip. | 4 |
| 10. Dalyvavimas audituose | 10.1 Dalyvavimas audituose | 1. Tiekėjas privalo dalyvauti paslaugos gavėjo numatytame audite, susijusiame su atliktu šaldymo patalpos kvalifikavimu, ir atstovauti savo atliktus kvalifikavimo darbus visais su jais susijusiais techniniais, metodologiniais ir normatyviniais klausimais. 2. Audite privalo dalyvauti ne mažiau kaip vienas tiekėjo atstovas, kuris: - atliko įrangos kvalifikavimą; - turi ne mažesnę kaip 2 metų patirtį kvalifikavimo srityje; - turi darbo patirties darbe su taikomais standartais ir gairėmis (pvz., GDP, GMP, WHO, PIC/S, ISO 17025, GAMP 5 – pagal kvalifikavimo apimtį). 3. Tiekėjas audito metu privalo pateikti ir paaiškinti kvalifikavimo dokumentaciją, tokią kaip kvalifikavimo protokolas ir matavimui naudotos įrangos kalibravimo dokumentai ir kvalifikavimo nuokrypiai. 4. Tiekėjas audito metu privalo pagrįsti pasirinktą kvalifikavimo metodiką, bandymų apimtį ir priėmimo kriterijus; 5. Tiekėjas audito metu privalo paaiškinti matavimų rezultatų vertinimą ir padarytas išvadas. 6. Audito pastabų ir klausimų nagrinėjimo metu tiekėjas privalo atsakyti į audito metu pateiktus klausimus ir pastabas, pateikti rašytinius paaiškinimus auditorių prašymu, per sutartyje nustatytą terminą pateikti korekcinius veiksmus (CAPA) ar papildomą informaciją, jei audito metu nustatomi trūkumai, susiję su tiekėjo atlikta kvalifikacija. 7. Tiekėjas prisiima atsakomybę už atlikto kvalifikavimo atitiktį galiojantiems teisės aktams, standartams ir pirkimo specifikacijos reikalavimams bei privalo ginti kvalifikavimo rezultatus audito metu. 8. Tiekėjo dalyvavimas audite, įskaitant pasirengimą, atstovavimą ir atsakymų pateikimą, turi būti įtrauktas į paslaugos kainą, nebent pirkimo sąlygose numatyta kitaip. | 4 |