TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR ĮKAINIAI

Bendrieji reikalavimai:

1.1. Visiems nurodytiems pavadinimams, standartams ir analogiškiems techniniams apibrėžimams taikoma sąlyga „arba lygiavertis”.

1.2. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę ar paslaugą, privalo pateikti patikimus įrodymus, kad siūlomas sprendimas atitinka lygiavertiškumo kriterijus.

1.3. Atliekamas įrangos kvalifikavimas - ataskaita pateikiama per (15 penkiolika) kalendorinių dienų nuo paslaugos užsakymo. Kvalifikavimo apimtis detalizuota Lentelėje Nr. 2.

1.5. Tiekėjas privalo turėti praktinės patirties, kvalifikuojant  įrangą, naudojamą biomedicinos, kraujo produktų, farmacijos ar susijusios su GMP veikla srityse. Tiekėjas turi pateikti įrodymus (pvz., užsakovų pažymas, sutartis ar priėmimo–perdavimo aktus), kad per pastaruosius 5 (penkerius) metus yra sėkmingai įvykdęs ne mažiau kaip 3 (tris) kvalifikacijos projektus GMP aplinkoje naudojamai šaldymo ar užšaldymo įrangai.

1.6 Kvalifikavimo paslaugas teikiantis asmuo ar įmonė privalo turėti įrenginio gamintojo arba lygiavertį įgaliojimą, patvirtinantį, kad kvalifikavimo inžinierius turi reikiamas žinias ir prieigą prie informacijos, būtinos teisingai suprasti įrenginio veikimą ir ją tinkamai pritaikyti kvalifikavimo procese.

1.7 Kvalifikavimus atliekantis tiekėjas turi užtikrinti darbų vykdymą taip, kad jie netrukdytų Hematologijos, onkologijos ir transfuziologijos centro įprastinei veiklai. Kvalifikavimo veikla iš anksto privalo būti suderinta su įrangos vartotojais.

1.8 Visa kvalifikavimui reikalinga įranga, įrankiai ir apsaugos priemonės turi būti suteikiamos tiekėjo.

2. Norminiai dokumentai ir metodika.

2.1. Visi kvalifikavimo darbai turi būti atliekami vadovaujantis Geros gamybos praktikos (GMP) gairėmis – EudraLex Volume 4, Annex 15: Qualification and Validation.

2.2. Kvalifikavimo procesas turi būti vykdomas nuosekliai, užtikrinant darbų atsekamumą ir dokumentacijos vientisumą. Visi bandymai ir jų įrašai turi būti atsekami – nurodant, kas ir kada atliko bandymą, kokia sąlyga buvo tikrinama ir kokie gauti rezultatai. Po kiekvieno bandymo turi būti suformuluota testavimo išvada.

3. Kvalifikavimo protokolai ir dokumentacija

3.1. Kvalifikavimo protokolas privalo būti: parengtas ir patvirtintas prieš kvalifikacijos pradžią; pasirašytas ir patvirtintas po darbų užbaigimo; suderintas su užsakovu iš anksto.

3.2. Prieš atliekant matavimus kvalifikavimo atlikimo protokolai (šablonas, pildymas, tvirtinimas) yra derinami ir patvirtinami užsakovo paskirto atsakingo asmens, ir yra vertinami pagal perkančiosios organizacijos nustatomus priimtinumo kriterijus remiantis GxP reikalavimais ir vidinėmis organizacijos procedūromis.

3.4. Kvalifikavimo protokolai turi būti pateikiami anglų kalba.

3.5. Protokolo turinys turi apimti (bet neapsiriboti): kvalifikavimo tikslą ir apimtį, trumpinių žodynėlį, vaidmenų paskirstymą, įrangos veiklos priimtinumo kriterijus, PQ protokolus, kvalifikavimo išvadas, nuokrypių sąrašą ir priedus.

3.6. Visi įrašai (įskaitant priedus) pildomi gyvu laiku, ranka, įrašą patvirtinant atlikusio asmens parašu ar inicialais ir data.

4. Nuokrypių valdymas

4.1. Kvalifikavimo metu nustatyti nuokrypiai turi būti registruojami ir įvertinami pagal reikšmingumą (kritiniai / nekritiniai).

4.2. Kritiniai nuokrypiai – privalo būti uždaryti iki kito kvalifikavimo etapo pradžios.

4.3. Nekritiniai nuokrypiai – turi būti uždaryti iki visų etapų pabaigos.

4.4. Kiekvienas nuokrypis turi būti išanalizuotas, išspręstas ir uždarytas iki galutinio protokolo patvirtinimo.

4.5. Visi nuokrypiai tiekėjo dokumentuojami protokole arba jo priede, nurodant priežastį, įvertinimą, siūlomus korekcinius veiksmus (CAPA), uždarymo datą, atsakingą asmenį.

4.6. Kvalifikacijos protokolas negali būti laikomas užbaigtu ar patvirtintu, jei yra neuždarytų nuokrypių.

5. Priedai

5.1. Prie kvalifikacijos protokolo turi būti prisegti visi priedai, pagrindžiantys atliktus bandymus ir rezultatus.

5.2. Visi priedai turi būti: aiškiai sunumeruoti, turėti nuorodą į atitinkamą protokolo skyrių ar testą, pasirašyti atsakingo asmens (vardas, pavardė, parašas, data), įskaitomi, patvirtinti ir patikrinti.

5.3. Aktualūs duomenys (pvz., neatitiktys, ribinės vertės, patvirtinimai) turi būti aiškiai pažymėti (paryškinimu ar kitu būdu).

6. Matavimo įranga ir produkto ekvivalentas

6.1 Kvalifikavimo metu temperatūros matavimui turi būti naudojama kalibruota įranga ir metrologiškai patikrinti jutikliai (termoporos), turintys galiojančius akredituotos organizacijos sertifikatus. Kalibravimo ir metrologinės patikros dokumentai turi būti išduoti ne seniau kaip prieš 90 dienų iki matavimų pradžios. Jutikliai kalibruojami trijuose užsakovo nustatytuose taškuose LST EN ISO/IEC 17025 akredituotoje laboratorijoje. Jeigu dėl įrangos specifikos kalibravimas atliekamas organizacijos viduje, tiekėjas turi pateikti aprašytą procedūrą su kalibravimo metodika, priimtinumo kriterijais ir susidarančios paklaidos įvertinimu.

7. Konfidencialumas ir duomenų apsauga

7.1. Visa informacija, susijusi su kvalifikavimo procesu, yra konfidenciali ir negali būti naudojama kitiems tikslams.

7.2. Visa Kvalifikavimo metu gauta ir perduodama informacija yra konfidenciali ir tiekėjas įsipareigoja laikytis duomenų apsaugos reikalavimų pagal ISO 27001 ir ES BDAR (GDPR) reglamentą.

7.3. Konfidencialumo įsipareigojimai turi būti aiškiai apibrėžti sutartyje.

8. Draudimas

8.1. Tiekėjas privalo pateikti galiojantį verslo civilinės atsakomybės draudimo liudijimą. Šis draudimas turi užtikrinti, kad bet kokia žala, padaryta kvalifikavimo darbų atlikimo metu tretiesiems asmenims, užsakovui ar jo turtui, bus atlyginta.

9. Atsakomybė ir įsipareigojimai

9.1. Vadovaujantis išankstiniu susitarimu, perkančioji organizacija perduoda kvalifikavimui reikalingus duomenis tiekėjui, atsakingam už kvalifikavimo atlikimą, tačiau kvalifikavimas vykdomas šio tiekėjo savarankiškai.

9.2. Nustačius, kad kvalifikavimas buvo atliktas nesilaikant techninės specifikacijos (ir pokytis  nebuvo suderintas su užsakovu), tiekėjas privalo savo sąskaita atlikti pakartotinius testavimus ir atlyginti perkančiajai organizacijai žalą, patirtą dėl kvalifikavimo termino pratęsimo. Jei pakartotiniai testavimai neįvykdomi arba nepavyksta, tiekėjo kvalifikavimas laikomas neįvykdytu.

9.3. Tiekėjas privalo savarankiškai interpretuoti testavimo rezultatus ir pateikti išsamias, informatyvias išvadas, atitinkančias kvalifikavimo proceso ir dokumentacijos principus. Jeigu pateiktos išvados ir/ar dokumentai neatitinka GGP reikalavimų ar vidinių organizacijos kokybės procedūrų, kvalifikavimas laikomas nepriimtinu.

9.4. Tiekėjui nesutikus koreguoti kvalifikavimo protokolo pagal pateiktas pastabas, kai pastabos yra pagrįstos vidinėmis perkančiosios organizacijos procedūromis ar cGMP (angl. – „current Good Manufacturing Practice“ galiojantys gerosios gavybos praktikos reikalavimais  -) reikalavimais, protokolas gali būti nepriimtas ir kvalifikavimas laikomas neįvykdytu.

10. Dalyvavimas audituose

10.1 Tiekėjas privalo dalyvauti paslaugos gavėjo numatytame audite, susijusiame su atliktu šaldymo patalpos kvalifikavimu, ir atstovauti savo atliktus kvalifikavimo darbus visais su jais susijusiais techniniais, metodologiniais ir normatyviniais klausimais.

10.2 Audite privalo dalyvauti ne mažiau kaip vienas tiekėjo atstovas, kuris:

- atliko įrangos kvalifikavimą;

- turi ne mažesnę kaip 2 metų patirtį kvalifikavimo srityje;

- turi darbo patirties darbe su taikomais standartais ir gairėmis (pvz., GDP, GMP, WHO, PIC/S, ISO 17025, GAMP 5 – pagal kvalifikavimo apimtį).

10.3 Tiekėjas audito metu privalo pateikti ir paaiškinti kvalifikavimo dokumentaciją, tokią kaip kvalifikavimo protokolas ir matavimui naudotos įrangos kalibravimo dokumentai ir kvalifikavimo nuokrypiai.

10.4 Tiekėjas audito metu privalo pagrįsti pasirinktą kvalifikavimo metodiką, bandymų apimtį ir priėmimo kriterijus;

10.5 Tiekėjas audito metu privalo paaiškinti matavimų rezultatų vertinimą ir padarytas išvadas.

10.6 Audito pastabų ir klausimų nagrinėjimo metu tiekėjas privalo atsakyti į audito metu pateiktus klausimus ir pastabas, pateikti rašytinius paaiškinimus auditorių prašymu, per sutartyje nustatytą terminą pateikti korekcinius veiksmus (CAPA) ar papildomą informaciją, jei audito metu nustatomi trūkumai, susiję su tiekėjo atlikta kvalifikacija.

10.7 Tiekėjas prisiima atsakomybę už atlikto kvalifikavimo atitiktį galiojantiems teisės aktams, standartams ir pirkimo specifikacijos reikalavimams bei privalo ginti kvalifikavimo rezultatus audito metu.

10.8 Tiekėjo dalyvavimas audite, įskaitant pasirengimą, atstovavimą ir atsakymų pateikimą, turi būti įtrauktas į paslaugos kainą, nebent pirkimo sąlygose numatyta kitaip.

Lentelė Nr. 1 Paslaugos paslaugos ir specifikacija

| Pavadinimas | Detalizavimas | Detalus aprašymas | Kiekis, vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Kraujo ląstelių separatoriaus TRIMA ACCEL veikimo ir našumo kvalifikavimas (OPQ) | 1.1 Veikimo ir našumo kvalifikavimas (OPQ) Tikslas – nustatyti, ar įrenginys atitinka funkcinius reikalavimus ir pasiekia nustatytus našumo rodiklius. | Veikimo ir našumo kvalifikavimo (Operational and Performance Qualification - OPQ) apimtis ne mažesnė nei: 1) Atliekamas vizualinis įvertinimas kurio metu tikrinami mechaniniai pažeidimai, įrenginio ir jo dalių būklė, aktualūs aliarmai (sistemoje neturi būti aliarmų testavimo metu). Fiksuojama programinės įrangos pavadinimas, versija ir įrenginio darbo laikas ir atliktų procedūrų kiekis. 2) Atliekamas funkciniai testai – „STOP“ ir „PAUSE“ mygtukų veikimas, aliarmų indikatoriaus veikimas, kasetės nuleidimo testas, rezervuaro skysčio lygio jutiklių veikimo vertinimas. 3) Atliekama aliarmų veikimo patikra. Sugeneruoti ir patikrinti įrangos aliarmus. Suformuoti aliarmų ataskaitas. Aliarmų patikra turi apimti ne mažiau kaip šiuos aliarmus: 3.1) „Draw Pressure Too Low“; 3.2) „Return Pressure Too High“; 3.3) „Centrifuge Pressure High“; 3.3) „Power Interrupted“; Patikrinana, ar kraujo ląstelių separatorius TRIMA ACCEL aliarmo arba klaidos atsiradimo metu automatiškai sugeneruoja Data Log (DLog) failą, kuriame teisingai užfiksuojama sistemos būsena ir su aliarmu susijusi techninė (aparatinė) informacija, ir ar ši informacija yra pakankama aliarmo ar klaidos priežasčiai nustatyti, palyginus ją su gamintojo pateikta dokumentacija. 4) Atliekamas imitacinis veiklos ciklas („run“). Nuosekliai fiksuojant visus vykdomus veiksmus ir sistemos atliekamus procesus. Testavimo metu įvertinti, ar sistema veikia pagal nustatytus funkcinius ir kokybinius reikalavimus, ar visi procesai vykdomi korektiškai bei ar nesuveikia nenumatyti aliarmai. Testavimo metu tikrinami šie komponentai: - Eritrocitai ir leukocitai pridėtiniame tirpale, gauti aferezės būdu. - Trombocitai, gauti aferezės būdu, be leukocitų. - Trombocitai, gauti aferezės būdu, be leukocitų, pridėtiniame tirpale. - Šviežiai šaldoma plazma frakcionavimui, surinkta aferezės būdu. Testavimo rezultatai turi būti dokumentuojami, įskaitant visų žingsnių aprašymą, sistemos reakcijas, aliarmų buvimą ar nebuvimą bei bet kokius nustatytus nukrypimus nuo numatyto veikimo. 5) Patikrinamas Datos ir laiko registravimo teisingumas – įvertinama ar kraujo ląstelių separatorius TRIMA ACCEL teisingai registruoja ir išsaugo datą ir laiką visų procedūrų, įvykių ir aliarmų metu bei ar šie duomenys yra nuoseklūs sistemos įrašuose, ataskaitose ir duomenų žurnaluose. 6) Barkodo skaitytuvo tikrinimas - įvertinama, ar barkodo skaitytuvas teisingai nuskaito ir perduoda barkode užkoduotą informaciją į sistemą, taip pat patikrinama sistemos elgseną nuskenavus neteisingą arba negaliojantį barkodą. 7) Elektros dingimo testas - patikrinama, ar kraujo ląstelių separatorius elektros energijos tiekimo sutrikimo atveju veikia saugiai, teisingai reaguoja į elektros dingimą, išsaugo kritinius duomenis ir, atstačius elektros tiekimą, leidžia tęsti arba korektiškai užbaigti procedūrą pagal gamintojo specifikacijas. | 8 |
| 2.Scinomed iPCM plazmos surinkimo įrenginio veikimo ir našumo kvalifikavimas (OPQ) | 2.1 Veikimo ir našumo kvalifikavimas (OPQ) Tikslas – nustatyti, ar įrenginys atitinka funkcinius reikalavimus ir pasiekia nustatytus našumo rodiklius. | Veikimo ir našumo kvalifikavimo (Operational and Performance Qualification - OPQ) apimtis ne mažesnė nei: 1) Atliekamas vizualinis įvertinimas kurio metu tikrinami mechaniniai pažeidimai, įrenginio ir jo dalių būklė, aktualūs aliarmai (sistemoje neturi būti aliarmų testavimo metu). Fiksuojama programinės įrangos pavadinimas, versija ir įrenginio darbo laikas ir atliktų procedūrų kiekis. 2) Barkodo skaitytuvo tikrinimas - įvertinama, ar barkodo skaitytuvas teisingai nuskaito ir perduoda barkode užkoduotą informaciją į sistemą. 3) Atliekama aliarmų veikimo patikra. Sugeneruoti ir patikrinti įrangos aliarmus susijusius su kasdieninėmis veiklos procedūromis. Užfiksuoti ar aliarmai turi tinkamą garsinį ir vaizdinį signalą. Suformuoti aliarmų ataskaitas. 4) Funkcinis testavimas: Surinkimo procedūra vykdoma natūraliomis, numatytomis eksploatavimo sąlygomis. Testuotojas, laikydamasis nustatytos procedūros, dokumentuotai atlieka visus įrenginio surinkimo ir veikimo proceso etapus. Kiekvienas procedūros žingsnis vertinamas atsižvelgiant į patvirtintus vartotojo reikalavimus ir gamintojo technines specifikacijas. Bandymo metu sistemingai renkami, fiksuojami ir saugomi visi bandymo eigą ir rezultatų atitiktį pagrindžiantys įrodymai. 5) Atliekamas našumo testas, kurio metu, atlikus visus procedūrinius žingsnius, surinkta plazma turi atitikti šiuos priimtinumo kriterijus: -bendras baltymų kiekis ≥ 50 g/L; -eritrocitų (RBC) kiekis < 6,0 × 10⁹/L; -leukocitų (WBC) kiekis < 0,1 × 10⁹/L; -trombocitų (PLT) kiekis < 50 × 10⁹/L; -VIII faktoriaus aktyvumas > 70 TV / 100 ml; -plazmos maišai turi būti vientisi, be nuotėkio; -neturi būti matomų krešulių ar kitų pakitimų; -visi kokybės kontrolės (QC) duomenys turi būti atsekami ir pasirašyti. -Testas turi būti pakartotas ne mažiau kaip 3 kartus. | 2 |
| 3.Automatinės donorų kraujo apdorojimo sistemos REVEOS našumo kvalifikavimas (PQ) | 3.1 Veikimo ir našumo kvalifikavimas (OQPQ) Tikslas – nustatyti, ar įrenginys atitinka funkcinius reikalavimus ir pasiekia nustatytus našumo rodiklius. | Veikimo ir našumo kvalifikavimo apimtis ne mažesnė nei: 1)Durability protocol programos testas 2)Įrenginio perkrovimo patikra 3)Sujungimo su RSM serveriu patikra 4)Barkodų skaitytuvo patikra 5)Apdirbimo procedūros testas su 4 kraujo maišų sistemomis Tikrinami parametrai: Tikrinamas komponentas; Parametras; Kokybės reikalavimas; Tyrimų kiekis. Eritrocitai be leukocitų pridėtiniam tirpale; Hematokritas1; 0,50-0,70; 11. Hemoglobinas1; Ne mažiau kaip 40g vienete; 11. Hemolizė1; Saugojimo pabaigoje – mažiau kaip 0,8% eritrocitų masės; 11. Liekamieji leukocitai1; <1 x 106 vienete; 11. Sukauptieji trombocitai, gauti iš konservuoto kraujo, be leukocitų pridėtiniame tirpale; Tūris; >40 ml 60 x 109 trombocitų; 19. Trombocitų skaičius vienete2; Ne mažiau 2 x 1011; 19. Liekamasis leukocitų kiekis vienete3; <1 x 106; 19. Šviežiai užšaldyta plazma be leukocitų; Bendras baltymo kiekis6; Ne mažiau kaip 50 g/l; 18. Liekamasis ląstelių kiekis5,6; Eritrocitai < 6,0 x 109/l trombocitai < 50 x 109/l WBC < 50 x 109/l; 18. Sandarumas; Maišelis turi būti sandarus (apžiūrima panaudojus plazmos ekstraktorių prieš užšaldant plazmą ir ją atitipdžius, ar nepratekėjo); 18. Matomi pokyčiai; Be krešulių; 18. 1 Ne mažiau kaip 90proc. visų patikrintų vienetų turi atitikti šio parametro kokybės reikalavimus 2 Jei 75% tirtų pavyzdžių yra norminis trombocitų skaičius, visi pagaminti trombocitai atitinka kokybės reikalavimus 3 Jei 90% tirtų pavyzdžių neviršijamas norminis leukocitų skaičius, visi pagaminti trombocitai atitinka kokybės reikalavimus 4 .pH matavimas uždaroje sistemoje yra pageidautinas, kad būtų išvengta CO2 nutekėjimo. Matavimai gali būti atliekami ir kitoje temperatūroje perskaičiuojant pH atitikmenį 22C temperatūroje 5 Ląsteles reikia skaičiuoti prieš užšaldymą 6 Ne mažiau kaip 90% visų patikrintų vienetų turi atitikti šio parametron kokybės reikalavimus | 2 |
| 4.Šaldytuvo LIEBHERR LKV 3913 kvalifikavimas (OQ, PQ) | 4.1 Veikimo kvalifikavimas (OQ) Tikslas – įvertinti, ar įrenginys tinkamai atlieka savo funkciją | Veikimo kvalifikavimo (Operational Qualification - OQ) apimtis ne mažesnė nei: 1) Atliekami funkciniai bandymai. Atliekamas vizualinis testas, siekiant patvirtinti, kad įranga veikia pagal gamintojo specifikacijas ir kad įrenginio valdymas yra tinkamai funkcionalus (tikrina ar šaldytuvas turi visas gamintojo nurodytas funkcijas ir valdymo pasirinkimus) 2) Atliekama aliarmų veikimo patikra. Sugeneruoti ir patikrinti įrangos aliarmus. Suformuoti aliarmų ataskaitas. Aliarmų patikra turi apimti ne mažiau kaip šiuos aliarmus: 3.1) Dingus elektros tiekimui arba išjungus maitinimo jungiklį 3.2) Aukšta temperatūra – kai kameros temperatūra viršija nustatytas ribas 3.3) Žema temperatūra – kai kameros temperatūra nukrinta žemiau nustatytos ribos. 3) Atliekama termoporų kalibravimą. Atliekamas termoporų kalibravimas ne mažiau kaip trijuose temperatūriniuose taškuose: žemiausiame, aukščiausiame ir vidurio taške. Visi matavimo duomenys turi atitikti ne didesnį nei ± 5% leistiną nuokrypį ir užtikrinti ne didesnį kaip 0,2 °C temperatūros stabilumą 3 minučių laikotarpiu. 4) Atliekamas tuščio įrenginio temperatūros pasiskirstymo testas. Bandymas atliekamas siekiant patvirtinti, kad įrenginys gali palaikyti reikalaujamą temperatūrą tuščioje kameroje. Bandymo metu įrenginys turi palaikyti nustatytą darbinį temperatūros diapazoną (pagal gamintojo reikalavimus ir vartotojo poreikius) ir palaikyti jį nepertraukiamai dvidešimt keturias (24) valandas. Tuščioje kameroje termoporos išdėstomos pagal sudarytą brėžinį ir jame nurodytas pozicijas nurodant atstumus nuo įrenginio sienų šonų, viršaus ir apačios. Bandymui naudojama ne mažiau kaip devyniolika (19) termoporų: ne mažiau kaip šešiolika (16) termoporų tolygiai išdėstoma kameroje per visą erdvę, viena (1) termopora tvirtinama prie vidinio įrenginio temperatūros jutiklio, viena (1) – prie temperatūros stebėsenos sistemos jutiklio ir viena (1) – kambario (aplinkos) temperatūrai stebėti. Temperatūra matuojama ne trumpiau kaip 24 valandas, temperatūrą registruojant ne ilgesniais kaip 5 minučių intervalais. Fiksuojamos maksimalios, minimalios ir vidutinės temperatūros reikšmės. Po bandymo sugeneruojama temperatūros duomenų ataskaita. 5) Rezultatų vertinamas Patvirtinama, kad bandymų metu nėra nustatyta nuokrypių arba visi nuokrypiai yra uždaryti. Atliekamas visų atliktų testų ir matavimų rezultatų vertinimas bei pateikiamos išvados | 1 |
|  | 4.2 Eksploatacinių charakteristikų ir našumo kvalifikavimas (PQ) Tikslas – įvertinti ar įrenginys įvykdo savo funkciją imituojant realias darbines sąlygas | Eksploatacinių charakteristikų ir našumo kvalifikavimo (Performance Qualification - PQ ) apimtis ne mažesnė nei: 1)Temperatūros pasiskirstymo testas su užkrova (ne mažiau kaip 70 proc. Tūrio). Matavimo trukmė ne mažiau 72 val. (temperatūros registravimas ne didesniais kaip 5 min. intervalais). Bandymui naudojama ne mažiau kaip devyniolika (19) termoporų: ne mažiau kaip šešiolika (16) termoporų tolygiai išdėstoma kameroje per visą erdvę, viena (1) termopora tvirtinama prie vidinio įrenginio temperatūros jutiklio, viena (1) – prie temperatūros stebėsenos sistemos jutiklio ir viena (1) – kambario (aplinkos) temperatūrai stebėti. Fiksuojamos maksimalios, minimalios ir vidutinės temperatūros reikšmės. Po bandymo sugeneruojama temperatūros duomenų ataskaita. 2) Atidarytų durų testas. Atliekamas temperatūros registravimas atidarius įrenginio duris, siekiant nustatyti, per kiek laiko temperatūra išeina iš leistinų ribų ir kurios termoporos pirmos parodo nuokrypį. Durys laikomos atidarytos 1 minutę. Uždarius duris, fiksuojamas laikas, per kurį visų daviklių išmatuota temperatūra stabilizuojasi ir vėl atitinka priimtinumo kriterijus. 3)Atliekamas elektros dingimo testas registruojant temperatūrą ne ilgesniais kaip 5 min. intervalais, kol bent vienas temperatūros matavimo daviklis parodo nuokrypį nuo priimtinų temperatūros ribų. Įjungus įrenginį, fiksuojamas laikas, per kurį temperatūra visose termoporose grįžta į nustatytas ribas. 4) Pateikti tikslias temperatūros daviklių išdėstymo schemas, nurodant atstumus nuo įrenginio sienų šonų, viršaus ir apačios. 5) Atliekama termoporų kalibravimo patikra. Po bandymų atliekama termoporų tikslumo patikra palyginant rodmenis su sukalibruotu etalonu. Visi matavimo duomenys turi atitikti ne didesnį nei ± 5% leistiną nuokrypį ir užtikrinti ne didesnį kaip 0,2 °C temperatūros stabilumą 3 minučių laikotarpiu. 6) Rezultatų vertinamas. Patvirtinama, kad bandymų metu nėra nustatyta nuokrypių arba visi nuokrypiai yra uždaryti. Atliekamas visų atliktų testų ir matavimų rezultatų vertinimas bei pateikiamos išvados | 1 |

| 5.Šaldytuvo (kraujo komponentų saugojimui) BBR 625 W xPRO kvalifikavimas (OQ, PQ) | 5.1 Veikimo kvalifikavimas (OQ) Tikslas – įvertinti, ar įrenginys tinkamai atlieka savo funkciją | Veikimo kvalifikavimo (Operational Qualification - OQ) apimtis ne mažesnė nei: 1) Atliekami funkciniai bandymai. Atliekamas vizualinis testas, siekiant patvirtinti, kad įranga veikia pagal gamintojo specifikacijas ir kad įrenginio valdymas yra tinkamai funkcionalus (tikrina ar šaldytuvas turi visas gamintojo nurodytas funkcijas ir valdymo pasirinkimus) 2) Atliekama aliarmų veikimo patikra. Sugeneruoti ir patikrinti įrangos aliarmus. Suformuoti aliarmų ataskaitas. Aliarmų patikra turi apimti ne mažiau kaip šiuos aliarmus: 3.1) Dingus elektros tiekimui arba išjungus maitinimo jungiklį 3.2) Aukšta temperatūra – kai kameros temperatūra viršija nustatytas ribas 3.3) Žema temperatūra – kai kameros temperatūra nukrinta žemiau nustatytos ribos. 3) Atliekama termoporų kalibravimą. Atliekamas termoporų kalibravimas ne mažiau kaip trijuose temperatūriniuose taškuose: žemiausiame, aukščiausiame ir vidurio taške. Visi matavimo duomenys turi atitikti ne didesnį nei ± 5% leistiną nuokrypį ir užtikrinti ne didesnį kaip 0,2 °C temperatūros stabilumą 3 minučių laikotarpiu. 4) Atliekamas tuščio įrenginio temperatūros pasiskirstymo testas. Bandymas atliekamas siekiant patvirtinti, kad įrenginys gali palaikyti reikalaujamą temperatūrą tuščioje kameroje. Bandymo metu įrenginys turi palaikyti nustatytą darbinį temperatūros diapazoną (pagal gamintojo reikalavimus ir vartotojo poreikius) ir palaikyti jį nepertraukiamai dvidešimt keturias (24) valandas. Tuščioje kameroje termoporos išdėstomos pagal sudarytą brėžinį ir jame nurodytas pozicijas nurodant atstumus nuo įrenginio sienų šonų, viršaus ir apačios. Bandymui naudojama ne mažiau kaip devyniolika (19) termoporų: ne mažiau kaip šešiolika (16) termoporų tolygiai išdėstoma kameroje per visą erdvę, viena (1) termopora tvirtinama prie vidinio įrenginio temperatūros jutiklio, viena (1) – prie temperatūros stebėsenos sistemos jutiklio ir viena (1) – kambario (aplinkos) temperatūrai stebėti. Temperatūra matuojama ne trumpiau kaip 24 valandas, temperatūrą registruojant ne ilgesniais kaip 5 minučių intervalais. Fiksuojamos maksimalios, minimalios ir vidutinės temperatūros reikšmės. Po bandymo sugeneruojama temperatūros duomenų ataskaita. 5) Rezultatų vertinamas Patvirtinama, kad bandymų metu nėra nustatyta nuokrypių arba visi nuokrypiai yra uždaryti. Atliekamas visų atliktų testų ir matavimų rezultatų vertinimas bei pateikiamos išvados | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5.2 Eksploatacinių charakteristikų ir našumo kvalifikavimas (PQ) Tikslas – įvertinti ar įrenginys įvykdo savo funkciją imituojant realias darbines sąlygas | Eksploatacinių charakteristikų ir našumo kvalifikavimo (Performance Qualification - PQ ) apimtis ne mažesnė nei: 1)Temperatūros pasiskirstymo testas su užkrova (ne mažiau kaip 70 proc. Tūrio). Matavimo trukmė ne mažiau 72 val. (temperatūros registravimas ne didesniais kaip 5 min. intervalais). Bandymui naudojama ne mažiau kaip devyniolika (19) termoporų: ne mažiau kaip šešiolika (16) termoporų tolygiai išdėstoma kameroje per visą erdvę, viena (1) termopora tvirtinama prie vidinio įrenginio temperatūros jutiklio, viena (1) – prie temperatūros stebėsenos sistemos jutiklio ir viena (1) – kambario (aplinkos) temperatūrai stebėti. Fiksuojamos maksimalios, minimalios ir vidutinės temperatūros reikšmės. Po bandymo sugeneruojama temperatūros duomenų ataskaita. 2) Atidarytų durų testas. Atliekamas temperatūros registravimas atidarius įrenginio duris, siekiant nustatyti, per kiek laiko temperatūra išeina iš leistinų ribų ir kurios termoporos pirmos parodo nuokrypį. Durys laikomos atidarytos 1 minutę. Uždarius duris, fiksuojamas laikas, per kurį visų daviklių išmatuota temperatūra stabilizuojasi ir vėl atitinka priimtinumo kriterijus. 3)Atliekamas elektros dingimo testas registruojant temperatūrą ne ilgesniais kaip 5 min. intervalais, kol bent vienas temperatūros matavimo daviklis parodo nuokrypį nuo priimtinų temperatūros ribų. Įjungus įrenginį, fiksuojamas laikas, per kurį temperatūra visose termoporose grįžta į nustatytas ribas. 4) Pateikti tikslias temperatūros daviklių išdėstymo schemas, nurodant atstumus nuo įrenginio sienų šonų, viršaus ir apačios. 5) Atliekama termoporų kalibravimo patikra. Po bandymų atliekama termoporų tikslumo patikra palyginant rodmenis su sukalibruotu etalonu. Visi matavimo duomenys turi atitikti ne didesnį nei ± 5% leistiną nuokrypį ir užtikrinti ne didesnį kaip 0,2 °C temperatūros stabilumą 3 minučių laikotarpiu. 6) Rezultatų vertinamas. Patvirtinama, kad bandymų metu nėra nustatyta nuokrypių arba visi nuokrypiai yra uždaryti. Atliekamas visų atliktų testų ir matavimų rezultatų vertinimas bei pateikiamos išvados | 2 |

| 6.Plazmos saugojimui skirtos šaldymo patalpos Kvalifikavimas kvalifikavimas (OQ, PQ) | 6.1 Veikimo kvalifikavimas (OQ) Tikslas – įvertinti, ar įrenginys tinkamai atlieka savo funkciją | Veikimo kvalifikavimo (Operational Qualification - OQ) apimtis ne mažesnė nei: 1)Vizuali apžiūra (Šaldymo patalpa) Vertinama: -patalpos sienų, lubų ir grindų būklė (vientisumas, šilumos izoliacijos pažeidimų, drėgmės, pelėsio ar kondensato požymių nebuvimas); -durų, sandarinimo tarpinių ir uždarymo mechanizmų būklė bei sandarumas; Vizualinės apžiūros rezultatai turi būti dokumentuoti, o nustatyti trūkumai – įvertinti ir, jei taikoma, pašalinti prieš pradedant ar tęsiant kvalifikavimo bandymus. Priimtinumo kriterijus: vizualinės apžiūros metu nustatyta, kad patalpos sienos, lubos ir grindys yra vientisos, be izoliacijos pažeidimų, drėgmės, pelėsio ar kondensato požymių. Durys, sandarinimo tarpinės ir uždarymo mechanizmai yra tvarkingi, sandarūs ir užtikrina tinkamą patalpos izoliaciją. Nėra nustatyta trūkumų, galinčių turėti įtakos šaldymo patalpos veikimui ar kvalifikavimo rezultatams. 2)Vizuali apžiūra (Šaldymo sistema) Vizualiai vertinama: -šaldymo agregatų, garintuvų, kondensatorių ir ventiliatorių fizinė būklė -matomų mechaninių pažeidimų, nuotėkių, korozijos ar netipinio nusidėvėjimo požymių nebuvimas; -šaldymo įrangos ženklinimas ir identifikavimas. - temperatūros jutiklių, duomenų kaupiklių ir aliarmų elementų fizinė būklė ir išdėstymas. Priimtinumo kriterijus: vizualinės apžiūros metu nustatyta, kad šaldymo agregatai, garintuvai, kondensatoriai ir ventiliatoriai yra geros fizinės būklės; nėra matomų mechaninių pažeidimų, nuotėkių, korozijos ar netipinio nusidėvėjimo požymių. Šaldymo įranga yra tinkamai suženklinta ir identifikuojama. Temperatūros jutikliai, duomenų kaupikliai ir aliarmų elementai yra tvarkingi, nepažeisti, tinkamai sumontuoti. Sistema ar sistemos elementai testavimo metu neturi signalizuojamų aliarmų. 3)Konfigūracija Turi būti įvertinta: 3.1 Aliarmų signalizavimo ir pranešimų funkcijos (garsiniai, vizualiniai, nuotoliniai – jei taikoma), aliarmų ribos Priimtinumo kriterijus: Nustatyti aliarmai, jų tipai ir ribinės vertės atitinka techninėje dokumentacijoje nurodytus reikalavimus. 3.2 Duomenų registravimo parametrai (registravimo dažnis, duomenų saugojimo trukmė, apsauga nuo duomenų praradimo); Priimtinumo kriterijus: nėra, testas informacinio tipo 3.3 Laikrodžio ir datos nustatymų teisingumas; Priimtinumo kriterijus: valdiklio laiko nustatymų nuokrypis nuo lyginamojo laikrodžio neviršija ±1 minutės. 3.4 Konfigūracijos apsaugos nuo neleistinų pakeitimų priemonės. Priimtinumo kriterijus: yra priemonės kurios saugo sistemą nuo neleistinų konfigūracijos pakeitimų 4)Nepertraukiamo elektros tiekimo patikra Dingus elektrai, turi pasileisti alternatyvus energijos šaltinis. Šaldymo įranga turi pradėti veikti. 5)Aliarmų testas Nepriklausomos temperatūros stebėjimo sistemos, veikiančios šaldymo patalpoje patikrinimas. Simuliuoti aliarmus: -Per aukšta temperatūra -Per žema temperatūra -Atviros durys -Įvykęs šaldymo centralės gedimui. Priimtinumo kriterijai: generuojamas aliarmas, įspėjamasis pranešimas automatiškai siunčiamas vartotojui sms žinute bei elektroniniu laišku. Aliarmai informatyviai atsispindi monitoravimo sistemoje. | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 6.2 Eksploatacinių charakteristikų ir našumo kvalifikavimas (PQ) Tikslas – įvertinti ar įrenginys įvykdo savo funkciją imituojant realias darbines sąlygas | Eksploatacinių charakteristikų ir našumo kvalifikavimo (Performance Qualification - PQ ) apimtis ne mažesnė nei: Matuojama temperatūra realiu darbo krūvio metu 168 valandas, registruojant temperatūros kitimą̨. Ne mažiau kaip 14 vnt. oro ir 20 vnt. produktų ekvivalentų temperatūros taškų̨ tolygiai išdėstyti per visą eksploatuojamos produkcijos tūrį. Sudaromos tikslios termoporų̨ išdėstymo schemos (nurodant atstumą̨ nuo sienų̨, lubų̨ ir grindų̨). Fiksuojama reali patalpos užkrova. Matavimų trukmė: -168 val. Fiksuojama oro temperatūra ir drėgmė tiek šaldymo patalpoje tiek prieškambaryje. 4 oro ir 2 drėgmės davikliai prieškambaryje 34 temperatūros ir 2 drėgmės kameroje | 2 |
| 7.Dalyvavimas audituose | 7.1 Dalyvavimas audituose | 1. Tiekėjas privalo dalyvauti paslaugos gavėjo numatytame audite, susijusiame su atliktu šaldymo patalpos kvalifikavimu, ir atstovauti savo atliktus kvalifikavimo darbus visais su jais susijusiais techniniais, metodologiniais ir normatyviniais klausimais. 2. Audite privalo dalyvauti ne mažiau kaip vienas tiekėjo atstovas, kuris: - atliko įrangos kvalifikavimą; - turi ne mažesnę kaip 2 metų patirtį kvalifikavimo srityje; - turi darbo patirties darbe su taikomais standartais ir gairėmis (pvz., GDP, GMP, WHO, PIC/S, ISO 17025, GAMP 5 – pagal kvalifikavimo apimtį). 3. Tiekėjas audito metu privalo pateikti ir paaiškinti kvalifikavimo dokumentaciją, tokią kaip kvalifikavimo protokolas ir matavimui naudotos įrangos kalibravimo dokumentai ir kvalifikavimo nuokrypiai. 4. Tiekėjas audito metu privalo pagrįsti pasirinktą kvalifikavimo metodiką, bandymų apimtį ir priėmimo kriterijus; 5. Tiekėjas audito metu privalo paaiškinti matavimų rezultatų vertinimą ir padarytas išvadas. 6. Audito pastabų ir klausimų nagrinėjimo metu tiekėjas privalo atsakyti į audito metu pateiktus klausimus ir pastabas, pateikti rašytinius paaiškinimus auditorių prašymu, per sutartyje nustatytą terminą pateikti korekcinius veiksmus (CAPA) ar papildomą informaciją, jei audito metu nustatomi trūkumai, susiję su tiekėjo atlikta kvalifikacija. 7. Tiekėjas prisiima atsakomybę už atlikto kvalifikavimo atitiktį galiojantiems teisės aktams, standartams ir pirkimo specifikacijos reikalavimams bei privalo ginti kvalifikavimo rezultatus audito metu. 8. Tiekėjo dalyvavimas audite, įskaitant pasirengimą, atstovavimą ir atsakymų pateikimą, turi būti įtrauktas į paslaugos kainą, nebent pirkimo sąlygose numatyta kitaip. | 4 |
| 8.Dalyvavimas audituose | 8.1 Dalyvavimas audituose | 1. Tiekėjas privalo dalyvauti paslaugos gavėjo numatytame audite, susijusiame su atliktu šaldymo patalpos kvalifikavimu, ir atstovauti savo atliktus kvalifikavimo darbus visais su jais susijusiais techniniais, metodologiniais ir normatyviniais klausimais. 2. Audite privalo dalyvauti ne mažiau kaip vienas tiekėjo atstovas, kuris: - atliko įrangos kvalifikavimą; - turi ne mažesnę kaip 2 metų patirtį kvalifikavimo srityje; - turi darbo patirties darbe su taikomais standartais ir gairėmis (pvz., GDP, GMP, WHO, PIC/S, ISO 17025, GAMP 5 – pagal kvalifikavimo apimtį). 3. Tiekėjas audito metu privalo pateikti ir paaiškinti kvalifikavimo dokumentaciją, tokią kaip kvalifikavimo protokolas ir matavimui naudotos įrangos kalibravimo dokumentai ir kvalifikavimo nuokrypiai. 4. Tiekėjas audito metu privalo pagrįsti pasirinktą kvalifikavimo metodiką, bandymų apimtį ir priėmimo kriterijus; 5. Tiekėjas audito metu privalo paaiškinti matavimų rezultatų vertinimą ir padarytas išvadas. 6. Audito pastabų ir klausimų nagrinėjimo metu tiekėjas privalo atsakyti į audito metu pateiktus klausimus ir pastabas, pateikti rašytinius paaiškinimus auditorių prašymu, per sutartyje nustatytą terminą pateikti korekcinius veiksmus (CAPA) ar papildomą informaciją, jei audito metu nustatomi trūkumai, susiję su tiekėjo atlikta kvalifikacija. 7. Tiekėjas prisiima atsakomybę už atlikto kvalifikavimo atitiktį galiojantiems teisės aktams, standartams ir pirkimo specifikacijos reikalavimams bei privalo ginti kvalifikavimo rezultatus audito metu. 8. Tiekėjo dalyvavimas audite, įskaitant pasirengimą, atstovavimą ir atsakymų pateikimą, turi būti įtrauktas į paslaugos kainą, nebent pirkimo sąlygose numatyta kitaip. | 4 |