## knyga
Endodontijai skirti instrumentai ir medžiagos
Pastabos.
1. Jei iš šiose techninėse specifikacijose pateiktų duomenų būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius pirkimo objekto modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai.
2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3. Siūlomos prekės turi būti pažymėtos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.
4. Visos priemonės/medžiagos naujos, nenaudotos, pristatomos originaliame gamykliniame įpakavime, turi turėti instrukciją lietuvių kalba.
5. Techninėje specifikacijoje nurodyti pakuočių dydžiai, dozės, kapsulių sudėtys ar komponentų kiekiai yra pateikiami orientaciniu tikslu, siekiant apibrėžti reikalingą medžiagos funkcinį stiprumą. Tiekėjai gali siūlyti lygiavertes prekes kitokiose pakuotėse ar dozėse, jeigu užtikrinamas ne mažesnis funkcinis stiprumas ir pasiūlymo pateikimo metu perskaičiuojamas ekvivalentinis preliminarus kiekis.
*6. Prekių preliminarūs kiekiai bus naudojami pasiūlymų vertinimui bei laimėjusio tiekėjo nustatymui. Tai nėra perkančiosios organizacijos įsipareigojimas tiekėjui pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu įsigyti visas Prekes ir visus jų kiekius.
Eil. Nr. | Medžiagos pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Orientacinis poreikis | Siūlomos prekės gamintojas, modelis | Siūloma pakuotė | Mato vieneto kaina be PVM | Bendra kaina, Eur. be PVM (5 x 8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Rankiniai nerūdijančio plieno endodontiniai instrumentai | Įpakavimas: dėžutėse ar pakuotėse. Paskirtis: Skirti pulpos ar negyvų danties audinių pašalinimui, šaknų kanalų valymui ir formavimui,ypač abai lenktiems ir siauriems kanalams.Reikalavimai: pagaminti iš nerūdijančio plieno. Kintančio konusiškumo instrumentai. Turi būti sužymėti spalviniu kodu, su darbinio ilgio nustatymo žymekliu. Gali būti trijų ilgių 21, 25, 31 mm. Skirtingų dydžiu nuo 6 iki 140. Su silikoninėmis rankenėlėmis, atsparūs cheminių medžiagų poveikiui, vienkartinio naudojimo. | pak. | 60 |  |  |  | 0
2 | Rankiniai titano nikelio endodontiniai instrumentai | Įpakavimas: dėžutėse ar pakuotėse. Paskirtis: Skirti pulpos ar negyvų danties audinių pašalinimui, šaknų kanalų valymui ir formavimui.Reikalavimai: pagaminti iš titano nikelio lydinio. Kintančio konusiškumo instrumentai. Turi būti sužymėti spalviniu kodu, su darbinio ilgio nustatymo žymekliu. Gali būti trijų ilgių 21, 25, 31 mm. Skirtingų dydžių nuo 15 iki 60. Su silikoninėmis rankenėlėmis, atsparūs cheminių medžiagų poveikiui, vienkartinio arba daugkartinio naudojimo. | pak. | 25 |  |  |  | 0
3 | Mašinininis vieno instrumento endodontinis failas kanalo formavimui | Įpakavimas: dėž. po 6 vnt. Paskirtis: Vieno failo mašininė sistema skirta danties šaknies kanalo valymui, platinimui ir formavimui, įvairiems atvejams gydyti. Reikalavimai: nikelio titano lydinys, reciprokinis judesys, keturių dydžių (pirminis, mažas, vidutinis, didelis) ir trijų darbinių ilgių (21, 25, 31 mm) ,turėti spalvų kodą. | pak. | 40 |  |  |  | 0
4 | Plugeris | Rankinis plugeris,skirtas gutaperčos kondensavimui, metalinis. Dydžiai: geltonas-0,6 mm. Raudonas-0,8mm, mėlynas-1mm, žalias-1,2mm. | vnt. | 4 |  |  |  | 0
5 | Mašininis vieno instrumento endodontinis failas slydimo kelio formavimui | Savybės: nikelio titano lydinys, sukurtas atsižvelgiant į dantų šaknų kanalų anatomija, unikalus kūgio formos dizainas tam, kad vienu instrumentu sukurti slydimo kelią į danties šaknies kanalo viršūnę, reciprokinis judesys. Pakuotėjė 6 endodontiniai instrumentai, galimas ilgis: 21 mm, 25 mm, 31 mm. | pak. | 14 |  |  |  | 0
6 | Koferdamo guma | Įpakavimas: dėž. po 36 vnt. Paskirtis: dantų izoliacijai. Reikalavimai: skirtingo storio vidutinės (0.18 mm) ir storos (0.22 mm), beskonės ar su skoniu, skirtingų spalvų - mėlyna, žalia, juoda, be latekso ar su. | vnt. | 12 |  |  |  | 0
7 | Gutaperčos kaiščiai | Įpakavimas dėž. (maži, pirminiai, vidutiniai, dideli), tiksliai atitinka kanalų apdorojimo instrumentų suformuotas formas. SAVYBĖS: tiksliai atitiktų suformuoto kanalo formą; Kintamas kūgis; Tikslus prigludimas;Turi tikti 3 pozicijoje nurodytiems instrumentams | dėž. | 18 |  |  |  | 0
8 | Popieriniai kaiščiai | Įpakavimas dėž.. SAVYBĖS: forma atitinka failų sukurtas kintamas kūgines formas; Sterilizuoti; Keturi dydžiai, atinkantys instrumentais paruoštus kanalus; Užtikrina visišką sausumą plovimo; Spalviniai kodai: atitinka instrumentus (maži, pirminiai, vidutiniai, dideli) Turi tikti 3 pozicijoje nurodytiems instrumentams | dėž. | 40 |  |  |  | 0
Bendra suma, Eur be PVM |  |  | x | x | x | x | x | 0