RINKOS DALYVIŲ KONSULTACIJOS (RDK) ATASKAITA

| Pirkimo objekto pavadinimas |  | „PACIENŲ MONITORAVIMO SISTEMA“ pirkimas |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RDK paskelbimo data ir numeris |  | 2024-11-21, Nr. 748058 |  |
| RDK vykdymo laikotarpis |  | nuo 2024-11-21 iki 2024-11-29 |  |
| RDK vykdyta šiuo būdu |  | CVP IS |  |
| INFORMACIJA APIE RDK DALYVIUS |  |  |  |
| Atsakymus, pasiūlymus ar pastabas CVP IS pateikusių dalyvių skaičius |  | 1 |  |
| TIEKĖJŲ SIŪLOMI PAKEITIMAI IR PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS PRIIMTI SPRENDIMAI DĖL PATEIKTŲ SIŪLYMŲ IR REKOMENDACIJŲ |  |  |  |
| Tiekėjo siūlomi pakeitimai |  | Perkančiosios organizacijos sprendimas |  |
| Į klausimą „Ar tikslinga pirkimo objektą skaidyti į atskiras pirkimo objekto dalis? -Jeigu, Jūsų nuomone, techninės specifikacijos projekte nurodytas pirkimo objektas turėtų būti skaidomas į dalis, prašome nurodyti, kaip pirkimo objektas turėtų būti skaidomas į pirkimo dalis ir pateikti tokio skaidymo argumentus. -Jeigu, Jūsų nuomone, techninės specifikacijos projekte nurodytas pirkimo objektas neturėtų būti skaidomas, prašome nurodyti to neskaidymo argumentus.“, dalyvis atsakė „Skaidyti pirkimo dalis nėra prasmės, nes centrinė monitoravimo stotis yra neatsiejama skyriaus su gyvybinių funkcijų monitoriais dalis. Taip pat įrangos įsigijimas tiek iš ekonominės, tiek ir iš techninės pusės yra lengviau įgyvendinamas ir perkančiajai organizacija, ir įrangos tiekėjams“. |  | Perkančioji organizacija pirkimo objekto neskaidys. |  |
| Į klausimą „Numatytas prekių pristatymo terminas – Tiekėjas Prekes įsipareigoja pristatyti ne vėliau kaip per 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Ar toks terminas pakankamas (per ilgas, per trumpas) prekių pristatymui? Jei ne, koks Jūsų manymu būtų pakankamas ir kodėl?“ dalyvis atsakė „Taip, šiuo metu terminas pakankamas, tačiau siekiant išvengti nesklandumų, siūlytume į sutarties projektą įsitraukti įrangos pristatymo termino pratęsimo galimybę 30 d.“ |  | Perkančioji organizacija prekių pristatymo termino nekeis. |  |
| Į klausimą „Jeigu Jūsų siūlomos prekės apima daugiau funkcijų ar turi kitų privalumų, prašome nurodyti kokių.“ dalyvis atsakė „Gamintojas savo įrangos gamyboje visą elektros energiją gauna tik iš atsinaujinančių šaltinių. Galimybė rodyti spalvotą animacinę paciento vizualizaciją, kuri atspindi paciento būklę realiuoju laiku.“ |  |  |  |
| Į klausimą „Jei perkančioji organizacija rinktųsi ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų, kokie, Jūsų nuomone, ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai turėtų būti taikomi pirkimo procedūrų metu bei kokie turėtų būti nustatyti šių kriterijų (ir jų parametrų) lyginamieji svoriai ekonominio naudingumo įvertinime?“ dalyvis atsakė „Papildomai rekomenduotume įtraukti: T1 Monitoriaus matuojamų parametrų atminties trukmė (val.) T2 Prieširdžių virpėjimo monitoravimas T3 Chemiškai kietintas, braižymams ir užkratams atsparus transportinio modulio ekrano stiklas „Gorilla“ arba lygiavertis T4 Galimybė rodyti spalvotą animacinę paciento vizualizaciją, kuri atspindi paciento būklę realiuoju laiku T5 Gamintojas savo įrangos gamyboje visą elektros energiją gauna tik iš atsinaujinančių šaltinių T6 Garantija 60 mėnesių“ |  | Perkančioji organizacija rinksis ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus |  |
| Į klausimą „Jei perkančioji organizacija planuojamam pirkimui taikytų aplinkos apsaugos kriterijus (žaliųjų pirkimų reikalavimus) nustatytus pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 4.4.4 papunktį: Jeigu Prekės supakuojamos į antrinę pakuotę, ji turi būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Tiekėjas patiekdamas Prekes Pirkėjui, pateikia Prekės antrinės pakuotės tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, pakuotės aprašymo dokumentą, techninį dokumentą, dokumentą iš akredituotų laboratorijų ar pakuočių atliekų perdirbėjų, ar eksportuotojų iš tvarkytojų sąrašo, ar kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus). Ar toks nustatytas kriterijus būtų tinkamas?“ dalyvis atsakė „Taip, tinkamas“. |  | Perkančioji organizacija taikys minėtus aplinkos apsaugos kriterijus. |  |
| Tiekėjų pastabos ir siūlomi pakeitimai Techninių specifikacijų projektui |  |  |  |
| Techninės specifikacijos punktas | Reikalaujamas parametras | Tiekėjo siūlomas pakeitimas | Perkančiosios organizacijos sprendimas |
| 1. Modulinis paciento monitorius reanimacijos skyriui |  |  |  |
| 1.1. Ekranas | 1. Talpinio jutiklinio ekrano technologija (angl. capacitive touch screen) 2. Spalvotas, skystųjų kristalų (LCD arba lygiavertis), lietimui jautrus 3. Ekrano įstrižainė > 17 colių 4. Raiška > (1920 x 1080) taškų 5. Vienu metu ekrane gali būti vaizduojama > 12 kreivių 6. Palaikomos gestų funkcijos 7. Stebėjimo kampas > 1700 | Gamintojo „Philips“ gyvybinių funkcijų monitoriai neturi „1.1.6 Palaikomos gestų funkcijos“, reikalavimas riboja konkurenciją. Prašome šį punktą šalinti. | Perkančioji organizacija sutinka su pasiūlymu ir pašalina 1.1.6 punkto reikalavimą. |
| 1.2. Talpinamų modulių kiekis paciento monitoriuje arba išorinėje modulių stotelėje | > 6 pozicijos Poreikio pavyzdys: Transportinis paciento monitorius (2 poz.), netiesioginė kalorimetrija (2 poz.), širdies minutinio tūrio matavimas (1-2 poz.), invazinis kraujospūdis (1 poz.) | Gamintojo Philips siūlomi gyvybinių funkcijų monitoriai turi 4 pozicijas, todėl punktas riboja konkurenciją gamintojo atžvilgiu. Prašome punktą „1.2. Talpinamų modulių kiekis paciento monitoriuje arba išorinėje modulių stotelėje > 6 pozicijos“ keisti į „1.2. Talpinamų modulių kiekis paciento monitoriuje arba išorinėje modulių stotelėje > 4 pozicijos“ | Perkančioji organizacija sutinka su pasiūlymu ir koreguoja reikalavimą: „1.2. Talpinamų modulių kiekis paciento monitoriuje arba išorinėje modulių stotelėje > 4 pozicijos“ |
| 1.4. Galimi registruoti parametrai | EKG, RESP, SpO₂, NIBP, TEMP, IBP, C.O.; CO₂, AG, BIS, NMT, rSO₂, ANI; Calorimetry, PiCCO, FloTrac, ICG, EEG, SvO₂/ScvO₂ | Punktas riboja konkurenciją. Prašome, punktą: „1.4 Galimi registruoti parametrai: EKG, RESP, SpO₂, NIBP, TEMP, IBP, C.O.; CO₂, AG, BIS, NMT, rSO₂, ANI; Calorimetry, PiCCO, FloTrac, ICG, EEG, SvO₂/ScvO₂“ keisti į „1.4 Galimi registruoti parametrai: EKG, RESP, SpO₂, NIBP, TEMP, IBP, C.O.; CO₂, AG, BIS, NMT, rSO₂; PiCCO, FloTrac, ICG, EEG, SvO₂/ScvO₂“ | Perkančioji organizacija sutinka su pasiūlymu ir koreguoja reikalavimą: „1.4 Galimi registruoti parametrai: EKG, RESP, SpO₂, NIBP, TEMP, IBP, C.O.; CO₂, AG, BIS, NMT, rSO₂; PiCCO, FloTrac, ICG, EEG, SvO₂/ScvO₂“ |
| 2. Transportinis paciento monitorius |  |  |  |
| 2.9. ŠSD matavimo diapazonas (naudojant SpO2 matavimo kanalą) | Ne siauresnis nei 20 – 300 k./min | Prašome „2.9 ŠSD matavimo diapazonas (naudojant SpO2 matavimo kanalą) Ne siauresnis nei 20 – 300 k./min“ keisti į „2.9 ŠSD matavimo diapazonas (naudojant SpO2 matavimo kanalą) Ne siauresnis nei 30 – 300 k./min“ | Perkančioji organizacija sutinka su pasiūlymu ir koreguoja reikalavimą: „Ne siauresnis nei 30 – 300 k./min“ |
| 4. Bendri priedai paciento monitoriams: |  |  |  |
| 4.5. Netiesioginės kalorimetrijos matavimo modulių komplektas su priedais arba atskiras prietaisas | 1 kompl. | Parametras riboja konkurenciją. Prašome jį šalinti „4.5 Netiesioginės kalorimetrijos matavimo modulių komplektas su priedais arba atskiras prietaisas 1 kompl.“ | Perkančioji organizacija sutinka su pasiūlymu ir pašalina 4.5 punkto reikalavimą |
| 5. Centrinės monitoravimo stotis/serveris |  |  |  |
| 5.7. Centrinei monitoravimo ir stebėjimo stotims naudojami kompiuteriai | 1. „All in one“ tipo kompiuteris su integruotu lietimui jautriu ekranu, kurio įstrižainė ≥ 23,8 colio, skiriamoji geba ≥ (1920 x 1080) taškų – 1vnt. 2. Klaviatūra ir pelė – 1kompl. | Parametras riboja konkurenciją gamintojo „Philips“ atžvilgiu ir nesuteikia jokios pridėtinės vertės, prašome parametrą „All in one“ tipo kompiuteris su integruotu lietimui jautriu ekranu, kurio įstrižainė ≥ 23,8 colio, skiriamoji geba ≥ (1920 x 1080) taškų – 1vnt.“ keisti į „Kompiuteris su integruotu lietimui jautriu ekranu, kurio įstrižainė ≥ 23,8 colio, skiriamoji geba ≥ (1920 x 1080) taškų – 1vnt.“ | Perkančioji organizacija sutinka su pasiūlymu ir koreguoja reikalavimą: „5.7.1 Kompiuteris su integruotu lietimui jautriu ekranu, kurio įstrižainė ≥ 23,8 colio, skiriamoji geba ≥ (1920 x 1080) taškų – 1vnt.“ |
| APIBENDRINIMAI, IŠVADOS IR SIŪLYMAI |  |  |  |
| Rinkos dalyvių konsultacijoje sudalyvavo 1 dalyvis, kuris turėjo pastabų ir siūlymų techninių specifikacijų projektui, kuriuos perkančioji organizacija išnagrinėjo bei įvertino. Vykdydama pirkimą perkančioji organizacija atsižvelgs į kai kuriuos gautus siūlymus ir rekomendacijas. |  |  |  |