Specialiųjų Pirkimo sąlygų 10 priedas

„Prekių techniniai duomenys“

Reikalavimai odontologinei įrangai:

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės techniniai duomenys | Nuoroda į dokumentus (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odontologinės kėdės komplektas |  | Įrašyti prekės gamintoją, pavadinimą ir modelį |  |
| 1.1. | Paciento kėdė |  |  |  |
| 1.1.1. | Kėdės judėjimo mechanizmas | Kėdės valdymas ir kėlimo principas elektromechaninis arba elektrinis – hidraulinis. |  |  |
| 1.1.2. | Kėdės maitinimas iš kintamojo įtampos tinklo | Iš 230 (+/-10%) V, 50-60 (+/-5%) Hz elektros tinklo. | [nurodyti rodiklio reikšmę] |  |
| 1.1.3. | Kėdės (paciento) keliamoji galia | Keliamoji galia ne mažiau 180 kg. | [nurodyti rodiklio reikšmę] |  |
| 1.1.4. | Kėdės sėdimosios dalies aukščio reguliavimo ribos | Aukštis nuo grindų žemiausioje pozicijoje: - ne daugiau kaip 42 cm. Aukštis nuo grindų viršutinėje pozicijoje: - ne mažiau kaip 80 cm. | [nurodyti rodiklio reikšmę] |  |
| 1.1.5. | Automatinis kėdės judesio stabdymas, esant kliūčiai po kėde | Būtina. | [nurodyti rodiklio reikšmę] |  |
| 1.1.6. | Paciento kėdės apmušalo danga | Besiūlė. Galimybė pasirinkti apmušalo dangos spalvą bent iš 5 variantų. | [nurodyti rodiklio reikšmę] |  |
| 1.1.7. | Kėdės padėčių programavimas | Ne mažiau kaip 4 individualiai programuojamos paciento kėdės padėtys, paciento išlaipinimo programa. | [nurodyti rodiklio reikšmę] |  |
| 1.1.8. | Kėdės valdymas | Nuo gydytojo instrumentų pulto, asistento instrumentų pulto ir kojiniu pedalu. | [nurodyti rodiklio reikšmę] |  |
| 1.1.9. | Galvos atlošo padėties reguliavimas | Ne mažiau kaip 2 ašimis. | [nurodyti rodiklio reikšmę] |  |
| 1.1.10. | Porankiai | Būtini abiejų pusių porankiai, dešinysis porankis nusukamas arba nulenkiamas. | [nurodyti rodiklio reikšmę] |  |
| 1.1.11. | Kojūgalio apsauginė danga | Skaidri, lengvai nuimama ir lengvai nuvaloma apsauginė plėvelė. | [nurodyti rodiklio reikšmę] |  |
| 1.1.12. | Visos odontologinio centro įrangos darbui reikalingos komunikacijos | Suspausto oro padavimas, atsiurbimas, vandens tiekimas, elektros pajungimai, susivedantys į integruotą komunikacijų dėžutę. | [nurodyti rodiklio reikšmę] |  |
| 1.1.13. | Elektros, vandens ir suspausto oro padavimo jungiklis | Vienas bendras jungiklis kartu atjungiantis/ įjungiantis elektros, vandens ir suspausto oro padavimą. | [nurodyti rodiklio reikšmę] |  |
| 1.2. | Gydytojo instrumentų dalis |  |  |  |
| 1.2.1. | Gydytojo instrumentai | Turi būti ne mažiau 5 (penkių) instrumentų: 1 rankovė – pūtiklis (oras, vanduo, oras + vanduo); 2 rankovė – turbininiam antgaliui su pašvietimu; 3 rankovė – antrai turbinai su pašvietimu; 4 rankovė – elektriniam mikrovarikliui su pašvietimu; 5 rankovė – ultragarsiniam skaleriui su šviesa. | [nurodyti rodiklio reikšmę] |  |
| 1.2.2. | Instrumentų stalelio tvirtinimas | Instrumentų blokas tvirtinamas prie spjaudyklės bloko ir juda aukštyn/žemyn kartu su kėde. | [nurodyti rodiklio reikšmę] |  |
| 1.2.3. | Instrumentų stalelio aukščio reguliavimo pneumatinis stabdis | Būtinas. | [nurodyti rodiklio reikšmę] |  |
| 1.2.4. | Įrangos valdymo elementai: | 1 – atskiras vandens reguliavimas kiekvienam instrumentui. 2 – spjaudyklės apiplovimo mygtukas. 3 – šviestuvo įjungimo / išjungimo mygtukas. 4 – stiklinės pripildymo mygtukas. 5 – kėdės atlošo pakėlimo / nuleidimo valdymo mygtukai. 6 – programuojamų kėdės padėčių, paciento išlaipinimo pozicijos ir skalavimo pozicijos, bei grąžinimo į ankstesnę padėtį įjungimo mygtukai. | [nurodyti rodiklio reikšmę] |  |
| 1.2.5. | Instrumentai aktyvuojami automatiškai, pakėlus darbinį antgalį | Būtina. | [nurodyti rodiklio reikšmę] |  |
| 1.2.6. | Instrumentų rankovių išvedimas | Instrumentai įstatomi iš viršaus ant antgalių valdymo sistemos. | [nurodyti rodiklio reikšmę] |  |
| 1.2.7. | Kiekvieno instrumento vandens ir oro blokavimui turi būti atskiras vožtuvas | Būtina. | [nurodyti rodiklio reikšmę] |  |
| 1.2.8. | Padėklas odontologo darbo priemonėms | 1) Padėklas pagamintas iš nerūdijančio plieno; 2) Keičiamos padėties (tvirtinamas prie sukiojamo laikiklio); 3) su silikoniniu sterilizuojamu kilimėliu arba lygiavertėmis medžiagomis | [nurodyti rodiklio reikšmę] |  |
| 1.2.9. | Instrumentų, naudojančių vandenį, kanalų dezinfekcija | Būtina | [nurodyti rodiklio reikšmę] |  |
| 1.2.10. | Vandens tiekimo į stiklinę ir spjaudyklės plovimo laikas | Programuojamas | [nurodyti rodiklio reikšmę] |  |
| 1.2.11. | Instrumentų dalyje įmontuoti įrangos jutikliniai valdymo elementai | 1) kėdės/atlošo pakėlimo/nuleidimo valdymo; programuojamų kėdės padėčių mygtukai; 2) šviestuvo įjungimo/išjungimo; 3) spjaudyklės apiplovimo įjungimo; 4) stiklinės pripildymo; 5) negatoskopo įjungimo mygtukas | [nurodyti rodiklio reikšmę] |  |
| 1.2.12. | Automatinė švaraus vandens sistema odontologiniams antgaliams su galimybe perjungti į osmosinę arba kitą švaraus vandens sistemą | 1) Su lengvai keičiamu, talpos indu; 2) Ne mažiau kaip 1,5 litro. | [nurodyti rodiklio reikšmę] |  |
| 1.3. | Spjaudyklės blokas / asistento instrumentų dalis |  |  |  |
| 1.3.1. | Asistento instrumentai | 1) švirkštas ne mažiau 3-jų funkcijų, kampinis; 2) seilių nusiurbimo rankovė; 3) dulkių nusiurbimo rankovė; 4) rankovė – intraoralinei kamerai. | [nurodyti rodiklio reikšmę] |  |
| 1.3.2. | Spjaudyklės bloko tvirtinamas | Prie paciento kėdės, kilnojasi kartu su kėde. | [nurodyti rodiklio reikšmę] |  |
| 1.3.3. | Asistento instrumentų laikiklis | ne mažiau kaip 4-rių lizdų | [nurodyti rodiklio reikšmę] |  |
| 1.3.4. | Asistento valdymo panelė | Jutikliniai valdymo elementai: 1) kėdės/atlošo pakėlimo/nuleidimo valdymo; 2) šviestuvo įjungimo/išjungimo; 3) stiklinės pripildymo; 4) spjaudyklės apiplovimo. | [nurodyti rodiklio reikšmę] |  |
| 1.3.5. | Spjaudyklė | 1) Keraminė arba lygiavertės medžiagos; 2) pasukama ne mažiau 180º. | [nurodyti rodiklio reikšmę] |  |
| 1.3.6. | Programuojamas vandens tiekimo į stiklinę ir spjaudyklės plovimo laikas | Būtina. | [nurodyti rodiklio reikšmę] |  |
| 1.3.7. | Seilių ir dulkių nusiurbimo rankovių filtras | Būtina, 2 atskiri filtrai (dulkių ir seilių). | [nurodyti rodiklio reikšmę] |  |
| 1.3.8. | Seilių, dulkių ir spjaudyklės atliekos jungiasi į bendrą išmetimo sistemą | Būtina. | [nurodyti rodiklio reikšmę] |  |
| 1.3.9. | Spjaudyklės vožtuvas | Bloke turi būti įmontuotas spjaudyklės skysčio išmetimo automatinis vožtuvas. | [nurodyti rodiklio reikšmę] |  |
| 1.3.10. | Stambių atliekų dalelių surinkimo filtras | Būtina. | [nurodyti rodiklio reikšmę] |  |
| 1.4. | Apšvietimo sistema |  | Įrašyti prekės gamintoją, pavadinimą ir modelį |  |
| 1.4.1. | Apšvietimo lempa | LED arba lygiavertis šviesos šaltinis, bešešėlinė sistema. | [nurodyti rodiklio reikšmę] |  |
| 1.4.2. | Padėties reguliavimo rankenos | Iš abiejų pusių. | [nurodyti rodiklio reikšmę] |  |
| 1.4.3. | Maksimalus šviesos intensyvumas | Ne mažiau 35000 Lux. | [nurodyti rodiklio reikšmę] |  |
| 1.4.4. | Spalvos temperatūra | Ne mažesnėse ribose kaip 4200 – 5500 K. | [nurodyti rodiklio reikšmę] |  |
| 1.4.5. | Apšvietimo lempos montavimas | Tvirtinama prie spjaudyklės bloko kartu su instrumentų staleliu. | [nurodyti rodiklio reikšmę] |  |
| 1.4.6. | Apšvietimo lempos pozicionavimas | Valdoma ne mažiau trimis ašimis. | [nurodyti rodiklio reikšmę] |  |
| 1.4.7. | Šviesos intensyvumo reguliavimas | Ne mažiau kaip 3-jų lygių arba tolygus reguliavimas. | [nurodyti rodiklio reikšmę] |  |
| 1.5. | Elektrinis mikrovariklis |  | Įrašyti prekės gamintoją, pavadinimą ir modelį |  |
| 1.5.1. | Elektrinis bešepetėlinis mikrovariklis su pašvietimu | 1) apsisukimų greitis ne siauresnėse ribose kaip 100-40000 aps./min.; 2) sterilizuojamas 135º C; 3) su vidiniu oro/ vandens aušinimu; 4) LED arba lygiaverčiu šviesos šaltiniu. | [nurodyti rodiklio reikšmę] |  |
| 1.6. | Ultragarsinis skaleris |  | Įrašyti prekės gamintoją, pavadinimą ir modelį |  |
| 1.6.1. | Ultragarsinis skaleris su šviesa | 1) LED apšvietimu; 2) veikimo dažnis ne mažesnėse ribose kaip 28 kHz – 32 kHz; 3) įmontuojamas į odontologinio įrenginio; 4) ne mažiau 3 sterilizuojamų antgalių; 5) yra dinamometrinis raktas antgaliukų keitimui. | [nurodyti rodiklio reikšmę] |  |
| 1.7. | Tiesus antgalis mikrovarikliui |  | Įrašyti prekės gamintoją, pavadinimą ir modelį |  |
| 1.7.1. | Tiesus antgalis mikrovarikliui su šviesa | 1) grąžto fiksacija mygtuko paspaudimu; 2) apsisukimų perdavimo santykis 1:1; 3) apsukų skaičius ne mažesnis nei 40000 aps./min; 4) sterilizuojamas iki 135º C. 5) Su šviesa | [nurodyti rodiklio reikšmę] |  |
| 1.8. | Kampinis antgalis mikrovarikliui |  | Įrašyti prekės gamintoją, pavadinimą ir modelį |  |
| 1.8.1. | Kampinis antgalis mikrovarikliui su šviesa | 1) su šviesa; 2) grąžto fiksacija mygtuko paspaudimu; 3) apsisukimų perdavimo santykis 1:1; 4) apsukų skaičius ne mažesnis nei 40000 aps./min; 5) sterilizuojamas iki 135º C. | [nurodyti rodiklio reikšmę] |  |
| 1.9. | Turbininis antgalis su šviesa |  | Įrašyti prekės gamintoją, pavadinimą ir modelį |  |
| 1.9.1. | Turbininis antgalis su šviesa | 1) aušinamas vandeniu ir oru ne mažiau nei iš 4 purkštukų; 2) apsukų skaičius ne mažiau nei 320000 aps./min.; 3) skleidžiamas garsas ne daugiau 62 db; 4) galia ne mažiau 24 W; 5) sterilizuojamas iki 135º C. | [nurodyti rodiklio reikšmę] |  |
| 1.10. | Gydytojo kėdutė |  | Įrašyti prekės gamintoją, pavadinimą ir modelį |  |
| 1.10.1. | Gydytojo kėdutė | 1) balno tipo kėdutė 2) ne mažiau kaip 5 ratukų; 3) sėdima dalis sukasi aplink savo ašį; 4) sėdimosios dalies aukščio bei pasvirimo kampo reguliavimas; 5) kėdutės paviršius dirbtinės odos, lengvai valomas ir dezinfekuojamas. 6) kėdutės odos spalva tokia pat kaip paciento kėdės apmušalo dangos spalva. 7) Keliamoji galia ne mažiau 120 kg. | [nurodyti rodiklio reikšmę] |  |
| 1.11. | Intraoralinė kamera su monitoriumi |  | Įrašyti prekės gamintoją, pavadinimą ir modelį |  |
| 1.11.1 | Vaizdo raiška | Ne mažesnė kaip 1920x1080 pikselių | [nurodyti rodiklio reikšmę] |  |
| 1.11.2 | Jutiklio tipas | Jutiklio tipas. CMOS, CCD ar lygiavertės technologijos vaizdo jutiklis | [nurodyti rodiklio reikšmę] |  |
| 1.11.3 | Fokusavimas | Automatinis arba fiksuotas fokusas, leidžiantis gauti aiškų vaizdą 5–50 mm atstumu | [nurodyti rodiklio reikšmę] |  |
| 1.11.4 | Apšvietimas | Ne mažiau kaip 4 integruoti LED (arba lygiaverčiai) šviesos šaltiniai | [nurodyti rodiklio reikšmę] |  |
| 1.11.5 | Kameros valdymas | Automatinis aktyvavimas pakėlus rankovę | [nurodyti rodiklio reikšmę] |  |
| 1.11.6 | Vaizdo perdavimas | 1)Realiu laiku į monitorių; 2)be ryškumo / spalvų iškraipymo | [nurodyti rodiklio reikšmę] |  |
| 1.11.7 | Vaizdo fiksavimas | Galimybė sustabdyti kadrą ir/arba įrašyti vaizdą į kompiuterį ar monitoriaus atmintį | [nurodyti rodiklio reikšmę] |  |
| 1.11.8 | Monitorius | 1) Ne mažiau kaip 20 colių, 2) spalvotas, 3) LED arba LCD technologijos ekranas. | [nurodyti rodiklio reikšmę] |  |
| 1.11.9 | Monitoriaus raiška | Ne mažesnė kaip 1920x1080 pikselių | [nurodyti rodiklio reikšmę] |  |
| 1.11.10 | Monitoriaus padėtis | Reguliuojama padėtis (pasukamas, palenkiamas) | [nurodyti rodiklio reikšmę] |  |
| 1.11.11 | Sterilizacija | Kameros antgalis / galvutė turi būti apsaugota sterilizuojamu dangteliu arba vienkartine apsauga | [nurodyti rodiklio reikšmę] |  |
| 1.12. | Šlapio siurbimo vakuuminis siurblys |  | Įrašyti prekės gamintoją, pavadinimą ir modelį |  |
| 1.12.1. | Maitinimas | 230 (± 10) V 50 Hz | [nurodyti rodiklio reikšmę] |  |
| 1.12.2. | Galingumas | Ne mažiau kaip 0,55 kW | [nurodyti rodiklio reikšmę] |  |
| 1.12.3. | Vakuumo gylis | Ne mažiau 120 mbar | [nurodyti rodiklio reikšmę] |  |
| 1.12.4. | Siurbimo našumas | Ne mažiau 1100 l/min | [nurodyti rodiklio reikšmę] |  |
| 1.12.5. | Veikimo rėžimas | Nepertraukiamas 100% | [nurodyti rodiklio reikšmę] |  |
| 1.12.6. | Vakuumo siurblys ir vandens separatorius turi veikti nuo vieno variklio | Būtina | [nurodyti rodiklio reikšmę] |  |
| 1.12.7. | Vakuumo siurblio išmetamo oro biofiltras | Būtina | [nurodyti rodiklio reikšmę] |  |
| 1.12.8. | Triukšmo lygis spintelėje | Ne daugiau 60 dB | [nurodyti rodiklio reikšmę] |  |
| 1.13. | Garantinis laikotarpis įrangai | Ne mažiau 24 mėn. | [nurodyti rodiklio reikšmę] |  |
| 1.14. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. | [nurodyti rodiklio reikšmę] |  |

__________________