## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
VIENKARTINĖS MEDICINOS PRIEMONĖS. HEMODIALIZĖS PRIEMONĖS
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | HEMODIALIZĖS PRIEMONĖS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jeigu turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta siūlomo parametro reikšmė (pavadinimas ir puslapio Nr.)
1. | Hemodializės priemonės
1.1. | Hemofiltro ir magistralių rinkinys sepsio gydymui | 60 | vnt.
1.1.1. | Tinkantys Gambro „Prismaflex“ tipo aparatams
1.1.2. | Sumažinto trombogeniškumo membrana pagaminta iš akrilo nitrilo ir organinio natrio sulfonato polimero,kurios paviršius padengtas polietileniminu
1.1.3. | Pasižyminti endotoksinų ir cytokinų adsorbcinėmis savybėmis
1.1.4. | Membranos darbinis plotas 1,5 m2 (+/- 10%);
1.1.5. | Kraujo tūris rinkinyje 190 ml (+/-10%)
1.1.6. | Procedūrai reikalingų skysčių jungtys „Luer –lock“ tipo arba stora plastikine adata
1.1.7. | Komplekte turi būti bent vienas skysčių surinkimo maišas
1.1.8. | Veninė ir arterinė kraujo magistralės su švirkšto adata praduriamomis angomis mėginių paėmimui ar vaistų sušvirkštimui.
1.2. | Vienkartinio naudojimo hemofiltro ir magistralių rinkinys skirti ilgalaikei venoveninei hemofiltracijai, hemodiafiltracijai ir hemodializei be heparino atlikti, didesnio svorio pacientams | 200 | vnt.
1.2.1. | Tinkantys Gambro „Prismaflex“ tipo aparatams
1.2.2. | Dializatoriaus membrana iš akrilonitrilo ir organinio natrio sulfonato polimero, kurios paviršius padengtas polietileniminu, skirta beheparininei procedūrai
1.2.3. | Paviršiaus plotas 1,5 ± 10 % m2
1.2.4. | Kraujo tūris sistemoje 189 ± 10 % ml
1.2.5. | Komplekte turi būti skysčių surinkimo maišas
1.2.6. | Veninė ir arterinė kraujo magistralės su švirkšto adata praduriamomis angomis mėginių paėmimui ar vaistų sušvirkštimui
1.2.7. | Procedūrai reikalingų skysčių jungtys „Luer –lock“ tipo arba stora plastikine adata;
1.2.8. | Sterilizacija etileno oksidu.
1.3. | Vienkartinė magistralės užpildymo ir kraujo grąžinimo linija su filtru dializės aparato ruošiamo tirpalo sterilumui užtikrinti | 400 | vnt.
1.3.1. | Naudojamas kartu su „Artis Physio“ dializės aparato „ARTISET“ tipo magistralėmis
1.3.2. | Įgalina dializės aparato ruošiamą tirpalą pro sterilizuojančią membraną, kuri sulaiko endotoksinus, naudoti automatizuotam („one-button“) magistralės užpildymui, skysčių „bolus“ skyrimui, kraujo grąžinimui taikant hemodializės procedūrą
1.3.3. | Vienkartinės, sterilios, apirogeniškos linijos.
1.3.4. | Linijos pagamintos iš PVC polivinilchlorido (medicininė kategorija, be DEHP)
1.3.5. | „Luer Lock“ tipo jungtys linijos galuose
1.3.6. | Trišakis su spaustuku ir „Luer Lock“ jungtimi kraujo grąžinimo veiksmui
1.3.7. | Linijų diametrai (vidinis x išorinis): Ø 4,3 x 6,8mm
1.3.8. | Trišakio linijos diametrai (vidinis x išorinis): Ø 3,5 x 5,5mm
1.3.9. | Filtras su rėmeliu, integruotas linijoje
1.3.10. | Filtro membrana pagaminta iš hidrofilinio polietersulfono
1.3.11. | Sterilizacija elektronų srautu
1.3.12. | Maksimalus infuzijos tūris 15l
1.3.13. | Užpildymo linija su pakaitinio tirpalo apirogeniniu filtru turi tikti dializės aparatams „Artis Physio“, kurie naudojami skyriuje.
1.4. | Ekstrakorporinis kontūras (magistralė) | 400 | vnt.
1.4.1. | Vienkartinis, sterilus, kasetinio tipo (kameros, kraujo, pakaitinio tirpalo kontūrai integruoti viename funkciniame vienete, kas užtikrina dializės aparato automatizuotą kontūro užsimontavimo ir paruošimo darbui funkciją) skirtas atlikti hemodializės (HD), hemodiafiltracijos (HDF) procedūras. Be ftalatų
1.4.2. | Pakaitinio tirpalo infuzijos būdai HDF metu: prieš arba po filtro (pre- ir post-)
1.4.3. | Spaustukai linijų galuose
1.4.4. | Arterinė ir veninė kameros integruotos viename funkciniame vienete/kasetėje su jungtimis
1.4.5. | Magistralės/ vamzdeliai pagaminti iš PVC polivinilchloridas (medicininė kategorija, be DEHP)
1.4.6. | Kasetės kameros pagamintos iš PETG Polietileno Tereftalato glikolio
1.4.7. | Injekcijos vieta pagaminta iš gumos be latekso
1.4.8. | Magistralės tūris 132ml
1.4.9. | Paciento linijos parametrai: vidinis diametras = 4.17mm; išorinis diametras = 6.5mm
1.4.10. | Dializato linijos parametrai: vidinis diametras = 4.17mm; išorinis diametras = 6.8mm
1.4.11. | Siurblio segmento (vienas) parametrai: segmento ilgis = 271mm
1.4.12. | vidinis diametras = 6.35±0,01mm; išorinis diametras = 9.54mm
1.4.13. | HD ir HDF kraujo srauto tėkmės parametrai:Kraujo tėkmės parametrai: nuo 10 ml/min iki 500 ml/min kai arterinis spaudimas yra ribose 0–250 mmHg
1.4.14. | Kraujo spaudimo ribos: Arterinis: [–400 iki +150] mmHg, Veninis: [ –100 iki +450] mmHg HDF prieš filtrą: [ –100 to +800] mmHg
1.4.15. | Kūginės ir „Luer lock“ tipo jungtys,kurių dėka sistema saugiai prijungiama prie dializatoriaus, užpildymo linijos, paciento kraujo paėmimo/grąžinimo prieigos
1.4.16. | Integruota kiuvetė kraujo tūrio pokyčių realiu laiku monitoravimui (Hemoscan funkcijai užtikrinti)
1.4.17. | Turi prieigas injekcijoms atlikti ir mėginiams paimti
1.4.18. | Sterilizacija – gama spinduliuote
1.4.19. | Kraujo linijos/magistralės turi tikti „Artis Physio“dializės aparatui, kuris naudojamas skyriuje.
1.5. | Kraujo linija/magistralė skirta atlikti 1 adatos hemodializės procedūrą. | 100 | vnt.
1.5.1. | Vienkartinės, sterilios, apirogeniškos, elastingos magistralės
1.5.2. | Magistralė skirta atlikti 1 adatos hemodializės procedūrą
1.5.3. | Be ftalatų
1.5.4. | Spaustukai linijų galuose.
1.5.5. | Magistralėje yra:
1.5.6. | Kiuvetė kraujo tūrio pokyčių matavimui (Hemoscan funkcijai užtikrinti);
1.5.7. | Du siurblio segmentai;
1.5.8. | Arterioveninė kamera;
1.5.9. | Prijungimo vieta, skirta ULTRA užpildymui;
1.5.10. | Prijungta infuzijos linija užpildymui steriliu izotoniniu tirpalu.
1.5.11. | Arterinė ir veninė kameros integruotos viename funkciniame vienete/kasetėje su jungtimis.
1.5.12. | Magistralės/ vamzdeliai pagaminti iš PVC polivinilchlorido (medicininė kategorija, be DEHP).
1.5.13. | Kasetės kameros pagamintos iš PETG Polietileno Tereftalato glikolio
1.5.14. | Injekcijos vieta pagaminta iš gumos be latekso.
1.5.15. | Kraujo tūris rinkinyje – 227 ml.
1.5.16. | Paciento linijos parametrai: vidinis diametras = 4.17mm; išorinis diametras = 6.5mm.
1.5.17. | Dializato linijos parametrai: vidinis diametras = 4.17mm; išorinis diametras = 6.8mm.
1.5.18. | Siurblio segmento parametrai: segmento ilgis = 271mm; vidinis diametras = 6.35±0,01mm; išorinis diametras = 9.54mm.
1.5.19. | Kūginės ir „Luer lock“ tipo jungtys, kurių dėka sistema saugiai prijungiama prie dializatoriaus, užpildymo linijos, paciento kraujo paėmimo/grąžinimo prieigos
1.5.20. | Magistralėje yra prieigos injekcijoms atlikti ir mėginiams paimti.
1.5.21. | Sterilizacija gama spinduliuote
1.5.22. | Kraujo linijos/magistralės turi tikti „Artis Physio“dializės aparatams, kurie naudojami skyriuje.
1.6. | Citratinis tirpalas-antikoaguliantas | 1800 | vnt.
1.6.1. | tinkantis Prismaflex aparatams;
1.6.2. | pakuotė: pakabinamas 5 litrų maišas
1.6.3. | trys 8mm(±1mm) skersmens skylutės, pakabinimui, centrinėje viršutinėje maišo dalyje išdėstytos kas 75mm(±2mm) atstumu viena nuo kitos
1.6.4. | Sudėtis elektrolitų: Citrato 18 mmol/l; Citrinos rūgšties 0 mmol/l; Natrio Na+ 140,0 mmol/l; Chloro 86 mmol/l.
1.7. | Dializuojantis tirpalas citratinei procedūrai | 1600 | vnt.
1.7.1. | Tinkantis Prismaflex aparatams;
1.7.2. | Be kalcio
1.7.3. | Pakuotė: pakabinamas 5 litrų maišas, trys 8mm(±1mm) skersmens skylutės, pakabinimui, centrinėje viršutinėje maišo dalyje išdėstytos kas 75mm(±2mm) atstumu viena nuo kitos
1.7.4. | Sudėtis: elektrolitų Natrio Na+ 140,0 mmol/l ; Kalio K+ 4,0 mmol/l; Kalcio Ca2+ 0 mmol/l; Magnio Mg2+ 0,75 mmol/l; Chlorido Cl- 120,5 mmol/l; bikarbonato 22,0 mmol/l; Gliukozės 6,1 mmol/l; Laktato- 3 mmol/l.
1.8. | Kalcio reinfuzijos magistralė | 400 | vnt.
1.8.1. | Tinkanti Gambro „Prismaflex“ tipo aparatams
1.8.2. | Ilgis ne mažiau kaip 2500 mm
1.8.3. | Vidinis diametras 0,60 ±0,02 mm
1.8.4. | Su dviem „Luer Lock“ tipo jungtimis, atbuliniu vienos krypties vožtuvu, spaustuku;
1.8.5. | Abiejuose magistralės galuose žymė, kad tai kalcio magistralė.
1.9. | Vienkartinė infuzijos / reinfuzijos linija skirta inkstų pakaitinės terapijos (IPT)magistralės užpildymui | 200 | vnt.
1.9.1. | Vienkartinė sterili infuzijos/reinfuzijos linija skirta užpildyti IPT magistralę steriliu infuziniu tirpalu iš flakono/butelio
1.9.2. | Medžiaga „soft PVC“ (medicininė kategorija)
1.9.3. | Be DEHP
1.9.4. | „Luer Male“ tipo jungtys abiejuose linijos galuose
1.9.5. | Linijos spaustukas
1.9.6. | Komplekte yra adata su „Luer Female“ tipo jungtimi infuzijos tirpalo flakonui prijungti
1.9.7. | Išorinis linijos diametras 5,5mm; Vidinis linijos diametras 3,5mm
1.9.8. | Ilgis 100cm
1.9.9. | Sterilizacija elektronų srautu
1.9.10. | Linija turi tikti „Artis Physio“dializės aparatui, kuris naudojamas skyriuje
1.10. | Hemodializės generatorių ir cirkuliacijos sistemų dezinfektantas | 20 | vnt.
1.10.1. | Peracto rūgšties ir vandenilio peroksido stabilizuotas tirpalas
1.10.2. | Peracto rūgštis 0,9%
1.10.3. | Skaidrus, bespalvis
1.10.4. | Tankis, esant +20oC: apyt. 1,1
1.10.5. | Gryno produkto pH vertė, esant +20oC : apyt 2,3
1.10.6. | 3 % tirpalo pH vertė: apyt. 3,5
1.10.7. | Antibakterinis aktyvumas atitinka EN 1040, EN 13727, NF T 72-170, prEN 14561 standartus esant 5 min kontakto laikui
1.10.8. | Antimikobakterinis aktyvumas atitinka Mycobacterium terrae En 14348, prEN 14563 standartus esant 15 min kontakto laikui;
1.10.9. | Candida albicans - antimikrobinis aktyvumas atitinka EN 1275, EN13624 standartus esant 5 min kontakto laikui
1.10.10. | Aspergillus niger: EN 1275, EN 13624 standartus esant 30 min kontakto laikui
1.10.11. | ŽIV – 1, BVDV (HCV surogatas), esant 5 min kontakto laikui;
1.10.12. | PRV (HBV surogatas), Herpes virusas, NF T 72-180 (poliovirusas) – esant 30 min ekspozicijai
1.10.13. | Veikia bakterijų sporas NF T 72-230 ( Bacillus subtilis) - esant 30 min ekspozicijai
1.11. | Daugkartinis bakterijų, pirogenų, dalelių filtras vandens ir dializės skysčių ruošimui | 100 | vnt.
1.11.1. | Daugkartinis Ultra filtras skirtas filtruoti įeinantį į hemodializės aparatą vandenį skirtą dializuojančio skysčio ruošimui. Taip pat skirtas filtruoti aparato paruoštą dializuojantį tirpalą
1.11.2. | Daugkartinis apirogeninis filtras turi tikti dializės aparatui „Artis Physio“, kuris naudojamas skyriuje
1.11.3. | Membrana pagaminta iš Poliaryletersulfono / Polivinylpyrolidono (PAES/PVP)
1.11.4. | Efektyvus filtro membranos plotas 2,4m2
1.11.5. | Kapiliaro sienelės storis 45μm
1.11.6. | Skysčio slėgio kritimas, kai skysčio tėkmė 500ml/min yra mažiau nei 100 mm/Hg
1.12. | Skysčių surinkimo maišas | 400 | vnt.
1.12.1. | Vienkartinis, sterilus, elastingas;
1.12.2. | 9 litrų talpos;
1.12.3. | Viršutinėje maišo dalyje yra atšaka su „Luer-lock“ (arba lygiaverte) jungtimi nuotekų linijai prijungti, užsandarinta kamšteliu
1.12.4. | Apatinėje maišo dalyje yra atidaroma-uždaroma sklendė maišui ištuštinti
1.12.5. | Trys 8mm(±1mm) skersmens skylutės, pakabinimui, centrinėje viršutinėje maišo dalyje išdėstytos kas 75mm(±2mm) atstumu viena nuo kitos
1.12.6. | Be ftalatų (be DEHP)
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | MEDICININĖS PRIEMONĖS SPECIALIOM HD PROCEDŪROMS ATLIKTI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jeigu turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta siūlomo parametro reikšmė (pavadinimas ir puslapio Nr.)
2. | Medicininės priemonės specialiom HD procedūroms atlikti
2.1. | Aukšto pralaidumo vidutinio ploto dializatoriai su sintetinėmis membranomis | 200 | vnt.
2.1.1. | Membrana pagaminta poliariletersulfono/polivinilpirolidono(PAES/P VP) pagrindu, vidutinių ir didelės molekulinės masės molekulių šalinimui.
2.1.2. | Darbinis membranos plotas 2,0 ±0,05m²,
2.1.3. | UF koeficientas didesnis arba lygus 59;
2.1.4. | Klirensai, esant kraujo tėkmės greičiui 300 ml/min, dializuojančio tirpalo tėkmės greičiui 500 ml/min,(UF =0), turi būti didesnis arba lygus: urea - 285ml/min , kreatininas – 274 ml/min, fosfatai – 267 ml/min , vit. B12- 215ml/min .
2.1.5. | Sterilizacija garais (pateikti gamintojo patvirtinantį dokumentą),
2.2. | Didelio ploto dializatorius skirtas atlikti dializę be heparino | 150 | vnt.
2.2.1. | Sintetinė didelio laidumo membrana pagaminta iš akrilo nitrilo ir organinio natrio sulfonato polimero, kurios paviršius padengtas polietileniminu, skirta beheparininei procedūrai;
2.2.2. | Darbinis membranos plotas 2,15 ±0,1m²
2.2.3. | UF koeficientas didesnis arba lygus 60;
2.2.4. | Klirensai, esant kraujo tėkmės greičiui 300 ml/min, dializuojančio tirpalo tėkmės greičiui 500 ml/min,(UF =0) turi būti didesnis arba lygus: urea - 260ml/min , kreatininas – 230 ml/min, fosfatai – 200 ml/min , vit. B12- 140ml/min
2.2.5. | Sterilizacija gama spinduliais
2.3. | Dializatorius laisvosioms lengvosioms grandinėms šalinti | 30 | vnt.
2.3.1. | Membrana poliariletersulfono – laidi ureminiams toksinams ir iki 45 kDa masės molekulėms,
2.3.2. | Darbinis membranos plotas – 2,2±0,1 m2,
2.3.3. | UF koeficientas turi būti didesnis arba lygus 50
2.3.4. | Laisvųjų lengvųjų grandinių klirensai daugiau arba lygūs: lambda - 30 ml/min, kapa - 38 ml/min, esant kraujo tėkmės greičiui 250 ml/min, dializato tėkmės greičiui 500 ml/min, (UF =0),
2.3.5. | Sterilizacija garais.
2.4. | Daugkartinio panaudojimo apirogeninis filtras | 100 | vnt.
2.4.1. | Dializuojančiam ir pakaitiniam tirpalui, tinkantis ‚,Gambro“AK 200 Ultra S aparatams
2.4.2. | Membrana pagaminta iš poliariletersulfono
2.4.3. | membranos plotas 2,00±0,2m²
2.4.4. | Maksimalus leidžiamas transmembraninis slėgis iki 600mm/Hg;
2.4.5. | Turi užtikrinti 750ml/min filtruojamo skysčio tėkmę,
2.4.6. | Sterilizacija garais.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
3. DALIS | HEMODIALIZĖS PRIEMONĖS (2)
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jeigu turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta siūlomo parametro reikšmė (pavadinimas ir puslapio Nr.)
3. | Hemodializės priemonės (2)
3.1. | Citratinis koncentratas bikarbonatinei dializei įvairių koncentracijų. Skiedimo santykis 1+44, plastikiniuose 8 ltr. bakeliuose , svoris iki 10 kg | 10000 | vnt.
3.1.1. | Ca -0, K-3,0, gliukozė 1g/l, citratas 0,8mmol/l , acetatas 0,3 mmol/l,
3.1.2. | Ca -1,25, K-3,0, gliukozė 1g/l, citratas 0,8mmol/l , acetatas 0,3 mmol/l,.
3.1.3. | Ca -1,5, K-3,0, gliukozė 1g/l, citratas 0,8mmol/l , acetatas 0,3 mmol/l,.
3.1.4. | Ca -1,75, K-3,0, gliukozė 1g/l, citratas 0,8mmol/l , acetatas 0,3 mmol/l,
3.1.5. | Ca -1,25, K-2,0, gliukozė 1g/l, citratas 0,8mmol/l , acetatas 0,3 mmol/l,
3.1.6. | Ca -1,5, K-2,0, gliukozė 1g/l, citratas 0,8mmol/l , acetatas 0,3 mmol/l,
3.1.7. | Ca -1,75, K-2,0, gliukozė 1g/l, citratas 0,8mmol/l , acetatas 0,3 mmol/l,
3.1.8. | Ca -1,5, K-1,0, gliukozė 1g/l, citratas 0,8mmol/l , acetatas 0,3 mmol/l,
3.1.9. | Ca -1,5, K-4,0, gliukozė 1g/l, citratas 0,8mmol/l , acetatas 0,3 mmol/l,.
3.1.10. | Bikarbonatinis koncentratas: natriobikarbonatas 8,4% plastikiniuose bakeliuose po 10 ltr.
3.2. | Trikanalis centrinės venos trumpalaikis kateteris | 1000 | vnt.
3.2.1. | Antimikrobiniai, vienkartiniai, sterilūs
3.2.2. | Atsparus perlinkimui, didelės tėkmės, trijų kanalų, su spaustukais trumpalaikis kateteris;
3.2.3. | Pagamintas iš poliuretano
3.2.4. | Apirogeniški
3.2.5. | Skirti hemodializei
3.2.6. | Kateterio skerspjūvis ovalo formos, 12-13Fr.
3.2.7. | Su sparneliais kateterio fiksavimui
3.2.8. | Su nurodytais kanalų užpildymo tūriais
3.2.9. | Kraujo tėkmės greitis ≥250 ml/min
3.2.10. | Recirkuliacija sukeitus arterinį ir veninį kanalus ne daugiau 2%;
3.2.11. | Radiokontrastiniai, elastingi
3.2.12. | Kanalas tinka CV spaudimo matavimui, intraveninei terapijai.
3.2.13. | Įpakavimas komplektais
3.2.14. | Rinkinio sudėtis: tiesių kateterių ilgiai-15,20,24,30 cm; lenktų ir alfa formos kateterių ilgiai-12.5,15,20,24 cm; pritvirtinami sparneliai, punkcinė adata18 Ga *7 cm; metalinis pravediklis su J formos galu 70cm * 0,035‘; dilatatorius 11-13 Fr ir 12-14 Fr; papildomi sparneliai, permatomi lipnūs tvarsčiai, 3 injekcijų kamšteliai;
3.3. | Beadatinis konektorius hemodializės kateteriui, apsaugantis nuo infekcijų ir užkrešėjimo | 1000 | vnt.
3.3.1. | Kraujo pralaidumas ne mažiau kaip 600 ml/min;
3.3.2. | Galima naudoti nepertraukiamai ne mažiau kaip 7 paras nenuimant nuo hemodializės kateterio;
3.3.3. | Užsidaranti po atjungimo sistema nereikalaujanti papildomų kamštelių;
3.3.4. | Neutralaus poslinkio.
3.4. | Kraujo magistralių medžiaga be ftalatų (be DEHP) | 9000 | vnt.
3.4.1. | Be latekso, su atšaka prijungti antikoagulianto švirkštui;
3.4.2. | Su 22 mm skersmens konuso formos oro gaudyklė;
3.4.3. | Kraujo pompos segmento vidinis diametras Ø 8±0,1 mm, išorinis Ø 12 mm, segmento ilgis 330-360 mm.;
3.4.4. | Minkštas slėgio matavimo linijos pajungimo srieginis prailginimas su praduriama kanalo apsaugos membrana;
3.4.5. | Rinkinyje turi būti trijų ar daugiau litrų talpos skysčių surinkimo maišas, įsidūrimo į užpildymo tirpalo flakoną plastikinės adatos;
3.4.6. | Sterilizacija gamma spinduliais.
3.5. | Arterinė-veninė kraujo magistralė hemodializei | 2000 | vnt.
3.5.1. | Arterinė-veninė kraujo magistralė hemodializei (HD), tinkanti Nipro SurdialX dializės aparatams
3.5.2. | Kraujo magistralių medžiaga be ftalatų (be DEHP)
3.5.3. | Kraujo pompos segmento vidinis diametras Ø 8,0 mm.
3.5.4. | Kraujo pompos segmento išorinis diametras Ø12,0 mm
3.5.5. | Kraujo pompos segmento ilgis 233 mm
3.5.6. | Sterilizacija gamma spinduliais
3.5.7. | Užpildymo tūris ne daugiau kaip 127±5ml
3.6. | Arterinė-veninė kraujo magistralė hemodiafiltracijai (HDF) | 200 | vnt.
3.6.1. | Arterinė-veninė kraujo magistralė hemodiafiltracijai (HDF), tinkanti Nipro SurdialX dializės aparatams
3.6.2. | Kraujo magistralių medžiaga be ftalatų (be DEHP)
3.6.3. | Kraujo pompos segmento vidinis diametras Ø 8,0 mm
3.6.4. | Kraujo pompos segmento išorinis diametras Ø12,0 mm
3.6.5. | Kraujo pompos segmento ilgis 233 mm
3.6.6. | Turi turėti Online intarpą
3.6.7. | Online pompos segmento vidinis diametras Ø 8,0 mm
3.6.8. | Online pompos segmento išorinis diametras Ø12,0 mm
3.6.9. | Online pompos segmento ilgis 233 mm
3.6.10. | Sterilizacija gamma spinduliais
3.6.11. | Užpildymo tūris ne daugiau kaip 127±5ml
3.7. | Apirogeninis filtras | 10 | vnt.
3.7.1. | Apirogeninis filtras, turi tikti Nipro SurdialX dializės aparatui
3.7.2. | Membrana pagaminta polietersulfono pagrindu
3.7.3. | Sterilizacija gamma spinduliais
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
4. DALIS | DIALIZATORIAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jeigu turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta siūlomo parametro reikšmė (pavadinimas ir puslapio Nr.)
4. | Dializatoriai
4.1. | Aukšto pralaidumo vidutinio ploto dializatoriai | 1200 | vnt.
4.1.1. | Membrana pagaminta polisulfono pagrindu.
4.1.2. | Darbinis membranos plotas 1,8±0,05 m
4.1.3. | UF koeficientas didesnis arba lygus 99
4.1.4. | Klirensai, esant kraujo tėkmės greičiui 300ml/min, dializuojančio tirpalo tėkmės greičiui 500ml/min (UF=0), turi būti didesnis arba lygus: urea -281 ml/min, kreatininas 263- ml/min, fosfatai - 263ml/min, vit. B12- 184 ml/min
4.1.5. | Pakuotės viduje turi būti specialus paketas absorbuojantis deguonį
4.1.6. | Sterilizacija gamma spinduliais (pateikti gamintojo patvirtinanatį dokumentą)
4.2. | Aukšto pralaidumo vidutinio ploto dializatoriai | 10500 | vnt.
4.2.1. | Membrana pagaminta polisulfono pagrindu
4.2.2. | Darbinis membranos plotas 2,0±0,05 m²
4.2.3. | UF koeficientas didesnis arba lygus 111
4.2.4. | Klirensai, esant kraujo tėkmės greičiui 300ml/min, dializuojančio tirpalo tėkmės greičiui 500ml/min (UF=0), turi būti didesnis arba lygus: urea -287 ml/min, kreatininas 271- ml/min, fosfatai - 271ml/min, vit. B12- 195 ml/min., sievingo koeficientas :albuminas turi būti ne didesnis kaip 0,001.
4.2.5. | Pakuotės viduje turi būti specialus paketas absorbuojantis deguonį
4.2.6. | Sterilizacija gamma spinduliais.(pateikti gamintojo patvirtinanatį dokumentą)
4.3. | Aukšto pralaidumo vidutinio ploto dializatoriai | 1500 | vnt.
4.3.1. | Membrana pagaminta polisulfono pagrindu.
4.3.2. | Darbinis membranos plotas 2,3±0,05 m²
4.3.3. | UF koeficientas didesnis arba lygus 124, klirensai, esant kraujo tėkmės greičiui 300ml/min, dializuojančio tirpalo tėkmės greičiui 500ml/min (UF=0), turi būti didesnis arba lygus: urea -290 ml/min, kreatininas 276- ml/min, fosfatai - 277ml/min, vit. B12- 204 ml/min., sievingo koeficientas :albuminas turi būti ne didesnis kaip 0,001, inulino 144.
4.3.4. | Pakuotės viduje turi būti specialus paketas absorbuojantis deguonį
4.3.5. | Sterilizacija gamma spinduliais.(pateikti gamintojo patvirtinanatį dokumentą)
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
5. DALIS | MEDICININĖS PRIEMONĖS HEMODIAFILTRACIJAI ATLIKTI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jeigu turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta siūlomo parametro reikšmė (pavadinimas ir puslapio Nr.)
5. | Medicininės priemonės hemodiafiltracijai atlikti
5.1. | Kraujo magistralė hemodiafiltracijai, tinkanti: „B.Braun Dialog“+ online aparatams | 5000 | vnt.
5.1.1. | Kraujo magistralių medžiaga be ftalatų (be DEHP).
5.1.2. | Be latekso,su 900mm atšaka prijungti antikoagulianto švirkštui;
5.1.3. | Arterinė 22 mm skersmens kamera, veninė 21/30 skersmens lašų kamera su 270mk filtru.
5.1.4. | Kraujo pompos segmento vidinis diametras Ø 8± 0,1 mm, išorinis Ø12 mm, segmento ilgis330 mm, 3000 ml talpos maišas, injekcinis portas be latekso, turi būti jungtis išoriniam slėgio davikliui prieš dializatorių, plastikinė adata;
5.1.5. | Užpildymo tūris ne daugiau kaip 146± 5 ml
5.2. | HDF- Online adapteris | 1500 | vnt.
5.2.1. | Ilgis1,2 m ± 5 cm
5.2.2. | intarpas 8×10 mm, 33 cm ilgio
5.3. | Intarpas prediliucijai HDF- Online procedūrai | 300 | vnt.
5.3.1. | tinkantis prie aukščiau siūlomos „B.Braun Dialog“ magistralėms
5.4. | Daugkartinio panaudojimo pirogeninis filtras | 120 | vnt.
5.4.1. | turi tikti Dialog+ aparatui
5.4.2. | Membrana pagaminta polisulfono pagrindu
5.4.3. | Maksimalus leidžiamas darbinis valandų skaučius ne mažiau kaip 900 val
5.4.4. | Sterilizacija gamma spinduliais
5.5. | Saugūs fistulių kateteriai G14 ir G16. 25mm ir 32mm ilgio | 500 | vnt.
5.5.1. | Ištraukus adatą, adatkotis apgaubiamas spec kabute apsaugančia nuo netyčinio įsidūrimo
5.5.2. | Su apsauginiu vožtuvu apsaugančiu nuo atbulinės kraujo srovės
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
6. DALIS | SAUSOS SODOS KOLONĖLĖS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jeigu turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta siūlomo parametro reikšmė (pavadinimas ir puslapio Nr.)
6. | Sausos sodos kolonėlės
6.1. | Sausos sodos kolonėlės | 1000 | vnt.
6.1.1. | Natrio bikarbonato miltelių ne mažiau nei 650 ±5 g
6.2. | Sausos sodos kolonėlės | 12000 | vnt.
6.2.1. | Natrio bikarbonato miltelių ne mažiau nei: 760 ± 5g
6.3. | Sausos sodos kolonėlės | 500 | vnt.
6.3.1. | Natrio bikarbonato miltelių ne mažiau nei: 1100 ± 5g
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
7. DALIS | ADATOS IR TVARSLIAVA HEMODIALIZEI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jeigu turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta siūlomo parametro reikšmė (pavadinimas ir puslapio Nr.)
7. | Adatos ir tvarsliava hemodializei
7.1. | Apsaugotos nuo netyčinio įsidūrimo arterioveninės jungties adatos | 35000 | vnt.
7.1.1. | Vienkartinės, sterilizuotos Gama spinduliais, apirogeniškos
7.1.2. | 20-25 mm ilgio
7.1.3. | Lankstūs pailginimo ir pajungimo 15-20 cm ilgio vamzdeliai su spaustukais ir „luer-lock“ tipo jungtimis
7.1.4. | Apsaugai nuo netyčinio įsidūrimo, įtraukiama į apsauginį korpuso vamzdelį, užsirakinanti
7.1.5. | Su besisukančiais apie savo ašį sparneliais
7.1.6. | Sparnelių spalva turi rodyti atitinkamą adatos storį.
7.1.7. | Turi būti žymė, nurodanti adatos smaigalio nusklembimo vietą
7.1.8. | Adata nerūdijančio plieno, padengta ypač plona
7.1.9. | 15 G arterinės su šonine skylute
7.1.10. | 15 G veninės;
7.1.11. | 16 G arterinės su šonine skylute
7.1.12. | 16 G veninės
7.1.13. | 17 G arterinės su šonine skylute
7.1.14. | 17 G veninės
7.2. | Trišakis perjungėjas. Skirtas vienos adatos hemodializei | 500 | vnt.
7.2.1. | Sterilus, vienkartinis, dvi 5-10cm atšakos, skirtos sujungimui su magistralėmis
7.2.2. | Su spaustukais
7.2.3. | Kraujo magistralių ir adatos prijungimas „luer-lock“ tipo jungtimis
7.2.4. | Be ftalatų (be DEHP)
7.3. | Tvarsliavos rinkinys dializei su kateterio maišeliu sterilus | 5000 | vnt.
7.3.1. | Supakuotas vienoje sterilioje pakuotėje su sterilumo kontrolės sistema (2 lipdukai su gamybos duomenimis)
7.3.2. | Rinkinį sudaro: Neaustinės medžiagos servetėlės 4 sluoksnių 7,5*7,5 cm 4 vnt. Lateksinės M dydžio pirštinės 2 vnt. Kateterio maišelis 16*5,5 cm 1 vnt.
7.4. | Sterilus HD procedūros rinkinys Arterio - Veninei jungčiai - adatos įvedimui ir ištraukimui. | 10000 | vnt.
7.4.1. | Start dalis supakuota atskiroje kietoje pakuotėje
7.4.2. | Turi turėti ne mažiau kaip 2 nuklijuojamus lipdukus su sterilumo ir kontrolės duomenimis registracijai.
7.4.3. | Rinkinį sudaro: Start: Apklotas 2 sluoksnių, vienas sluoksnis iš polietileno atsparus vandeniui, antras iš absorbuojančios neaustinės medžiagos 50x60cm ±2cm – 1vnt. Marlinės servetėlės balintos be chloro 8 sluoksnių , 17 siūlų 7,5*7,5 cm – 4 vnt. Neaustinės medžiagos pleistro juostelės 2*15 -4 vnt.
7.4.4. | Stop: Marlinės servetėlės balintos be chloro 8 sluoksnių , 17 siūlų 7,5*7,5 cm – 4 vnt. Hemostatiniai spaudžiamieji tvarsčiai arterioveninei fistulei su hemostatine kempine, 72mm*38 mm dydžio -2 vnt.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
8. DALIS | SAUSOS DEZINFEKCINĖS MEDŽIAGOS TINKANČIOS GAMBRO AK200, AK200S HEMODIALIZĖS APARATAMS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jeigu turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta siūlomo parametro reikšmė (pavadinimas ir puslapio Nr.)
8. | Sausos dezinfekcinės medžiagos tinkančios Gambro AK200, AK200S hemodializės aparatams
8.1. | Sausos dekalcinavimo medžiagos kolonėlė | 8000 | vnt.
8.1.1. | Dekalcinuojanti medžiaga – citrinos rūgštis išfasuota specialiose ampulėse 32g ± 5g
8.2. | Lipidus šalinančios sausos valančios medžiagos kolonėlė | 8000 | vnt.
8.2.1. | Valanti medžiaga - natrio karbonatas išfasuotas specialiose ampulėse po 13 g+-3 g
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
9. DALIS | DEZINFEKCINĖS MEDŽIAGOS HD APARATAMS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jeigu turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta siūlomo parametro reikšmė (pavadinimas ir puslapio Nr.)
9. | Dezinfekcinės medžiagos HD aparatams
9.1. | Citrino rūgštis | 200 | vnt.
9.1.1. | 50% 10l bakeliuose
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
4271 2026-02-24 10:44:34