Chirurginio mikroskopo su priedais 
techninė specifikacija (kiekis 1 komplektas)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aprašymas | Chirurginis mikroskopas bus naudojamas otorinolaringologijos chirurgijai |  |
| 2. | Mikroskopinės sistemos konstrukcija | - Automatinė balansavimo sistema arba kompiuterinio asistento sistema, kuri žingsnis po žingsnio padeda subalansuoti mikroskopą; |  |
| 3. | Šviesos šaltinio modulis | - Pagrindinis šviesos šaltinis pilnai integruotas į mikroskopo stovą ≥ 300W galingumo ksenoninė lempa (arba lygiavertė); - Atsarginis apšvietimo šaltinis pilnai integruotas į mikroskopo stovą ≥ 300W galingumo ksenoninė lempa arba LED. - Yra lempų perjungimo mechanizmas; - Apšvietimo intensyvumas automatiškai pareguliuojamas, priklausomai nuo darbinio atstumo ir didinimo; - Automatiškai keičiamas apšvietimo lauko skersmuo. |  |
| 4. | Mikroskopo stovo važiuoklė | Manevruojama, su stabdžiu, skirtu sistemos fiksavimui darbo vietoje |  |
| 5. | Atstumas nuo mikroskopo „galvos“ iki grindų | Reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip 800 –1600 mm |  |
| 6. | Mikroskopo „galvos“ atstumas nuo vertikalios centrinės stovo ašies | - Reguliuojamas; - Atstumas, „galvai“ esant tolimiausioje padėtyje, ≥ 1480 mm (skaičiuojant nuo mikroskopo stovo centrinės ašies iki optikos centrinės ašies) |  |
| 7. | Spalvoto vaizdo monitorius | - Ne mažiau kaip 1 spalvotas ekranas, ≥ 24 colių įstrižainės, sumontuotas ant reguliuojamos padėties alkūnės; - Monitorius integruotas į mikroskopo stovą, be atskirų mobilių stovų; - Monitoriaus raiška turi būti ne mažesnė kaip „Full HD“ (1920 × 1080). |  |
| 8. | Mikroskopo „galvos“ nukreipimo į priekį / atgal (objektyvą kreipiant nuo / link pagrindinio chirurgo) reguliavimo ribos, matuojant nuo pradinės padėties, kai objektyvas nukreiptas vertikaliai žemyn | Ne siauresnės kaip nuo +95° iki -30° |  |
| 9. | Mikroskopo „galvos“ šoninio pakreipimo kampas (vertikalios ašies atžvilgiu) | ≥ ± 45° |  |
| 10. | Mikroskopo „galvos“ sukimasis apie vertikalią ašį | ≥ ± 225° |  |
| 11. | Motorizuota vaizdo didinimo „Zoom“ funkcija | - Turi būti motorizuota vaizdo didinimo funkcija; - Didžiausias didinimas ne mažiau kaip 6 kartai. |  |
| 12. | Motorizuota didinimo sistema | - Darbinis atstumas reguliuojamas tolygiai, ne siauresniame kaip 225–600 mm diapazone; - Keičiamo greičio, bei nuo didinimo priklausantis fokusavimo greitis. |  |
| 13. | Pagrindinio chirurgo binokuliarinis vamzdis su dviem didinimo okuliarais | - ≥ 12,5× didinimo; - Binokuliarinis tubusas, reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip 30°–150°. |  |
| 14. | Mikroskopo valdymas | - Mikroskopo laikymo rankenose įmontuoti valdymo elementai, kurie programuojami įvairioms funkcijoms atlikti; |  |
| 15. | Video sistema | - Į mikroskopo „galvą“ integruota ne blogesnės nei Full HD rezoliucijos, ≥ 1080p vaizdo kamera; - Galimybė išsaugoti nuotraukas ir vaizdo įrašus. |  |
| 16. | Paviršių valymas | Mikroskopo paviršiai turi būti pritaikyti valymui bei dezinfekcijai |  |
| 17. | Elektros maitinimas | - Iš 230 V, 50 Hz elektros tinklo |  |
| 18. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 19. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 20. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |
| 21. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 22. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; |  |
| 23. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |