TVIRTINU

VšĮ Klaipėdos rajono savivaldybės

sveikatos centro direktorė

Neringa Tarvydienė

2026 – 02 -

Pirkimo „Medicinos įrangos sistemos, lazeriai, echoskopas“

I Pirkimo dalis

Endoskopinė sistema. Techninė specifikacija

Endoskopinė sistema (1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūlomi techniniai parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Monitorius | Skirtas naudoti medicinoje |  |
| 1.2. | Ekrano įstrižainė | ≥ 31" |  |
| 1.3. | Raiška | UHD ≥ 3840 x 2160 pikseliai |  |
| 1.4. | Vaizdo signalų įvestys | DVI, 12G SDI (ar lygiavertė) |  |
| 2. | Gastroskopas | Ne mažiau 2 vnt. |  |
| 2.1. | Gastroskopo prijungimas prie vaizdo centro | Gastroskopas prie vaizdo centro jungiasi viena jungtimi. |  |
| 2.2. | Apžiūros laukas | ≥ 140° |  |
| 2.3. | Apžiūros lauko gylis | Nuo ≤ 2 mm iki ≥ 100 mm |  |
| 2.4. | Lenkimo kampai | a) Aukštyn / žemyn ≥ 210°/ ≥ 90°; b) Kairėn / dešinėn ≥ 100°/ ≥ 100°. |  |
| 2.5. | Įvedamos dalies (įskaitant distalinį segmentą) išorinis diametras | ≤ 9,3 mm |  |
| 2.6. | Darbinio kanalo diametras | ≥ 2,8 mm |  |
| 2.7. | Darbinis ilgis (įvedamosios dalies) | ≥ 1000 mm |  |
| 2.8. | Vaizdo gastroskopas techniškai suderinamas su siūlomu vaizdo procesoriumi ir šviesos šaltiniu | Būtina |  |
| 2.9. | Endoskopo vaizdo sensoriaus tipas | CMOS arba lygiavertis |  |
| 3. | Kolonoskopas | ne mažiau 2 vnt. |  |
| 3.1 | Kolonoskopo prijungimas prie vaizdo centro | Kolonoskopas prie vaizdo centro jungiasi viena jungtimi |  |
| 3.2 | Vaizdo sensorius | CMOS arba lygiavertis |  |
| 3.3 | Apžiūros laukas | ≥ 170 |  |
| 3.4 | Apžiūros lauko gylis | Nuo ≤ 2 mm iki ≥ 100 mm |  |
| 3.5 | Lenkimo kampai | 1. Aukštyn/žemyn ≥ 180°/ ≥ 180°; 2. Kairėn/dešinėn ≥ 160°/ ≥ 160°. |  |
| 3.6 | Įvedamos dalies (įskaitant distalinį segmentą) išorinis diametras | ≤ 12,8 mm |  |
| 3.7 | Darbinis ilgis (įvedamosios dalies) | ≥ 1600 mm |  |
| 3.8 | Papildomas vandens padavimo kanalas | Būtinas papildomas vandens padavimo kanalas |  |
| 3.9 | Standumo reguliavimas | Būtina |  |
| 3.10 | Vaizdo kolonoskopas techniškai suderinamas su siūlomu vaizdo procesoriumi ir šviesos šaltiniu | Būtina |  |
| 4. | CO2 dujų insufliatorius | Ne mažiau 1vnt. |  |
| 4.1 | Paskirtis | Skirtas naudoti endoskopinių procedūrų (kolonoskopijų) metu. |  |
| 4.2 | Dujų tiekimo šaltiniai | Galimybė prijungti prie centrinės CO2 dujų sistemos ir CO2 dujų baliono; |  |
| 4.3 | Komplekte | Žarna prijungimui prie CO2 dujų baliono DIN standarto. |  |
| 5. | Elektrochirurginis generatorius | Ne mažiau 1 vnt. |  |
| 5.1 | Skirtas endoskopinėms arba endoskopinėms ir atviroms operacijoms | Būtina |  |
| 5.2 | Režimai: | a) ≥ 1 monopolinio pjovimo režimas, kurio maksimali galia ≥ 120 W; b) ≥ 1 endoskopinio monopolinio impulsinio pjovimo režimas, kurio maksimali galia ≥ 120 W; c) ≥ 1 monopolinės koaguliacijos režimas, kurio maksimali galia ≥ 120 W; d) ≥ 1 monopolinės forsuotos koaguliacijos režimas, kurio maksimali galia ≥ 120 W; e) ≥ 1 bipolinės koaguliacijos režimas, kurio maksimali galia ≥ 120 W; f) ≥ 1 bipolinio pjovimo režimas, kurio maksimali galia ≥ 100 W. |  |
| 5.3 | Komplektacija | Ne mažiau: a) kojinis valdymo pedalas – 1 vnt.; b) Vienkartiniai, neutralūs paciento elektrodai – ≥ 100 vnt. c) Laidas vienkartiniams paciento elektrodams prijungti ≥ 1 vnt.; d) Laidas monopoliniam elektrodui prijungti ≥ 1 vnt. |  |
| 6. | Siurblys | Ne mažiau 1 vnt. |  |
| 6.1 | Našumas | ≥ 30 L/min |  |
| 6.2 | Vakuumas | ≥ 90 kPa |  |
| 6.3 | Autoklavuojamas indas skysčiams | ≥ 1 l |  |
| 7. | Endoskopinis vežimėlis | Ne mažiau 1 vnt. |  |
| 7.1 | Reikalavimai vežimėliui | a) Su 4-iais ratukais, ne mažiau kaip du iš jų su stabdžiais; b) Su ≥ 2 lentynomis; c) Su laikikliu, skirtu ≥ 2 endoskopams pakabinti. |  |
| 7.2 | Svirtis (arba alkūnė) monitoriaus pakabinimui | Vežimėlis su svirtimi (arba alkūne) siūlomam monitoriui pakabinti |  |
| 7.3 | Skiriamasis transformatorius | Būtinas skiriamasis transformatorius |  |
| 7.4 | Laikiklis CO2 balionui | Būtinas laikiklis CO2 balionui |  |
| 8. | Apiplovimo (irigacinė) pompa | Ne mažiau 1vnt. |  |
| 8.1 | Paskirtis | Apiplovimo pompa skirta skysčiui tiekti endoskopijos metu |  |
| 8.2 | Galimybė reguliuoti vandens srautą | Su galimybe reguliuoti vandens srautą |  |
| 8.3 | Pompos valdymas | Apiplovimo (irigacinė) pompa valdoma endoskopo mygtuku (būtina pateikti reikalingus priedus šiai funkcijai užtikrinti) arba pedalu |  |
| 9. | Vaizdo centras |  |  |
| 9.1 | Paskirtis: | a) Gastroskopija; b) Kolonoskopija; |  |
| 9.2 | Šviesos šaltinis (tyrimų lempa) | a) LED arba lygiavertis šviesos šaltinis; b) Integruotas į vaizdo centrą arba atskiras modulis. |  |
| 9.3 | Signalų išvestis | 4K standarto: 12G-SDI arba HDMI (arba lygiavertė) |  |
| 9.4 | CO2 dujų tiekimas | Naudojant CO₂ insufliatorių, procesorius automatiškai išjungia oro insufliaciją, taip sumažinant per didelės insufliacijos riziką. |  |
| 9.5 | Vaizdų išsaugojimas ir perdavimas | - USB laikmenos jungtis |  |
| 9.6 | Specializuoti apšvietimo režimai | Ne mažiau: a) Įprastas, baltos šviesos, stebėjimo režimas; b) Siauro spektro atvaizdavimo ir stebėjimo arba mėlynos šviesos režimas – skirtas padidinti spalvų kontrastą ir išryškinti paviršinių audinių ir gleivinės struktūras bei mikro kraujagyslių tinklą; c) Raudonos spalvos režimas, padidinantis spalvų kontrastą, kurio metu lengviau pastebėti gleivinės uždegimą (kitus pažeidimus) ir jo ribas; d) Raudonojo dichromatinio spektro režimas – skirtas pagerinti giliųjų kraujagyslių ir kraujavimo taškų matomumą arba specializuotas vaizdinimo režimas – skirtas kraujavimo šaltinių identifikacijai pagerinti (angl. Amber-Red, Red Dichromatic (arba lygiavertis)). |  |
| 10. | CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 | Būtina |  |
| 11. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; 2. Serviso dokumentacija anglų kalbomis; 3. Užpildytas prietaiso techninis pasas. |  |
| 12. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Tiekėjas patvirtinta, kad įrangos pristatymas į gydymo įstaigą Tilto g.2, Gargždai, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, senos įrangos išmontavimas, naujos įrangos sumontavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą. |  |
| 13. | Garantija | Ne trumpesnė kaip 24 mėn. |  |

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Bendrieji reikalavimai tiekėjams

Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti:

1. Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotą CE sertifikatą arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaraciją, arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad siūloma prekė atitinka Europos Sąjungos direktyvoje MDR 2017/745 „Dėl medicinos prietaisų“ / 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus, skaitmenines kopijas originalo  ir lietuvių kalba.

2. Dokumentus, patvirtinančius kad tiekėjas yra medicinos įrangos gamintojas arba kitas asmuo, atitinkantis reikalavimus, nurodytus  Medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 24 punkte.

3. Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo, Perkančiosios organizacijos prašymu, tiekėjas turi pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su prekės aprašymu pateikiami gamintojo įgalioto atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuoto elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73)

* Pažymėtina, kad kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis:

a) tiekėjo dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu tiekėjo dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi perkančioji organizacija turi galėti internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą;

b) jeigu tiekėjo dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 str. nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami.

4.  Dėl taikomų minimalių aplinkosauginių reikalavimų:

| Eil. Nr. | Minimalūs aplinkosauginiai reikalavimai | Atitikimas reikalavimams (Taip/Ne) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas turi pateikti garantinį raštą užtikrinantį galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos. |  |
| 2. | Tiekėjas turi pateikti pasirašytą Tiekėjo deklaraciją ar lygiavertį dokumentą, kuriuo įsipareigoja, kad personalo apmokymų metu bus aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.) mažinant poveikį aplinkai visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose, ypatingai susijusiuose su energijos vartojimo efektyvumu, įrangos technine priežiūra. |  |