Konkretaus pirkimo, atliekamo dinaminės pirkimų sistemos pagrindu, priedas Nr. 1 „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

    - Pirkėjas / Perkančioji organizacija / VU – Vilniaus universitetas.

    - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

    - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

    - Projektas - Vilniaus universitetas, siekdamas įgyvendinti projekto „Misijomis grįstų mokslo ir inovacijų programų įgyvendinimas“ Nr. 02-002-P-0001 paprojektį „Genų technologijų centro (kompetencijų centro) steigimas (TRACEGET)“, numato įsigyti toliau išvardintas prekes.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – ultraefektyviosios skysčių chromatografijos ir dujų chromatografijos sistemos su masių spektrometriniu detektoriumi ir susiję priedai bei paslaugos (toliau – Prekės). Perkamos sistemos sandara:

    - Ultraefektyviosios skysčių chromatografijos (UHPLC) sistema, kurią sudaro:

      - Eliuentų tiekimo sistema;

      - Automatinė mėginių įvedimo sistema;

      - Kolonėlių termostatas;

      - Diodų matricos UV detektorius;

    - Dujų chromatografijos (GC) sistema;

    - Kvadrupolinės lėkio trukmės (QTOF) masių spektrometrinis detektorius (masių spektrometrinis detektorius);

    - Taikomoji programinė įranga;

    - Vietos paruošimo reikalavimai;

    - Bendri visos sistemos reikalavimai.

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai ir (ar) kiekiui.

2.3. Prekių pristatymo vieta – Vilniaus universitetas, Gyvybės mokslų centras, Saulėtekio al., Vilnius, Lietuva (konkretus pristatymo adresas Vilniuje bus patikslintas Sutarties vykdymo metu).

2.4. Prekių kiekiai ir (ar) apimtys:

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo / tiekimo / saugojimo terminas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.) | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis) |  |
| 1. | Ultraefektyviosios skysčių chromatografijos ir dujų chromatografijos sistemos, su masių spektrometriniu detektoriumi bei priedais ir pristatymas Tiekėjo adresu | Tikslus kiekis - 1 kompl. | ☐ | ☒ | per 2 (du) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos |
| 2. | Pristatymas Pirkėjo adresu, instaliavimas (sumontuoti pristatytą techninę įrangą kaip to reikalauja įrangos gamintojas, įdiegti sisteminę programinę įrangą, operacinę sistemą, specializuotą programinę įrangą), po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas | Tikslus kiekis - 1 kompl. | ☒ | ☐ | per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo užsakymo pateikimo dienos |
| 3. | Saugojimas Tiekėjo patalpose | Maksimalus kiekis - 12 mėn. | ☒ | ☐ | nuo prekių pristatymo Tiekėjo adresu iki jų pristatymo Pirkėjo adresu, tačiau ne ilgiau kaip 12 (dvylika) mėnesių nuo Prekių gavimo Tiekėjo patalpose dienos |

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras** | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo Tiekėjas) | Techniniai dokumentai** - gamintojo katalogas ar prekės aprašymas, internetinė nuoroda į gamintojo psl., dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., arba ekrano nuotrauka, pažymint vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nurodyti siūlomos prekės ir/ar komponentų pavadinimą, modelį, gamintoją, kilmės šalį |  |  |  |
| 2. | Ultraefektyviosios skysčių chromatografijos (UHPLC) sistema |  | Nurodomas pavadinimas, gamintojas, prekės ir visų komponentų katalogo numeriai pateikiama gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuoroda, arba techninės dokumentacijos kopija, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |  |
| 2.1. | Eliuentų tiekimo sistema |  |  |  |
| 2.1.1. | Eliuentų maišymo vožtuvas | Sistema privalo turėti eliuentų maišymo vožtuvą, leidžiantį maišyti ne mažiau nei du eliuentus vienu metu. |  |  |
| 2.1.2. | Tirpiklių parinkimo vožtuvas | Privalo būti tirpiklių parinkimo vožtuvas, leidžiantis pasirinkti iš ne mažiau nei keturių skirtingų tirpiklių. |  |  |
| 2.1.3. | Eliuentų maišymo diapazonas | Diapazonas ne siauresnis nei nuo 0% iki 100%. |  |  |
| 2.1.4. | Gradiento formavimas | Eliuentų tiekimo sistema privalo leisti dirbti aukšto slėgio gradiento režimu. |  |  |
| 2.1.5. | Slėgis | Maksimalus palaikomas slėgis ≥1300 bar. |  |  |
| 2.1.6. | Srauto intervalas | Intervalas ne siauresnis nei nuo 0,001 iki 5 ml/min su nustatymo žingsniu ne didesniu nei 0,001 ml/min. Maksimalus palaikomas slėgis esant srautui iki 2 ml/min ne mažesnis nei 1300 bar. |  |  |
| 2.1.7. | Srauto tikslumas | Srauto tikslumas privalo būti ≤1%. |  |  |
| 2.1.8. | Srauto preciziškumas | Srauto preciziškumas privalo būti ≤0,1% RSD. |  |  |
| 2.1.9. | Srauto sudėties tikslumas | Srauto sudėties tikslumas privalo būti ≤0,4%. |  |  |
| 2.1.10. | Srauto sudėties preciziškumas | Srauto sudėties preciziškumas privalo būti ≤0,15%. |  |  |
| 2.1.11. | Stūmoklių apiplovimas | Siurblys privalo turėti pilnai integruotą sprendimą stūmoklių apiplovimui. |  |  |
| 2.1.12. | Nudujinimas | Nudujinami visi darbiniai (bent du iš kurių formuojamas gradientas) eliuento kanalai. |  |  |
| 2.1.13. | Apsauga nuo nuotėkio | Privaloma nuotėkio detekcijos sistema ir automatinis eliuentų tiekimo sistemos išjungimas esant skysčių nuotėkiui. |  |  |
| 2.2. | Automatinė mėginių įvedimo sistema |  |  |  |
| 2.2.1. | Suderinamumas su ultraefektyviąja skysčių chromatografija (UHPLC) | Automatinė mėginių įvedimo sistema privalo palaikyti ≥1300 bar darbinį slėgį. |  |  |
| 2.2.2. | Injekcijos tūris | Injekcijos tūrio intervalas ne siauresnis nei nuo 0,1 µl iki 20 µl. |  |  |
| 2.2.3. | Injekcijos preciziškumas | Injekcijos preciziškumas privalo būti ≤0,25% RSD. |  |  |
| 2.2.4. | Mėginio pernaša | Mėginio pernaša privalo būti ≤0,001%. |  |  |
| 2.2.5. | Injekcijos greitis | Minimalus ciklas ≤30 s. |  |  |
| 2.2.6. | Mėginių talpa | Privalo būti ne mažiau nei 100 pozicijų standartiniams(1,5-2,0 ml) chromatografiniams buteliukams. |  |  |
| 2.2.7. | Mėginių formatai | Automatinėje mėginių įvedimo sistemoje privalo būti galimybė talpinti 96 ir 384 pozicijų mikroplokšteles. |  |  |
| 2.2.8. | Palaikomi mėginių formatai | Automatinėje mėginių įvedimo sistemoje privalo būti galimybė vienu metu talpinti skirtingo formato (chromatografinius buteliukus, mikroplokšteles) mėginius. |  |  |
| 2.2.9. | Adatos plovimas | Privalomas išorinis adatos plovimas ir adatos dėklo plovimas ne mažiau nei su 1 plovikliu. |  |  |
| 2.2.10. | Mėginio temperatūros palaikymas | Privalomas. Mėginio temperatūros palaikymo intervalas turi būti ne siauresnis nei nuo 4°C iki 40°C su nustatymo žingsniu ne didesniu nei 1°C. |  |  |
| 2.2.11. | Mėginio termostato temperatūros tikslumas | Tikslumas ne prastesnis nei nuo 2°C iki 6°C nustačius 4°C temperatūrą. |  |  |
| 2.3. | Kolonėlių termostatas |  |  |  |
| 2.3.1. | Termostato temperatūros intervalas | Termostato temperatūros intervalas ne siauresnis nei nuo 20°C iki 90°C. |  |  |
| 2.3.2. | Termostato temperatūros preciziškumas | Privalo būti ≤0,05 °C. |  |  |
| 2.3.3. | Termostato temperatūros tikslumas | Privalo būti ≤0,5 °C. |  |  |
| 2.3.4. | Termostato temperatūros stabilumas | Privalo būti ≤0,05 °C. |  |  |
| 2.3.5. | Termostato kaitimo greitis | Termostato kaitimo greitis ≤5 min kaistant nuo aplinkos temperatūros iki ne mažiau nei 40°C. |  |  |
| 2.3.6. | Talpinamų kolonėlių skaičius | Privalo talpinti ne mažiau nei 3 analitines kolonėles, kurių ilgis ne mažesnis nei 30 cm, su prieškolonėmis arba ne mažiau nei 6 kolonėles, kurių ilgis ne mažesnis nei 10 cm, su prieškolonėmis |  |  |
| 2.3.7. | Nepriklausomos temperatūros | Palaikomos ne mažiau nei dvi nepriklausomos temperatūros (dvi zonos tame pačiame kolonėlių termostate arba du kolonėlių termostatai arba kita alternatyvi technologija). |  |  |
| 2.3.8. | Kolonėlių perjungimo vožtuvas | Kolonėlių termostatas privalo kontroliuojamoje temperatūrinėje zonoje (zonose) fiziškai integruoti ir valdyti vožtuvą ne mažiau nei 6 kolonėlių parinkimui, palaikantį ≥1300 bar slėgį. Turi būti pridedami ir kapiliarai kolonėlių pajungimui. |  |  |
| 2.4. | Diodų matricos UV detektorius |  |  |  |
| 2.4.1. | Detektorius | Diodų matricos ultravioleto ir regimos šviesos sugerties detektorius. Privalomi vieno bangos ilgio, kelių bangos ilgių ir spektrinio skenavimo režimai. Dirbant kelių bangos ilgių režimu duomenų surinkimas iš ne mažiau kaip 8 pasirinktų kanalų vienu metu. |  |  |
| 2.4.2. | Šviesos šaltinis | Deuterio lempa arba lygiavertis šviesos šaltinis |  |  |
| 2.4.3. | Bangos ilgio diapazonas | Ne siauresnis nei 190-640 nm. |  |  |
| 2.4.4. | Duomenų rinkimo greitis | Privalo būti ≥100 Hz. |  |  |
| 2.4.5. | Bangos ilgio tikslumas | Privalo būti ≤1 nm. |  |  |
| 2.4.6. | Bangos ilgio preciziškumas | Privalo būti ≤0,1 nm. |  |  |
| 2.4.7. | Triukšmo lygis | Privalo būti ≤5 x 10-6 AU. |  |  |
| 2.4.8. | Detektoriaus stabilumas | Privalo būti ≤0,5 x 10-3 AU/h. |  |  |
| 2.4.9. | Srautinė kiuvetė | Privaloma. Optinio kelio ilgis ne mažesnis nei 10 (±1) mm, tūris ne didesnis nei 1 µl. |  |  |
| 3. | Dujų chromatografinė (GC) sistema |  |  |  |
| 3.1. | Mėginių įvedimo sistema | Automatinė skystų mėginių įvedimo sistema su ne mažesniu nei 5 µL švirkštu ir talpinanti ne mažiau nei 100 vnt. 2 mL analitinių buteliukų. |  |  |
| 3.2. | Mėginių išgarinimo sistema | Mėginio išgarinimo sistema su srauto dalijimo (split) ir nedalijimo (splitless) režimais (1 vnt.) su maksimalia temperatūra ne mažesne nei 450 °C ir srauto dalinimo funkcija ne mažesne nei iki 5 000:1. Slėgio intervalas ne mažesnis nei nuo 0 iki 10 bar (150 psi) naudojant He ir H2 dujas. |  |  |
| 3.3. | Kolonėlių termostatas | Temperatūrinis intervalas ne siauresnis nei nuo +5 °C virš kambario temperatūros iki 450 °C. Turi palaikyti ne mažiau nei 20 programuojamų temperatūros rampų. |  |  |
| 3.4. | Stalas | Stalas su ratukais lengvam dujų chromatografinės sistemos prijungimui prie QTOF sistemos |  |  |
| 3.5. | Sistemos suderinamumas | Sistemos prijungimas turi nereikalauti daugiau nei jonų šaltinio pakeitimo ir dujų chromatografinės sistemos prijungimo (neturi reikalauti išjungti QTOF sistemos) ir atliekamas pačio vartotojo. |  |  |
| 34. | Kvadrupolinės lėkio trukmės (QTOF) masių spektrometrinis detektorius |  | . |  |
| 4.1. | Jonų šaltinis | Masės spektrometras turi būti tiekiamas su elektropurškimo jonizacijos (ESI) jonų šaltiniu, skirtu ultraefektyviosios skysčių chromatografijos sistemos prijungimui, ir su dujų chromatografijos–atmosferinio slėgio cheminės jonizacijos (GC-APCI) jonų šaltiniu, skirtu dujų chromatografijos sistemos prijungimui. |  |  |
| 4.2. | Jautrumas (MS režime teigiamoje ir neigiamoje jonizacijoje) | Privalomas ≥750:1 (RMS) signalo jautrumas su 1 pg rezerpino injekcija |  |  |
| 4.3 | Jautrumas (MS/MS režime teigiamoje ir neigiamoje jonizacijoje) | Privalomas ≥3000:1 (RMS) signalo jautrumas su 1 pg rezerpino injekcija |  |  |
| 4.4 | Nustatomų masių intervalas | Ne siauresnis nei nuo 50 iki 10 000 m/z |  |  |
| 4.5 | Kvadrupolio izoliuojamų masių diapazonas | Ne siauresnis nei nuo 50 iki 3000 m/z |  |  |
| 4.6. | Skiriamoji geba | ≥30 000 FWHM bent vienai masei intervale nuo 800 iki 1300. Skiriamoji geba nepriklauso nuo duomenų surinkimo greičio. |  |  |
| 4.7. | Dinaminis diapazonas | ≥105 |  |  |
| 4.8. | Masių tikslumas (MS režime) | ≤1 ppm |  |  |
| 4.9. | Masių tikslumas (MS/MS režime) | ≤2 ppm |  |  |
| 4.10. | Duomenų rinkimo greitis (MS režime) | ≥50 spektrų/s |  |  |
| 4.11. | Duomenų rinkimo greitis (MS/MS režime) | ≥30 spektrų/s |  |  |
| 4.12. | Automatinis optimizavimas (angl. tuning) | Sistema turi palaikyti automatinio masių spektrometro optimizavimą (angl. autotune/) |  |  |
| 5. | Taikomoji programinė įranga |  |  |  |
| 5.1. | Paskirtis | Sistemos funkcijų programinis valdymas, chromatografijos ir masių spektrometrijos duomenų kaupimas, analizė ir ataskaitų generavimas. |  |  |
| 5.2. | Papildoma programinė įranga | Sistemos junginių bibliotekos tvarkyklė leidžianti kurti savo junginių biblioteką. Šalia pateikiame bent viena biblioteka su ne mažiau nei 30 000 skirtingų junginių su ne mažiau nei 1 300 000 junginių spektrų ir 185 000 prekursiorių informacija. |  |  |
| 6. | Vietos paruošimo reikalavimai |  |  |  |
| 6.1. | Kompiuterinė darbo stotis* | Kompiuterinės darbo stoties techninės savybės turi būti pilnai suderintos su siūlomos sistemos gamintojo keliamais reikalavimais. Privaloma komplektuoti visas reikalingas jungtis ir priedus būtinus prietaiso valdymui. *Jei pagal gamintojo rekomendacijas komplektuojamai kompiuterinei valdymo įrangai arba atskiroms jos dalims taikomi reikalavimai pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 priedo IV skyriaus „Kompiuteriai ir planšetės“ ir (arba) VI skyriaus „Televizoriai ir monitoriai“ reikalavimus, Sutarties vykdymo metu pristačius prekes, pateikiami dokumentai, įrodantys šių reikalavimų atitikimą. Jei reikalavimai netaikomi, Tiekėjas turi pateikti tai pagrindžiančius dokumentus/paaiškinimus. | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama. |
| 6.2. | Sistemos periferinė įranga ir priedai | Turi būti pateikti šie su sistema komplektuojami priedai: |  |  |
|  |  | 1. Azoto generatorius (ne mažiau nei 1 vnt.) galintis generuoti ne mažesnio nei 99,5% grynumo N2 dujas ne mažesniu nei 30 L/min srautu; |  |  |
|  |  | 2.* Mobilios fazės talpos (galimas talpos tūris nuo 1 L iki 3 L) su specialiais chromatografiniais kamščiais, ne mažiau nei 4 vnt. talpų su kamščiais. | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama. |
|  |  | 3.* ne mažiau nei 1 vnt. atliekų surinkimo talpa su specialiu kamščiu, prijungiančiu sistemos atliekų nutekėjimo žarneles, ir su filtru, absorbuojančiu į atliekas patekusių tirpiklių garus (pristatyti ne mažiau kaip 2 tokius filtrus.). Filtras turi turėti indikatorių, nurodantį kada reikalingas filtro pakeitimas nauju. Talpa skirta skysčių chromatografinės sistemos atliekoms surinkti. | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama. |
|  |  | 4.* Eliuentų tiekimo sistemos ir automatinės mėginių įvedimo sistemos priežiūros rinkiniai. Tiekėjas turi pasiūlyti tokį rinkinių kiekį, kokį gamintojas numato įrangos garantiniam aptarnavimui pagal gamintojo techninę dokumentaciją ir/ar priežiūros planą. | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama. |
|  |  | 5.1* Ne mažiau kaip 8 (aštuonias) HPLC analitines chromatografines kolonėles, kurios atitiktų žemiau nurodytus techninius parametrus. Perkančioji organizacija nurodo, jog Tiekėjas privalo pasiūlyti visas žemiau nurodytų tipų kolonėles, po ne mažiau nei 1 vnt. kiekvieno tipo. Negalima vietoje skirtingų tipų kolonėlių siūlyti kelis vienodus modelius. - Ne mažiau nei 1 vnt. C18 stacionari fazė - dalelių dydis 1,5 µm (+/- 0,5 µm), 100 mm (+/- 10 mm) ilgis x vidinis diametras 2 mm (+/- 0,5 mm); - Ne mažiau nei 1 vnt. C18 stacionari fazė - dalelių dydis 3 µm (+/- 0,5 µm), 150 mm (+/- 10 mm) ilgis x vidinis diametras 3 mm (+/- 0,5 mm); - Ne mažiau nei 1 vnt. HILIC stacionari fazė - dalelių dydis 3 µm (+/- 0,5 µm), 150 mm (+/- 10 mm) ilgis x vidinis diametras 3 mm (+/- 0,5 mm); - Ne mažiau nei 1 vnt. DIOL stacionari fazė - dalelių dydis 5 µm (+/- 0,5 µm), 150 mm (+/- 10 mm) ilgis x vidinis diametras 3 mm (+/- 0,5 mm); - Ne mažiau nei 1 vnt. Chiral AM stacionari fazė - dalelių dydis 3 µm (+/- 0,5 µm), 250 mm (+/- 10 mm) ilgis x vidinis diametras 4,6 mm (+/- 0,5 mm); - Ne mažiau nei 1 vnt. Chiral CM stacionari fazė - dalelių dydis 5 µm (+/- 0,5 µm), 250 mm (+/- 10 mm) ilgis x vidinis diametras 4,6 mm (+/- 0,5 mm); - Ne mažiau nei 1 vnt. Chiral OM stacionari fazė - dalelių dydis 5 µm (+/- 0,5 µm), 250 mm (+/- 10 mm) ilgis x vidinis diametras 4,6 mm (+/- 0,5 mm); - Ne mažiau nei 1 vnt. Chiral ZA stacionari fazė - dalelių dydis 5 µm (+/- 0,5 µm), 250 mm (+/- 10 mm) ilgis x vidinis diametras 4,6 mm (+/- 0,5 mm); 5.2 Ne mažiau kaip 1 (vieną) GC analitinę chromatografinę kolonėlę, kuri atitiktų žemiau nurodytus minimalius techninius parametrus: - Ne mažiau nei 1 vnt. DB-5MS stacionari fazė - storis 0,25 µm (+/- 0,25 µm), 30 m (+/- 5 m) ilgis x vidinis diametras 0,25 mm (+/- 0,25 mm) | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama. |
|  |  | 6.* Chromatografiniai buteliukai su kamšteliais, ne mažiau nei 1000 vnt. | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama. |
|  |  | 7.* 1 vnt. laineris (S/SL injektoriui), 1 vnt. atsarginis švirkštas GC ALS, 100 vnt. septų. | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama. |
| 7. | Bendri visos sistemos reikalavimai |  |  |  |
| 7.1. | Personalo mokymai* | Mokymai ≥ 3 darbuotojams. Mokymų trukmė ≥ 12 akademinių val. Mokymus darbui su įranga turi atlikti gamintojo sertifikuotas inžinierius. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad mokymus vykdys gamintojo sertifikuotas inžinierius, privalo pristatyti Sutarties vykdymo metu iki mokymų pradžios. Po mokymų pateikti aktą / sertifikatą arba kitą, mokymų faktą įrodantį dokumentą. Mokymų tiksli data, laikas ir būdas turi būti iš anksto suderinti su Pirkėju. Mokymai vykdomi Pirkėjo patalpose. | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama. |
| 7.2. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija* | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir (arba) anglų kalba. 2. Serviso dokumentacija lietuvių ir (arba) anglų kalba. 3. Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (toliau - TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Sąvadas taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje sąvado Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato. | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |
| 7.3. | Garantinis laikotarpis* | 1. Ne mažiau nei 24 mėn. garantija Prekėms (išskyrus priedus Nr. 2, 3, 4, 5, 6 ir 7 išvardintus 2 lentelės 6.2 punkte). Garantinio aptarnavimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo perdavimo-priėmimo akto, kai Prekės pristatomos Pirkėjui, instaliuojamos ir apmokomas personalas, pasirašymo datos. 2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra (aptarnavimas), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. 3. Įrangos gedimo atveju Tiekėjo ar Tiekėjo pasitelkiamo subtiekėjo specialistas (-ai) atvyksta remontuoti įrangos ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo pranešimo apie gedimą gavimo. Remontą atliekantis Tiekėjo ar Tiekėjo pasitelkiamo subtiekėjo specialistas privalo būti gamintojo sertifikuotas inžinierius ir pateikti galiojančius sertifikatus ar kitus lygiaverčius įrodymus prieš pradedant remonto darbus. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės. | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |
| 7.4. | CE sertifikatas / EB deklaracija* | Siūloma įranga (išskyrus periferinę įrangą ir priedus, nurodytus techninės specifikacijos 2 lentelės 6.2 p.) privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatomomis prekėmis privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlytos Prekės atitiks reikiamus standartus, bei prekių klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys Prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams. | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |
| 7.5. | Įrangos pristatymas, saugojimas Tiekėjo patalpose, instaliavimas ir garantinis aptarnavimas* | Tiekėjas atsako už įrangos pristatymą, saugojimą Tiekėjo patalpose Sutartyje numatyta tvarka, instaliavimą ir tinkamą parengimą darbui kaip to reikalauja įrangos gamintojas, bei sisteminės, operacinės bei specializuotos programinės įrangos įdiegimą. Tiekėjas turi būti siūlomos technologinės įrangos prekių gamintojas arba turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą, arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą (šis reikalavimas netaikomas kompiuterinei darbo stočiai bei periferinei įrangai ir priedams išvardintiems 2 lentelės 6 punkte). Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo Sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti Sutarties vykdymo metu iki instaliavimo pradžios. | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |

** Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus pvz., gamintojo prekės aprašymas, internetinė nuoroda į gamintojo psl. arba kiti lygiaverčiai dokumentai (tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar gamintojo parengtus siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus su vertimu į lietuvių ir/arba anglų kalbą, arba kitus lygiaverčius dokumentus.

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Aplinkosauginiai kriterijai prekėms nurodyti pirkimo sąlygų priede Nr. 3 „Sutarties projektas“.

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t. y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

•     neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

•    panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

•     numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

•     nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų

lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.