Konkretaus pirkimo, atliekamo dinaminės pirkimų sistemos pagrindu,

priedas Nr. 1 „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

  - Projektas - Vilniaus universitetas, siekdamas įgyvendinti projekto „Misijomis grįstų mokslo ir inovacijų programų įgyvendinimas“ Nr. 02-002-P-0001 paprojektį „Genų technologijų centro (kompetencijų centro) steigimas (TRACEGET)“, numato įsigyti toliau įvardintas prekes.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – automatizuota pavienių ląstelių dozavimo sistema  ir susijusios paslaugos (toliau – prekės). Perkamos sistemos sandara:

    - Automatizuota pavienių ląstelių dozavimo sistema.

    - Programinė įranga prietaiso valdymui, duomenų analizavimui ir ataskaitų ruošimui.

    - Monitorius, pelė, klaviatūra.

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai ir (ar) kiekiui.

  - Prekių pristatymo vieta – Vilniaus universitetas, Gyvybės mokslų centras, Saulėtekio al. 7, Vilnius, Lietuva.

  - Prekių kiekiai ir (ar) apimtys:

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo terminas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.) | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis) |  |
| 1. | Automatizuota pavienių ląstelių dozavimo sistema, pristatymas, instaliavimas (sumontuoti pristatytą techninę įrangą kaip to reikalauja įrangos gamintojas, įdiegti sisteminę programinę įrangą, operacinę sistemą, specializuotą programinę įrangą), po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas. | 1 kompl. | ☐ | ☒ | per 2 (du) mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos |

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras** | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo Tiekėjas) | Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nurodyti siūlomos prekės pavadinimą, modelį, gamintoją, kilmės šalį |  |  |  |
| 2. | Pritaikymas | Skirta atsekamai dozuoti pavienes ląsteles. Sistema turi būti tinkama ląstelių linijų vystymui, monokloninių antikūnų atrankai ir pavienių ląstelių genomikai. |  |  |
| 3. | Dozavimo laikas | 1. 96-šulinėlių plokštelėms – ne ilgiau kaip 4 min. 2. 384-šulinėlių plokštelėms – ne ilgiau kaip 16 min. |  |  |
| 4. | Antgalio skersmuo | 35±5 μm. |  |  |
| 5. | Minimalus ląstelių skaičius | Ne mažiau kaip 200. |  |  |
| 6. | Mėginio paruošimas | Ne ilgiau kaip 30 min. |  |  |
| 7. | Plokštelės laikiklis | Ne mažiau kaip 1 laikiklis, kuris turi būti tinkamas 96- ir 384-šulinėlių plokštelėms (gali būti skirtingi laikikliai skirtingoms šulinėlių plokštelėms. Komplekte taip pat gali būti laikiklis (-iai), kurie bus tinkami ir kitokioms be jau nurodytų šulinėlių plokštelių, tačiau laikiklis (-iai) tinkamas 96- ir 384- šulinėlių plokštelėms yra privalomas (-i)) |  |  |
| 8. | Mikroplokštelių suderinamumas | Sistema turi būti suderinama su skirtingais plokštelių formatais ir tūriais, minimaliai privalomas suderinamumas: 1) 96-šulinėlių plokštelėmis, kurių tūris ne daugiau kaip 200 μL; 2) 384-šulinėlių plokštelėmis, kurių tūris ne daugiau kaip 50 μL. |  |  |
| 9. | Ląstelių dozavimo režimai | Turi būti ne mažiau kaip šie režimai: 1) ląstelių skaičiavimo režimas, nurodantis, kiek ląstelių paskirstyti į kiekvieną šulinėlį; 2) skiedimo režimas, leidžiantis paskirstyti fiksuotą tūrio kiekį į kiekvieną šulinėlį. Išreikšta sekundėmis pagal dozavimo laiko parametrą. |  |  |
| 10. | Klonavimo efektyvumas | Ne mažiau kaip 97 %. |  |  |
| 11. | Monokloninis patikimumas | Ne mažiau kaip 95 %. |  |  |
| 12. | Prietaiso darbo aplinkos temperatūra | Ne mažiau kaip 5°C ir ne daugiau kaip 40°C. |  |  |
| 13. | Vienos ląstelės izoliavimo efektyvumas | Ne mažiau kaip 85 %. |  |  |
| 14. | Maitinimo šaltinis | 100-240 V, 50-60 Hz arba lygiavertis |  |  |
| 15. | Programinė įranga | 1. Privalo atlikti automatinę analizę kiekviename mikroplokštelės šulinėlyje. Automatinė analizė turėtų būti atnaujinta, kai pakeičiami aptikimo parametrai, kad būtų pateikiami tikslūs rezultatai. 2. Programinė įranga turi turėti kokybės kontrolės funkciją, atmesdama šulinėlius, neatitinkančius pavienių ląstelių kokybės kontrolės kriterijų automatinėje analizėje. 3. Programinėje įrangoje turi būti ne mažiau kaip 2 surinktų duomenų parametrų slenksčiai (angl. threshold), kad vėliau būtų galima apdoroti duomenis, įvertinant išdozuotų šulinėlių kokybę multi-šulinėlių plokštelėse. 4. Kiekvienam eksperimentui galima sukurti monokloniškumo ataskaitą, o duomenis eksportuoti .pdf ir (arba) .csv formatu. |  |  |
| 16. | Kompiuteris * | Turi būti pateiktas su sistema suderinamas kompiuteris 1 vnt. pagal įrangos gamintojo rekomendacijas. *Jei pagal gamintojo rekomendacijas komplektuojamai kompiuterinei valdymo įrangai taikomi reikalavimai pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 priedo IV skyriaus „Kompiuteriai ir planšetės“ reikalavimus, sutarties vykdymo metu pristačius prekes, pateikiami dokumentai, įrodantys šių reikalavimų atitikimą. Jei reikalavimai netaikomi, Tiekėjas turi pateikti tai pagrindžiančius dokumentus/paaiškinimus. | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |
| 17. | Kompiuterio priedai * | Turi būti pateikti šie su kompiuteriu suderinami priedai, ne mažiau kaip: monitorius 1 vnt., pelė 1 vnt., klaviatūra 1 vnt. Privaloma komplektuoti visas reikalingas jungtis ir priedus būtinus prietaiso valdymui. *Jei pagal gamintojo rekomendacijas komplektuojamoms atskiroms kompiuterio įrangos dalims taikomi reikalavimai pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 priedo VI skyriaus „Televizoriai ir monitoriai“ reikalavimus, sutarties vykdymo metu pristačius prekes, pateikiami dokumentai, įrodantys šių reikalavimų atitikimą. Jei reikalavimai netaikomi, Tiekėjas turi pateikti tai pagrindžiančius dokumentus/paaiškinimus. | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |
| 18. | Priedai * | Į pasiūlymą turi būti įtraukti ir sunaudojamų priemonių rinkiniai, skirti atlikti bent 48 eksperimentus. Priemonių galiojimo data turi būti ne trumpesnė nei 12 mėn. nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo datos. | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |
| 19. | Personalo mokymai * | Mokymai ≥ 1 darbuotojui (-ams). Mokymų trukmė ≥ 2 akademinės val. Po mokymų pateikti aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą. Mokymų tiksli data, laikas turi būti iš anksto suderinti su Pirkėju. Mokymai vykdomi Pirkėjo patalpose. | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |
| 20. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija * | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir (arba) anglų kalba. 2. Serviso dokumentacija lietuvių ir (arba) anglų kalba. 3. Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas ir (arba) reglamentas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Sąvade ir (arba) reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje sąvado ir (arba) reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato. | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |
| 21. | Garantinis laikotarpis * | 1. Automatizuotai pavienių ląstelių dozavimo įrangai - ne mažiau nei 24 mėn. garantija ( priedams, išvardintiems 16, 17, punktuose, ne mažiau nei 12 mėn. garantija) (garantinio aptarnavimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo datos, kai prekės pristatomos Pirkėjui); 2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės. | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |
| 22. | Tiekėjas turi užtikrinti, kad prekės pristatymo metu atitiks efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą ir 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. Pirkėjas šio reikalavimo atitiktį vertins prekių pristatymo metu * | Taikoma | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |
| 22. | Įrangos pristatymas, instaliavimas ir garantinis aptarnavimas* | Tiekėjas atsako už įrangos pristatymą, instaliavimą ir tinkamą parengimą darbui kaip to reikalauja įrangos gamintojas, bei sisteminės, operacinės bei specializuotos programinės įrangos įdiegimą. Tiekėjas turi būti siūlomos technologinės įrangos prekių gamintojas arba turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą, arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti Sutarties vykdymo metu iki instaliavimo pradžios. | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |

** Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz., gamintojo prekės aprašymas, internetinė nuoroda į gamintojo psl. arba kiti lygiaverčiai dokumentai).

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Aplinkosauginiai kriterijai prekėms nurodyti pirkimo sąlygų priede Nr. 3 „Sutarties projektas“.

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t. y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

•     neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

•    panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

•     numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

•     nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų

lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.