TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

    - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas.

    - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

    - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

    - Projektas - Vilniaus universitetas, siekdamas įgyvendinti projekto „Misijomis grįstų mokslo ir inovacijų programų įgyvendinimas“ Nr. 02-002-P-0001 paprojektį „Genų technologijų centro (kompetencijų centro) steigimas (TRACEGET)“, numato įsigyti toliau įvardintas prekes.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – fotoelektro-cheminis tėkmės reaktorius ir susijusios paslaugos (toliau – prekės).

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai ir (ar) kiekiui.

2.3. Prekių pristatymo vieta – Vilniaus universitetas, Gyvybės mokslų centras, Saulėtekio al. 7, Vilnius, Lietuva (konkretus pristatymo adresas Vilniaus m. bus patikslintas Sutarties vykdymo metu).

2.4. Prekių kiekiai ir (ar) apimtys:

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo / tiekimo terminas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.) | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis) |  |
| 1. | Fotoelektro-cheminis tėkmės reaktorius ir pristatymas Pirkėjo adresu. | Tikslus kiekis - 1 kompl. | ☐ | ☒ | per 2 (du) mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos |
| 2. | Instaliavimas (sumontuoti pristatytą techninę įrangą kaip to reikalauja įrangos gamintojas, įdiegti sisteminę programinę įrangą, operacinę sistemą, specializuotą programinę įrangą), po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas. | Tikslus kiekis - 1 kompl. | ☒ | ☐ | per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo užsakymo pateikimo dienos |

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais. Lygiavertiškumo  įrodymas yra Tiekėjo pareiga, o lygiavertiškumo dokumentai privalo būti pateikti kartu su pateikiamu pasiūlymu.

3.2. Techninėje specifikacijoje yra išdėstyti minimalūs reikalavimai prekėms. Kiekvienas siūlomos įrangos parametras turi atitikti minimalius reikalavimus arba juos viršyti.

2 lentelė.

| Eil. Nr. |  | Parametras** |  | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo tiekėjas) | Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr. arba ekrano nuotrauka, pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, prekės katalogo numeris (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nurodyti siūlomos prekės pavadinimą, modelį, gamintoją, tipą (jei taikoma), prekės katalogo numerį (jei taikoma), kilmės šalį, išvardinti visus pasirenkamus komponentus, kurie įtraukti į pasiūlymą, ir jų kataloginius numerius (prekės ir komponentų pavadinimai gali būti nurodyti anglų kalba). |  |  |  |  |  |
| 2. | Sistemos universalumas |  |  | - Modulinė tėkmės chemijos sistema su ne mažiau kaip 2 (dviem) nepriklausomomis reaktorių pozicijomis, suderinamomis su vamzdiniais, granuliuotais (packed-bed), fotocheminiais ir elektrocheminiais reaktoriais. - Abi reaktorių pozicijos turi turėti šildymo ir aušinimo funkcijas. - Temperatūros valdymo diapazonas – ne siauresnės nei nuo –70 °C iki +250 °C. |  |  |
| 3. | Peristaltiniai siurbliai |  |  | - Ne mažiau kaip 3 (trys) peristaltiniai siurbliai. - Srauto greitis – ne siauresniame diapazone nei 0,02–10,00 mL/min. - Atsparumas slėgiui – ne mažesnis nei 10 bar. - Siurbliai turi užtikrinti stabilų srautą, tinkami tirpalams, lengvoms suspensijoms ir dujų dozavimui iki ne mažiau kaip 4 bar. - Siurbliai turi būti chemiškai atsparūs stiprių mineralinių rūgščių, organometalinių reagentų ir organinių tirpiklių poveikiui. |  |  |
| 4. | Priešslėgio reguliatorius |  |  | - Aktyvus, automatinis priešslėgio reguliatorius, atsparus stiprių rūgščių poveikiui. - Slėgio reguliavimo diapazonas – ne siauresnis nei 0,5–20 bar, esant srauto greičiui 0,05–30 mL/min. - Turi veikti su skysčiais, kurių maksimali darbinė temperatūra ne mažesnė kaip 100°C. |  |  |
| 5. | Sistemos aušinimas |  |  | Sistema turi būti komplektuojama su aušinamo dujų srauto generatorius, leidžiančiu atvėsinti reakcijas iki –65 °C (± 5 °C). |  |  |
| 6. | UV detektorius |  |  | UV/VIS detektorius, leidžiantis vienu metu stebėti ne mažiau kaip 4 bangos ilgių kanalus 190–750 nm diapazone. |  |  |
| 7. | Fotocheminis reaktorius |  |  | - Integruotas fotocheminis reaktorius, suderinamas su LED, mažo ir vidutinio slėgio gyvsidabrio lempomis. - Bangos ilgių diapazonas – ne siauresnis nei 220–730 nm. - Temperatūros kontrolė – ne siauresniame diapazone nei –5 °C iki +80 °C. - Komplekte turi būti: - ne mažiau kaip 4 vnt. LED šviesos šaltinių (bangos ilgiai 365, 420, 450, 525 nm arba lygiaverčiai) su maitinimo šaltiniais; - ne mažiau kaip 3 vnt. mažo slėgio gyvsidabrio lempos (bangos ilgiai 254, 310, 370 nm arba lygiaverčiai) su maitinimo šaltiniais; - ne mažiau kaip 1 vnt. vidutinio slėgio gyvsidabrio lempa su ne mažiau kaip 3 filtrais ir reguliuojamos galios maitinimo šaltiniu. |  |  |
| 8. | Elektrocheminis reaktorius |  |  | - Integruotas jonų elektrocheminis reaktorius su valdikliu. - Turi būti galimybė keisti reaktoriaus tūrį, elektrodų tarpą ir elektrodų plotą. - Turi būti suderinamas su standartiniais 5 × 5 cm elektrodais. - Darbinės temperatūros diapazonas – ne siauresnis kaip nuo –10 °C iki +100 °C. - Darbinio slėgio intervalas – ne siauresnis kaip 0 5 bar. - Komplekte turi būti pateikiami ne mažiau nei 2 vnt. skirtingų tipų elektrodų. |  |  |
| 9. | Valdymo ekranas |  |  | Integruotas, hermetizuotas, laboratorinėms sąlygoms pritaikytas jutiklinis valdymo ekranas. |  |  |
| 10. | Programinė įranga |  |  | - Programinė įranga leidžia valdyti slėgį, temperatūrą ir srauto greitį, stebėti reakcijas realiuoju laiku, planuoti kelias reakcijas iš eilės. - Programinės įrangos atnaujinimai – nemokami visą eksploatavimo laikotarpį. |  |  |
| 11. | Personalo mokymai* |  |  | Mokymai ≥ 4 darbuotojams. Mokymų trukmė ≥ 10 akademinės val. Po mokymų pateikti aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą. Mokymų tiksli data, laikas ir būdas turi būti iš anksto suderinti su Pirkėju. Mokymai vykdomi Pirkėjo patalpose. | [Pasirinkite] | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |
| 12. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija* |  |  | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių arba/ ir anglų kalba. 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba/ ir anglų kalba. | [Pasirinkite] | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |
| 13. | Garantinis terminas* |  | 1. Ne mažiau nei 24 (dvidešimt keturi) mėn. (garantinio aptarnavimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo prekių ir su prekėmis susijusių paslaugų perdavimo-priėmimo akto, kai Prekės pristatomos Pirkėjui, instaliuojamos ir apmokomas personalas, pasirašymo datos). 2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra (aptarnavimas), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės. |  | [Pasirinkite] (Nurodyti tiekėjo siūlomą garantinį laikotarpį mėnesiais) | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |
| 14. | CE sertifikatas / EB deklaracija* |  |  | Siūloma įranga privalo turėti CE sertifikatą ir (arba) EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatomomis prekėmis privalo pateikti CE sertifikato ir (arba) EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlytos prekės atitiks reikiamus standartus, bei prekių klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams. | [Pasirinkite] | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama. Pirkėjas šio reikalavimo techninę atitiktį tikrina Sutarties vykdymo metu. |
| 15. | Įrangos pristatymas, instaliavimas ir garantinis aptarnavimas * |  |  | Tiekėjas atsako už įrangos pristatymą, instaliavimą ir tinkamą parengimą darbui kaip to reikalauja įrangos gamintojas, bei sisteminės, operacinės bei specializuotos programinės įrangos įdiegimą. Tiekėjas turi būti siūlomos technologinės įrangos prekių gamintojas arba turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą, arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo Sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti Sutarties vykdymo metu iki instaliavimo pradžios. | [Pasirinkite] | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama. Pirkėjas šio reikalavimo techninę atitiktį tikrina Sutarties vykdymo metu. |

** Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus pvz., gamintojo prekės aprašymas, internetinė nuoroda į gamintojo psl. arba kiti lygiaverčiai dokumentai (tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar gamintojo parengtus siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus su vertimu į lietuvių ir/arba anglų kalbą, arba kitus lygiaverčius dokumentus).

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Aplinkosauginiai kriterijai prekėms nurodyti pirkimo sąlygų 3 priede „Sutarties projektas“.

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t. y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

•     neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

•    panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

•     numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

•     nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų

lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.