Techninė specifikacija (projektas)

DANTŲ IMPLANTAI IR JŲ PRIEDAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas – dantų implantai, protezavimo detalės ir dantų implantacijos pagalbiniai instrumentai (toliau –Prekės).

- Prekės turi atitikti Reglamento (ES) 2017/745 reikalavimus ir būti paženklintos CE ženklu (kai taikoma). Tiekėjas pateikia gamintojo atitikties deklaraciją ir, kai taikoma, notifikuotos įstaigos išduotą sertifikatą.

- Implantai (jų gamintojas, prekės ženklas) turi turėti ne mažesnę nei 15 metų klinikinę moksliniais tyrimais pagrįstą patirtį, moksliniais tyrimais pagrįstus sėkmės ir išgyvenamumo rodiklius ne mažesnius nei 90 procentų per 15 metų laikotarpį.

- Kiekviena Prekių pristatymo partija turi būti tinkamai supakuota, nepažeista ir paženklinta, su originalia gamintojo etikete bei vertimu į lietuvių kalbą.

- Laimėjęs tiekėjas perkančiajai organizacijai pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiui 1-2 pirkimo dalims panaudos teise pateikia implantacijos grąžtų rinkinį (rinkinys sterilizuojamoje kasetėje) skirtus pasiūlyto gamintojo implantų naudojimui ir jų atitikimui.

- Prekės, išskyrus implantus ir dengiamuosius varžtus bei gijimo galvutes, turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo užsakymo gavimo dienos. Implantai ir dengiamieji varžtai bei gijimo galvutės pristatomos per 1 darbo dieną nuo užsakymo gavimo momento (švenčių dienos ir savaitgaliai neįskaitomi į šį terminą).

- Prekės pristatomos sukomplektuotos su visais būtinais reikmenimis, technine ir naudojimo instrukcijomis lietuvių kalba, CE sertifikatais arba EB atitikties deklaracijomis (arba lygiaverčiais dokumentais), kad būtų užtikrintas tinkamas prekių naudojimas, atitinkantis technines charakteristikas, nurodytas prekių gamintojo dokumentacijoje ir pirkimo dokumentuose. Visi dokumentai teikiami tik elektroniniu būdu už sutarties vykdymą atsakingo asmens kontaktais.

- Implantams turi būti suteikiamas gamintojo tarptautinis įsipareigojimas visam gyvenimui.

- Prekės pagal perkančiosios organizacijos poreikį turi būti pristatytos neatlygintinai tiekėjo transportu į viešąją įstaigą Kauno miesto polikliniką nepriklausomai nuo konkretaus užsakymo vertės. Perkančiosios organizacijos adresai nurodyti interneto tinklapyje www.kaunopoliklinika.lt. Konkretus adresas bus nurodytas kiekvieno užsakymo metu.

- Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra kita nei reikalaujama kalba, kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra, nuoroda turi būti į konkrečią priemonę), kuriame būtų galimybė patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti pateiktos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti.

- Tiekėjas įsipareigoja pakeisti nekokybiškas, pirkimo sąlygų ar perkančiosios organizacijos pateikto užsakymo neatitinkančias prekes kokybiškomis, atitinkančiomis pirkimo sąlygas ir perkančiosios organizacijos pateiktą užsakymą ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo pranešimo gavimo laiko.

- Preliminarūs kiekiai yra orientaciniai ir neturi būti laikomi faktiniu ir tiksliu užsakomų prekių kiekiu. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso pirkimo dokumentuose nurodyto preliminaraus kiekio.

- Visiems nurodytiems konkretiems prekių pavadinimams, standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

- Prekių sąrašas:

1-a pirkimo objekto dalis

| Eil. Nr. | Prekių duomenys | Mato vienetas | Preliminarūs kiekiai* | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis ir gaminio kodas bei puslapio numeris techninėje dokumentacijoje** | Vieneto įkainis, Eur be PVM | Bendra kaina, Eur be PVM (4x6) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1. | Kaulo lygio, šaknies formos implantas 3,5; 3,75; 4,0; 4,3; 5,0; 6,0 x 8; 10; 11,5; 13; 16; 18 mm su dvigubais sriegiais, tinkamas visų kaulų tipams (D1-D4). 16° konusinė, 3 mm diametro jungtis. Implantas pagamintas iš ne mažesnio kaip 4 lygio titano. Implanto paviršius smėliuotas, išėsdintas, hidrofiliškas, poliarizuotas. Implantas įpakuotas be sąlyčio su oru izotoniniame NaCl tirpale arba lygiavertė technologija, užtikrinanti hidrofilišką paviršių. | Vnt. | 10 |  |  |  |  |
| 2. | Kaulo lygio, šaknies formos implantas 3,5; 3,75; 4,0; 4,3; 5,0; 6,0 x 8; 10; 11,5; 13; 16; 18 mm su dvigubais sriegiais, tinkamas visų kaulų tipams (D1-D4). 16° konusinė, 3 mm diametro jungtis. Implantas pagamintas iš ne mažesnio kaip 4 lygio titano. Implanto paviršius smėliuotas, išėsdintas be skysčio | Vnt. | 300 |  |  |  |  |
| 3. | Dengiamasis varžtas - pagamintas iš titano, implanto lygio (0 mm; 2 mm aukščio), pritaikytas 16° konusinei 3 mm jungčiai. Sterilus | Vnt. | 100 |  |  |  |  |
| 4. | Gijimo galvutė: |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Gijimo galvutė pagaminta iš titano, pritaikyta 16° konusinei jungčiai. Diametras 3,3; 4,5; 5,5; 7,0 mm, profilis 0,8; 1,5; 2,5; 3,3; 4,5 mm. Sterili. | Vnt. | 100 |  |  |  |  |
| 4.2. | Gijimo galvutė pagaminta iš titano ir PEEK, pritaikyta 16° konusinei jungčiai. Diametras 5,5; 7,0 mm, profilis 1,5; 2,5; 3,5; 4,5; 5,5; 6,5 mm. Sterili. | Vnt. | 30 |  |  |  |  |
| 4.3. | Gijimo galvutė pagaminta iš titano, pritaikyta 16° konusinei jungčiai. Diametras 5,5, 6,5 x 1,5, 2,5, 3,5, 4,5. Sterili. | Vnt. | 70 |  |  |  |  |
| 5. | Protezavimo detalės kaulo lygio šaknies formos implantams: |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Varžteliu prisukama tiesi atrama. 20 Ncm sukimo momentas. Pagaminta iš titano, pritaikyta 16° konusinei jungčiai. Profilis – 4; 6 mm, dantenų aukštis – 0,8; 1,5; 2,5; 3,5; 4,5 mm. Diametras 3,5; 4,5 mm. Komplekte turi būti varžtelis, skirtas priveržti atramai. | Vnt. | 40 |  |  |  |  |
| 5.2. | Varžteliu prisukama tiesi atrama, skirta tiltui. 20 Ncm sukimo momentas. Pagaminta iš titano, pritaikyta 16° konusinei jungčiai. Profilis – 4 mm, dantenų aukštis – 0,8; 1,5; 2,5; 3,5; 4,5 mm. Diametras 3,5; 4,5 mm. Komplekte turi būti varžtelis, skirtas priveržti atramai. | Vnt. | 40 |  |  |  |  |
| 5.3. | Varžteliu prisukama tiesi atrama su kampiniu kanalu varžtui prisukti (angl. Angled Solution). 20 Ncm sukimo momentas. Pagaminta iš titano, pritaikyta 16° konusinei jungčiai. profilis 6 mm, dantenų aukštis – 1,5; 2,5 mm. Diametras 4,5 mm. Komplekte turi būti varžtelis, skirtas priveržti atramai. | Vnt. | 200 |  |  |  |  |
| 5.4. | Bazinis varžtas skirtas tiesiai atramai | Vnt. | 100 |  |  |  |  |
| 5.5. | Bazinis varžtas, skirtas tiesiai atramai su kampiniu kanalu varžtui prisukti (angl. Angled Solution) | Vnt. | 50 |  |  |  |  |
| 5.6. | Laikina tiesi atrama, skirta karūnėlei. Pagaminta iš titano, pritaikyta 16° konusinei jungčiai. Dantenų aukštis 0,8; 1,5; 2,5; 3,5 mm, Diametras 3,5; 4,5 mm. Komplekte turi būti varžtelis, skirtas priveržti atramai. | Vnt. | 180 |  |  |  |  |
| 5.7. | Laikina tiesi atrama, skirta tiltui. Pagaminta iš titano, pritaikyta 16° konusinei jungčiai. dantenų aukštis 0,8; 1,5; 2,5; 3,5 mm. Diametras 3,5; 4,5 mm. Komplekte turi būti varžtelis, skirtas priveržti atramai. | Vnt. | 10 |  |  |  |  |
| 5.8. | Transferis skirtas atspaudo nuėmimui atviro šaukšto metodu. Pagamintas iš titano. Įprasto ilgio ir prailgintas Komplekte turi būti varžtelis, skirtas priveržti transferiui. | Vnt. | 50 |  |  |  |  |
| 5.9. | Transferis skirtas atspaudo nuėmimui uždaro šaukšto metodu. Pagamintas iš titano. Įprasto ilgio Komplekte turi būti varžtelis, skirtas priveržti transferiui. | Vnt. | 10 |  |  |  |  |
| 5.10. | Multibazinė atrama 0°; 17°; 30°; 45°, pagaminta iš titano, pritaikyta 16° konusinei jungčiai. Dantenų aukštis 1,5; 2,5; 3,5. Komplekte turi būti varžtelis, skirtas priveržti atramai. 32 Ncm sukimo momentas. Diametras 4,5; 4,8. | Vnt. | 100 |  |  |  |  |
| 5.11. | Mini varžtas, pritaikytas multibazinėms atramoms - 0°, 17° ir 30°, 45 ° | Vnt. | 15 |  |  |  |  |
| 5.12. | Titaninė implanto jungtis protezavimui. Diametras: 4,8 mm. Prisukama varžtu. 10 Ncm sukimo momentas. | Vnt. | 10 |  |  |  |  |
| 5.13. | Hibridinė implanto jungtis protezavimui. Diametras 4,8 mm. 10 Ncm sukimo momentas. | Vnt. | 10 |  |  |  |  |
| 5.14. | Atramos lygio transferis atviro šaukšto atspaudo metodui. | Vnt. | 10 |  |  |  |  |
| 6. | Lokatorinė Sistema kaulo lygio implantui: |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | 0°; 15° atrama Novaloc (ar lygiavertė), pritaikyta 16° konusinei jungčiai. dantenų aukštis 0,8; 1,5; 2,5; 3,5; 4,5; 5,5 mm. 20 Ncm sukimo momentas. | Vnt. | 20 |  |  |  |  |
| 6.2. | Rutulinė tiesi atrama išimamam tiltiniam protezui 1,5; 2,5; 3,5; 4,5; 5,5 mm. Pagaminta iš titano, Diametras 3,3 mm. 32 Ncm sukimo momentas. | Vnt. | 40 |  |  |  |  |
| 6.3. | Retencinės, žiedinės gumos su cilindru ekvatoriaus tvirtinimui. | Kompl. | 30 |  |  |  |  |
| 6.4. | Retencinės, žiedinės gumos. Galima apkrova 1,2 kg | Kompl. | 30 |  |  |  |  |
| 6.5. | Retencinės, žiedinės gumos. Galima apkrova 2,7 kg | Kompl. | 30 |  |  |  |  |
| 7. | Chirurginiai grąžtai pritaikyti ložės paruošimui kaulo lygio implantui |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Chirurginių instrumentų rinkinys, skirtas šaknies formos implantų sriegimui. Autoklavuojamas. | Vnt. | 2 |  |  |  |  |
| 7.2. | Kaulo profilinis grąžtas išnirimo profilio paruošimui | Vnt. | 10 |  |  |  |  |
| 7.3. | Grąžtų prailginimo detalė (universali, skirta priekinių dantų implantacijoms) | Vnt. | 10 |  |  |  |  |
| 8. | Atsuktuvėliai: |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Dinamometrinis raktas implantų ir gijimo galvučių, bei atramų prisukimui ir atsukimui | Vnt. | 10 |  |  |  |  |
| 8.2. | Priešpriešinio sukimo atsuktuvas trumpas, 22; 25 mm | Vnt. | 10 |  |  |  |  |
| 8.3. | Atsuktuvas dinamometriniam raktui 22; 25; 28 mm ilgio | Vnt. | 30 |  |  |  |  |
| 8.4. | Rankinis atsuktuvas, 22; 25; 28 mm ilgio | Vnt. | 20 |  |  |  |  |
| 8.5. | Atsuktuvas, skirtas atramų su kampiniu kanalu varžtui priveržti/atlaisvinti, 16,5; 24; 32 mm ilgio | Vnt. | 10 |  |  |  |  |
| 8.6. | Atsuktuvas skirtas multibazinėms morses kūgio atramoms tvirtinti, nerūdijančio plieno, atsparus korozijai. | Vnt. | 10 |  |  |  |  |

2-a pirkimo objekto dalis (p.o.d.)

| Eil. Nr. | Prekių duomenys | Mato vienetas | Preliminarūs kiekiai* | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis ir gaminio kodas bei puslapio numeris techninėje dokumentacijoje** | Vieneto įkainis, Eur be PVM | Bendra kaina, Eur be PVM (4x6) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | Kaulo lygio šaknies formos implantas ø 2,9-10, 12, 14 mm ilgio; ø 3,3; ø 4,1; ø 4,8 x 8, 10, 12, 14 mm ilgio, 15° plataus konuso, mažo diametro jungtis 2,3 mm. Titano ir cirkonio lydinys, implanto paviršius smėliuotas ir išėsdintas, hidrofilinis visiškai švarus, supakuotas be sąlyčio su oru, su skysčiu, specialioje terpėje (NaCl) Implantas pakuojamas su specialiu įvedėju, kurio nereikia atsukti. | Vnt. | 10 |  |  |  |  |
| 2. | Kaulo lygio šaknies formos implantas ø 2,9-10, 12, 14 mm ilgio; ø 3,3; ø 4,1; ø 4,8 x 8, 10, 12, 14 mm ilgio, 15° plataus konuso, mažo diametro jungtis 2,3 mm. Titano ir cirkonio lydinys, implanto paviršius smėliuotas ir išėsdintas, hidrofilinis visiškai švarus, supakuotas be sąlyčio su oru, be skysčio. Implantas pakuojamas su specialiu įvedėju, kurio nereikia atsukti. | Vnt. | 400 |  |  |  |  |
| 3. | Dengiamasis varžtelis ø2,9; Ø 3,3; ø 4,1; ø 4,8 implantams. Aukštis (h) 0,0 mm ir 0,5 mm. Supakuotas, sterilus | Vnt. | 200 |  |  |  |  |
| 4. | Gijimo galvutė: |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Gijimo galvutė: 1. ø 2,9 implantui: konuso, ovalo forma, aukštis (h) –2,0 mm, 3,5 mm; 5,0 mm; 6,5 mm; 2. ø 3,3mm implantui: 2.1. galva ø 3,3 mm aukštis( h)- 3,5 mm, 5,0 mm; 2.2. galva ø 3,6 mm, ø4,8 mm – aukštis (h)- 2,00 mm, 3,5 mm, 3. ø4,1 mm ir ø 4,8 mm implantui: 3.1. galva ø 4,4 mm, aukštis (h)- 4,0 mm; 3.2. galva ø 4,7 mm, aukštis (h)-6,0 mm 3.3. galva ø 5,0 mm aukštis ( h)- 2,0 mm; 4,0 mm; 6,0 mm 3.4. galva ø 6,5 mm aukštis (h)- 2,0 mm; 4,0 mm; 6,0 mm Supakuota, sterili. 3.5. Dviejų dalių gijimo galvutė priekiniams dantims. Diametras 7 mm. | Vnt. | 150 |  |  |  |  |
| 4.2 | Gijimo galvutė (silikoninė)- galva ø 5,0 mm – aukštis 7,0 mm; galva ø 7,0 mm aukštis(h) - 7,0 mm. Supakuota, sterili | Vnt. | 50 |  |  |  |  |
| 4.3. | Varžtas priekinių dantų gijimo galvutei (atsarginė dalis) | Vnt. | 20 |  |  |  |  |
| 5. | Protezavimo detalės kaulo lygio šaknies formos ø 2,9; ø 3,3; ø 4,1; ø 4,8 implantams: |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Antspaudo nuėmimo detalė (transferis): 15° plataus konuso, mažo diametro jungtis 2,3 mm uždaram ir atviram šaukštui, trumpu ir ilgu varžtu, pavieniams vainikėliams ir tiltams, sterilus | Vnt. | 100 |  |  |  |  |
| 5.2. | Transferis multi unit atramai pavieniui atviram šaukštui | Vnt. | 50 |  |  |  |  |
| 5.3. | Transferis multi unit atramai tiltui atviram šaukštui | Vnt. | 50 |  |  |  |  |
| 5.4. | Atrama laikinam vainikėliui - 1,0 mm, 2,0 mm, 3,0 mm dantenų aukštis (GH) su varžtu, sterili | Vnt. | 20 |  |  |  |  |
| 5.5. | Atrama vario baze pavieniams vainikėliams: vainiko aukštis (AH) 3,5 mm, 5,5 mm dantenų aukštis (GH) 1,0 mm, 2,0 mm, 3,0 mm su varžtu, sterili | Vnt. | 200 |  |  |  |  |
| 5.6. | Atrama vario baze cilindro formos tiltams: vainiko aukštis (AH) 3,5 mm, dantenų aukštis (GH) 1,0 mm, su varžtu, NC/RC, sterili | Vnt. | 150 |  |  |  |  |
| 5.7. | Atrama vario baze kirstu kampu, žema: vainiko aukštis(AH) 3,5 mm, 5,5 mm dantenų aukštis (GH) 1,0 mm, su varžtu, NC/RC, sterili | Vnt. | 50 |  |  |  |  |
| 5.8. | Atrama variobaze, bemetalei keramikai: vainiko aukštis 4,7 mm, dantenų aukštis 1,0 mm su varžtu, sterili | Vnt. | 200 |  |  |  |  |
| 5.9. | Atrama plastmasinė, liejimui: vainiko aukštis (AH) 3,5 mm, 5,5 mm NC/RC tipo, sterili | Vnt. | 10 |  |  |  |  |
| 5.10. | Atrama titaninė: kampas 0°, galva ø 4,6 mm, dantenų aukštis (GH) 1,5 mm, 2,5 mm, 3,5 mm, NC/RC tipo, sterili | Vnt. | 10 |  |  |  |  |
| 5.11. | Atrama: kampas 17°, galva ø 4,6 mm, dantenų aukštis (GH) 2,5 mm, 3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm; kampas 30°, galva ø 4,6 mm, dantenų aukštis 3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, NC/RC tipo, sterili | Vnt. | 10 |  |  |  |  |
| 5.12. | Atrama titaninė (multi-unit): kampas 0°, galva ø 4,6 mm, dantenų aukštis (GH) 1,5 mm, 2,5 mm, 3,5 mm, 4,5 mm tipo, sterili | Vnt. | 200 |  |  |  |  |
| 5.13. | Atrama titaninė (multi-unit): kampas 17°, 30°, galva ø 4,6 mm, dantenų aukštis (GH) 3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, sterili | Vnt. | 200 |  |  |  |  |
| 5.14. | Apsauginis dangtelis, aukštis 4,5 mm, 5,1 mm | Vnt. | 50 |  |  |  |  |
| 6. | Lokatorinė sistema kaulo lygio implantui: |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Lokatorinė atrama kampas 0°, dantenų aukštis 1,0 mm, 2,0 mm, 3,0 mm, 4,0 mm, 5,0 mm, 6,0 mm NC/RC tipo, sterili | Vnt. | 20 |  |  |  |  |
| 6.2. | Lokatorinė atrama kampas 15°, dantenų aukštis 1,0 mm, 2,0 mm, 3,0 mm, 4,0 mm, 5,0 mm, 6,0 mm NC/RC tipo, sterili | Vnt. | 10 |  |  |  |  |
| 6.3. | Lokatorinės atramos metalinė galva (kaulo lygio) implantui 1 kompl. –4 vnt. | Kompl. | 30 |  |  |  |  |
| 6.4. | Lokatorinė galva, silikoninė (juoda). 1 kompl. – 4 vnt. | Kompl. | 20 |  |  |  |  |
| 6.5. | Metalinė įvorė plokštelės retencinei gumai | Vnt. | 20 |  |  |  |  |
| 6.6. | PEEK įvorės įvairių spalvų (4 vnt.) | Kompl. | 150 |  |  |  |  |
| 6.7. | Instrumentas įvorėms nuimti | Vnt. | 10 |  |  |  |  |
| 6.8. | Instrumentas įvorėms uždėti | Vnt. | 10 |  |  |  |  |
| 6.9. | Lokatoriaus gumyčių komplektas skirtingų spalvų | Kompl. | 100 |  |  |  |  |
| 6.10. | Lokatoriaus transferis | Vnt. | 30 |  |  |  |  |
| 6.11. | Instrumentų komplektas skirtas darbui hibridiniais išimamais protezais ir lokatoriais. | Kompl. | 6 |  |  |  |  |
| 7. | Chirurginiai grąžtai pritaikyti ložės paruošimui kaule (kaulo lygio, kaulo lygio su agresyviu sriegiu, dantenų lygio implantas) |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Startinis, kortikalinis, trumpas, ilgas grąžtas. Kaulo lygio implantui. Ø pagal implanto sriegimo protokolą | Vnt. | 30 |  |  |  |  |
| 7.2 | Implanto instrumentas pozicijai nustatyti, gylio matuoklis. Ø pagal implantą. | Vnt. | 40 |  |  |  |  |
| 7.3 | Kaulo lygio profilinis grąžtas 1, 2, 3. Ø pagal implanto sriegimo protokolą. | Vnt. | 20 |  |  |  |  |
| 7.4 | Implanto išsukimo instrumentas (pagal implantą) | Vnt. | 6 |  |  |  |  |
| 7.5 | Chirurginių instrumentų rinkinys, skirtas šaknies formos implantų sriegimui. Autoklavuojamas. | Vnt. | 2 |  |  |  |  |
| 7.6 | Grąžtų prailginimo detalė (universali skirta priekinių dantų implantacijoms) | Vnt. | 10 |  |  |  |  |
| 7.7 | Kaulo lygio šaknies formos prasriegėjas Ø pagal implanto sriegimo protokolą. | Vnt. | 40 |  |  |  |  |
| 8. | Atsuktuvai: |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Atsuktuvas dinamometriniam raktui | Vnt. | 10 |  |  |  |  |
| 8.2. | Dinamometras | Vnt. | 10 |  |  |  |  |
| 8.3. | Atsuktuvas rankinis 15, 21, 27 mm ilgio | Vnt. | 40 |  |  |  |  |
| 8.4. | Atsuktuvas mašininis 20, 28, 32 mm ilgio | Vnt. | 40 |  |  |  |  |
| 8.5. | Įvedėjas, rankinis 11, 21, 28 mm ilgio | Vnt. | 20 |  |  |  |  |
| 8.6. | Įvedėjas mašininis 19, 22, 34 mm ilgio | Vnt. | 20 |  |  |  |  |

3-ia pirkimo objekto dalis (p.o.d.)

| Eil. Nr. | Prekių duomenys | Mato vienetas | Preliminarūs kiekiai* | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis ir gaminio kodas bei puslapio numeris techninėje dokumentacijoje** | Vieneto įkainis, Eur be PVM | Bendra kaina, Eur be PVM (4x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Kaulo pakaitalas, gyvulinės kilmės, žemos kristalinizacijos, apdorotas itin žemoje temperatūroje. Tiekiamas sterilioje pakuotėje, buteliukas stambių dalelių (1,0 – 2,0 mm), 1 g. buteliukas, mažų dalelių (0,25 – 1,0 mm), 2 g. | Vnt. | 20 |  |  |  |
| 2. | Membrana, kolageninė, gyvulinės kilmės, išvalyta, lėtos rezorbcijos, 15 x 20 mm minkšto tipo | Vnt. | 40 |  |  |  |
| 3. | Membrana, kolageninė, gyvulinės kilmės, išvalyta, lėtos rezorbcijos, 30 x 40 mm, minkšto tipo | Vnt. | 40 |  |  |  |
| 4. | Membrana, kolageninė, gyvulinės kilmės, išvalyta, lėtos rezorbcijos, 20 x 30 mm, minkšto tipo | Vnt. | 40 |  |  |  |
| 5. | Membranos fiksacijos rinkinys (aplikatorius, konteineris, 10 titano varžtuku) Aplikatorius iš atsparaus korozijai, nerūdijančio plieno, funkcionalaus dizaino, konteineris iš nerūdijančio plieno, sterilizuojamas, talpinantis 15 varžtukų, varžtukų aukštis 3 mm. Tiekėjas pateikia gamintojo atitikties deklaraciją ir, kai taikoma, notifikuotos įstaigos išduotą sertifikatą. | Vnt. | 20 |  |  |  |
| 6. | Kalamų titaninių varžtukų membranai fiksuoti papildymas, 3 mm, 10 vnt. varžtukai pagaminti iš titano, sterilizuojami. | Vnt. | 40 |  |  |  |
| 7. | Vienkartinis sterilus metalinio kotelio kaulo gremžtukas, plonas pieštuko formos, suteikia lengvą autologinio kaulo surinkimą, efektyvus bet kaip išlenktame kaulo paviršiuje. Užtikrina jog autologinis kaulas bus tinkamai surinktas tiek mažose tiek didesnėse defektų vietose. 160° kampo pjaunanti geležtė Išorinis diametras 5 mm, talpa 0,25 cm³ | Vnt. | 60 |  |  |  |
| 8. | Daugkartinis sterilizuojamas kaulo gremžtukas, metalinis, keičiamos galvutės, dviejų dalių. Surinkimo konteineris užsisuka virš pjaunančios geležtės | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 9. | Daugkartinių gremžtukų galvutės keitimui, pakuotėje ne mažiau 5 vnt. | Vnt. | 40 |  |  |  |
| 10. | Ksenogeninio kaulo granulės (galvijų). Granulių dydis 200-1000 mikronų. Granulių masė 1,0 g. Pakuotės tūris 2,4 ml. | Vnt. | 20 |  |  |  |
| 11. | Ksenogeninio kaulo granulės (galvijų). Granulių dydis 200-1000 mikronų. Granulių masė 2,0 g. Pakuotės tūris 4,5 ml. | Vnt. | 20 |  |  |  |
| 12. | Ksenogeninio kaulo granulės (galvijų). Granulių dydis 1000-2000 mikronų. Granulių masė 1,0 g. Pakuotės tūris 2,9 ml. | Vnt. | 20 |  |  |  |
| 13. | Ksenogeninio kaulo granulės (galvijų). Granulių dydis 1000-2000 mikronų. Granulių masė 2,0 g. Pakuotės tūris 5,0 ml. | Vnt. | 20 |  |  |  |
| 14. | Kolageninė membrana iš kiaulių pilvaplėvės, rezorbcijos laikas 3-4 mėn. dydis 15 x 20 mm | Vnt. | 20 |  |  |  |
| 15. | Kolageninė membrana iš kiaulių pilvaplėvės, rezorbcijos laikas 3-4 mėn. dydis 20 x 30 mm | Vnt. | 20 |  |  |  |
| 16. | Kolageninė membrana iš kiaulių pilvaplėvės, rezorbcijos laikas 3-4 mėn. dydis 30 x 40 mm | Vnt. | 20 |  |  |  |

Tiekėjui privalomi pateikti dokumentai bei prekių pavyzdžiai:

| Eil. Nr. | Reikalavimai | Reikalavimus įrodantys pavyzdžiai bei dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjo teikiamos prekės turi būti sertifikuojamos CE ženklu. | Kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikato (-ų) arba gamintojo ES atitikties deklaracijos (-ų) pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745, arba lygiaverčio (-ių)* dokumento (-ų) kopiją (-as) (originalo ir lietuvių kalbomis). *Pastaba: lygiaverčiu dokumentu laikomas toks dokumentas, kurio standartai visiškai atitinka arba viršija nurodytus konkrečius sertifikavimo standartus. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos CVP IS priemonėmis. |
| 2. | Tiekėjas turi pateikti prekių gamintojų katalogus ir / ar prekių gamintojų parengtus bei tiekėjo patvirtintus siūlomų prekių aprašus. | Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines chaakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija, t. y. tiekėjas turi pateikti techninėje specifikacijoje nurodytų prekių gamintojų katalogus ir / ar prekių gamintojų parengtus bei tiekėjo patvirtintus siūlomų prekių aprašus. Vertinamos tik tiekėjo pasiūlytos ir prekių gamintojų ir / ar prekių gamintojų parengtuose bei tiekėjo patvirtintuose siūlomų prekių aprašuose nurodytos bei objektyviai gaminamos prekės. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos CVP IS priemonėmis. |
| 3. | Tiekėjas yra siūlomų prekių gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu gamintojo atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis (jei pats siūlomų prekių negamina). | Kartu su pasiūlymu pateikiamas gamintojo išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu gamintojo atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis, arba lygiavertis dokumentas patvirtinantis teisėtą atstovavimą gamintojui. Jei pateikiamas susitarimas su ūkio subjektu, turinčiu atstovavimo teisę, taip pat turi būti pateiktas ir ūkio subjektui išduotas gamintojo dokumentas, patvirtinantis atstovavimo teisę. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos CVP IS priemonėmis. |
| 4. | Tiekėjas turi gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomų prekių garantinį aptarnavimą arba turi rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti siūlomų prekių garantinį aptarnavimą. | Kartu su pasiūlymu pateikiamas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas, įgaliotas atlikti siūlomų prekių garantinį aptarnavimą, arba sudaręs rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti siūlomų prekių garantinį aptarnavimą bei sutinka teikti siūlomų prekių garantinį aptarnavimą. Implantui suteikiamas gamintojo tarptautinis įsipareigojimas visam gyvenimui. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos CVP IS priemonėmis. |
| 5. | Tiekėjas turi pateikti prekių pavyzdžius. | Tiekėjas, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu, perkančiajai organizacijai paprašius, per 5 darbo dienas turi pateikti techninėje specifikacijoje nurodytų šių pozicijų pavyzdžius originalioje pakuotėje: 1 p.o.d. 1, 4.1., 5.8.; 2 p.o.d. 1, 4.1., 5,1. (iš viso 6 pozicijas po 1 vienetą). Visi siūlomų prekių pavyzdžiai turi būti pristatyti adresu: VšĮ Kauno miesto poliklinika, Dainavos padalinys, Pramonės pr. 31, Kaunas, viešųjų pirkimų skyrius, 108 kab.. Kartu su pavyzdžiais turi būti pateikiamas pavyzdžių perdavimo–priėmimo aktas, kuriame turi būti nurodytas pilnas, tikslus ir aiškus pateikiamų prekių pavyzdžių sąrašas, pavadinimai ir kiekis. Prekių pavyzdžiai originalioje pakuotėje po konkurso bus grąžinami. Prekių pavyzdžiai turi atitikti kokybę tų prekių, kurios bus tiekiamos laimėjus konkursą. Tiekiamų prekių neatitikimas pateiktiems pavyzdžiams ar dokumentacijoje nurodytai kokybei gali būti pagrindas pirkimo–pardavimo sutarties nutraukimui. Pateikti siūlomi prekių pavyzdžiai turi atitikti su pasiūlymu pateiktais prekių gamintojų katalogais ir/ar prekių gamintojų parengtais bei tiekėjo patvirtintais siūlomų prekių aprašais. |