## Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS ŠLAPIMO TYRIMŲ ATLIKIMUI BEI INTEGRUOTŲ AUTOMATINIŲ ANALIZATORIŲ ĮSIGIJIMAS PANAUDOS BŪDU

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Bendri reikalavimai:

1.1. Pirkimo objektas. Perkančioji organizacija numato pagal poreikį įsigyti reagentus ir papildomas priemones pilnai automatizuotam šlapimo tyrimų atlikimui, atsižvelgiant į Tiekėjo nurodytus jų kiekius bei panaudos būdu įsigyti pilnai automatizuotą analizatorių sistemą šlapimo tyrimų atlikimui (toliau – Analizatorius / Analizatoriai / Įranga) (įskaitant, bet neapsiribojant montavimą, diegimą, instaliavimą, integravimą, derinimą, paleidimą, priežiūrą, remontą, atnaujinimą ir aptarnavimą, bei Analizatoriaus veikimą užtikrinančių medžiagų ir detalių tiekimą). BVPŽ kodai: 38434000-6, 33696000-5, 33197000-7.

2. Bendrieji reikalavimai reagentams ir papildomoms priemonėms:

2.1. Tiekėjas privalo įvertinti visas reikiamas sudedamąsias dalis nurodytiems laboratoriniams tyrimams atlikti, kad būtų užtikrintas kokybiškas tyrimų atlikimas ir sklandus Analizatorių darbas. Jeigu Tiekėjas, atlikdamas kiekių skaičiavimus, padarys klaidą, tokiu atveju Tiekėjas įsipareigoja savo sąskaita pateikti trūkstamus reagentus, medžiagas, papildomas priemones, kontrolines medžiagas ir kitas papildomas priemones, priešingu atveju, tai bus laikoma esminiu pirkimo sutarties pažeidimu, ir Perkančioji organizacija (Pirkėjas) įgys teisę nutraukti pirkimo sutartį.

2.2. Tyrimo atlikimui turi būti pateiktos ir įskaičiuotos į tyrimo kainą visos pagal gamintojo rekomendacijas tyrimo atlikimui reikalingos sudedamosios priemonės: reagentai, kalibratoriai, kontrolinės medžiagos (ne mažiau kaip 2 lygių), plovikliai, specialūs valikliai, specialūs antgaliai, ar bet kokios kitos gamintojo nurodytos priemonės.

2.3. Vidiniai kontroliniai tyrimai atliekami po vieną kartą kiekvieną analizatorių darbo dieną (laboratorija dirba 5-ias dienas per savaitę), reagentai, kalibratoriai ir kt., priemonės bus naudojamos, atsižvelgiant į gamintojo nurodytus galiojimo, galiojimo atidarius rinkinį ir stabilumo terminus.

2.4. Visi reagentai, kalibratoriai, kontrolinės medžiagos turi būti suderinami. Tiekėjai gali siūlyti skirtingų gamintojų prekes tik tuo atveju, jei dalyvio su pasiūlymu teikiama medžiaga (pvz., metodiniai aprašai, diegimo protokolai, sertifikatai ar tyrimų rezultatai) objektyviai patvirtina, kad dalyvio siūlomos skirtingų gamintojų prekės tinkamai funkcionuos (derės) tarpusavyje ir yra tinkamos darbui su siūlomu analizatoriumi, sistema. Reagentai turi būti validuoti/patvirtinti tyrimams atlikti panaudai siūloma įranga. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti reagentų naudojimo instrukcijas anglų ir lietuvių kalbomis.

2.5. Tiekėjas turi būti gamintojo įgaliotas tiekti reagentus. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis, t. y. turi prekių gamintojo suteiktas teises arba lygiavertį dokumentą.

2.6. Visos siūlomos prekės (reagentai, kontrolinės medžiagos ir kitos papildomos priemonės) turi būti originalios, kokybiškos, naujos ir tinkamos darbui su panaudai siūlomu analizatoriumi.

2.7. Kontrolinės medžiagos gali būti siūlomos trečiųjų šalių ir nebūtinai to paties gamintojo kaip reagentai ir kalibratoriai.

2.8. Siūlomi reagentai ir (ar) įranga turi būti paženklinti CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių arba, pereinamuoju laikotarpiu, pagal Direktyvą 98/79/EC, arba lygiaverčiu ženklu. Dokumentus pateikti kartu su pasiūlymu.

2.9. Analizatoriai turi būti ne senesni nei 3 metų nuo eksploatacijos pradžios (2023 metu gamybos ir vėliau), skirti naudoti Medicinos diagnostikos laboratorijose ir galėti perduoti duomenis į Perkančiosios organizacijos Laboratorijos informacine sistema (LIS). Tiekėjas su pasiūlymu privalo pateikti tai įrodančius dokumentus.

3. ANALIZATORIŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

3.1. Pilnai automatinė šlapimo dalelių nustatymo tyrimų analizatorių sistema (3 vnt.):

1 lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai |  | Reikalaujamos parametrų reikšmės |  | Tiekėjo siūlomos Prekės parametrai ir jų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1. | Analizatorių sistemos paskirtis, sandara |  | Panaudai turi būti suteikiama visiškai automatizuotos šlapimo analizės prietaisų sistema apimanti šlapimo automatinės fizikocheminės analizės ir šlapime esančių dalelių automatinio skaičiavimo etapus, taip pat automatinį mėginių transportavimą iš automatinės fizikocheminės analizės prietaiso į šlapime esančių dalelių automatinio skaičiavimo prietaisą. Šlapimo automatinės fizikocheminės analizės prietaisas turi būti integruojamas su šlapime esančių dalelių automatinio skaičiavimo prietaisu vientisa, nepertraukiama jungtimi, bei sujungti tarpusavyje programiškai. |  | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 3.1.2. | Automatinių integruotų ar sujungtų analizatorių ypatumai |  | Būtina. Vienoje automatinėje integruotoje visapusiškos šlapimo analizės (fizinės ir cheminės analizės ir nuosėdų analizės) sistemoje gali būti keli skirtingi automatiniai moduliai (arba vienas integruotas analizatorius): vienas – fizikinei ir cheminei šlapimo analizei, kiti – šlapimo nuosėdų analizei, sujungti nepertraukiama jungtimi. Šios jungties pagalba turi būti galimybė iš vieno pirminio mėgintuvėlio nepertraukiamai atlikti šlapimo cheminės analizės ir šlapimo nuosėdų analizės tyrimus (nereikia mėgintuvėlio rankiniu būdu perkelti į šlapimo nuosėdų mikroskopavimo (kito lygiaverčio sprendimo nuosėdų analizei) sistemos dalį. |  | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 3.1.3. | Mėgintuvėliai/mėgintuv ėlių stoveliai |  | Būtina. Darbui su automatiniais integruotais ar sujungtais šlapimo analizatoriais turi būti naudojami vieno tipo mėgintuvėliai ir vieno tipo mėgintuvėlių stoveliai. |  | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 3.1.4. | Ėminių padavimas |  | Automatinė integruota ar sujungta analizinė sistema turi turėti galimybę, kad būtų galima netrikdant darbo eigos, nuolat įdėti ir išimti ėminius analizatoriaus darbo metu. |  | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 3.1.5. | Integracija į laboratorijos informacinę sistemą |  | Sistema turi integruotis į turimą laboratorijos informacinę sistemą LabData LIMS. |  | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 3.1.6. | Brūkšninių kodų identifikavimo sistema |  | Sistema privalo turėti vidinė ėminių/ mėginių brūkšninių kodų identifikavimo sistema arba jai lygiavertis sprendimas (išorinis brūkšninių kodų skaitytuvas). |  | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 3.1.7. | Sistemos gamybos metai |  | Analizatoriai turi būti ne senesni nei 3 metų nuo eksploatacijos pradžios (2023 metu gamybos ir vėliau) |  | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 3.1.8. | Spausdintuvas |  | Galimybė prijungti spausdintuvą |  | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 3.1.9. | Komplektacija |  | Sistema turi būti su nepertraukiamu srovės šaltiniu. |  | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 3.2. Šlapimo automatinis fiziko cheminių analizės tyrimų analizatorius |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. |  | Tyrimo principas |  | Sausos chemijos analizė, naudojant juosteles (testus). | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 3.2.2. |  | Matavimo metodas |  | Atspindžio (refleksinės) fotometrijos arba lygiavertis. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 3.2.3. |  | Ekranas |  | Lietimui jautrus arba mygtukų pagalba valdomas ekranas arba lygiavertis sprendimas (gali būti statomas PC su programine įranga, kuri susieta su analizatoriais) | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 3.2.4. |  | Automatinė juostelių paėmimo sistema |  | Būtina | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 3.2.5. |  | Automatinė panaudotų juostelių talpa |  | Būtina | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 3.2.6. |  | Kokybės kontrolinė medžiaga |  | Būtina. Turi būti dviejų lygių (normos ir patologijos) kontrolinės medžiagos, skystos, paruoštos naudojimui, nereikia papildomai skiesti. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 3.2.7. |  | Kokybės kontrolės grafikai |  | Automatiškai braižomi kontrolės grafikai | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 3.2.9. |  | Parametrų nustatymas |  | 9 ar daugiau parametrų juostelės: kraujas (eritrocitai ir/arba hemoglobinas), leukocitai, baltymas, gliukozė, ketonai, urobilinogenas, bilirubinas, nitritai, pH, santykinis tankis, bei įvertinama šlapimo spalva ir skaidrumas. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 3.2.10. |  | Analičių specifiškumas |  | Būtina, kad analičių parodymai būtų specifiški sekantiems parametrams: Eritrocitai – intaktiniams eritrocitams ir/arba hemoglobinui, mioglobinui; bilirubinas- bilirubinui; urobilinogenas- urobilinogenui; ketonai- acetoacetinei rūgščiai; baltymas – albuminui arba baltymams; nitritai- nitritų jonams arba nitritams; gliukozė- gliukozei; leukocitai- intaktiniams ir/arba lizuotiems leukocitams/ histiocitams. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 3.2.11. |  | Analičių jautrumas |  | Būtinas toks analičių jautrumas (ne didesnis nei): kraujo arba eritrocitų – ne > 10 eritrocitų / mikrolitre; bilirubinas – 0,005 g/l bilirubino; urobilinogeno: 0,02 g/l; ketonai: 0,1 g/l; baltymas – 0,2 g/l baltymo; nitritai: 0,0005 g/l nitritų jonų; gliukozė: 0,4 g/l gliukozės; leukocitai – 20 leukocitų/mikrolitre.”. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 3.2.12. |  | Interferencijos poveikis |  | Turi būti analizatoriaus gamintojo pateiktas išsamus galimų interferencinių medžiagų poveikis konkrečioms matuojamoms šlapimo analitėms. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 3.2.13. |  | Diagnostinių juostelių apsauga nuo aplinkos poveikio |  | Būtina. Diagnostinės juostelės, patalpintos į analizatorių, turi būti apsaugotos nuo aplinkos poveikio (turi būti sandarioje talpoje). | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 3.2.14. |  | Tyrimų greitis |  | Ne mažiau 200 tyrimų per valandą | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 3.2.15. |  | Minimalus mėginio kiekis |  | Turi turėti galimybę atlikti tyrimą iš ne didesnio kaip 1,5 ml mėginio tūrio | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 3.2.16. |  | Kalibravimas |  | Pagal gamintojo reikalavimus | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 3.2.17. |  | Analizatoriaus atminties talpa |  | Turi būti galima saugoti mažiausiai 10 000 paciento tyrimų rezultatų. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 3.3. Šlapimo automatinis nuosėdų analizės tyrimų analizatorius |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. |  | Sujungimas ir integralumas su šlapimo fiziko cheminės analizės analizatoriumi |  | Būtina, kad būtų galima atlikti iš vieno šlapimo mėgintuvėlio cheminės analizės ir šlapimo nuosėdų automatinės mikroskopijos tyrimus nepertraukiamai. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 3.3.2. |  | Funkcijų valdymas |  | PC programinės įrangos pagalba arba lygiavertis sprendimas. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |

| 3.3.3. | Naudojamas tyrimo metodas | Automatinis natyvinio šlapimo mikroskopavimas ir skaitmeninių vaizdų vizualizacija arba lygiavertis (automatinis šviesaus lauko mikroskopavimas arba automatinis tėkmės citometrijos identifikuojant šlapimo nuosėdose esančius komponentus arba skaitmeninių vaizdų metodai, kad būtų galima identifikuoti šlapimo formuojančių elementų morfologiją). | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.3.4. | Analizatoriaus paskirtis | Kiekybinio bakterijų nustatymo šlapime ir šlapimo dalelių nustatymo automatizuotų tyrimų atlikimui. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 3.3.5. | Mėginio tūris | Turi turėti galimybę atlikti šlapimo tyrimą iš ne didesnio kaip 2 ml mėginio tūrio, atsižvelgiant į negyvąjį tūrį. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 3.3.6. | Nustatomi diagnostiniai parametrai šlapimo mėginyje | Turi būti nustatomi automatizuotu kiekybiniu būdu parametrai: eritrocitų skaičiaus nustatymas, leukocitų skaičiaus nustatymas, epitelio ląstelių skaičiaus nustatymas, ploščiojo epitelio skaičiaus nustatymas, ne-plokščiojo epitelio skaičiaus nustatymas, pereinamojo epitelio skaičiaus nustatymas, inkstų kanalėlių epitelio skaičiaus nustatymas, cilindrų skaičiaus nustatymas, hialininių cilindrų skaičiaus nustatymas, nehialininių (patologinių) cilindrų skaičiaus nustatymas, bakterijų skaičiaus nustatymas, kristalų skaičiaus nustatymas, į mieles panašių ląstelių skaičiaus nustatymas, spermatozoidų skaičiaus nustatymas. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 3.3.7. | Rezultatų pateikimas | Būtina. Turi būti galimybė pateikti rezultatus sekančiais vienetais: mikroL (dalelių skaičius/µl); HPF (DPL), LPF (MPL). | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 3.3.8. | Patologinių rezultatų žymėjimas | Turi būti gautų patologinių rezultatų perspėjamasis žymėjimas. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 3.3.9. | Vidaus kokybės kontrolė | Ne mažiau 2 lygių, normos ir patologijos, atliekama kasdien. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 3.3.10. | Kokybės kontrolės grafikai | Braižomi automatiškai. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 3.3.11. | Našumas | Ne mažiau 60 šlapimo tyrimų per valandą | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 3.3.12. | Brūkšninių kodų identifikavimo sistema | Vidinė ėminių/ mėginių brūkšninių kodų identifikavimo sistema arba jai lygiavertis sprendimas (išorinis brūkšninių kodų skaitytuvas). | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |

3.4. Pilnai automatine šlapimo dalelių nustatymo tyrimų analizatorių sistema atliekamų tyrimų preliminarūs kiekiai:

2 lentelė

| Eil. Nr. | Tyrimo pavadinimas | Preliminarus tyrimų kiekis per 60 mėn., vnt. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Bendras šlapimo tyrimas automatiniu analizatoriumi | 302 000 |
| 2. | Šlapimo nuosėdų tyrimas automatiniu analizatoriumi (identifikuojant šlapimo formuojančių elementų morfologiją) | 106 660 |

3.5. Kokybės kriterijai

3.5.1. Pasiūlymų vertinimo kriterijai:

3 lentelė

| Eil. Nr. | Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijai ir jų parametrai | Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime | Tiekėjo siūlomos Prekės parametrai ir jų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymo kaina (P) | Wkaina =65 |  |
| 2. | Pilnai automatinės šlapimo dalelių nustatymo tyrimų analizatorių sistemos kokybės charakteristikos (Q) | Wkokybė = 35 |  |
| 2.1. | Siūlomas šlapimo nuosėdų analizatorius turi gebėti aptikti netipines ląsteles šlapime. Netipinių ląstelių buvimas šlapime gali rodyti šlapimo pūslės urotelinės karcinomos buvimą ir padėti anksti nustatyti šlapimo pūslės vėžį. | Wkokybė = 10 | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 2.2. | Siūlomas šlapimo nuosėdų analizatoriaus turi automatiniu būdu suklasifikuoti nustatytas bakterijas pagal jų nusidažymo Gramo būdu tipą, kadangi tai yra svarbi informacija renkantis empirinį šlapimo takų infekcijos gydymą. | Wkokybė = 5 | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 2.3. | Siūlomas šlapimo nuosėdų analizatorius turi gebėti nustatyti osmoliariškumą šlapime. | Wkokybė = 5 | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 2.4. | Siūlomo šlapimo nuosėdų analizatoriaus programinė įranga pagal gamintojo pateiktus kriterijus turi pateikti įspėjimus apie galimą šlapimo takų infekciją ir mikrobiologinio pasėlio būtinumą. Siūlomos analizės technologijos veiksmingumas priimant sprendimą dėl pasėlio būtinumą turėtų būti įrodytas bent trijose mokslinėse publikacijose. | Wkokybė = 10 | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 2.5. | Siūlomo šlapimo nuosėdų analizatoriaus kokybės kontrolinė medžiaga turi patvirtinti šiuos pagrindinius parametrus: eritrocitai, leukocitai, epitelio ląstelės, bakterijos, cilindrai. | Wkokybė = 5 | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |

4. Perkančioji organizacija nurodo, kad Analizatorių įsigijimas panaudos būdu apima:

4.1.	Sistemos sukomplektavimą;

  - Sistemos analizatorių atvežimą ir sumontavimą Perkančiosios organizacijos patalpose;

  - Sistemos analizatorių veikimui reikalingų funkcinių sistemų įdiegimą;

  - Sistemos Analizatorių nenutrūkstamą aprūpinimą visomis tinkamai jų eksploatacijai ir naudojimui pagal tikslinę paskirtį reikalingomis medžiagomis, priedais (įskaitant, bet neapsiribojant, reagentais, kontrolinėmis medžiagomis, kalibratoriais, skiedimo ir plovimo tirpalais, specialiais antgaliais, terminiu popieriumi rezultatų spausdinimui ir kt. priemonėmis);

  - Sistemos analizatorių ir jų programinės įrangos galimybę keistis informacija su Perkančiosios organizacijos laboratorine informacine sistema (toliau — LIS);

  - Sistemos veikimo testavimą prieš faktiškai perduodant naudoti Perkančiajai organizacijai.

Testavimas atliekamas tokiomis esminėmis sąlygomis:

    - apie numatomą Sistemos veikimo testavimą ir jo datą tiekėjas turės pranešti Perkančiajai organizacijai rašytiniu pranešimu ne vėliau kaip prieš 3 (tris) dienas;

    - testavimas bus laikomas sėkmingu, jei testavimo rezultatai atitiks šios techninės specifikacijos nuostatas, aparatūros specialiuosius reikalavimus bei šioje techninėje specifikacijoje nurodytas funkcines galimybes. Jei sistemos veikimo testavimas nebus sėkmingas, tiekėjas turės nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, pašalinti testavimo metu paaiškėjusius analizatoriaus trūkumus, neatitikimus ir atlikti pakartotinį analizatoriaus veikimo testavimą. Jei pakartotinis analizatoriaus veikimo testavimas nėra sėkmingas, tiekėjas turės ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po pakartotinio analizatoriaus veikimo testavimo išmontuoti analizatorių ir jį išvežti iš Perkančiosios organizacijos patalpų;

  - Sistemos analizatorių defektų, gedimo ir (ar) netinkamo (ne)veikimo šalinimą techninėje specifikacijoje nustatyta tvarka ir terminais;

  - Sistemos analizatorių remontą (tiek einamąjį, tiek kapitalinį), gedimų šalinimą techninėje specifikacijoje nustatyta tvarka ir terminais;

  - Sistemos analizatorių atsarginių dalių sandėlio valdymą ir atsarginių detalių tiekimą, keitimą šioje techninėje specifikacijoje nustatyta tvarka ir terminais (t. y. Tiekėjas privalo užtikrinti atsarginių dalių prieinamumą visą sutarties laikotarpį);

  - Perkančiosios organizacijos laboratorijos personalo apmokymą dirbti su Sistemos analizatoriais;

  - Sistemos analizatoriai privalės būti pajėgūs atlikti ne mažesnį kiekį tyrimų, negu nurodytas šioje techninėje specifikacijoje;

  - Analizatorių sistemos apdraudimą turto draudimu nuo visų rizikų;

  - kitų veiksmų, kurie yra reikalingi, siekiant užtikrinti Perkančiosios organizacijos galimybę nepertraukiamai gauti laboratorinės diagnostikos tyrimų rezultatus pagal faktinį Perkančiosios organizacijos tyrimų poreikį bei tyrimų rezultatų perdavimą į Perkančiosios organizacijos informacinę sistemą, atlikimą.

- Analizatorių komplektacija ir techniniai reikalavimai, susiję su Analizatoriumi:

5.1.	Tiekėjas įsipareigoja reagentų ir papildomų priemonių šlapimo tyrimų atlikimo laikotarpiui Perkančiajai organizacijai (Pirkėjui) neatlygintinai perduoti valdyti ir naudotis Tiekėjui nuosavybės teise priklausančia Įranga, atitinkančia šioje techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

5.2.	Sistema privalo būti pristatyta, surinkta, sumontuota/instaliuota/įdiegta Perkančiosios organizacijos nurodytais adresais, paruošti darbui ir suderinta/išbandyta ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

5.3.	Sistemos Analizatoriai turi būti techniškai pajėgūs atlikti visus techninėje specifikacijoje nurodytus laboratorinės diagnostikos tyrimus, skirti naudoti Medicinos diagnostikos laboratorijose ir gebantis perduoti duomenis į LIS.

5.4.	Tiekėjas privalės užtikrinti perduotų Analizatorių nepertraukiamą veikimą techninėje specifikacijoje numatytais terminais, tvarka ir pajėgumais, pats dengdamas visas analizatoriaus išlaikymo, naudojamų medžiagų ir kitas susijusias išlaidas. Analizatorių sistema privalo būti techniškai pajėgi atlikti visus techninėje specifikacijoje nurodytus laboratorinės diagnostikos tyrimus.

5.5.	Tiekėjas turi pateikti ir įrengti visą papildomą įrangą, reikalingą sistemų veikimui užtikrinti, pavyzdžiui, vandens gryninimo įrenginius, nepertraukiamo maitinimo šaltinius (srovės/įtampos stabilizatorius), spausdintuvą ir kt. ir ši įranga turi būti įtraukta į pasiūlymo kainą.

5.6.	Sistemos, įskaitant papildomą įrangą, turi būti išdėstytos laboratorijos patalpoje taip, kad nebūtų trikdomas darbo srautas, būtų išlaikytos ergonomiškos darbo sąlygos personalui ir užtikrintas sklandus laboratorijos darbas. Tiekėjai kartu su pasiūlymu turi pateikti tokią įrangą, kuri tilptų į patalpą, kurios matmenys: 5 m. ilgio x 6 m pločio, viso kabineto išmatavimai 35 kv.m2.

5.7.	Analizatorius turi būti pripažintas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus, patvirtintus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos apraše, patvirtiname Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 (su vėlesniais pakeitimais).

5.8.	Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra oficialus panaudai siūlomos įrangos gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūloma įranga ir įrangos techninio aptarnavimo bei remonto, t. y. turi įrangos gamintojo suteiktas teises arba lygiavertį dokumentą .

5.9.	Tiekėjas sistemos programinės įrangos suderinimą turi atlikti savo jėgomis ir lėšomis.

5.10.	Tiekėjas turės užtikrinti analizatorių nepertraukiamą darbą 5 dienas per savaitę, 13 val. per parą, darbą organizuojant dviem pamainomis 60 mėn. laikotarpiui.

5.11.	Tiekėjas turės paskirti atsakingą asmenį, kuris kompetentingai atliks analizatorių techninės priežiūros, atnaujinimo, kalibravimo, aptarnavimo ir remonto darbus. Tiekėjas turės užtikrinti, jog jo paskirti specialistai nurodytais telefono numeriais būtų pasiekiami darbo dienomis Perkančiosios organizacijos darbo metu visą sutarties laikotarpį.

5.12.	Einamasis planinis ir/ar kapitalinis analizatorių remontas, techninė priežiūra, atnaujinimo darbai gali būti atliekami tik iš anksto suderinus su Perkančiąja organizacija konkrečią datą ir laiką.