Priedas Nr. 1

INFUZINIŲ TIRPALŲ TERMOSTATO TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomi parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Medicininės paskirties aparatas, skirtas preparatų šildymui ir pastovios temperatūros palaikymui |  |  |
| 1.1. | Atitinka EEC 93/42 Medicinos direktyvos reikalavimus. | Būtina |  |
| 1.2. | tinkamas valyti vidutinio lygio valymo dezinfekavimo priemonėmis. | Būtina |  |
| 2. | Konstrukcija, apsauganti nuo žmogaus kūno nudegimų prisietus ranka prie bet kurio vidinio paviršiaus | Būtina |  |
| 3. | Šviesinė įjungimo/išjungimo būsenos indikacija | Būtina |  |
| 4. | Veikimo trukmės reguliavimas. |  |  |
| 4.1. | Programuojama šildymo trukmė ne mažesniame intervale kaip 0-600 minučių. | Būtina |  |
| 4.2 | Nepertraukiamam (24 val. per parą) ilgalaikiam darbui | Būtina |  |
| 5. | Temperatūros reguliavimas: |  |  |
| 5.1. | Temperatūros reguliavimas | Galimybė vartotojui keisti palaikomą temperatūrą ne mažesnėse nei 30-70 °C ribose |  |
| 5.2. | Temperatūros reguliavimo žingsnis 0,1°C | Būtina |  |
| 6. | Nustatytos temperatūros palaikymas | Automatinis |  |
| 7. | Skaitmeninė temperatūros indikacija | Būtina |  |
| 8. | Skystų kristalų arba lygiavertis ekranas, kuriame pateikiama darbo režimo, temperatūros, sistemos gedimų informacija | Būtina |  |
| 9. | Garsinis signalas, jei durelės atidarytos ilgiau nei 120 ± 90 sekundžių | Būtina |  |
| 10. | Įrenginio savikontrolės sistema, periodiškai testuojanti įrenginį dėl galimų gedimų jam nepertraukiamai veikiant | Būtina |  |
| 11. | Durelės permatomos vizualiai talpyklos kontrolei | Būtina |  |
| 12. | Atidaroma šoninė (ne viršutinė) prietaiso sienelė (durys šoninės, ne viršutinės) | Būtina |  |
| 13. | Lentynos buteliams/indams sudėti | Ne mažiau dviejų (įskaitant apatinį statymo paviršių) |  |
| 14. | Šildymo kameros talpa | Ne mažiau nei 55 l |  |
| 15. | Prietaiso išoriniai išmatavimai. | Ne didesni nei: Pl 700mm Gylis 500mm Aukštis 500mm |  |
| 16. | Elektros maitinimas | Iš 220V±10%, 50Hz elektros tinklo |  |
| 17. | Naudojimo instrukcija originalo ir lietuvių kalbomis | Būtina |  |
| 18. | Garantinė priežiūra ne trumpiau 12 mėn. | Būtina |  |