Priedas Nr. 1

INFUZINĖS TŪRINĖS POMPOS ETERINEI MITYBAI TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS (3 VNT.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Enterinio maitinimo pompos parametrai | Svoris: ne daugiau 1,5 kg Ekranas: LCD display liečiamu ekranu |  |
|  | Maitinimo režimas | Nepertraukiamas režimas ir pertraukiamasis režimas |  |
|  | Infuzijos greičio nustatymo ribos | Ne siauresnės 1-1200 ml/val. (1 ml/val. žingsniais) |  |
|  | Infuzijos tūrio nustatymo ribos | Ne siauresnės 0-9999 ml |  |
|  | Infuzijos greičio paklaida | Ne daugiau 5% po kalibravimo |  |
|  | Smūginė dozė (boliusas) | Boliuso apimtis 1-1200 ml/val. (1ml/h žingsniais) Boliuso tūris 1-9999ml (1ml žingsniu) |  |
|  | Praplovimo funkcija | 1-1200ml/val. (1ml žingsniu) |  |
|  | Pompos maitinimo galimybės: | 1. 100-240V, 50 Hz elektros tinklo; 2. Nuo vidinio akumuliatoriaus (baterijos); |  |
|  | Baterijos darbo laikas | Ne mažiau 24 val., 125ml/val |  |
|  | Baterijos įkrovimo laikas | Ne ilgiau kaip 4 val. (kai pompa yra išjungta) |  |
|  | Duomenų išsaugojimo galimybė | Būtina |  |
|  | Vizualiniai bei akustiniai aliarmai | Būtina |  |
|  | Okliuzijos aliarmas | Būtina |  |
|  | Galimybė prijungti prie stebėjimo sistemos laidiniu arba belaidžiu režimu (Wifi) | Būtina |  |
|  | Integruotas Wifi | Būtina |  |
|  | 14.Garantija | 24 mėn |  |