Priedas Nr. 1

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS DĖL
KRAUJO KOMPONENTŲ ŠILDYTUVO

	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Tiekėjo siūlomi parametrai ir jų reikšmės bei tai patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras

	1
	2
	3
	4

	
	Gamintojas, modelis, kilmės šalis
	Nurodoma
	

	1.
	Aparatas skirtas kraujo ir jo produktų, laikomų kraujo maišuose, pašildymui. 
	Būtina
	

	2.
	Šilumos perdavimui naudojamas uždaroje sistemoje, 2-se pagalvėlėse cirkuliuojantis skystis.
	Būtina
	

	3.
	Mikroprocesorinė įrenginio darbo kontrolė
	Būtina
	

	4.
	Programos:
	
	

	4.1.
	kraujo šildymas
	Būtina
	

	4.2.
	plazmos šildymas
	Būtina
	

	4.3.
	kamieninių ląstelių šildymas
	Būtina
	

	4.4.
	laisvai vartotojo sudaroma programa
	Būtina
	

	4.5.
	pastovios temperatūros palaikymo programa
	Būtina
	

	4.6.
	šildymo programa iš kelių donorų pagamintam žmogaus plazmos baltymų mišiniui  
	Būtina
	

	5.
	Šviesinė įjungimo/išjungimo būsenos indikacija 
	Būtina
	

	6.
	Skaitmeninė šildomų kraujo produktų temperatūros lygio indikacija 
	Būtina
	

	7.
	Skystų kristalų arba lygiavertis ekranas, kuriame pateikiama darbo režimo, temperatūros, darbo laiko, sistemos gedimų ir kita informacija.
	Būtina
	

	7.1.
	Galimybė pasirinkti ekrane pateikiamą informaciją keliomis kabomis, tame tarpe ir lietuvių kalba
	Būtina
	

	8.
	Šildytuvo talpa
	Ne mažiau kaip 4 kraujo maišai po 500 ml ar proporcingai kitokios talpos maišai, specialiai skirta kraujo maišams dėti
	

	9.
	Temperatūros reguliavimas
	Plazmos programoje ne siauresnėse ribose kaip nuo +37ºC iki +45ºC, kas 0,5º C
	

	10.
	Apsauga nuo perkaitimo:
	Būtina
	

	10.1.
	Programiškai ne daugiau kaip +1°C virš nustatytos temperatūros
	Būtina
	

	10.2.
	Elektroninė apsauga ties +48º +/- 0,5°C temperatūra
	Būtina
	

	11.
	Įrenginio savikontrolės sistema, nuolat testuojanti įrenginį dėl galimų gedimų jam veikiant
	Būtina
	

	12.
	Aparato išorinės jungtys:
	
	

	12.1.
	Įjungti į ligoninės informacinę sistemą
	Būtina
	

	12.2.
	Prijungti bar kodų skaitytuvą, 
	Būtina
	

	12.3.
	Prijungti spausdintuvą
	Būtina
	

	13.
	Talpyklė su permatomu dangčiu ar durelėmis vizualiai kontrolei
	Būtina
	

	14.
	Talpyklėje integruoti drėgmės sensoriai, signalizuojantys apie kraujo produktų nutekėjimą bei stabdantys šildymo programą
	Būtina
	

	15.
	Saugumo klasė
	I klasė
	

	16.
	Garantija su garantiniu aptarnavimu
	Ne mažiau 24 mėnesiai
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