
Priedas Nr. 1

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS DĖL PACIENTŲ ŠILDYTUVO KOMPLEKTO

	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės

	1. 
	Paskirtis
	Paciento šildytuvas su daugkartiniais šildymo kilimėliais, tinkamas naudoti visose medicinos srityse, kai reikalingas paciento šildymas.
	

	2. 
	Reikalavimai šildymo prietaisui
	1. Gali būti tvirtinamas prie infuzinio stovo ir operacinio stalo bėgelio;
2. Su galimybe vienu metu prijungti 2 šildymo kilimėlius, kurių temperatūra reguliuojama atskirai;
3. Ekrane rodoma esama ir tikslinė temperatūra atskirai kiekvienam prijungtam kilimėliui;
4. Temperatūros nustatymo diapazonas ne siauresnis nei nuo 32°C iki 39°C, reguliavimo žingsnis ne didesnis nei 0,5°C;
5. Su integruotu akumuliatoriumi, užtikrinančiu ne mažiau kaip 90 minučių veikimą atjungus prietaisą nuo elektros tinklo;
6. Garsiniai ir vizualiniai aliarmai, apsauga nuo perkaitimo;
7. Atsparus valymo ir dezinfekavimo priemonėms;
	

	3. 
	Reikalavimai šildymo kilimėliui
	1. Daugkartinio naudojimo;
2. Mikštas, lankstus;
3. Išmatavimai:
Ilgis 180 - 200 cm;
Plotis 80 - 90 cm;
Aukštis 3 - 5 cm;
4. Universalus - gali būti tiesiamas po pacientu ir ant jo;
5. Prijungimo kabelis ne trumpesnis kaip 250 cm;
6. Atsparus valymo ir dezinfekavimo priemonėms;
7. Kilimėlyje integruoti ne mažiau kaip 4 temperatūros davikliai, skirti temperatūros kontrolei ir saugumo užtikrinimui.
	


	4. 
	Reikalavimai papildomam šildymo kilimėlio užvalkalui
	1. Daugkartinio naudojimo;
2. Skirtas apsaugoti šildymo kilimėlį nuo pažeidimų;
3. Gali būti skalbiamas ne žemesnėje nei 95°C temperatūroje ir dezinfekuojamas;
4. Atitinkantis kilimėlio formą ir išmatavimus.
	

	5. 
	Komplektacija
	1. Šildymo prietaisas – 1 vnt.
2. Šildymo kilimėlis – 1 vnt.
3. Užvalkalas šildymo kilimėliui –  1vnt.
	

	6. 
	Žymėjimas CE ženklu
	Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento kopiją).
	

	7. 
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis
	≥ 24 mėn.
	

	8. 
	Žalieji reikalavimai
	Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės instaliavimo, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas).
	



