Skelbiamos apklausos sąlygų 2 priedas

AUTOMATIZUOTO HEMATOLOGINIO ANALIZATORIAUS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai arba reikalavimai | Techninio parametro reikšmė arba reikalavimų aprašymas | Atitikimas reikalavimui Siūloma techninio parametro reikšmė (tiekėjas privalo aprašyti siūlomos prekės atitiktį reikalaujamiems parametrams, nurodant konkrečias reikšmes nepaliekant žodžių „turi būti“, „ne mažiau“, „ne daugiau“ ir pan., įrašyti „Taip“, „Atitinka“ draudžiama | Reikalavimų atitikimas (tiksliai pažymimas techninis parametras gamintojo parengtoje dokumentacijoje. Būtina pateikti nuorodą į konkretų psl., pažymėti siūlomą parametrą ir nurodyti jo eil. nr, esantį techninėje specifikacijoje (t. y. spalvotai pažymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis ir/ar pabraukti konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur nurodoma atitiktis reikalaujamiems kokybiniams ir techniniams reikalavimams) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sistemos pavadinimas, tipas / modelis, gamintojas | Būtina. |  |  |
| 2. | Displėjus prietaise, spalvotas, lietimui jautrus arba PC | Būtina |  |  |
| 3. | Analizatoriaus komplektacija | 1. Analizatorius naujas, nenaudotas, pagamintas ne seniau nei 2024 metais, su išoriniu (rankiniu) ar vidiniu brūkšninių kodų skaitytuvu 2. Išorinis spausdintuvas (ne terminis) 3. Kompiuteris su displėjumi, jei analizatoriaus valdymas išorinis |  |  |
| 4. | Matavimo principas | - RBC, PLT Elektrinės varžos principas - WBC diferenciacija atliekama fokusuoto lazerinio spindulio, nukreipto į kraujo kūnelį, difrakcija arba lygiaverčiu principu, paremtu fizikiniais metodais, matuojant daleles tiesiogiai |  |  |
| 5. | Leukocitų diferenciacija atliekama į penkias dalis, matuojant jas tiesiogiai | LY, MO, EO, BA, NE |  |  |
| 6. | Analizuojami parametrai | WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, NE%, LY%, MO%, EO%, BA%, NE#, LY#, MO#, EO#, BA# RDW-CV, RDW-SD, MPV, PDW, PCT, P-LCR Rodomos analizatoriaus ekrane ir spausdinamos RBC ir PLT histogramos, WBC skaterogramos |  |  |
| 7. | Maksimalios leistinos parametrų paklaidos CV | WBC iki 3.0 % RBC iki 2.0 % Hgb iki 2.0 % HCT iki 2.0 % arba MCV iki 2.0 % Plt iki 5 % |  |  |
| 8. | Analizatoriaus matavimo režimai | CBC+ DIFF |  |  |
| 9. | Analizatoriuje integruota vakuuminio mėgintuvėlio kamštelio pradūrimo funkcija | Būtina |  |  |
| 10. | Galimybė paduoti atvirą kapiliarinį kraują ranka | Būtina |  |  |
| 11. | Mėginio tūris ne daugiau: | 60 µl kraujo |  |  |
| 12. | Analizatoriaus sparta | ne mažiau kaip 50 tyr./val. |  |  |
| 13. | Kokybės kontrolės metodai | - L&J |  |  |
| 14. | Analizatorius automatiškai braižo kokybės kontrolės kreives. Kreives galima stebėti analizatoriaus ekrane ir atsispausdinti. | Būtina |  |  |
| 15. | Vidinė analizatoriaus atmintis ne mažiau 250 pacientų skaitmeninių duomenų. | Būtina |  |  |
| 16. | Analizatorius turi jungtis į LIS | Būtina |  |  |
| 17. | CE ženklinimas | Būtina |  |  |
| 18, | Vartotojo instrukcija lietuvių ir originalo kalba | Pateikiama kartu su įranga |  |  |
| 19. | Garantija | Ne mažiau 12 mėn. |  |  |

Bendrieji reikalavimai:

1. Siūlomas hematologinis analizatorius (toliau – įranga ir/ar prietaisas ir/ar analizatorius ir/ar sistema) turi būti ženklintas CE ženklu ir turėti galiojantį CE sertifikatą arba EB atitikties deklaraciją pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 98/78/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas.